III.2.230/ 1499 ZP/2012/ 10 /2013				 Stalowa Wola dnia  10.01.2013r

…..............................

…..............................

…..............................

dot.: przetargu nieograniczonego na stołu zabiegowo – operacyjnego z wyposażeniem – 1 kpl.

stołu operacyjnego z wyposażeniem – 1 kpl. dla potrzeb Oddziału  Ginekologiczno –    Położniczego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego  na portalu  BZP                         pod numerem : 529766  z dnia28.  12. 2012r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Dotyczy: Stół zabiegowo-operacyjny z wyposażeniem – 1 kpl.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowo-operacyjny z napędem elektrohydraulicznym? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego napędu elektromechanicznego zapewniając cichą pracę stołu co umożliwia pełną koncentrację personelu medycznego podczas przeprowadzanych zabiegów bądź operacji.

Odp. Nie  dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół zabiegowo-operacyjny, którego blat składa się z 6-segmentów: podgłówek, płyta plecowa górna i dolna, płyta siedzeniowa dwuczęściowa i dwuczęściowy podnóżek dzielony wzdłużnie? Wskazane rozwiązanie w zakresie funkcjonalnym jest korzystniejsze od oczekiwanego i pozwala na zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego oraz operowanego.

Odp. Nie dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół zabiegowo-operacyjny wyposażony w trzy podwójne koła o średnicy 125mm, blokowany na czas zabiegu przez elektrohydraulicznie wysuwane nóżki, aktywowane przy pomocy pilota oraz dodatkowe czwarte koło kierunkowe? Wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne i zapewnia pełną mobilność stołu i jego całkowite unieruchomienie na czas zabiegu.

Odp. Nie dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół zabiegowo-operacyjny z wyprofilowaną podstawą  w kształcie litery „Y” o prześwicie wynoszącym  80mm  umożliwiającym całkowite wsunięcie stóp chirurga pod podstawę? Rozwiązanie to jest bardzo korzystne  i zapewnia pełny  komfort pracy personelu przez umożliwienie łatwiejszego dostępu do operowanego.

Odp. Nie dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół zabiegowo-operacyjny, w którym minimalna wysokość leża od podłoża wynosi 650mm? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnego komfortu podczas dokonywania operacji czy zabiegów przez personel medyczny o niższym wzroście.

Odp. Nie dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół zabiegowo-operacyjny, w którym regulacja oparcia pleców odbywa się od -35(? Oferowany parametr  minimalnie różni się od wymaganego, zapewnia jednak pełną funkcjonalność stołu, dlatego nie ma potrzeby by realizowany był w wyższym zakresie.

Odp. Tak dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, wyposażony w zdejmowany podgłówek, w którym regulacja położenia kątowego realizowana jest do +26( z dodatkową możliwością jego wysunięcia o 135mm? Oferowany parametr zapewnia pełną funkcjonalność stołu, a dodatkowa możliwość wysuwu podgłówka poszerza możliwości zastosowania stołu.

Odp. Nie dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół zabiegowo-operacyjny, z możliwością regulacji przechyłów bocznych w zakresie ±17°? Oferowana wielkość tego parametru odbiega od wymaganej zaledwie o 3º i  jest absolutnie wystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, ponadto większe nachylenie spowodowałoby zsuwanie się operowanego z blatu stołu, a tym samym utrudnianie przeprowadzanych zabiegów.

Odp. Nie dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony wyłącznie w dwa piloty przewodowe (jako sterowniki), w tym jeden zapasowy – stosowany w przypadku awarii głównego sterownika umieszczony w specjalnym zamykanym schowku w podstawie stołu,  identyczny jak pilot główny, bez dodatkowego panelu sterowania umieszczonego na kolumnie? Rozwiązanie to jest znacznie korzystniejsze od wymaganego, gdyż w przypadku konieczności wykorzystania sterownika awaryjnego personel nie musi zginać się, a wręcz „wchodzić pod stół”  co jest nie tylko wyjątkowo niekomfortowe jak również niepraktyczne z punktu widzenia dezynfekcji stołu.

Odp. Nie dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół zabiegowo-operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją segmentu podnóżków w zakresie +/-90( (góra-dół) oraz dodatkowo przy pomocy sprężyny gazowej od -90( do +10(? Wskazane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i pozwala na pełne wykorzystanie stołu w praktyce użytkowej.

Odp. Nie dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektro-hydrauliczny stół zabiegowo-operacyjny w którym informacja o poziomie naładowania akumulatorów widoczna jest na obu sterownikach ręcznych (pilotach)? Oferowane rozwiązanie jest bardzo korzystne gwarantując pełną i nieprzerwalną pracę stołu.

Odp. Nie dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół zabiegowo-operacyjny, którego konstrukcja pokryta jest w całości stalą nierdzewną za wyjątkiem blatu w którym elementy konstrukcyjne wykonane są ze stopu aluminium? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym zapewniając pełną trwałość konstrukcyjną stołu co umożliwia długotrwały okres jego użytkowania.

Odp. Nie dopuszczamy

Dotyczy: Stół operacyjny z wyposażeniem – 1 kpl.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, którego blat składa się z 6-segmentów: podgłówek, płyta plecowa górna i dolna, płyta siedzeniowa dwuczęściowa i dwuczęściowy podnóżek dzielony wzdłużnie? Wskazane rozwiązanie w zakresie funkcjonalnym jest korzystniejsze od oczekiwanego i pozwala na zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego oraz operowanego.

Odp. Tak - dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony w trzy podwójne koła o średnicy 125mm, blokowany na czas zabiegu przez elektrohydraulicznie wysuwane nóżki, aktywowane przy pomocy pilota oraz dodatkowe czwarte koło kierunkowe aktywowane również z pilota? Wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne i zapewnia pełną mobilność stołu i jego całkowite unieruchomienie na czas zabiegu.

Odp. Nie dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, w którym maksymalna wysokość leża od podłoża wynosi 1010mm? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnego komfortu podczas dokonywania operacji czy zabiegów przez personel medyczny o wyższym wzroście.

Odp. Tak -  dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z jednoczesną regulacją dwuczęściowego segmentu oparcia pleców w zakresie -35( do +70( przy pomocy sterowników ręcznych (pilotów)? Proponowane parametry są równie korzystne jak wymagane i umożliwiają właściwe pozycjonowanie pacjenta podczas operacji.

Odp. Tak - dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, wyposażony w zdejmowany podgłówek, w którym regulacja położenia kątowego realizowana jest w zakresie od -58( do +26( z dodatkową możliwością jego wysunięcia o 135mm jednak bez ułożenia w pozycji bocznej? Oferowany parametr zapewnia pełną funkcjonalność stołu, a dodatkowa możliwość wysuwu podgłówka poszerza możliwości zastosowania stołu i umożliwia wygodne pozycjonowanie pacjenta zgodnie z zaleceniami klinicznymi.

Odp. Tak dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, z możliwością regulacji przechyłów bocznych w zakresie ±17°? Oferowana wielkość tego parametru odbiega od wymaganej zaledwie o 3º i  jest absolutnie wystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, ponadto większe nachylenie spowodowałoby zsuwanie się operowanego z blatu stołu, a tym samym utrudnianie przeprowadzanych zabiegów.

Odp. Tak dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony wyłącznie w dwa piloty przewodowe (jako sterowniki), w tym jeden zapasowy – stosowany w przypadku awarii głównego sterownika, umieszczony w specjalnym zamykanym schowku w podstawie stołu,  identyczny jak pilot główny, bez dodatkowego panelu sterowania umieszczonego na kolumnie? Rozwiązanie to jest znacznie korzystniejsze od wymaganego, gdyż w przypadku konieczności wykorzystania sterownika awaryjnego personel nie musi zginać się, a wręcz „wchodzić pod stół”  co jest nie tylko wyjątkowo niekomfortowe jak również niepraktyczne z punktu widzenia dezynfekcji stołu.

Odp. Tak dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, w którym możliwość uzyskania wypiętrzenia piersiowego realizowana jest w dwojaki sposób za pomocą specjalnej nakładki wypiętrzającej na blat regulowanej za pomocą dźwigni bądź odpowiedniego pozycjonera żelowego? Wskazane rozwiązanie jest znacznie lepsze, gdyż umożliwia wypiętrzenie dowolnej części ciała bez konieczności repozycjonowa nia pacjenta.

Odp. Tak dopuszczamy – w takim przypadku stół musi  być dostarczony z nakładką

wypiętrzającą  i pozycjonerem żelowym

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny wyposażony w dwuczęściową płytę plecową z możliwością demontażu jej górnej sekcji  (tj. nakładki wypiętrzającej) jednak bez możliwości uzyskania „wklęśnięcia” klatki piersiowej? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności stołu.

Odp. Tak -  dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny w którym informacja o poziomie naładowania akumulatorów widoczna jest na obu sterownikach ręcznych (pilotach)? Oferowane rozwiązanie jest bardzo korzystne gwarantując pełną i nieprzerwalną pracę stołu.

Odp. Tak dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektrohydrauliczny stół operacyjny, którego konstrukcja pokryta jest w całości stalą nierdzewną za wyjątkiem blatu w którym elementy konstrukcyjne wykonane są ze stopu aluminium? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym zapewniając pełną trwałość konstrukcyjną stołu co umożliwia długotrwały okres jego użytkowania.

Odp. Nie dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektro-hydrauliczny stół operacyjny, w którym bezpieczne obciążenie w centralnym położeniu blatu wynosi 350kg, w każdej normalnej konfiguracji blatu 280 kg, przy przesuwie wzdłużnym i blokadzie kół 200kg, w konfiguracji odwrotnej przy przesuwie wzdłużnym i blokadzie kół 250kg? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych stołu i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej zapewniając dokonywanie zabiegów bądź operacji pacjentom o zróżnicowanych gabarytach.

Odp. Tak dopuszczamy

Stół zabiegowo – operacyjny z wyposażeniem 1 kpl.

25. Czy Zamawiający dopuści stół o napędzie elektrohydraulicznym z racji na to, że drugi opisany stół jest właśnie z takim napędem. Stoły o napędzie elektrohydraulicznym posiadają płynniejsze regulacje ze względu na brak mechanizmu śrubowego jak to ma miejsce w stołach elektromechanicznych przez co są mniej awaryjne?

Odp. Nie dopuszczamy

26. Czy Zamawiający dopuści stół elektrohydrauliczny z dzielonym segmentem pleców w stosunku 1:1, jest to standardowe wykonanie w naszych stołach, nie zwiększające kosztów ale podnoszące komfort pracy personelu?

Odp. Nie dopuszczamy

27. Czy Zamawiający dopuści stół na podwójnych kołach zabudowanych w podstawie o średnicy 125 mm, podane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność z racji na fakt, iż Zamawiający nie określił średnicy kół ?

Odp. Tak dopuszczamy

28. Czy Zamawiający dopuści stół elektrohydrauliczny gdzie podstawa jest całkowicie zabudowana w formie prostokąta, a koła są rozmieszczone w 4 narożach w kształcie litery H ?

Odp. Nie dopuszczamy

29. Czy Zamawiający dopuści stół o długości min. 2000 mm, który to parametr w żaden sposób nie pogarsza funkcjonalności stołu ?

Odp. Nie dopuszczamy

30. Czy Zamawiający dopuści szerokość blatu z szynami 550 mm, podany parametr nie różni się znacznie od opisanego, różnica wynosi zaledwie 25 mm na każdą stronę blatu ?

Odp.  Tak dopuszczamy

31. Czy Zamawiający dopuści stół elektrohydrauliczny z regulacją wysokości w zakresie 650 mm do 1100 mm, podany parametr nie różni się znacznie od opisanego ?

Odp. Nie dopuszczamy

32. Czy Zamawiający dopuści regulację podgłówka w zakresie – 450 do + 300, podany parametr nie różni się znacznie od opisanego?

Odp. Tak dopuszczamy

33. Czy Zamawiający oczekuje regulacji anty i Trendelenburga w zakresie – 350 do + 350 ?

Odp. Tak dopuszczamy

34. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją pozycji „0” za pomocą min. 2 przycisków ?

Odp. Nie dopuszczamy

35. Czy Zamawiający wymaga ze względu na komfort personelu i bezpieczeństwo pacjenta regulacji elektromechanicznego przesuwu wzdłużnego, uruchamianego z pilota lub kolumny stołu ?

Odp. Zamawiający nie wymaga ,  ale dopuszcza

36. Czy Zamawiający dopuści stół z informacją o stanie naładowania akumulatorów umieszczoną na pilocie co jest korzystnym rozwiązaniem , ponieważ nie trzeba się schylać aby sprawdzić stan naładowania ?

Odp. Tak dopuszczamy

37. Czy Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, komfort personelu oraz fakt, że realny czas przyjazdu serwisu od momentu zgłoszenia trwa do 5 dni roboczych i dłużej wymaga, aby oferowany stół oprócz awaryjnego sterowania w kolumnie posiadał  drugi oddzielny, niezależny, hydrauliczny system sterowania z graficznym wskaźnikiem wybranej funkcji, umożliwiający pełne wykorzystanie stołu do czasu przyjazdu serwisu. Opisane rozwiązanie nie blokuje pracy bloku porodowego, i nie zakłóca planowych lub nagłych zabiegów operacyjnych.?

Odp. Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza.

Zaznaczamy, że wymagany czas reakcji serwisu, zgodnie z pkt 31 Opisu przedmiotu

zamówienia nie może przekraczać 48 godzin w dni robocze, a nie jak w pytaniu do 5 dni.

38. Czy Zamawiający dopuści stół przezierny dla RTG posiadający dwa poprzeczne wsporniki wzmacniające, odpowiadające za wzmocnienie blatu – jeden na końcu segmentu pleców drugi nad kolumną. Obydwa wsporniki zostały tak rozmieszczone aby umożliwiać wykonywanie zdjęć RTG. ?

Odp. Tak dopuszczamy

39. Czy Zamawiający dopuści stół elektrohydrauliczny wykonany w całości ze stali nierdzewnej, posiadający tworzywowy harmonijkowy łącznik między kolumną a blatem osłaniający mechanizm regulacji blatu?

Odp. Nie dopuszczamy

40. Czy Zamawiający dopuści stół w którym bezpieczne obciążenie w każdej pozycji blatu wynosi 180 kg , natomiast w pozycji statycznej na poziomie 250 kg ?

Odp. Tak dopuszczamy

Stół operacyjny z wyposażeniem 1 kpl.

41. Czy Zamawiający dopuści stół elektrohydaruliczny z dzielonym segmentem pleców w stosunku 1:1, jest to standardowe wykonanie w naszych stołach, nie zwiększające kosztów ale podnoszące komfort pracy personelu?

Odp. Tak  dopuszczamy

42. Czy Zamawiający dopuści stół na podwójnych kołach zabudowanych w podstawie o średnicy 125 mm, podane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność z racji na fakt, iż Zamawiający nie określił średnicy kół ?

Odp. Tak dopuszczamy

43. Czy Zamawiający dopuści stół elektrohydrauliczny gdzie podstawa jest całkowicie zabudowana w formie prostokąta, a koła są rozmieszczone w 4 narożach w kształcie litery H?

Odp. Zamawiający dopuści, jeśli będzie spełniony warunek nr 5 Opisu przedmiotu zamówienia

44. Czy Zamawiający dopuści stół o długości min. 2000 mm, który to parametr w żaden sposób nie pogarsza funkcjonalności stołu ?

Odp. Nie dopuszczamy

45. Czy Zamawiający dopuści szerokość blatu z szynami 550 mm, podany parametr nie różni się znacznie od opisanego, różnica wynosi zaledwie 25 mm na każdą stronę blatu?

Odp. Nie dopuszczamy

46. Czy Zamawiający oczekuje stołu elektrohydraulicznego z regulacją wysokości w zakresie 650 mm do 1100 mm, podany parametr nie różni się znacznie od opisanego ?

Odp. Dopuścimy taki stół

47. Czy Zamawiający dopuści regulację podgłówka w zakresie – 450 do + 300, podany parametr nie różni się znacznie od opisanego?

Odp. Tak dopuszczamy

48. Czy Zamawiający oczekuje regulacji anty i Trendelenburga w zakresie – 350 do + 350 ?

Odp. Dopuszczamy taki stół.

49. Czy Zamawiający dopuści stół, gdzie blokada kół odbywa się mechanicznie, regulacja wypiętrzenia dzielonego segmentu pleców odbywa się za pomocą korbki ?

Odp. Tak  dopuszczamy

50. Czy Zamawiający wymaga ze względu na komfort personelu i bezpieczeństwo pacjenta regulacji elektromechanicznego przesuwu wzdłużnego, uruchamianego z pilota lub kolumny stołu ?

Odp. Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza.

51. Czy Zamawiający dopuści stały (nie demontowany) dzielony w stosunku 1:1 segment pleców z mechaniczną możliwością wypiętrzenia i wypoziomowania bez możliwości wklęśnięcia, opisane rozwiązanie nie różni się znacznie od opisanego?

Odp. Tak dopuszczamy

52. Czy Zamawiający może zrezygnować z wymogu regulacji „wklęśnięcia” w obrębie dzielonego segmentu pleców z racji na fakt, iż:  zakupowany stół ma przeznaczenie do zabiegów ginekologicznych,  a opisana regulacja  „wklęśnięcia” nie ma żadnego zastosowania klinicznego podczas zabiegów operacyjnych ginekologicznych, jest to zapis blokujący konkurencję spełniany tylko przez jednego oferenta firmę Medifa, których jedyny dystrybutorem na rynku polskim jest firma Kednromed ?

Odp. Dopuścimy stół bez regulacji  „wklęśnięcia”.

53. Czy Zamawiający dopuści stół z informacją o stanie naładowania akumulatorów umieszczoną na pilocie co jest korzystnym rozwiązaniem , ponieważ nie trzeba się schylać aby sprawdzić stan naładowania ?

Odp. Tak dopuszczamy

54. Czy Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, komfort personelu oraz fakt, że realny czas przyjazdu serwisu od momentu zgłoszenia trwa do 5 dni roboczych i dłużej wymaga, aby oferowany stół oprócz awaryjnego sterowania w kolumnie posiadał  drugi oddzielny, niezależny, hydrauliczny system sterowania z graficznym wskaźnikiem wybranej funkcji, umożliwiający pełne wykorzystanie stołu do czasu przyjazdu serwisu. Opisane rozwiązanie nie blokuje pracy bloku porodowego, i nie zakłóca planowych lub nagłych zabiegów operacyjnych ?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza taki stół.

Zaznaczamy, że wymagany czas reakcji serwisu, zgodnie z pkt 33 Opisu przedmiotu

zamówienia nie może przekraczać 48 godzin w dni robocze, a nie jak w pytaniu do 5 dni.

55. Czy Zamawiający dopuści stół przezierny dla RTG posiadający dwa poprzeczne wsporniki wzmacniające, odpowiadające za wzmocnienie blatu – jeden na końcu segmentu pleców drugi nad kolumną. Obydwa wsporniki zostały tak rozmieszczone aby umożliwiać wykonywanie zdjęć RTG ?

Odp. Tak dopuszczamy

56. Czy Zamawiający dopuści stół bez 5 koła, stół operacyjny nie służy do transportu pacjentów, a funkcję 5 koła w naszym stole spełnia blokada kierunkowa jednego z kół ?

Odp. Nie dopuszczamy

57. Czy Zamawiający dopuści stół elektrohydrauliczny wykonany w całości ze stali nierdzewnej, posiadający tworzywowy harmonijkowy łącznik między kolumną a blatem osłaniający mechanizm regulacji blatu?

Odp. Nie dopuszczamy

58. Czy Zamawiający dopuści stół w którym bezpieczne obciążenie w każdej pozycji wynosi 180 kg , natomiast w pozycji statycznej na poziomie 250 kg ?

Odp. Nie dopuszczamy

Stół zabiegowo – operacyjny z wyposażeniem – 1 kpl.

59.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo – operacyjny z napędem

elektrohydraulicznym?

Odp. Nie dopuszczamy

60.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo – operacyjny posiadający podstawę

jezdną wyposażoną w cztery pojedyncze koła z czego dwa są skrętne blokowane za pomocą układu

elektrohydraulicznego obsługiwanego z pilota i panelu dodatkowego bez koła kierunkowego?

Odp. Nie dopuszczamy

61.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo – operacyjny z podstawą w

kształcie prostokąta zapewniającą wygodny dostęp do pacjenta z każdej strony stołu?

Odp. Nie dopuszczamy

62.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo – operacyjny, którego długość

z blatem wynosi 2000 mm?

Odp. Nie dopuszczamy

63. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo – operacyjny którego całkowita

szerokość blatu wynosi 580 mm (z szynami akcesoryjnymi)?

Odp. Tak dopuszczamy

64.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo – operacyjny z regulacją wysokości

blatu w zakresie od 530 do 1010 mm?

Odp. Tak dopuszczamy

65.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo – operacyjny z regulacją oparcia pleców

w zakresie od -30 do 80 stopni?

Odp. Tak dopuszczamy

66.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo – operacyjny z mechaniczną regulacją

segmentu głowy ?

Odp. Tak dopuszczamy

67.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowo – operacyjny w którym elementy blatu

wykonane są ze stopu aluminium anodowanego natomiast podstawa oraz kolumna wykonane ze

stali nierdzewnej? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali

lekkich,  a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci

stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z

uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości

antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny,

a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. Faktyczną barierą dla

producentów stołów operacyjnych przed powszechnym stosowaniem odlewów metali lekkich

w konstrukcji blatów jest duży koszt wdrożenia technologii (konieczność wykonania drogich form),

akceptowalny jedynie dla modeli średniej i wyższej klasy produkowanych w większej skali.

Odp. Nie dopuszczamy

68.Czy Zamawiający uzna za wystarczające dołączenie do oferty oświadczenia generalnego

dystrybutora dotyczącego zapewnienia dostępności części zamiennych zamiast oświadczenia

wystawionego przez producenta?

Odp. Tak

Stół operacyjny z wyposażeniem – 1 kpl.

69.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w konfiguracji blatu z   jednoczęściowym segmentem oparcia pleców posiadającym funkcję wypiętrzenia ławeczki piersiowej?

Odp. Nie dopuszczamy

70.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny mobilny z podstawą osadzoną na czterech pojedynczych kołach blokowanych za pomocą pilota oraz panelu sterującego?

Odp . Nie dopuszczamy

71.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego długość z blatem wynosi 2000 mm?

Odp . Nie dopuszczamy

72.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem którego szerokość całkowita wynosi 580 mm (z szynami bocznymi)?

Odp. Tak dopuszczamy

73.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm?

Odp. Tak dopuszczamy

74.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie od -30 do 80 stopni?

Odp. Tak dopuszczamy

75.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z oparciem pleców jednoczęściowym posiadającym możliwość mechanicznego wypiętrzenia ławeczki piersiowej do 121 mm bez potrzeby ustawiania kątowego? Dotyczy punktu 10,  15 oraz 17.

Odp. Nie dopuszczamy

76.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podgłówkiem z możliwością ustawienia kątowego jednak bez możliwości wypiętrzenia?

Odp. Tak dopuszczamy

77.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją mechaniczną segmentu głowy?

Odp. Tak  dopuszczamy

78.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez możliwości demontażu górnej sekcji pleców?

Odp. Tak dopuszczamy

79.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą opartą na czterech kołach z czego dwa są skrętne co zapewnia wysoką mobilność w trakcie przetaczania bez funkcji piątego koła?

Odp. Nie dopuszczamy

80.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym elementy blatu wykonane są ze stopu aluminium anodowanego natomiast podstawa oraz kolumna wykonane ze stali nierdzewnej? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. Faktyczną barierą dla  producentów stołów operacyjnych przed powszechnym stosowaniem odlewów metali lekkich w konstrukcji blatów jest duży koszt wdrożenia technologii (konieczność wykonania drogich form), akceptowalny jedynie dla modeli średniej i wyższej klasy produkowanych w większej skali.

Odp. Nie dopuszczamy

81.Czy Zamawiający uzna za wystarczające dołączenie do oferty oświadczenia generalnego dystrybutora dotyczącego zapewnienia dostępności części zamiennych zamiast oświadczenia wystawionego przez producenta?

Odp. Tak

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Stół zabiegowo – operacyjny z wyposażeniem – 1kpl.

Pytanie 82

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym?

Odp. Nie dopuszczamy

Pytanie  83

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający podstawę w kształcie litery „H” wyposażoną w 4 podwójne koła o dużej średnicy (125mm), których blokowanie odbywa się poprzez mechaniczne wysunięcie stopek stabilizujących aktywowane z przycisku nożnego umieszczonego w podstawie od strony głowy pacjenta, a zatem bez koła kierunkowego?

Odp. Nie dopuszczamy

Pytanie 84

Czy w celu zapewnienia pełnej mobilności stołu operacyjnego, oraz wyeliminowania możliwości zaplątywania się w koła kabli, przewodów lub obłożeń stołu, Zamawiający wymaga zaoferowania wysokiej klasy stołu operacyjnego posiadającego 4 skrętne koła o średnicy min. 125mm?

Odp. Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza

Pytanie 85

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny o następujących wymiarach blatu: długość 2073mm, szerokość całkowita (z szynami mocującymi) blatu 522mm?

Odp. Nie dopuszcza

Pytanie 86

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją wysokości blatu bez materacy w zakresie od 650 do 1010mm? Pragniemy zauważyć, że dolny zakres minimalnie różni się od wymaganego, natomiast górny zakres jest znacznie lepszy od wymaganego.

Odp. Tak dopuszcza

Pytanie 87

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający oparcie pleców z możliwością regulacji ręcznej wspomaganej sprężyną gazową z blokadą w zakresie -45o/+65o a zatem bez możliwości regulacji tej funkcji poprzez pilota ręcznego oraz dodatkowy panel sterowania?

Odp. Tak dopuszcza

Pytanie 88

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający regulację podgłówka za pomocą precyzyjnego mechanizmu sprężynowo – zapadkowego?

Odp. Tak dopuszcza

Pytanie 89

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony w pilot oraz dodatkowy panel sterujący bez wskaźnika naładowania akumulatorów, w proponowanym stole wskaźnik taki znajduje się w podstawie stołu?

Odp. Tak dopuszcza

Pytanie 90

Czy Zamawiający wymaga stołu operacyjnego posiadającego dodatkowy panel sterowania umieszczony na kolumnie stołu od strony głowy pacjenta co umożliwia dostęp do niego z obu stron stołu?

Odp. Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza

Pytanie 91

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stołu posiadającego materace przeciwodleżynowe, a celem potwierdzenia przeciwodleżynowości materacy, wymaga dołączenia do oferty przetargowej oświadczenia producenta materacy o posiadaniu przez nie właściwości przeciwodleżynowych?

Odp . Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Stół operacyjny z wyposażeniem – 1kpl.

Pytanie 92

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wysokiej klasy stołu operacyjnego fabrycznie nowego? Pragniemy zauważyć, że tylko takie rozwiązanie zapewni swobodną i bezawaryjną pracę stołu.

Odp. Zgodnie z pkt.1  Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ

Pytanie 93

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony w 4 podwójne koła o dużej średnicy (125mm), których blokowanie odbywa się poprzez mechaniczne wysunięcie stopek stabilizujących aktywowane z przycisku nożnego umieszczonego w podstawie od strony głowy pacjenta, a zatem bez możliwości regulacji tej funkcji poprzez pilota ręcznego oraz dodatkowy panel sterowania?

Odp. Nie dopuszczamy

Pytanie 94

Czy w celu zapewnienia pełnej mobilności stołu operacyjnego, oraz wyeliminowania możliwości zaplątywania się w koła kabli, przewodów lub obłożeń stołu, Zamawiający wymaga zaoferowania wysokiej klasy stołu operacyjnego posiadającego 4 skrętne koła o średnicy min. 125mm?

Odp. Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza

Pytanie 95

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny o następujących wymiarach blatu: długość 2073mm, szerokość całkowita (z szynami mocującymi) blatu 522mm?

Odp. Nie dopuszczamy

Pytanie 96

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją wysokości blatu bez materacy w zakresie od 650 do 1010mm?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 97

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający oparcie pleców z możliwością regulacji ręcznej (a zatem bez możliwości regulacji tej funkcji poprzez pilota ręcznego oraz dodatkowy panel sterowania) wspomaganej sprężyną gazową z blokadą w zakresie -45o/+65o oraz z dodatkowym wypiętrzeniem regulowanym ręcznie za pomocą korby, bez możliwości „wklęśnięcia”?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 98

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny bez możliwości regulacji górnego segmentu pleców natomiast z możliwością wypiętrzenia ławeczki nerkowej, a zatem bez możliwości regulacji tej funkcji poprzez pilota ręcznego oraz dodatkowy panel sterowania?

Odp. Nie dopuszczamy

Pytanie 99

Czy Zamawiający wymaga stołu operacyjnego posiadającego dodatkowy panel sterowania umieszczony na kolumnie stołu od strony głowy pacjenta co umożliwia dostęp do niego z obu stron stołu?

Odp . Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza

Pytanie 100

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający regulację podgłówka w zakresie znacznie lepszym niż pierwotnie wymagany -60o/+55o realizowany za pomocą precyzyjnego mechanizmu sprężynowo – zapadkowego, bez możliwości wypiętrzenia?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 101

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony w pilot oraz dodatkowy panel sterujący bez wskaźnika naładowania akumulatorów, w proponowanym stole wskaźnik taki znajduje się w podstawie stołu?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 102

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny w którym udźwig stołu wynosi 250kg?

Odp. Nie dopuszczamy

Pytanie 103

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stołu posiadającego materace przeciwodleżynowe, a celem potwierdzenia przeciwodleżynowości materacy, wymaga dołączenia do oferty przetargowej oświadczenia producenta materacy o posiadaniu przez nie właściwości przeciwodleżynowych?

Odp. Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza

Dotyczy: Załącznik nr 2

## Stół zabiegowo- operacyjny z wyposażeniem – 1 kpl.

Pytanie  104 Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny o podstawie wykonanej ze stali nierdzewnej bez elementów z metali miękkich zapewniającą doskonały dostęp do pacjenta z każdej strony?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 105 Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny o przechyle Trendelenburga 25°? Proponowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego i nie ma wpływu na walory użytkowe stołu.

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 106  Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny o mechanicznej regulacji segmentu głowy w zakresie +/- 55°?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 107  Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny o regulacji podnóżków w zakresie  -900 do + 200 ?

Odp. Tak dopuszczamy

## Stół  operacyjny z wyposażeniem – 1 kpl.

Pytania 108 Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny, który jest stołem znacznie lepszym technologicznie od stołu elektrohydraulicznego, w którym każda część stołu może być sterowana elektrycznie a w przypadku awarii jednej z części reszta działa niezależnie nie tak jak w przypadku awarii kompresora olejowego, gdzie stół nie może wykonać żadnej funkcji. Sprawą oczywistą jest także brak zastosowania oleju i możliwości jego wycieku na sali operacyjnej

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie  109  Czy Zamawiający stół elektromechaniczny, mobilny na 4 dużych podwójnych kołach blokowanych za pomocą dźwigni nożnej?

Odp. Tak dopuszcza

Pytanie  110 Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny o całkowitej szerokości blatu 580mm?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 111 Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny o mechanicznej  regulacji podgłówka + 550  do - 550 ?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 112 Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją pilotem i z panelu umieszczonego na kolumnie nośnej stołu przez układ elektromechaniczny n/w funkcji:

- zmiana wysokości ,

- (anty- ) Trendelenburg

- przechyły boczne ,

- regulacja oparcia pleców

- regulacja górnego segmentu pleców (wypiętrzenia klatki piersiowej)

- poziomowanie blatu

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie  113 Czy Zamawiający dopuści stół o elektromechanicznej regulacji podnóżków oraz mechanicznej regulacji segmentu głowy?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie  114 Czy Zamawiający dopuści stół bez funkcji 5-koła kierunkowego?

Odp. Nie dopuszczamy

Pytania dotyczące SIWZ i wzoru umowy

Pytanie  115

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia autoryzowanego dystrybutora dla potwierdzenia czasookresu dostępności części zamiennych?

Odp. Tak

Pytanie  116

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu sprzętu zastępczego na czas naprawy powyżej 5 dni?

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.                                                                                                                                                Odp. Nie wyrażamy zgody – podtrzymujemy odnośne wymogi SIWZ

Stół zabiegowo- operacyjny z wyposażeniem

Pytanie  117

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół zabiegowo- operacyjny z wyposażeniem- stół z podstawą w kształcie zbliżonym do litery Y, zapewniającej doskonały dostęp do pacjenta z każdej strony wg poniższego rysunku?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 11 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół zabiegowo- operacyjny z wyposażeniem- długość stołu z blatem 2100mm?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie  117

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół zabiegowo- operacyjny z wyposażeniem- całkowitą szerokość blatu (z szynami na akcesoria) 560mm?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie  118

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół zabiegowo- operacyjny z wyposażeniem- stół z regulacją wysokości 710 do 1160mm?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie  117

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół zabiegowo- operacyjny z wyposażeniem- stół z regulacją oparcia pleców +75° d0 -35°?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie  118

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół zabiegowo- operacyjny z wyposażeniem- stół z regulacją pilotem i z awaryjnego panelu umieszczonego na kolumnie nośnej stołu następujących funkcji :

- zmiana wysokości ,

- przechyły wzdłużne

- przechyły boczne ,

- regulacja segmentu pleców

- powrót do pozycji „0” jednym przyciskiem ( po naciśnięciu  „0” w jednym momencie zerują się  wszystkie segmenty – sterowane elektrohydraulicznie )?

Odp. Nie dopuszczamy sterowania elektrohydraulicznego

Pytanie  117

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół zabiegowo- operacyjny z wyposażeniem- podnóżki regulowane góra/ dół w zakresie -90° d0 +20°?

Odp. Tak dopuszczamy

Stół operacyjny z wyposażeniem

Pytanie  118

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół operacyjny z wyposażeniem- długość stołu z blatem 2100mm?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie  119

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół operacyjny z wyposażeniem- całkowitą szerokość blatu (z szynami bocznymi) 560mm?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie  120

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół operacyjny z wyposażeniem- stół z regulacją wysokości 710 do 1160mm?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie  121

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół operacyjny z wyposażeniem- stół z regulacją oparcia pleców +75° do -35°?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie  122

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół operacyjny z wyposażeniem- stół bez regulacji górnego segmentu pleców min. - 30° do 50° ale z wypiętrzeniem ławeczki nerkowej w zakresie 105mm?

Odp. Nie dopuszczamy

Pytanie  123

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół operacyjny z wyposażeniem- stół z regulacją górnego segmentu pleców -34° do +16°?

Odp . Nie dopuszczamy

Pytanie  124

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół operacyjny z wyposażeniem- stół bez regulacji kół z pilota i z panelu umieszczonego na kolumnie?

Odp. Tak dopuszczamy ,ale z mechaniczną blokadą kół

Pytanie 125

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół operacyjny z wyposażeniem- stół z płytą oparcia pleców dzieloną z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej z pilota i panelu wg poniższego rysunku?

Odp. Nie

Pytanie 126

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół operacyjny z wyposażeniem- bez możliwości demontażu górnej sekcji pleców?

Odp. Nie

Pytanie 127

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 2, Stół zabiegowo- operacyjny z wyposażeniem- stół wyposażony w podstawę przejezdną w kształcie litery T o dobrych właściwościach jezdnych uzyskanych dzięki 3 kołom. Podstawa posiadająca centralną blokadę uruchamianą dźwignią nożną, gwarantując pewne blokowanie stołu za pomocą 4 wysuwanych stopek. Stopki stołu posiadające regulację wysokości. Cztery koła antystatyczne zapewniające odprowadzające ładunki statyczne ze stołu. Wg poniższego rysunku?

Odp. Nie

Pytanie  128

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów dotyczących skorzystania przez Wykonawcę z prawa rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odp. W treści par. 7 projektu umowy wprowadza się ust. 1.4 o następującej treści:

„W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10% wartości umowy określonej

w par. 2 ust. 1 niniejszej umowy.”

Pytanie  129

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie  zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie:

„Zamawiający zgadza się, że opóźnienie w zapłacie ponad 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do żądania zapłaty całości niespłaconej kwoty wierzytelności”.

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 130

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zabezpieczenia w postaci            zastawu rejestrowego na przedmiocie umowy.

W przypadku zgody prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazie zgodę na ustanowienie zastawu na rzecz podmiotu finansującego Wykonawcę? Powyższe jest standardem przyjętym w postępowaniach, których przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych z zapłatą wynagrodzenia rozłożoną na raty.

Wyrażenie przez Zamawiającego zgody na ustanowienie takiego zabezpieczenia, poprzez zmniejszenie ryzyka transakcji  przyczyni się do zwiększenia ilości Wykonawców przystępujących do przetargu oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszej ceny ofertowej.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 131

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i wzoru umowy zapisów dotyczących zabezpieczenia spłaty  zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 132

Prosimy o dodanie zapisu, że z momentem podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

Odp. W par 3 projektu umowy wprowadza się ust. 3 o następującej treści:

„ Z chwilą podpisania przez strony Protokołu odbioru  przedmiotu zamówienia, na

Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu

zamówienia”.

Ponadto w ust. 2 par 3 projektu umowy skreśla się kropkę i wprowadza się dopis: „oraz instrukcję serwisową”.

Pytanie 133

Prosimy o potwierdzenie, iż kolejne raty będą płatne na określony dzień każdego kolejnego miesiąca po terminie płatności pierwszej raty np. ostatniego dnia miesiąca.

Odp. Podtrzymujemy odnośne zapisy  SIWZ

Pytanie 134

Prosimy o dopuszczenie zmiany konstrukcji formularza cenowego w zakresie sposobu obliczenia ceny w ten sposób aby osobno wyodrębnić cenę za dostawę i wyposażenie oraz odrębnie cenę finansowania. Ze względu na fakt, iż zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie podania tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego, pozwoli to bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania gdyż finansowanie jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska cenę ofertę od wykonawcy niższą o stawkę podatku VAT czyli o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego np.

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia/koszt finansowania | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koszt finansowania | 12 |  |  |  | Zw. |
| RAZEM |  |  |  |

Odp. Dopuszczamy zmianę formularza cenowego tak, aby można było rozbić łączną, oferowaną

cenę  na składniki cenotwórcze, w tym koszty finansowania.

Pytanie  135

Dotyczy: SIWZ

Czy Zamawiający  rozdzieli zakup na 2 oddzielne zadania, co pozwoli na większą konkurencję i zaoferowania większej ilości atrakcyjnych dla Zamawiającego rozwiązań?

Odp. Nie

Pytanie 136

Dotyczy: Załącznik nr 2,

Opis przedmiotu zamówienia,  poz. 1 Stół zabiegowo – operacyjny z wyposażeniem.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny o całkowitej szerokości blatu 540mm?

Odp. Tak dopuszczamy

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie                   750-1050mm?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 137

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją przechyłów wzdłużnych: Trendelenburga 25o i Anty-Trendelenburga 20o, co jest w pełni wystarczają do pozycjonowania pacjenta przy tego typu zabiegach?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 138

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją  oparcia nóg za pomocą sprężyn gazowych, natomiast segmentu głowy w sposób mechaniczny, co pozwala na zaoferowanie znacznie szerszych zakresów regulacji segmentu głowy.

Odp . Tak dopuszczamy

Pytania 139

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny o zakresie regulacji segmentu nóg -900         do +150, co minimalnie odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność stołu?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytania 140

Czy Zamawiający dopuści wysokiej stół operacyjny z napędem elektromechanicznym i  sterowaniem z poziomu pilota przewodowego oraz dodatkowo 2 systemami sterowania awaryjnego: za pomocą pilota bezprzewodowego, oraz drugiego unikalnego rozwiązania pozwalającego na mechaniczne sterowanie położeniem stołu za pomocą przykładanej dźwigni, w przypadku braku energii elektrycznej i rozładowania akumulatorów, lub ewentualnego uszkodzenia siłownika. Oferowanie rozwiązanie jest znacznie bardziej ergonomiczne (pilot bezprzewodowy) i elastyczne (niezależność od energii elektrycznej) niż wymagane przez Zamawiającego .

Odp. Tak  dopuszczamy

Pytanie 141

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z zasilaniem bateryjnym 24V i ładowarką zewnętrzną co jest rozwiązaniem znacznie bezpieczniejszym, gdyż nie wymaga doprowadzenia niebezpiecznego napięcie 230V do stołu i eliminuje kabel elektryczny z takim napięciem w pobliżu stołu operacyjnego?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 142 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z podglądem stanu naładowania akumulatorów tylko z poziomu kolumny stołu, co jest w pełni wystarczające do oceny poziomu naładowania akumulatorów?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 143

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający poprzez zapis „serwis pogwarancyjny przez okres min. 5 lat” rozumie dostępność do części serwisowych i autoryzowanego (płatnego) serwisu na terenie kraju przez okres min, 5 lat?

Odp. Tak

Stół operacyjny z wyposażeniem.

Dotyczy: Załącznik nr 2,  Opis przedmiotu zamówienia, poz. 2

Pytanie 144

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny elektromechaniczny z zasilaniem bateryjnym 24V i ładowarką zewnętrzną co jest rozwiązaniem znacznie bezpieczniejszym, gdyż nie wymaga doprowadzenia niebezpiecznego napięcie 230V do stołu i eliminuje kabel elektryczny z takim napięciem w pobliżu stołu operacyjnego?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 145

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z podglądem stanu naładowania akumulatorów tylko z poziomu kolumny stołu, co jest w pełni wystarczające do oceny poziomu naładowania akumulatorów?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 146

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny na 4 dużych kołach podwójnych z blokadą centralną uruchamiana za pomocą dźwigni nożnej? Oferowane rozwiązanie posiada tożsamą funkcjonalność jak wymagane, a jest znacznie mniej awaryjne i bardziej wytrzymałe.

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 147

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny o całkowitej szerokości blatu 540mm?

Odp.  Nie dopuszczamy

Pytanie  148

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją podgłówka w zakresie -400 do +900, co jest zakresem znacznie szerszym od wymaganego?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 149

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny o zakresie regulacji segmentu nóg -900 do +150, co minimalnie odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność stołu?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 150

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 750-1050mm?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 15 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją przechyłów wzdłużnych: Trendelenburga 25o i Anty-Trendelenburga 20o, co jest w pełni wystarczają do pozycjonowania pacjenta przy tego typu zabiegach?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 152

Czy Zamawiający dopuści wysokiej stół operacyjny ze napędem elektromechanicznym i  sterowaniem z poziomu pilota przewodowego oraz dodatkowo 2 systemami sterowania awaryjnego: za pomocą pilota bezprzewodowego, oraz drugiego unikalnego rozwiązania pozwalającego na mechaniczne sterowanie położeniem stołu za pomocą przykładanej dźwigni, w przypadku braku energii elektrycznej i rozładowania akumulatorów, lub ewentualnego uszkodzenia siłownika. Oferowanie rozwiązanie jest znacznie bardziej ergonomiczne (pilot bezprzewodowy) i elastyczne (niezależność od energii elektrycznej) niż wymagane przez Zamawiającego.

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 153

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją  oparcia nóg za pomocą sprężyn gazowych, natomiast segmentu głowy w sposób mechaniczny, co pozwala na zaoferowanie znacznie szerszych zakresów regulacji segmentu głowy.

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 154

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z dzieloną sekcją oparcia pleców z możliwością wypiętrzenia i wklęśnięcia klatki piersiowej, z możliwością demontażu górnej sekcji pleców, ze sterowaniem mechanicznym?

Odp . Tak dopuszczamy

Pytanie 155

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z dzieloną sekcją oparcia pleców z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej (beż możliwości wklęśnięcia klatki piersiowej i odejmowania górnej sekcji), ze sterowaniem za pomocą pilota przewodowego i bezprzewodowego?

Odp. Tak dopuszczamy

Pytanie 156

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z maksymalnym udźwigiem dynamicznym 250kg?

Odp. Tak- jeśli udźwig statyczny stołu wynosi min. 300 kg – zgodnie z pkt 24 Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 157

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający poprzez zapis „serwis pogwarancyjny przez okres min. 5 lat” rozumie dostępność do części serwisowych i autoryzowanego (płatnego) serwisu na terenie kraju przez okres min, 5 lat?

Odp. Tak

Odpowiedzi na pytania  stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem