III.2.230/1030ZP/12/239/12 r.		Stalowa Wola dnia. 19.10.2012 r

…................................

….................................

….................................

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do badań hematologicznych  oraz

dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów  hematologicznych 3 DIFF i 5 DIFF z obsługą

serwisową dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  ogłoszonego na

portalu w BZP pod numerem: 396744 - 2012 z dnia 12.10.2012 r.

Pytanie nr 1 - dotyczy SIWZ, Rozdział II, Punkt 2.8

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Odp.Podtrzymujemy wymogi SIWZ -  zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzaju dokumentów , jakich

może żądać zamawiajacy od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być

składane wymagany jest odpis z własciwego rejestru

Pytanie nr 2 - dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy – Rozdział I SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualnie 60-dniowy termin płatności za zrealizowane dostawy oraz 30-dniowy termin płatności czynszu dzierżawnego?

Jeżeli tak prosimy o zmianę postanowień umowy §5 ust. 1 z jednoczesnym wykreśleniem ust. 3, gdyż zapisem tym Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu na mocy przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Odp. Podtrzymujemy odnośne zapisy ogłoszenia i SIWZ

Pytanie nr 3 - dotyczy SIWZ, Umowa - Projekt – Rozdział IV SIWZ:

§4: Prosimy o wykreślenie ww. postanowienia projektu umowy, gdyż jego treść stanowi powtórzenie postanowienia §ust. 1 projektu umowy.

Odp.Skreśla się ust. 1 par 3 umowy , ust. 2, ust. 3 , ust,.4  zmienia się odpowiednio na ust. 1, ust. 2, ust. 3

§5: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.

Odp. Wyrażamy zgode na dopis : Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy”

§5: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia.

Odp.Podtrzymujemy zapisy SIWZ, w tym projektu umowy.

§7 ust. 6: Prosimy o zastąpienie słowa „ załatwienia” zwrotem „rozpatrzenia”.

Odp Wyrażamy zgode na proponowaną zmianę.

§8 ust. 4: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odp.Wyrażamy zgodę na proponowany dopis do par 8 ust. 4 umowy.

§9 pkt.1.2: Prosimy o zmianę ww. postanowień projektu umowy poprzez zastąpienie użytego sformułowania „ za każdy dzień opóźnienia”  zwrotem „za każdy dzień zwłoki”.

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

Odp.Wyrażamy zgode na proponowaną zmianę treści projektu umowy.

§9 ust. 3: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia projektu umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienie w dostawie wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty”.

Odp.Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę

§10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto".

Odp.Tak

§10: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia projektu umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”.

Odp.Podtrzymujemy zapisy par. 10 projektu umowy.

Pytnie nr 4 – dot. Analizatora 5 DIFF

Poz. 2  - Czy Zamawiajacy dopuści analizator 5 Diff rozdzielający leukocyty w oparciu o cy tometrię przepływową?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz. 6 Czy Zamawiajacy dopuści analizator 5 Diff o liniowościach: WBC – do 99,99 tys./ ųl i PLT do 1 mln../ ųl

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz. 8 -  Czy Zamawiajacy dopuści analizator 5 Diff bez pomiaru Hb w osobnym kanale pomiarowym?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz. 10  Czy Zamawiający dopuści analizator bez automatycznej walidacji wyników?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. Analizatora 3 diff BC 3000

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści analizator, którego praca nie opiera się na technologii zaworu ceramicznego?

Odp. Nie

Dotyczące analizatora hematologicznego 5-diff

Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny umożliwiający oznaczanie próbek w systemie manualnym i automatycznym (bez możliwości oznaczania trybu kapilarnego) pod warunkiem zaoferowania analizatora pobierającego w obu powyższych trybach 18,2µl próbki?

Odp.Tak – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny umożliwiający analizę 22 parametrów tj. WBC, LYM % i #, MON % i #, NEU % i #, BAS % i #, EOS % i #, RBC, HBG, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW?  Jeżeli nie to jakich jeszcze dwóch parametrów oczekuje Zamawiający?

Odp. NIE – Zamawiający wymaga oznaczania przez zaoferowany analizator hematologiczny 5 diff minimum następujących 24-ech parametrów: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR (odsetek dużych płytek), LYM % i #,    MON % i #, NEU % i #, BAS % i #, EOS % i #.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny rozdzielający leukocyty na 5 populacji w oparciu o technologię cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym. Zastosowany innowacyjny system pomiaru optycznego jest związany z opatentowaną technologią OCHF opartą na unikatowej i innowacyjnej koncepcji aktywnego przepływu próbki i pasywnego strumienia odczynników.

Pozwala to na wykonanie pomiaru hemoglobiny z tego samego rozcieńczenia roboczego co pomiar WBC.

Głównymi zaletami są:

- duży stopień niezawodności pomiaru optycznego.

- tylko dwie osie pomiaru dla pięciu parametrów rozdziału WBC.

- wysoka rozdzielczość matrycy.

- tylko jeden pasywny strumień odczynników o niskim ich zużyciu na jedną analizę.

Odp. NIE – Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator hematologiczny rozdzielał leukocyty na pięć populacji w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową, która umożliwia lepszą ocenę również stanu metabolicznego leukocytów np. pobudzenie limfocytów oraz ocenę stanu dojrzałości komórek na podstawie zawartości materiału genetycznego w jądrze i poza nim ( co umożliwia fluorescencja).

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny charakteryzujący się następującymi liniowościami:

WBC     do 100 x 103/ul,

PLT       do 2000 x 103/ul przy precyzji (Cv) < 5%.

Wymóg zaoferowania analizatora hematologicznego o liniowościach dla WBC do 400 x 103/mm3 a dla PLT 5000 x 103/ul jest bezzasadny, ponieważ w stanach klinicznych tak wysokie stężenia obu parametrów nie występują. Umieszczanie powyższego wymogu skutecznie natomiast eliminuje konkurencję za wyjątkiem aparatu XS-1000i firmy SYSMEX, która jako jedyna deklaruje możliwość oznaczania WBC i PLT o tak wysokich stężeniach.:)

Odp. NIE – Zamawiający wie o przynajmniej dwóch firmach, które w swojej ofercie posiadają analizatory o takiej lub większej liniowości jak opisane w specyfikacji.

Nieprawdą jest, że nie występują stany kliniczne o tak wysokim stężeniu parametrów. Zamawiający dbając o dobro pacjentów musi się liczyć z różnymi przypadkami klinicznymi.

Wysoka liniowość analizatora gwarantuje wiarygodność i pewność wyniku również u pacjentów z wysokimi wartościami powyższych parametrów. Dzięki temu próbka nie musi być dodatkowo rozcieńczana i powtarzana co zmniejsza koszty badania i zwiększa ich wiarygodność. Przypadki wysokich wartości dla danych parametrów występują w preparatach hematologicznych i w niektórych spotykanych coraz częściej schorzeniach hematologicznych ( np.białaczkach).

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny, w którym obecność niedojrzałych granulocytów sygnalizowana jest szeregiem flag?

Odp. NIE – Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator podawał wartości niedojrzałych granulocytów (IG % i # ) a nie tylko flagował co pozwala na szybszą i celowaną decyzję o wykonaniu rozmazu krwi manualnego.

Pytanie nr 10

Czy w odniesieniu do wymogu określonego w parametrach granicznych 12, Zamawiający zaakceptuje udział w zewnątrz laboratoryjnej porównawczej kontroli jakości na krwi kontrolnej  dostarczanej przez wykonawcę z dostępem do wielu funkcji interpretacji wyników  w systemie kontroli jakości StandLab, bez dodatkowych kosztów?

Oczywiście udział w zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości nie wyklucza dostępu do wykresów Levey-Jenningsa na pokładzie analizatora.

Odp.Odp.TAK – Zamawiający zaakceptuje taki udział.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wymaga aby ilość zaoferowanej krwi kontrolnej uwzględniała termin trwałości po otwarciu fiolki? Wymóg ten zapewni Zamawiającemu dostępność  krwi kontrolnej przez cały okres trwania umowy. Jeżeli tak to czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty instrukcji obsługi do krwi kontrolnej z inf. o jej stabilności po otwarciu fiolki?

Odp. TAK – Zamawiający wymaga aby ilość zaoferowanej krwi kontrolnej uwzględniała jej realną stabilność po otwarciu.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów hematologicznych posiadających oprogramowani w języku polskim?

Odp. Nie

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny, w którym oznaczanie hemoglobiny odbywa się we wspólnym torze pomiarowym.

Zastosowana w oferowanym analizatorze technologia OCHF pozwala na wykonanie pomiaru hemoglobiny z tego samego rozcieńczenia roboczego co pomiar WBC. Analiza hemoglobiny dla naszego aparatu charakteryzuje się liniowością pomiaru od 0,5g/dl do 24 g/dl przy precyzji <1,5%. Jeżeli nie to jakiej liniowości i precyzji oczekuje Zamawiający dla pomiaru hemoglobiny?

Odp.NIE – Zamawiający wymaga oznaczania hemoglobiny w osobnym kanale pomiarowym niezależnie od WBC ( zmniejszenie interferencji ze strony wysokiej leukocytozy na pomiar hemoglobiny).

Zamawiający wymaga liniowości dla hemoglobiny minimum do 24 g/dl (bez podania precyzji).

Dotyczy analizatora hematologicznego 3-diff

Pytanie nr - 14

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny umożliwiający analizę 18 parametrów tj. WBC, LYM % i #, MON % i #, GRA % i #, RBC, HBG, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW?  Jeżeli nie to jakiego jeszcze parametru oczekuje Zamawiający?

Odp. NIE – Zamawiający wymaga oznaczania przez analizator 3 diff minimum 19 parametrów :        WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, P-LCR, LYM % i #, MID % i #,GRA % i #.

Pytanie nr 15

Prosimy o zmianę parametru nr 3 w związku z faktem, iż opisuje on konkretne rozwiązanie technologiczne a nie opisuje funkcjonalności aparatu, jaką za pomocą tego parametru chce uzyskać Zamawiający. Jest to niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publiczny, gdzie Zamawiający jest zobowiązany podawać wymogi w postaci parametrów opisujących funkcje jakie ma pełnić przedmiot zamówienia. W związku z powyższym jakiej funkcji w punkcie nr 3 wymaga Zamawiający?

Informujemy,  iż umieszczony w SIWZ opis warunków granicznych analizatorów hematologicznych jednoznacznie wskazuje na aparaty firmy SYSMEX i tylko ta firma będzie mogła złożyć ofertę w Państwa postępowaniu. Jest to niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców. Taki sposób opisu parametrów analizatorów wiąże się z uzyskaniem oferty niekonkurencyjnej cenowo i naraża Zamawiającego na ponoszenie niepotrzebnych kosztów. Jedynie zgoda na wszystkie powyższe pytania  umożliwi nam złożenie oferty, a Państwu umożliwi uzyskanie dwóch ważnych ofert.

Odp. NIE - Zamawiający wymaga funkcji odmierzania i rozcieńczania odpowiednich objętości krwi do poszczególnych kanałów pomiarowych za pomocą zaworu ceramicznego (metoda jest bezawaryjna i bardzo dokładna).

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem: