Rozdz. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                             Załącznik nr 1

TOMOGRAF KOMPUTEROWY WIELORZĘDOWY

Typ urządzenia……………………………..

Rok produkcji ………………………………

Producent  …………………………………..

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat i wyposażenie nowe i nieregenerowane. Rok produkcji 2014. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tomograf ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – dopuszczony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP zaoferowany tomograf, konsole lekarskie, wstrzykiwacz kontrastu oraz urządzenia dodatkowe zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie, załączone do oferty. | TAK Załączyć wymagane dokumenty |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała, posiadający detektor o minimum 64 rzędach elementów detekcyjnych w osi z | TAK Podać liczbę rzędów |  | Największa wartość – 30 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję min. 64 nienakładających się warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu/układów lampa-detektor dla jednej energii promieniowania rtg w trybie pracy sekwencyjnej (aksjalnym) i spiralnym w pełnym wymaganym przez Zamawiającego polu widzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tomograf umożliwiający wykonanie badania tzw. potrójnego wykluczenia „Triple Rule Out” (zatorowość płucna, zawał mięśnia sercowego, rozwarstwienie aorty). | TAK |  | Bez punktacji |

|  | Tomograf komputerowy umożliwiający badania pacjentów z urazami wielonarządowymi, bez konieczności ich przekładania na stole, na długości badanego obszaru minimum 190 cm. | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GANTRY I STÓŁ |
|  | Średnica okola ≥ 75 cm [cm]. | TAK Podać |  | Największa wartość – 10 pkt. Wartość graniczna - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Możliwość pochylania gantry w zakresie min. ± 25°. | TAK Podać |  | Największa wartość – 10 pkt. Wartość graniczna - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta z zachowaniem precyzji pozycjonowania ±0,25 mm nie mniejsza niż 220 kg [kg]. | TAK Podać |  | Największa wartość – 10 pkt. Wartość graniczna - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta z zachowaniem precyzji pozycjonowania ±1 mm większa niż 260 kg [kg]. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta mniejsza niż 60 cm [cm]. | TAK Podać |  | Najmniejsza wartość – 10 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Detektory typu stałego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie ≥ 190 cm [cm]. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie stołu: materac, podgłówek usztywniający w badaniach głowy, podgłówek pacjenta w pozycji na wznak, podpórka pod ramiona, kolana i nogi, mata chroniąca stół przed zalaniem płynami/wydzielinami | TAK |  | Bez punktacji |
| GENERATOR I LAMPA |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy ≥ 7,0 MHU. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 1300 kHU/min. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny wybór ogniska lampy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna moc generatora ≥ 70 kW | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny zakres zmian napięcia anodowego, możliwych do zastosowania w protokołach badań min. 80 – 135 kV. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY SKANOWANIA I JAKOŚCI OBRAZU |
|  | Minimalny czas pełnego obrotu układu lampa detektor (360°) dla badań ogólnych i kardiologicznych [s] ≤ 0,35 [s]. | TAK Podać |  | Najmniejsza wartość – 20 pkt Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Maksymalna liczba warstw, o grubości ≥ 1 mm, nienakładających się na siebie możliwych do zebrania w maksymalnym polu widzenia, w czasie najkrótszego oferowanego jednego pełnego obrotu zespołu lampa-detektor o 360° z pitch ok. 1. | TAK Podać |  | Największa wartość – 20 pkt Najmniejsza wartość – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Maksymalna liczba najcieńszych warstw o grubości < 1 mm (submilimetrowych), nienakładających się na siebie, możliwych do zebrania w maksymalnym oferowanym polu widzenia, w czasie najkrótszego oferowanego jednego pełnego obrotu zespołu lampa-detektor (o 360°) z pitch ok. 1. | TAK Podać |  | Największa wartość – 20 pkt. Najmniejsza wartość – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Grubość najcieńszej warstwy przy jednoczesnej akwizycji liczby warstw zaoferowanych w punkcie powyżej ≤ 065 [mm]. | TAK Podać |  | Najmniejsza wartość – 30 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy w płaszczyźnie XY zgodna z wielkością pola skanowania (FOV). | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Diagnostyczne pole widzenia (FOV) ≥ 50 cm. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Kierunki uzyskiwania obrazów wykorzystywanych do planowania badania min. AP i boczny. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zatrzymania skanu w dowolnym momencie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna długość topogramu ≥ 190 cm [cm]. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie skanowania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny zakres ( długość) pola badania w trybie helikalnym ≥ 190 cm [cm]. | TAK Podać |  | Największa wartość – 10 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Możliwość wykonania skanu aksjalnego z gantry pochylanym w pełnym oferowanym zakresie. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania skanu spiralnego z gantry pochylanym w pełnym oferowanym zakresie. | TAK/NIE |  | TAK – 30 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna możliwa do uzyskania rozdzielczość przestrzenna izotropowa (x=y=z) ≤ 0,35 [mm] z dokładnością 2%. | TAK Podać |  | Najmniejsza wartość – 20 pkt. Wartość graniczna - 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Modulacja promieniowania rtg w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii, aktualizowana w czasie rzeczywistym w trakcie skanowania, w osiach x,y,z. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna matryca rekonstrukcyjna ≥ 512 x 512 [piksel x piksel]. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym (w matrycy 512x512 z pełną jakością) rekonstrukcji FBP ≥ 20 obrazów/s. | TAK Podać |  | Największa wartość – 20 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji (np. AIDR3D, iDose4, Safire, Veo lub inne, nazwa wg nomenklatury producenta), będący integralną częścią planu badania, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w obszarze obrazu, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową, pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (algorytm automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu). | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów matrycy 512x512 z najlepszą jakością ze skanu pełnego z wykorzystaniem iteracyjnego algorytmu zaoferowanego w poprzednim punkcie ≥ 20 obrazów/s. | TAK |  | Największa wartość – 20 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Najwyższa możliwa wartość rozdzielczości wysokokontrastowej dla punktu 2% wartości krzywej MTF, w polu akwizycyjnym 50 cm dla płaszczyzny xy [lp/cm] dla akwizycji min. 64 nienakładających się warstw. | TAK Podać |  | Największa wartość – 50 pkt. Najmniejsza wartość – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Raport dotyczący rzeczywistej dawki jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm mierzonej w polu akwizycyjnym nie mniejszym niż 50 cm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU i dla napięcia 120 kV [mGy], w płaszczyźnie xy) ≤. 8 mGy. (Wartość potwierdzona w materiałach producenta). | TAK Podać |  | Najmniejsza wartość -50 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej 3 mm mierzonej w polu akwizycyjnym nie mniejszym niż 50 cm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU i dla napięcia 120 kV [mGy], w płaszczyźnie xy) ≤. 10 mGy. (Wartość potwierdzona w materiałach producenta). | TAK Podać |  | Najmniejsza wartość -50 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej 2 mm mierzonej w polu akwizycyjnym nie mniejszym niż 50 cm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU i dla napięcia 120 kV [mGy] w płaszczyźnie xy – podać. (Wartość potwierdzona w materiałach producenta). | TAK / NIE Podać (dla „TAK” podać wartość dawki) |  | Najmniejsza wartość -50 pkt. Największa wartość lub „NIE”– 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
| KONSOLA OPERATORSKA |
|  | Konsola operatora, dwustanowiskowa, umożliwiająca jednoczesną prace technika wykonującego badania i lekarza diagnosty. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Monitory obrazowe kolorowe LCD min 19” (min. 2 szt.). | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Liczba nieskompresowanych obrazów [512x512] możliwych do zapisania w bazie danych konsoli min. 200 tys. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send/Receive, Basic Print, Retrieve, Storage, Worklist (stanowisko operatora). | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych. Akwizycja obrazów do badań kolonoskopowych. Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii. Akwizycja obrazów do badań naczyniowych. Akwizycja obrazów do badań perfuzyjnych. Akwizycja obrazów typu DSA w obszarze głowy i szyi. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie perfuzji mózgowia w obszarze badania o długości minimum 120 mm w osi Z | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie perfuzji narządów wewnętrznych (prostaty, trzustki, wątroby, itd.) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie badania ze zmienną wartością pitch w jednym planie, z jednego podania kontrastu (np. badanie serca i badanie obszaru aorty aż do rozwidlenia) | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SSD (Surface Shaded Display). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | VRT (Volume Rendering Technique). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Synchronizacja startu badania helikalnego z poziomem środka cieniującego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  | Bez punktacji |
| KONSOLA LEKARSKA |
|  | Konsola wyposażona w 2 monitory medyczne typu LCD, o przekątnej min. 19” lub jeden monitor medyczny o przekątnej min. 21” ( konfiguracja konsoli zgodna w wymaganiami producenta oprogramowania). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send/Receive, Basic Print, Retrieve, Storage Commitment. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | VR (Volume Rendering ) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR) rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii z możliwością obliczeń i pomiarów. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym . | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny obwodowej struktury naczyniowej, umożliwiające co najmniej: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatyczne wyznaczanie stenozy . | TAK |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu, również do badań niemowląt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz z możliwością równoczesnego, symultanicznego podawania środka kontrastowego i roztworu soli fizjologicznej z obu wkładów jednocześnie, z opcją zaprogramowania procentowej wartości TAK wstrzykiwanego roztworu przez Operatora. W skład zestawu wchodzi: podwójna głowica na ruchowym statywie, wieszak na podawane płynu zintegrowany ze statywem, kolorowy dotykowy panel sterujący, ogrzewacz kontrastu - 2 szt., opakowanie jednorazowych wkładów (min. 100 wkładów po 200 ml), zabezpieczenie modułu elektroniki przed zalaniem kontrastu, interfejs do synchronizacji ze skanerem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sieciowa drukarka kolorowa laserowa do wydruków uzyskanych wyników rekonstrukcji, analiz, perfuzji, itp. z możliwością skanowania– 2 szt., i drukarka laserowa czarno-biała do wydruków wyników badań – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA |
|  | Zasilanie zgodne z PN. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymagana moc podłączeniowa dla tomografu oraz wszystkich urządzeń niezbędnych do jego właściwej pracy ( maksymalny pobór mocy) ≤ 150 kVA. | TAK Podać |  | Najmniejsza wartość – 20 pkt. Największa wartość – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
|  | Podać informację czy system wymaga dodatkowych instalacji chłodzących (poza podstawową klimatyzacją pomieszczeń pracowni). | TAK/NIE |  | TAK – 0 pkt. NIE – 20 pkt. |
| SERWIS I GWARANCJA |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat | TAK Podać okres |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 24 h. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim (wykonawca musi w takim wypadku załączyć własne tłumaczenie na język polski). Dołączyć zdjęcie oferowanego wyposażenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego wyposażenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ramach oferty wykonawca zobowiązany jest, po dokonanej instalacji, do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz innych niewykorzystanych materiałów oraz ich utylizację na własny koszt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dostosować istniejącą instalację elektryczną, teletechniczną oraz inne niezbędne do prawidłowego zamontowania, uruchomienia i użytkowania urządzenia, jak również wykonać wszystkie wynikające z tego dostosowania roboty ogólnobudowlane | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów specjalistycznych i akceptacyjnych po instalacji urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

Uwaga:

Parametr graniczny  jest parametrem bezwzględnie wymaganym, brak jego potwierdzenia i udokumentowania w postaci dołączonych do oferty materiałów informacyjnych, prospektów zawierających pełne dane techniczne oferowanego sprzętu skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Wykonawca przedstawi szczegółowy opis oferowanego sprzętu, foldery, prospekty itp. jako załączniki do oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…..…………………………………..

pieczęć i podpis Wykonawcy