Rozdz. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                             Załącznik nr 1

TOMOGRAF KOMPUTEROWY WIELORZĘDOWY – kpl 1

Typ urządzenia……………………………..

Rok produkcji ………………………………

Producent  …………………………………..

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji urządzenia min. 2012r, urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane. | Min.2012r. |  |
| 5. | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP zaoferowany tomograf, stanowisko diagnostyczne, oraz urządzenia dodatkowe zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie, załączone do oferty. | TAK |  |

WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1.1. | Min. 64 rzędowy system tomografii komputerowej do badań całego ciała, umożliwiający akwizycję min. 64 warstw submilimetrowych przyległych i nienakładających się w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor. | TAK |  | Bez oceny |
| 1.2. | System umożliwiający akwizycję min. 128 warstw submilimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa – detektor | TAK |  | Bez oceny |
| 1.3. | Tomograf umożliwiający wykonanie badania tzw. potrójnego wykluczenia „Triple Rule Out” (zatorowość płucna, zawał mięśnia sercowego, rozwarstwienie aorty) | TAK |  | Bez oceny |
| 1.4. | Kardiomonitor z niezbędnym wyposażeniem do wykonywania badań TK kardiologicznych, zintegrowany z gantry lub na wózku jezdnym | TAK |  | Bez oceny |
| 1.5. | Konsola lekarska niezależna od TK (o rozdzielnych bazach danych obrazowych), połączona z TK przez sieć komputerową pracującą z szybkością min. 1 GB Ethernet, otrzymująca obrazy z TK w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiająca pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu. | TAK |  | Bez oceny |
| 1.6. | Przeprowadzenie oględzin pomieszczeń i ocena stanu instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, wodno -kanalizacyjnej, informatycznej, telefonicznej itp w pomieszczeniach do nowej pracowni TK. | TAK |  | Bez oceny |
| 1.7. | Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dostosowania pomieszczeń Pracowni TK do instalacji nowego tomografu i urządzeń towarzyszących | TAK |  | Bez oceny |
| 1.8. | Kompletna adaptacja i dostosowanie pomieszczeń /z łazienką i WC/ pracowni tomografii komputerowej pod instalację nowego tomografu komputerowego i urządzeń towarzyszących /podłoga, osłony, oświetlenie, drzwi/ | TAK |  | Bez oceny |
| 1.9. | Wykonanie dokumentacji ochrony radiologicznej (projektu osłon stałych przed promieniowaniem rtg pomieszczenia TK) oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z dopuszczeniem pracowni TK do użytkowania. | TAK |  | Bez oceny |
| 1.10. | Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych po instalacji urządzenia. | TAK |  | Bez oceny |
| GENERATOR I LAMPA RTG |
| 2.1. | Moc generatora (kW) | Min. 60 |  | Bez oceny |
| 2.2. | Minimalna wartość napięcia lampy | ≤ 80 kV |  | Bez oceny |
| 2.3. | Liczba możliwych nastaw napięcia lampy | ≥ 3 |  | 3 – 0 pkt ≥ 4 – 10 pkt |
| 2.4. | Pojemność cieplna anody lampy rtg | Min. 7,0 MHU |  | Bez oceny |
| 2.5. | Szybkość chłodzenia anody lampy rtg | Min. 1,3 MHU/min |  | Bez oceny |
| 2.6. | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 |  | Bez oceny |
| 2.7. | Automatyczny wybór ogniska lampy | Tak |  | Bez oceny |
| 2.8. | Maksymalny prąd lampy rtg wykorzystywany w protokołach badań dla napięcia 120 kV [mA] | ≥ 500 mA |  | Bez oceny |
| 2.9. | Redukcja dawki poprzez modulację prądu anody we wszystkich trzech osiach: X,Y,Z | TAK |  | Bez oceny |
| GANTRY I STÓŁ |
|  | Średnica otworu gantry | Min. 70 cm |  | Bez oceny |
|  | Kąt pochylenia gantry | Min. ± 30º |  | Bez oceny |
|  | Sterowanie pochyleniem gantry z konsoli operatorskiej, z prawej i lewej strony gantry, automatycznie z programu badań | Tak |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25mm | Min. 200 kg |  | Bez oceny |
|  | Wyposażenie stołu: |  |  |  |
|  | Materac Podgłówek usztywniający w badaniach głowy Podgłówek pacjenta w pozycji na wznak Pasy stabilizujące Podpórki pod ramię , kolana i nogi | TAK |  | Bez oceny |
|  | Fartuchy ochronne: Spódnica i kamizelka – (2 komplety w rozmiarze M), wykonane z materiału ochronnego XENOLITE NL – bezołowiowego o równoważniku ołowiu 0,50 mmPb Fartuch chirurgiczny (2 sztuki w rozmiarze L) – przednia ochrona na całej długości, wykonany z materiału ochronnego XENOLITE NL – bezołowiowego o równoważniku ołowiu 0,50 mm Pb w kolorze uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Osłona na gonady dla kobiet o równoważniku min. 1 mm Pb – 1 szt. | TAK |  | Bez oceny |
| PARAMETRY SKANOWANIA |
|  | Liczba rzeczywistych aktywnych rzędów detektorów w osi Z, biorących udział w akwizycji danych | ≥ 64 |  | wartość graniczna - 0 pkt, wartość największa - 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Grubość najcieńszej warstwy, dostępnej w akwizycji 64 warstwowej submilimetrowej | ≤ 0,6 mm |  | wartość najmniejsza - 20 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Szerokość pokrycia wiązki w osi z [mm] | ≥ 30 mm |  | wartość graniczna - 0 pkt, wartość największa - 20 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Liczba pełnych obrotów układu lampa detektor w czasie 1 sekundy | > 2,5 obr/s |  | Bez oceny |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazu | Min. 512 x 512 |  | Bez oceny |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów [obrazy/s], | ≥ 28 obrazów/s |  | Bez oceny |
|  | Matryca prezentacyjna obrazów | ≥ 1024 x 1024 |  | Bez oceny |
|  | Możliwość automatycznego wykonania spiralnego badania wieloodcinkowego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie skanowania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna możliwa do uzyskania długość skanu topograficznego | Min. 170cm |  | Bez oceny |
|  | Akwizycja spiralna i rekonstrukcja obrazów w trybie wysokiej rozdzielczości. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Minimalny możliwy do uzyskania rozmiar izotropowego voxela x=y=z w [mm] dla każdego czasu obrotu, w jednoczesnej akwizycji min. 32 | ≤ 0,35 podać parametry skanu |  | Bez oceny |
|  | Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy w płaszczyźnie XY zgodna z wielkością pola skanowania (FOV) | Podać |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Aktywna kolimacja w kierunku osi Z działająca automatycznie w czasie skanu spiralnego , odcinająca promieniowanie w obszarach niewykorzystywanych do rekonstrukcji obrazów | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dostępne maksymalne pole diagnostyczne obrazowania FOV [cm] - P | ≥ 50 cm |  | Bez oceny |
|  | Liczba akwizycyjnych pól obrazowania [n] | ≥ 2, podać liczbę i ich wielkości w cm |  | wartość największa - 20 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Możliwość akwizycji w trybie skanu sekwencyjnego i spiralnego przy pochylonym gantry w przedziale 0 – 300 w akwizycji min.64 warstw | TAK |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego | ≥170 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa R [pl/cm] w osiach x,y,z w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw w trybie skanu spiralnego w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm w punkcie - 2 % MTF w polu akwizycyjnym 50cm dla płaszczyzny x,y.z | R ≥ 15,0 pl/cm podać warunki pomiarowe |  | wartość największa - 20 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Dawka (CTDIvol) niezbędna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) 5 mm w płaszczyźnie x, y, dla różnicy kontrastu 3 HU (0,3%), określonej dla skanu pełnego na całym fantomie 20 cm, dla warstwy 10 mm, napięcia min. 110 kV, mierzona w maksymalnym polu akwizycyjnym 50 cm - maks.10 mGy – podać | TAK |  | wartość najmniejsza - 20 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Dawka(CTDIvol) niezbędna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) 2 mm w płaszczyźnie x, y, dla różnicy kontrastu 3 HU (0,3%), określonej dla skanu pełnego na całym fantomie 20 cm, dla warstwy 10 mm, napięcia min. 110 kV, mierzona w maksymalnym polu akwizycyjnym 50 cm - maks.23 mGy – podać | TAK |  | wartość najmniejsza - 20 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Oprogramowanie do modulacji dawki w czasie badania we wszystkich trzech osiach | TAK |  | Bez oceny |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg. nomenklatury producenta) | TAK (podać nazwę) |  | Bez oceny |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów przy użyciu iteracyjnego algorytmu rekonstrukcji opisanego powyżej [obrazy/s], | ≥ 20 obrazów/s |  | wartość największa - 30 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Możliwość wykorzystania iteracyjnego algorytmu rekonstrukcji opisanego powyżej dla każdego rodzaju badania jakie można wykonać na tomografie | TAK/NIE |  | TAK – 30 pkt NIE – 0 pkt |
| KONSOLA OPERATORSKA |
|  | Dwumonitorowa, dwustanowiskowa konsola operatorska (umożliwiająca jednoczesną pracę operatora tomografu wykonującego badanie oraz lekarza diagnosty analizującego niezależnie np. obrazy innych pacjentów) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przekątna kolorowych monitorów LCD konsoli operatorskiej | Min. 19 cali |  | Bez oceny |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów (512x512) bez kompresji wyrażona ilością obrazów | Min. 150 000 |  | Bez oceny |
|  | System podtrzymujący zasilenie konsoli operatorskiej przy utracie zasilania sieciowego, czas podtrzymania minimum 5 minut | Tak |  | Bez oceny |
|  | Akwizycja obrazów do badań: |  |  | Bez oceny |
|  | pulmonologicznych z detekcją guzków płuc oraz zmian przyopłucnowych naczyń obwodowych perfuzji mózgowej perfuzji narządów miąższowych wirtualnej endoskopii z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach typu DSA w obszarze głowy i szyi (tryb skanowania z maską ) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcje prezentacji i przetwarzania 3D obrazów CT, w tym: rekonstrukcja MPR (thick i thin) – edycja 3D, rekonstrukcje SSD- rekonstrukcja angio – CT ( Min IP i Max IP) | TAK |  | Bez oceny |
|  | VRT ( Volume Rendering Technique) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Storage SCP/SCU Print Query/Retrieve SCP/SCU Modality Worklist Management Modality Performance Procedure Step | TAK |  | Bez oceny |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość odtwarzania badania na PC bez specjalizowanego oprogramowania (przeglądarka DICOM nagrywana na płycie) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  | Bez oceny |
|  | System automatycznego instruktażu głosowego dla pacjenta w języku polskim | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle ( w trakcie skanowania) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary analityczne | TAK |  | Bez oceny |
|  | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększanie obrazu, dodawanie i substrakcja obrazu, inne) - opisać | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę; wraz z możliwością opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontunuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania | TAK |  | Bez oceny |
| 6. STACJA LEKARSKA |
| 6.1. | Stacja dwumonitorowa lub jednomonitorowa (monitory diagnostyczne), o przekątnej kolorowego (wych) monitora (ów) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat – min.19” w przypadku zaoferowania stacji dwumonitorowej lub min. 21” w przypadku zaoferowania stacji jednomonitorowej /monitory LCD i stacje opisowe spełniające wymogi Rozporządzenia Min. Zdr. z dnia 18.02 2011 roku, zał. nr1/ Dodatkowo monitor opisowy1-szt 1szt. Drukarka laserowa | TAK |  | Bez oceny |
| 6.2. | System operacyjny konsoli lekarskiej wykorzystujący min. 64-bitową architekturę sprzętową komputera, na którym pracuje zainstalowane oprogramowanie | TAK |  | Bez oceny |
| 6.3. | Pamięć operacyjna (bez uwzględnienia rozwiązań typu cache) z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy TK | min.8 GB |  | Bez oceny |
| 6.4. | Pojemność dysku twardego wyrażona w ilości obrazów dla obrazów [512 x 512] bez kompresji | ≥ 500 000 |  | Bez oceny |
| 6.5. | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - DICOM Print - DICOM Send / Receive - DICOM Storage - DICOM Querry/Retrieve | TAK |  | Bez oceny |
| 6.6. | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez oceny |
| 6.7. | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez oceny |
| 6.8. | VR (Volume Rendering ) | TAK |  | Bez oceny |
| 6.9. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK |  | Bez oceny |
| 6.10. | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) | TAK |  | Bez oceny |
| 6.11. | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość) | TAK |  | Bez oceny |
| 6.12. | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | TAK |  | Bez oceny |
| 6.13. | Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej | TAK |  | Bez oceny |
| 6.14. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez oceny |
| 6.15. | Pakiet oprogramowania do analizy naczyń peryferyjnych. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy | TAK |  | Bez oceny |
| 6.16. | Automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia, | TAK |  | Bez oceny |
| 6.17. | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT | TAK |  | Bez oceny |
| 6.18. | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian. | TAK |  | Bez oceny |
| 6.19. | Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań, | TAK |  | Bez oceny |
| 6.20. | Możliwość nagrywania i odtwarzania płyt CD/DVD | TAK |  | Bez oceny |
| 7. WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 7.1. | Dwugłowicowa automatyczna strzykawka do injekcji kontrastu: | Tak |  | Bez oceny |
| 7.2. | Podwójna głowica na statywie na kółkach ze zintegrowanym wieszakiem na płyny | Tak |  | Bez oceny |
| 7.3. | Kolorowy , dotykowy panel sterujący | Tak |  | Bez oceny |
| 7.4. | Możliwość zaprogramowania strzykawki zarówno na głowicy jak i na panelu sterującym w sterowni | Tak |  | Bez oceny |
| 7.5. | Możliwość przeprowadzenia injekcji jednocześnie z obu wkładów (kontrast i roztwór soli fizjologicznej) z zaprogramowaniem procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu | Tak |  | Bez oceny |
| 7.6. | Możliwość graficznego monitorowania ciśnienia w trakcie injekcji | Tak |  | Bez oceny |
| 7.7. | Możliwość injekcji testowej i wielofazowej do min. 5 faz | Tak |  | Bez oceny |
| 7.8. | Możliwość zapamiętania min 20 protokołów injekcji | Tak |  | Bez oceny |
| 7.9. | Podgrzewanie wkładów (kontrastu i roztworu soli fizjologicznej) | Tak |  | Bez oceny |
| 7.10. | Opakowanie jednorazowych wkładów - 50 kpl. | Tak , podać nazwę , typ i producenta/ |  | Bez oceny |
| 7.11. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu umożliwiający wykonanie testów podstawowych | Tak |  | Bez oceny |

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść  poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Celem weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wartości (nie tylko liczbowych) parametrów w relacji do parametrów wymaganych i / lub spełnienia warunków granicznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta takie jak: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Materiały te należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie  poświadczone za zgodność z oryginałem.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

…..…………………………………..

pieczęć i podpis Wykonawcy