# Spr. 555 ZP / 2015

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Postępowanie powyżej kwoty , od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera :

## Rozdz. I Formularz oferty – wzór
Rozdz. II Opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowo - cenowy
Rozdz. III Instrukcja dla Wykonawców
Rozdz. IV Umowa - wzór

Stalowa Wola dnia ...................................... Z A T W I E R D Z A M :

###### ROZDZ. I FORMULARZ OFERTY - WZÓR

Załącznik nr 9

### OFERTA

Dane Wykonawcy:
nazwa i adres….................................................
….......................................................................
…....................................................................................................................................................
….......................................................................
NIP :...................................................................
REGON ............................................................
Tel. :...................................................................
Fax :...................................................................
e-mail:................................................................
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15/843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym UE z dnia .............., pod poz. nr ……………, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych oferujemy
Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie jednego roku od daty podpisania w ramach n/w zadań :

Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą 2015
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 2– Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami 2015
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 3 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR 2015
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 4 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR 2015
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 5 – Stymulator z podwójnym sensorem typu DDDR CLS 2015
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 6 – Wkłucia do zakładania elektrod od rozmiaru 7 - 10 Fr 2015
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 7 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z elektrodami do zatoki wieńcowej i przedsionka 2015
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 8 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodą ICD VR 2015
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 9 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodami ICD DR 2015
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 10 – Stymulator resynchronizujący z podwójnym sensorem CRT-P 2015
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

2. Oferujemy termin płatności min. 60 dni tj ............ dni, licząc od daty zrealizowania dostawy
i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
3. Zapewniamy okres niezmienności cen oferowanego asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Na dostarczany przedmiot zamówienia oferujemy minimum 5-cio letni tj ................letni, okres gwarancji oraz minimum 12 – to miesięczny tj. ................. miesięczny okres sterylizacji, licząc od daty dostawy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
7. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonywać sami / w części dot…………………….
.............................................................................................................z udziałem Podwykonawcy.
8. Wadium w wysokości …................. PLN zostało przez nas wniesione w formie …...........................
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto Wykonawcy nr ….....................................
9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 k.k.). Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom /ma odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , art. 233 §2, art.297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997r Kodeks karny ( t.j Dz.U. z 1997 , Nr 88, poz.553 z póź.zm)

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 9
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1
3. Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych oraz opisem pozostałych, oferowanych parametrów , zgodnie z Rozdz. II SIWZ – Załącznik nr 2
3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3
4. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4
5. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
7. Kopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS,
8. Kopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,
9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych
10. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 oraz pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
11. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 5
12. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 3 ust. 3 oraz par. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
13. Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie .
14. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
15. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 6
16.Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6
17. Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce – Załącznik nr 7
18. Opisy, foldery, inne dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia wymogi Opisu przedmiotu zamówienia
19. Igła o dowolnej średnicy – próbka dot. Zadania nr 6

 .................................................
        Podpisy osoby uprawnionej

###### ROZDZ. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość/ rok	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	Stymulator SSIR	100	Szt.
2	Elektroda	100	Szt.
RAZEM

 .................................................
        Podpisy osoby uprawnionej

Zadanie nr 2– Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość/ rok	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	Stymulator DDDR	300	Szt.
2	Elektroda	600	Szt.
RAZEM

 .................................................
        Podpisy osoby uprawnionej

Zadanie nr 3 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość/ rok	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	ICD VR	50	Szt.
2	Elektroda defi.	50	Szt.
RAZEM

 .................................................
        Podpisy osoby uprawnionej

Zadanie nr 4 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość/ rok	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	ICD DR	30	Szt.
2	Elektroda defi.	30	Szt.
3	Elektroda Atr	30	Szt.
RAZEM

 .................................................
        Podpisy osoby uprawnionej

Zadanie nr 5 – Stymulator z podwójnym sensorem typu DDDR CLS 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość/ rok	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	Stymulator DDDR	10	Szt.
2	Elektroda	20	Szt.
RAZEM

 .................................................
        Podpisy osoby uprawnionej

Zadanie nr 6 – Wkłucia do zakładania elektrod od rozmiaru 7 - 10 Fr 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość/ rok	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	Wkłucia 7- 10 Fr	500	Szt.
RAZEM

 .................................................
        Podpisy osoby uprawnionej

Zadanie nr 7 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z elektrodami do zatoki wieńcowej i przedsionka 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość/ rok	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	CRT- D	50	Szt.
2	Elektrody lewokomorowe	50	Szt.
3	Elektrody defibrylujące	50	Szt.
4	Elektrody przedsionkowe	50	Szt.
5	Zestawy do wprowadzenia elektrody LV	50	Szt.
6	Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej	50	Szt.
RAZEM

 .................................................
        Podpisy osoby uprawnionej

Zadanie nr 8 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodą ICD VR 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość/ rok	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	ICD VR z dostarczaną energia powyżej 35 J	12	Szt.
2	Elektroda defi.	12	Szt.
RAZEM

 .................................................
        Podpisy osoby uprawnionej

Zadanie nr 9 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodami ICD DR 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość/ rok	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	ICD DR z dostarczaną energią powyżej 35 J	8	Szt.
2	Elektroda defi.	8	Szt.
3	Elektroda przedsionkowa	8	Szt.
RAZEM

 .................................................
        Podpisy osoby uprawnionej

Zadanie nr 10 – Stymulator resynchronizujący z podwójnym sensorem CRT-P 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość/ rok	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	CRT - P	10	Szt.
2	Elektrody	20	Szt.
3	Elektrody lewokomorowe	10	Szt.
4	Zestaw do wprowadzania elektrod lewokomorowych	10	Szt.
RAZEM

 .................................................
        Podpisy osoby uprawnionej
Załącznik nr 2

Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą 2015

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Parametry wymagane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
1	Żywotność stymulatora min 7 lat (nastawy nominalne)	TAK		Wymagane
2	Elektrody A i V pasywne i aktywne - do wyboru	TAK		Wymagane
3	Elektrody A i V sterydowe	TAK		Wymagane
4	Program nocny	TAK		Wymagany
5	Polarność stymulacji (A/V), unipolarny, bipolarny	Podać		Wymagane
6	Polarność czułości(A/V), unipolarny, bipolarny	Podać		Wymagane
7	Waga max. 30g	Podać		Wymagane
8	Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV	Podać		Min. zakres wymagany
9	Szerokość impulsu(A/V), min. zakres 0,5-1,0	Podać		Min. zakres wymagany
10	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0-7,5 [mV]	Podać		Min. zakres wymagany
11	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV]	Podać		Min. zakres wymagany
12	Okres refrakcji A/V min zakres 200-400	Podać		Wymagane
13	Rok produkcji nie wcześniej niż 2015	Podać		Wymagane
14	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji	TAK		Wymagane
15	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod	TAK		Wymagane
16	Automatyczne wykreślenie krzywej progu stymulacji podczas testu na threshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu)- wykres graficzny	TAK		Wymagane
17	Możliwość antyarytmicznej stymulacji(EPS) stymulatorem wszczepionym bez użycia dodatkowych urządzeń	TAK		Wymagane
18	Histereza jednojamowa	TAK		Wymagane
19	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	TAK		Wymagane
L.p.	Parametry oceniane		Oferowane parametry	Ocena
1	Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta	Podać		0-nie, 10-tak
2	Możliwość przerwania programu nocnego przez pacjenta za / pomocą magnesu do następnego cyklu	Podać		0-nie, 2-tak

Parametry graniczne - bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        …..................................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Zadanie nr 2– Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami 2015

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Parametry wymagane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
1	Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne)	TAK		Wymagane
2	Waga max. 30 [g]	Podać		Wymagane
3	Amplituda impulsu min zakres / 0,5-7,0 mV	Podać		Min. zakres wymagany
4	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms	Podać		Min. zakres wymagany
5	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]	Podać		Min. zakres wymagany
6	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18- 4,0 [mV]	Podać		Min. zakres wymagany
7	Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV)	TAK		Wymagane
8	Elektrody A i V pasywne i aktywne do wyboru	TAK		Wymagane
9	Elektrody A i V sterydowe	TAK		Wymagane
10	Program nocny	TAK		Wymagane
11	Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms	Podać		Min. zakres wymagany
12	Automatyczny PVARP	TAK		Wymagane
13	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe	TAK		Wymagane
14	Histereza częstości rytmu	TAK		Wymagane
15	Funkcje antyarytmiczne (min 3)	Podać		Wymagane min.3
16	Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych	TAK		Wymagane
17	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji	TAK		Wymagane
18	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	TAK		Wymagane
19	Rejestracja trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia	TAK		Wymagane
20	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	TAK		Wymagane
21	Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji	Podać		Wymagane
22	Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu - wykres graficzny	Podać		Wymagane
23	Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response”.	Podać		Wymagane
24	Rok produkcji nie wcześniej niż 2015	Podać		Wymagane
L.p.	Parametry oceniane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
1	Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń	Podać		1 pkt - do 2 typów, / 3 pkt - 3 typy i więcej
2	Dostępne histogramy: / - częstość / - przewodzenia AV / - aktywność pacjenta	Podać		Po 1 pkt za histogram
3	Rejestracja epizodów: / - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej / - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej / - czas trwania arytmii przedsionkowej	Podać		Po 1 pkt za funkcję
4	Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta	Podać		0-Nie, 10-Tak
5	Preferencja rytmu własnego	Podać		0-Nie, 5-Tak

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        …....................................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Zadanie nr 3 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR (w tym 10% urządzeń MRI) 2015

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Funkcja/Parametr	Parametr graniczny	Oferowane parametry	Punktacja
1	Rok produkcji nie wcześniej niż 2015 r.	TAK		Wymagane
2	Waga poniżej 77 gramów	TAK		Wymagane
3	Dostarczona energia defibrylacji 35[J]	TAK		Wymagane
4	Terapia antyarytmiczna min. 3 typy	TAK		Wymagane
5	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT	TAK		Wymagane
6	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od / nadkomorowego - min.2	TAK		Wymagane
7	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru	TAK		Wymagane
8	Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru	TAK		Wymagane
9	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK		Wymagane
10	Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60[ppm]; 500Ohmów; 2,5[V]; 0,4[MS] – min. 5 lat	TAK		Wymagane
11	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF	TAK		Wymagane
12	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy	TAK		Wymagane
13	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	TAK		Wymagane
14	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy)	TAK		Wymagane
15	Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT	TAK		Wymagane
16	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów	TAK		Wymagane
	Parametry oceniane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
17	Czas ładowania kondensatorów poniżej 13s przez cały okres pracy urządzenia	Podać		0-nie, 5-tak
18	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Podać		0-nie, 5-tak
19	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych	Podać		0-nie, 5-tak
20	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego	Podać		0-nie, 5-tak
21	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego	Podać		0-nie, 5-tak
22	Pomiar trendów: / - epizodów VT/VF / - HRV / - terapii wysokonapięciowych / - częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF	Podać		Po 1 dla każdego trendu
23	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy)	Podać		0-nie, 10-tak
24	Elektrody do defibrylacji podskórne	Podać		0-nie, 5-tak
25	Zapis trendów fali R	Podać		0-do 18 miesięcy, 5-powyżej
26	Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji	Podać		Wymagane

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach
producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        …...................................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 4 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR w tym 10% urządzeń MRI 2015

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Funkcja/Parametr	Parametr graniczny	Dane techniczne	Punktacja
1	Rok produkcji nie wcześniej niż 2015 r.	TAK		Wymagane
2	Waga poniżej 77 gramów	TAK		Wymagane
3	Dostarczona energia defibrylacji 35[J]	TAK		Wymagane
4	Terapia antyarytmiczna min. 3 typy	TAK		Wymagane
5	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy – VF i VT	TAK		Wymagane
6	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od / nadkomorowego – min. 1	TAK		Wymagane
7	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru	TAK		Wymagane
8	Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru	TAK		Wymagane
9	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK		Wymagane
10	Żywotność przy 50% stymulacji w trybie DDD, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60[ppm]; 500Ohmów; 2,5[V]; 0,4[MS] – min. 5 lat	TAK		Wymagane
11	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF	TAK		Wymagane
12	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy	TAK		Wymagane
13	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	TAK		Wymagane
14	Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	TAK		Wymagane
15	Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej	TAK		Wymagane
16	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów	TAK		Wymagane
17	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy)	TAK		Wymagane
18	Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT	TAK		Wymagane
L.p.	Parametry oceniane		Dane techniczne	Punktacja
1	Czas ładowania kondensatorów poniżej 13s przez cały okres pracy urządzenia	Podać		0-nie, 5-tak
2	Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych	Podać		0-nie, 5-tak
3	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Podać		0-nie, 5-tak
4	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego	Podać		0-nie, 5-tak
5	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego	Podać		0-nie, 5-tak
6	Pomiar trendów: / - epizodów VT/VF / - HRV / - terapii wysokonapięciowych / - częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF / - czas AF w ciągu dnia / - rytm komorowy w czasie AF	Podać		Po 1 dla każdego trendu
7	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy)	Podać		0-nie, 10-tak
8	Zapis trendów fali R	Podać		0-do 18 miesięcy, / 5-powyżej
9	Elektrody do defibrylacji podskórne	Podać		0-nie, 5-tak
10	Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji	Podać		Wymagane

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach
producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        ….....................................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Zadanie nr 5 – Stymulator z podwójnym sensorem typu DDDR CLS 2015

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Funkcja/Parametr	Parametr graniczny	Dane techniczne	Punktacja
1	Tryb stymulacji DDDR, DDIR, DDTR, DOOR	TAK		Wymagane
2	Rok produkcji, nie wcześniej, niż 2015	TAK		Wymagane
3	Reakcja na arytmie przedsionkowe; zmiana trybu stymulacji	TAK		Wymagane
4	Zmiana polarności elektrody w przypadku przekroczenia zakresu impedancji	TAK		Wymagane
5	Dostarczenie kompletnego urządzenia (puszka-elektrody) umożliwiającego wykonanie badania rezonansem magnetycznym u pacjenta	TAK		Wymagane
L.p.	Parametry oceniane		Dane techniczne	Punktacja
6	Histereza przedsionkowo –komorowa	Podać		3 rodzaje – 40 pkt. / Mniej niż 3 rodzaje – 0 pkt.
7	Dwa niezależne sensory	Podać		Tak – 60 pkt. / Nie – 0 pkt.

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach
producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        ….…………………………………… …………………...
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Zadanie nr 6 – Wkłucia do zakładania elektrod : rozmiar 7-10 Fr 2015

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

Rok produkcji - nie wcześniej niż 2015
Igły winny posiadać samorozrywające się koszulki

Punktacja 0 – 10 pkt.

Celem oceny jakościowej należy do oferty dołączyć jedną igłę o dowolnej średnicy.

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach
producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        …........................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Zadanie nr 7 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z elektrodami do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4), prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka 2015

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Opis oferowanego wyrobu medycznego	Punktacja
1	Producent	TAK, podać		-
2	Rok produkcji – wymagany 2015 r.	TAK		-
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D
3	Nazwa i numer katalogowy kardiowertera – defibrylatora	Podać		-
4	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy	Tak		-
5	Waga max. 83 [g]	Tak, podać w [g]		-
6	Energia defibrylacji 35 [J]	Tak		-
7	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy – VF i VT	Tak		-
8	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min. 1	Tak		-
9	Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	Tak		-
10	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	Tak		-
11	Terapia antyarytmiczna min. 3 typy	Tak		-
12	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego	Tak/Nie		-
13	Rodzaje stymulacji	Podać		-
14	Algorytmy zapewniające terapię resynchronizującą w obecności: przedwczesnych pobudzeń komorowych	Podać		-
15	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT	Tak/Nie		-
16	Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT	Tak/Nie		-
17	Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1	Podać		-
18	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Tak/Nie		1/0
19	Pomiar trendów: HRV, epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, czas AF w ciągu dnia, rytm komorowy w czasie AF	Podać		Po 1 pkt. dla każdego trendu
20	Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF	Tak		-
21	Możliwość monitorowania częstoskurczy przedsionkowych	Tak		-
22	Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC	Tak/Nie		-
23	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	Tak		-
24	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	Tak/Nie		2/0
25	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	Tak		-
26	Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji	Tak		2/0
27	Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. Flash back memory)	Tak/Nie		1/0
28	Zapis trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy	Tak/Nie		1/0
29	Inne istotne parametry techniczne kardiowertera – defibrylatora nie ujęte powyżej	Opisać		1,2,3
ELEKTRODA do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4) i przedsionka
30	Producent	Podać
31	Nazwa, numery katalogowe	Podać
32	Rok produkcji – wymagany min. 2015 r.	Tak		-
33	Elektrody do CS o różnej długości do wyboru	Tak		-
34	Elektrody do stymulacji A różnej długości do wyboru	Tak		-
35	Elektrody do CS sterydowe	Tak		-
36	Elektrody do stymulacji przedsionka sterydowe	Tak		-
37	Elektrody do CS uni/bipolarne do wyboru	Tak		-
38	Elektrody do stymulacji przedsionka uni/bipolarne do wyboru	Tak		-
39	Elektrody do stymulacji przedsionka aktywne/pasywne do wyboru	Tak		-
40	Elektrody defibrylujące różnej długości, jedno i dwukomorowe, aktywne, pasywne, sterydowe – do wyboru	Tak
41	Elektrody do CS typu "over the wire"	Tak
42	Elektroda defibrylująca – inne istotne parametry techniczne	Tak, opisać		1,2,3
43	Elektroda do przedsionka – inne istotne parametry techniczne	Tak, opisać		1,2,3
44	Elektroda do zatoki wieńcowej – inne istotne parametry techniczne	Tak, opisać		1,2,3

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach
producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        …............................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Zadanie nr 8 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodą ICD VR 2015

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Funkcja/Parametr	Parametr graniczny	Oferowane parametry	Punktacja
1	Rok produkcji nie wcześniej niż 2015 r.	TAK		Wymagane
2	Waga poniżej 85 gramów	TAK		Wymagane
3	Dostarczona energia defibrylacji 35[J]	TAK		Wymagane
4	Terapia antyarytmiczna min. 2 typy	TAK		Wymagane
5	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typ – VF i VT	TAK		Wymagane
6	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od / nadkomorowego – min. 2	TAK		Wymagane
7	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru	TAK		Wymagane
8	Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru	TAK		Wymagane
9	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK		Wymagane
10	Żywotność przy parametrach nominalnych min. 8 lat	TAK		Wymagane
11	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF	TAK		Wymagane
12	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy	TAK		Wymagane
13	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	TAK		Wymagane
14	Ilość parametrów programowalnych w kanale wyczuwania min. 9	TAK		Wymagane
15	Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji min. 8	TAK		Wymagane
16	Dostarczenie co czwartego kompletnego urządzenia (puszka-elektrody) umożliwiającego wykonanie badania rezonansem magnetycznym u pacjenta	TAK		Wymagane
Parametry oceniane		Ważność	Oferowane parametry	Ocena
17	Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia	Podać		0-nie, 5-tak
18	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Podać		0-nie, 5-tak
19	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych	Podać		0-nie, 5-tak
20	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego	Podać		0-nie, 5-tak
21	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego	Podać		0-nie, 5-tak
22	Pomiar trendów: / - epizodów VT/VF / - HRV / - terapii wysokonapięciowych / - częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF	Podać		Po 1 dla każdego trendu
23	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy)	Podać		0-nie, 10-tak
24	Elektrody do defibrylacji podskórne	Podać		0-nie, 5-tak
25	Zapis trendów fali R	Podać		0-do 18 miesięcy, 5-powyżej
26	Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji	Podać		0-nie,10 tak

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        …............................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Zadanie nr 9 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodami ICD DR 2015

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Funkcja/Parametr	Parametr graniczny	Dane techniczne	Punktacja
1	Rok produkcji nie wcześniej niż / 2015 r.	TAK		Wymagane
2	Waga poniżej 85 gramów	TAK		Wymagane
3	Dostarczona energia defibrylacji 35[J]	TAK		Wymagane
4	Terapia antyarytmiczna min. 2 typy	TAK		Wymagane
5	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy – VF i VT	TAK		Wymagane
6	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od / nadkomorowego – min. 2	TAK		Wymagane
7	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru	TAK		Wymagane
8	Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru	TAK		wymagane
9	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK		Wymagane
10	Żywotność przy parametrach nominalnych min. 7 lat	TAK		Wymagane
11	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF	TAK		Wymagane
12	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy	TAK		Wymagane
13	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	TAK		Wymagane
14	Ilość parametrów programowalnych w kanale wyczuwania min. 9	TAK		Wymagane
15	Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji min. 8	TAK		Wymagane
16	Dostarczenie co czwartego kompletnego urządzenia (puszka-elektrody) umożliwiającego wykonanie badania rezonansem magnetycznym u pacjenta	TAK		Wymagane
L.p.	Parametry oceniane		Dane techniczne	Punktacja
1	Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia	Podać		0-nie, 5-tak
2	Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych	Podać		0-nie, 5-tak
3	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Podać		0-nie, 5-tak
4	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego	Podać		0-nie, 5-tak
5	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego	Podać		0-nie, 5-tak
6	Pomiar trendów: / - epizodów VT/VF / - HRV / - terapii wysokonapięciowych / - częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF / - czas AF w ciągu dnia / - rytm komorowy w czasie AF	Podać		Po 1 dla każdego trendu
7	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy)	Podać		0-nie, 10-tak
8	Zapis trendów fali R	Podać		0-do 18 miesięcy, / 5-powyżej
9	Elektrody do defibrylacji podskórne	Podać		0-nie, 5-tak
10	Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji	Podać		0-nie, 10-tak

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        ….............................................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Zadanie nr 10 – Stymulator resynchronizujący z podwójnym sensorem CRT-P 2015

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Funkcja/Parametr	Parametr graniczny	Dane techniczne	Punktacja
1	Tryb stymulacji DDDR, DDIR, DDT, DOOR	TAK		Wymagane
2	Rok produkcji, nie wcześniej niż 2015	TAK		Wymagane
3	Dwa niezależne sensory	TAK		Wymagane
4	Możliwość zmiany wektora stymulacji LV – co najmniej 6 różnych wektorów	TAK		Wymagane
L.p.	Parametry oceniane		Dane techniczne	Punktacja
5	Histereza przedsionkowo-komorowa	Podać		3 rodzaje – 40 pkt. / Mniej niż 3 rodzaje – 0 pkt.
6	Wszystkie informacje z follow-up zapisywane na twardym dysku w programatorze	Podać		Tak – 60 pkt. / Nie – 0 pkt.

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        ….....................................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

###### ROZDZ. III INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
# 37 – 450 Stalowa Wola ul. Staszica 4
# Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 15/ 843 32 01 tel./fax 15/ 843 33 97
www.szpital-stw.com
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie jednego roku od daty podpisania

Zapraszamy serdecznie do składania ofert.

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy ,którzy :

I. spełniają warunki określone w art. 22, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP
(Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) ,tj.:
1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
II. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
III. złożą ofertę spełniającą wymogi SIWZ, w tym zaoferują przedmiot zamówienia zgodny
z wymogami Zamawiającego .

Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

Na potwierdzenie warunku 1 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
Na potwierdzenie warunku 2 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 6 do SIWZ
- dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do SIWZ
Na potwierdzenie Warunku 3 - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 3 do SIWZ

Warunek 4 będzie spełniony Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 3 do SIWZ

Warunek II będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie
- oświadczenie wg Załącznika nr 4 do SIWZ w części dotyczącej art. 24 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych.
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- kopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej, niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców)
- kopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej, niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 i pkt 10 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 i pkt 11 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002r. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. nr 197, poz. 1661, z późn. zmian), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne;
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznika nr 5 do SIWZ

Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i osoby mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 , 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich dokumenty te mogą być składane
1) pkt 2 do 4 i pkt 6–składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 , 10 i 11 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) lit. a tiret pierwsze i trzecie oraz w punkcie 2) w/w Rozporządzenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w punkcie 1) lit. a tiret drugi powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Warunek III będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi:
- Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych oraz opisem pozostałych, oferowanych parametrów , zgodnie z Rozdz. II SIWZ – Załącznik nr 2 do SIWZ
- Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce – Załącznik nr 7 do SIWZ
- Opisy, foldery, inne dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia wymogi Opisu przedmiotu zamówienia
- Igła o dowolnej średnicy – próbka dot. Zadania nr 6

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu dokumenty , oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty .

II. Wymagane dokumenty i formularze

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 9
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1
3. Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych oraz opisem pozostałych, oferowanych parametrów , zgodnie z Rozdz. II SIWZ – Załącznik nr 2
3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3
4. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4
5. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
7. Kopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS,
8. Kopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,
9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych
10. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 oraz pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
11. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 5
12. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 3 ust. 3 oraz par. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
13. Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie .
14. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
15. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 6
16. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6
17. Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce – Załącznik nr 7
18. Opisy, foldery, inne dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia wymogi Opisu przedmiotu zamówienia
19. Igła o dowolnej średnicy – próbka dot. Zadania nr 6

III. Pozostałe wymagania

1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim. Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność ( tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).
Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. zawierających
przedmiot zamówienia o parametrach co najmniej takich, jak przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia .

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na n/w zadania:

Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą 2015
Zadanie nr 2– Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami 2015
Zadanie nr 3 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR 2015
Zadanie nr 4 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR 2015
Zadanie nr 5 – Stymulator z podwójnym sensorem typu DDDR CLS 2015
Zadanie nr 6 – Wkłucia do zakładania elektrod od rozmiaru 7 - 10 Fr 2015
Zadanie nr 7 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z elektrodami do zatoki wieńcowej i przedsionka 2015
Zadanie nr 8 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodą ICD VR 2015
Zadanie nr 9 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodami ICD DR 2015
Zadanie nr 10 – Stymulator resynchronizujący z podwójnym sensorem CRT-P 2015

Zamawiający wymaga, aby oferta częściowa była kompletna i zawierała pełny asortyment
w ramach oferowanego zadania określony w Opisie przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostaw, ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w prowadzonym postępowaniu.

6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego i odrzuceniem jego oferty.

7. Nie przewiduje się:
- zebrania Wykonawców.
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- aukcji elektronicznej
8. Nie przewiduje się wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

IV. Ocena ofert

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena	85 %
Parametry Techniczne	15 %

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała ocenie przez członków komisji przetargowej. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu.
# 2. Wartość punktowa ceny = ( Cmin : Cn ) x 100

# gdzie:
Cmin - najniższa oferowana cena spośród nie podlegających odrzuceniu ofert
Cn - cena w badanej ofercie

3. Sposób obliczenia ceny
Cena ofertowa winna być przedstawiona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu zamówienia – formularzem cenowym” i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

4. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:
łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę specyfikacją cenową,
wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę oferowanego asortymentu do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT

5. Wartość punktowa parametry techniczne = ( Pn : Pmax ) x 100
# gdzie:
Pn - parametry techniczne w ofercie ocenianej
Pmax - maksymalna przyznana liczba punktów w ramach kryterium

6. WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA: Rc( Cmin : Cn) x 100 +Rp( Pn : Pmax ) x 100

# gdzie:
Rc - ranga kryterium: cena
Rp - ranga kryterium parametry techniczne

7. Wykonawca przedstawi próbkę dowolnej średnicy dot. Zadania nr 6 – Wkłucia do zakładania elektrod - rozmiar 7- 10 Fr - w terminie do dnia złożenia ofert .

V. Wadium

1. Wykonawca w terminie do dnia złożenia oferty przetargowej tj do 08.07. 2015r godz. 11:00 winien wnieść wadium w następującej wysokości:

Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą 2015 – 1 000,00 zł
Zadanie nr 2– Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami 2015 – 3 600,00 zł
Zadanie nr 3 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR 2015 –
3 300,00 zł
Zadanie nr 4 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR 2015 –
2 200,00 zł
Zadanie nr 5 – Stymulator z podwójnym sensorem typu DDDR CLS 2015 – 300,00 zł
Zadanie nr 6 – Wkłucia do zakładania elektrod od rozmiaru 7 - 10 Fr 2015 – 100,00 zł
Zadanie nr 7 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z elektrodami do zatoki wieńcowej i przedsionka 2015 – 5 600,00 zł
Zadanie nr 8 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodą ICD VR 2015 – 800,00 zł
Zadanie nr 9 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodami ICD DR 2015 – 600,00 zł
Zadanie nr 10 – Stymulator resynchronizujący z podwójnym sensorem CRT-P 2015 – 400,00 zł

2. Warunki wpłaty i zwrotu wadium
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z poniższych form :
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  ( Dz. U. Z 2007 roku, Nr. 42, poz.275, z 2008 roku Nr 116, poz.730 i 732, Nr 227 ,poz. 1505 oraz z 2010 roku Nr 96, poz. 620)

3. Wadium w formie pieniądza wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy nr :

NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI
Nr konta 51 9430 0006 0024 0002 2000 0003

W przypadku pieniężnej formy wadium za datę wpływu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego
Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty przetargowej.

4. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami ,jeżeli .Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych , z przyczyn leżących po jego stronie , nie złoży dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw , listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców ,którym zwrócono wadium w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania ,jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

VI. Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu składania ofert, na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
pok. nr 8, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
z dopiskiem: “przetarg nieograniczony – kardiostymulatory , kardiowertery ”

w terminie do 08.07.2015 r. do godz. 11.00.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwarcia, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

2. Oferta winna być kompletna w zakresie asortymentu w ramach oferowanych zadań przetargowych, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – formularzem cenowym
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych, w tym z projektem umowy.

3. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

4. Otwarcie ofert nastąpi 08.07.2014r o godz. 11.30 w pok. nr 7
Dział Zamówień Publicznych

OTWARCIE OFERT JEST J AWNE.

5. Termin związania złożoną ofertą wynosi 60 dni

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : jeden rok , licząc od daty podpisania umowy .

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub fax-em lub e-mailem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Zamawiający przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wszelkie dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz. 231), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 'za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

4. Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Postepowania w toku.
Prosimy o przesłanie treści pytań e-mail, faxem i pocztą.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

VIII. Pozostałe wymogi i informacje

1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Iwona Kumięga - Oddział Kardiologii Inwazyjnej
tel. 0- 15 843 31 34	w godz. 9:00 – 12:00 (merytoryka)
Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 15 / 843 32 01	w godz. 9:00 – 14:00 (sprawy formalne)

2. Przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapozna się z treścią wszystkich dokumentów przetargowych, w tym z treścią wzoru umowy dla przedmiotu postępowania przetargowego - Rozdz. III SIWZ. Przyjęcie warunków zamówienia równoznaczne jest z przyjęciem treści wzoru umowy.
Oferta, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie odrzucona.

3. Zamawiający w toku dokonywania oceny i wyboru oferty może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Maksymalna liczba Wykonawców , z którymi zamawiający zawrze umowę ramową – nie dotyczy

5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą – nie przewiduje się. Rozliczenia w PLN

6. W przypadku, gdzie zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym przypadku wszystkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi na zasadach określonych w art.38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

7. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :
- jest niezgodna z ustawą
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- zawiera błędy w obliczeniu ceny
- wykonawca w terminie 3-dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

9. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

10. Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
O odrzuceniu ofert(-y), Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Dziennika Urzędowego UE po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą dostaw .

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy PZP) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 94 ust.3 PZP jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

X. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

W niniejszym postępowaniu obowiązują przepisy:
1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,
2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,
3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego ,której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania .

Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp - w tym przypadku wartość zamówienia przekracza kwotę 134 tys EURO tj. kwalifikuje zamówienie do unijnej procedury.

2. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Zapraszamy do składania ofert

Załącznik nr 8
UMOWA
o zamówienie publiczne nr 555 ZP/ 2015

Dnia ...................... 2015 r. w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola
 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000009325,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Edwarda Surmacza - p. o. Dyrektora

oraz
....................................................................................................................................................................

wpisanym do ............................................................................................................................................., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.....................................
.....................................

w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do :
Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Zadanie nr
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz zgodnie
z kryteriami podanymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy ,zaś Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnego odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za jej przedmiot .
2. Na czas realizacji umowy Wykonawca udostępnia aparat do kontroli stymulatorów .

§ 2

1. W wartości umowy określonej w § 1 ust.1 zawiera się :
- wartość netto
- cło
- opłata celne
- koszt transportu loco Zamawiającego
- koszt ubezpieczenia dostawy
- ewentualne koszty udostępnienia aparatu do kontroli wszczepu rozruszników
- należny podatek VAT
2. .Ceny dostaw nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy dla Zamawiający na własny koszt i ryzyko.
§ 4

Wykonawca oświadcza, że dostarczany w ramach niniejszej umowy przedmiot zamówienia jest produktem firmy:
................................................................................................................................................................
i posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania ,zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010r.(Dz. U. Nr 107 , poz.679 z póź .zm.) o wyrobach medycznych .

§ 5

1. Strony ustalają następujące warunki płatności: Zamawiający będzie realizował Wykonawcy, należne za dostarczany asortyment płatności, przelewem na konto wg faktury VAT w terminie ........... dni, licząc od daty dostawy i otrzymania faktury VAT za dostawę.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych/ Dz. U. z 2013 roku, poz. 403/ Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz.217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 60 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1 .*

* jeśli termin płatności ustalono na okres dłuższy, niż 60 dni

§ 6

1. Wykonawca dostarczał będzie sukcesywnie przedmiot umowy , o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie 5 dni , licząc od dnia złożenia zamówienia w formie fax.
2. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 7 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych , przy zachowaniu tych samych warunków dostawy i parametrów asortymentu dostaw.
3. W szczególnych przypadkach: wystąpienie zwiększonej zachorowalności lub innych wypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia potrzeby.
4. Za datę wykonania umowy uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu ostatniej partii zamawianego przedmiotu umowy .

§ 7

Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 1 –go roku , licząc od daty jej podpisania .

§ 8

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy jest nowy.
2. Wykonawca udziela .................... gwarancji oraz ..................... okresu sterylizacji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty dostawy i otrzymania faktury VAT.
3. Wykonawca odpowiada za wady jakościowe i ilościowe dostarczanego przedmiotu umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego .
4. Niezachowanie przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących norm jakościowych , terminów ilości dostaw określonych w § 6 ust. 1, ust. 3 niniejszej umowy stanowić będzie wystarczającą podstawę do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach .
5. Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę o ujawnionych wadach dostarczonego towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie 7 dni , liczony od powzięcia tej informacji .
6. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia w terminie 14-tu dni ,od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego.
§ 9

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego realizowania postanowień niniejszej umowy obowiązują je następujące kary umowne:
1.1 W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia wyliczonego podstawie Formularza asortymentowo - cenowego za tę partię dostawy, za każdy dzień zwłoki..
2. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczoną partię przedmiotu umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia zapłaty.
3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które on ponosi odpowiedzialność Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie Formularza asortymentowo -cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy .
4. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Strony umowy dopuszczają możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w następującym zakresie:
- numeru katalogowego produktu
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania
- liczby opakowań
- zamiany w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany udoskonalony
- zamiany w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, przy zachowaniu parametrów
- obniżenia cen jednostkowych asortymentu dostaw po upływie ½ roku obowiązywania umowy, po uprzednich renegocjacjach cenowych
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego z wyjątkiem przypadków, o których mowa § 10 ust.2 niniejszej umowy.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30-tu dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W przypadku określonym w ust.4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy na osobę trzecią Wykonawca może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz
uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U z 2013 roku, poz.217).
§ 12

1. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
    z 2013 r.,poz. 907 z późn. zmianami).

§ 13

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1.Oferta Wykonawcy z dnia ......................
2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3

(pieczątka Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków
## zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej
i finansowej.

......................................................
    (podpis osoby upoważnionej)
....................................................
        (miejscowość, data)

Załącznik nr 4

(pieczątka Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................
    (podpis osoby upoważnionej)
....................................................
        (miejscowość, data)

Załącznik nr 5

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności/lub nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
( wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................
działając w imieniu i na rzecz

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................
(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE ….......................................................................................................
nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
…........................................................................
(Podpis Wykonawcy)
…...................................dnia …...........2015r

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) ….........................................................................................
2) ….........................................................................................
3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
….............................................................................
(Podpis Wykonawcy)
….................................dnia …...............2015r
#### Załącznik nr 6

(pieczątka Wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

Lp	Rodzaj dostawy	Wartość całkowita / z VAT	Okres realizacji	Nazwa i adres Zamawiającego

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w w/w Wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie

............................	........................................................
        Data podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 7

(pieczątka Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE

Oświadczamy , że oferowany w prowadzonym postępowaniu przetargowym :

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

asortyment posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 17 czerwca 2010 roku, Nr 107 poz.676 z 2010r z późn. zm.) oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawiamy w/w dokumenty dla wskazanego asortymentu dostawy .

................................................. …...............................................
        miejsce i data podpisy osób uprawnionych

Wykaz załączników do SIWZ, będących nierozerwalną jej częścią:

Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ:
Numer Załącznika	Nazwa Załącznika
1	Formularz cenowy
2	Opis przedmiotu zamówienia z zestawieniem parametrów wymaganych
3	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4	Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
5	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
6	Wykaz wykonanych dostaw
7	Oświadczenie, że oferowane produkty posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania i spełniają wymagania, zgodnie z prawem polskim
8	Wzór umowy
9	Formularz oferty