Spr. 738 ZP/2015

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dostawa aparatu RTG analogowego typu Telekomando dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Postępowanie poniżej kwoty , od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera :

Rozdz. I Formularz oferty – wzór
Rozdz. II Formularz cenowy – specyfikacja przedmiotu dostawy
Rozdz. III Instrukcja dla Wykonawców
Rozdz. IV Umowa - wzór

Stalowa Wola dnia ............................ Z A T W I E R D Z A M :

ROZDZ. I FORMULARZ OFERTY - WZÓR

Załącznik nr 8
### OFERTA

Dane Wykonawcy:
nazwa i adres….............................................
…...................................................................
…...................................................................
.......................................................................
…...................................................................
NIP :..............................................................
REGON ........................................................
Tel. :..............................................................
Fax :..............................................................
e-mail:...........................................................
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15/ 843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w BZP dnia ......................, pod poz. nr ……….......……, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych oferujemy :
dostawę aparatu RTG analogowego typu Telekomando dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
za łączną wartość netto: .......................................... PLN, brutto: .........................................PLN
słownie: .......................................................................................................................... PLN brutto

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją cenową przedmiotu dostaw.
2. Akceptujemy zapłatę za dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia w dwóch równych ratach :
I rata - w terminie 30 dni, licząc od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT za dostawę
II rata – w terminie 30 dni, licząc od upływu terminu płatności raty I
3. Na dostarczony przedmiot zamówienia oferujemy:
- gwarancja na okres minimum 24 miesiące tj. …..... m-ce , licząc od daty dostawy sprzętu oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
- gwarancja dostępności serwisu i części zamiennych min 10 lat tj. ….... lat
- możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, w dni robocze
- maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz. tj. ….... godz. w dni robocze
- czas naprawy aparatu w przypadku konieczności wymiany części lub podzespołów max. 5 dni roboczych tj. ….... dni roboczych
- czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max. 72 godz. tj. ….... godz.
- bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta
- szkolenie użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami / w części dot …………………….................................................................... z udziałem Podwykonawcy.
7. Dostawa przedmiotu zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy
8. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
   i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej stwierdzam, że jestem świadom /ma odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , art. 233 §2, art.297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997r Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 , Nr 88, poz.553 z póź. zmianami)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 8 do SIWZ
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
4 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3 do SIWZ
5. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4 do SIWZ
6. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 5 do SIWZ
8. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
9. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 6 do SIWZ
11. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do SIWZ
12. Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanego kompletnego urządzenia medycznego, deklaracja zgodności z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
1. 13. Dokument producenta potwierdzający, że wymagany serwis gwarancyjny sprzętu będzie świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski.
2. 14. Dokument wystawiony przez producenta dotyczący autoryzacji Wykonawcy w zakresie oferowania na terenie Polski urządzenia będącego przedmiotem zamówienia .
15. Opisy, foldery lub fotografie oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów granicznych , bezwzględnie wymaganych

.................................................
Podpisy osoby uprawnionej
FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 1

Dostawa aparatu RTG analogowego typu Telekomando dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość/ kpl	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	Aparat RTG analogowy typu Telekomando / tj. wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę, instalację oraz uruchomienie urządzenia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli, w tym / - montaż i uruchomienie kompletnego urządzenia / - ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, / - pakowanie i znakowanie do przewozu, / - należny podatek VAT / - koszt odebrania wszystkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz innych niewykorzystanych materiałów oraz ich utylizacji / - dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej teletechnicznej oraz innych , niezbędnych do prawidłowego zamontowania, uruchomienia i użytkowania urządzenia, jak również wykonanie wszystkich, wynikających z tego robót ogólnobudowlanych / - koszty szkolenia użytkownika w zakresie użytkowania sprzętu / - serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta / - inne.....	1
RAZEM

.................................................
Podpisy osoby uprawnionej

ROZDZ. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2
Dostawa aparatu RTG analogowego typu Telekomando dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO – 1 szt
Producent ……………………………………………………………..
Model …………………………………………………………………
Rok produkcji …………………………………………….

L.p.	PARAMETR	WARTOŚĆ WYMAGANA	Parametry –potwierdzenie / Spełnienia wymogów	Punktacja
I	WYMAGANIA OGÓLNE
1	Oferowany aparat RTG fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż: 2015	Tak		Bez oceny
2	Cały system objęty jednym certyfikatem CE	Tak		Bez oceny
3	Dokument wystawiony przez producenta dotyczący autoryzacji Wykonawcy w zakresie oferowania na terenie Polski urządzenia będącego przedmiotem zamówienia	Tak		Bez oceny
II	ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA
1	Zakres pochylania blatu ścianki [°]	Min. -30o/+90o		Bez oceny
2	Prędkość pochylania ścianki	Min. 4,5o/s		Bez oceny
3	Automatyczne zatrzymanie ścianki w pozycji horyzontalnej	Tak		Bez oceny
4	Zmotoryzowany ruch poprzeczny blatu ścianki	Tak, w zakresie Min. 350 mm (±175 mm)		Bez oceny
5	Prędkość ruchu poprzecznego blatu	Min. 50 mm/s		Bez oceny
6	System automatycznego centrowania/powrotu do pozycji zerowej blatu	Tak		Bez oceny
7	Zakres ruchu zespołu lampy i szuflady	Min. 130 cm		Bez oceny
8	System progresywnej zmiany prędkości ruchu poziomego zespołu lampy i szuflady ułatwiający precyzyjne pozycjonowanie. Prędkość przesuwu jest mała na początku ruchu i wzrasta z czasem.	Tak		Bez oceny
9	Wzdłużny obszar badania pacjenta leżącego na blacie	Min. 175 cm		Wartość równa granicznej – 0 pkt. Wartość większa – 5 pkt.
10	Przechył kolumny lampy RTG zmotoryzowany	Tak, Min. ± 40o		Bez oceny
11	Motorowo zmienny SID	Tak, w zakresie min. 100 cm – 150 cm		Maksymalna wartość SID równa 150 cm – 0 pkt / Większa wartość SID – 5 pkt
12	Prędkość zmiany SID	Min. 25 mm/s		Bez oceny
13	Obrót lampy	Min. -90o/+180o		Bez oceny
14	Zdalnie sterowane urządzenie uciskowe z regulowaną siłą nacisku i pozycją parkującą poza wiązką promieniowania	Tak		Bez oceny
15	Maksymalne obciążenie blatu z możliwością wykonywania wszystkich ruchów	≥ 200 kg		Bez oceny
16	Wymiary blatu	Min. 200 cm x 70 cm		Bez oceny
17	Pochłanialność blatu (ekwiwalent mm Al.)	< 1,0 mm Al		Bez oceny
18	Wszystkie ruchy ścianki silnikowe	Tak		Bez oceny
19	Odległość blat - film	≤ 7,5 cm		Bez oceny
20	Odległość blat – wzmacniacz obrazu	< 25 mm		Bez oceny
21	Podział filmu (możliwość wykonywanie kilku ekspozycji na jednej kasecie)	Min. 6 części		Bez oceny
22	Szuflada na kasety automatyczna, pozwalająca na wkładanie i wyjmowanie kaset jedną ręką	Tak		Bez oceny
23	Akceptowalne rozmiary kaset	od 13 x 18 do 35 x 43		Bez oceny
24	Automatyczne centrowanie kasety	Tak		Bez oceny
25	Kratka przeciwrozproszeniowa z pozycją parkującą poza wiązką promieniowania X umożliwiającą wykonywanie badań pediatrycznych i ekspozycji w trybie „bez kratki”	Tak		Bez oceny
26	Sterowanie ruchami systemu / z konsoli operatora w sterowni / z pulpitu umieszczonego na ściance	Tak / Tak		Bez oceny
27	System AEC w ściance	Tak, komora min 3 polowa		Bez oceny
28	Pas do kompresji	Tak		Bez oceny
29	Uchwyty na ramiona	Tak		Bez oceny
30	Podnóżek/stopień montowany do blatu, który można demontować	Tak		Bez oceny
31	Minimalna wysokość blatu od podłogi	< 85 cm		Bez oceny
32	Wyzwalanie promieniowania w sterowni przyciskiem na konsoli generatora oraz przyciskiem nożnym umożliwiający wykonywanie radiografii i fluoroskopii.	Tak		Bez oceny
III	GENERATOR
1	Generator wysokoczęstotliwościowy	Tak, częstotliwość min. 400 kHz		Bez oceny
2	Moc generatora	≥ 50 KW		Bez oceny
3	Zakres napięć radiografii [kV]	Min. od 40 kV do 150 kV		Bez oceny
4	Zakres napięć fluoroskopii [kV]	Min. od 40 kV do 125 kV		Bez oceny
5	Zakres mAs [mAs]	Min. od 1,0 mAs do 1000 mAs		Bez oceny
6	Minimalny czas ekspozycji [ms]	≤ 1 ms		Bez oceny
7	Techniki ustawiania parametrów ekspozycji	Min. technika 1-2-3 punktowa		Bez oceny
8	Prąd max. fluoroskopii ciągłej [mA]	Min 6 mA		Bez oceny
9	Prąd max. fluoroskopii pulsacyjnej [mA]	Min 50 mA		Bez oceny
10	Zasilanie 3 –fazowe	Tak		Bez oceny
11	Edytowalne programy anatomiczne w języku polskim wybierane z graficznego atlasu anatomicznego	Tak, > 1000 programów		Bez oceny
12	Min 4 grubości pacjentów w tym projekcje pediatryczne	Tak		Bez oceny
13	Dedykowany interkomem pomiędzy sterownią a pokojem badań wbudowany w konsolę generatora	Tak		Bez oceny
14	Kolorowy, dotykowy ekran konsoli generatora o przekątnej min. 12’’, z graficznym interfejsem użytkownika	Tak		Bez oceny
15	Graficzne pole wyboru stanowiska pracy	Tak		Bez oceny
16	Wyświetlanie % wykorzystania cieplnego lampy RTG	Tak		Bez oceny
17	Konsola zintegrowana z miernikiem dawki DAP. Wyświetlanie dawki na ekranie dotykowym konsoli.	Tak		Bez oceny
18	Świetlna i tekstowa sygnalizacja stanu ekspozycji oraz ostrzeżeń i błędów	Tak		Bez oceny
IV	LAMPA I KOLIMATOR
1	Maksymalne napięcie lampy [kV]	≥ 150 kV		Bez oceny
2	Wielkość małego ogniska	≤ 0,6		Bez oceny
3	Moc małego ogniska [kW]	≥ 24 kW		Bez oceny
4	Wielkość dużego ogniska	≤ 1,2		Bez oceny
5	Moc dużego ogniska [kW]	≥ 60 kW		Bez oceny
6	Prędkość wirowania anody	≥ 3000 obr/min		Bez oceny
7	Pojemność cieplna anody [kHU]	≥ 300 kHU		Bez oceny
8	Szybkość chłodzenia anody [kHU/min]	≥ 80 kHU/min		Bez oceny
9	Pojemność cieplna kołpaka [kHU]	≥ 1700 kHU		Bez oceny
10	Kolimator prostokątny	Tak		Bez oceny
11	Świetlny symulator pola rtg (centrator)	Tak		Bez oceny
V	System akwizycji i obróbki obrazu
1	Wzmacniacz obrazu	Średnica min. 12‘’		Wartość minimalna średnicy wzmacniacza – 0 pkt / System z wzmacniaczem o średnicy > 12’’ – 10 pkt
2	Liczba użytecznych pól wzmacniacza obrazu	≥ 3		Bez oceny
3	Parametry matrycy obrazu	Min. 1024 px x 1024 px x 12 bit		Bez oceny
4	Współczynnik DQE	≥ 65%		Bez oceny
5	Zakres dynamiczny	Min. 60 dB		Bez oceny
6	Prędkość akwizycji	Min. 30 fps		Bez oceny
7	Rozdzielczość odpowiednio dla trzech użytecznych pól wzmacniacza [lp/cm]	Min. 46/54/62		Bez oceny
8	System redukcji dawki	Tak		Bez oceny
9	System automatycznej kontroli jasności (ABC) dobierający parametry w zależności od umiejscowienia na obrazie obszaru zainteresowań (ROI) w czasie rzeczywistym	Tak		Bez oceny
10	Automatyczny dobór kontrastu i jasności	Tak		Bez oceny
11	Funkcja LIH	Tak		Bez oceny
12	Pojemność archiwum obrazowego	Min. 70 000 obrazów w pełnej matrycy		Bez oceny
13	Funkcja „cine ” (nagrywanie i automatyczne odtwarzanie nagranych sekwencji skopii)	Tak		Bez oceny
14	Inwersja obrazu	Tak		Bez oceny
15	Obrót i odbicie lustrzane	Tak		Bez oceny
16	Funkcja histogramu	Tak		Bez oceny
17	Możliwość nanoszenia na obrazie tekstu i znaczników graficznych: linii i okręgów	Tak		Bez oceny
18	Mozaikowe wyświetlanie wielu obrazów na ekranie monitora	Tak, Min. 12 obrazów		Bez oceny
19	Zoom cyfrowy	Tak		Bez oceny
20	Pomiar odległości i kątów	Tak		Bez oceny
21	Wirtualna kolimacja – blendy okrągłe i kwadratowe z zachowaniem funkcjonalności systemu ABC	Tak		Bez oceny
22	Wyświetlanie obrazu: / 1 monitor LCD 1,3 MP w sterowni / 1 monitor LCD 1,3 MP na wózku w pokoju badań	Tak		Bez oceny
23	Sterowanie stacją akwizycyjną przy pomocy klawiatury i myszki	Tak		Bez oceny
24	Pakiet DICOM z funkcjami DICOM Storage Class, DICOM Worklist	Tak		Bez oceny
VI GWARANCJA I SERWIS
1	Okres gwarancji [ilość miesięcy]	> 24 mies.		Bez oceny
2	Gwarancja dostępności serwisu i części zamiennych [ilość lat]	> 10		Bez oceny
3	Dokument wystawiony przez producenta dotyczący autoryzacji Wykonawcy w zakresie serwisu na terenie Polski urządzenie będącego przedmiotem zamówienia.	Tak		Bez oceny
4	Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna	Tak		Bez oceny
5	Szkolenie użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania	Tak		Bez oceny
6	Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po instalacji aparatu na koszt Wykonawcy	Tak		Bez oceny
7	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w ciągu roku)	podać		Bez oceny
8	Bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta	Tak		Bez oceny
9	Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę w dni robocze	Tak		Bez oceny
10	Maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz. godz. w dni robocze	< 48 h		Bez oceny
11	Czas naprawy aparatu w przypadku konieczności wymiany części lub podzespołów [liczba dni roboczych]	< 5 dni roboczych		Bez oceny
12	Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów (w dni robocze)	< 72 h		Bez oceny
13	Termin dostawy zestawu max. 60 dni od daty podpisania umowy	Tak		Bez oceny
14	Montaż i uruchomienie oferowanego urządzenia / Koszt należy wkalkulować w cenę oferty.	Tak		Bez oceny
15	W ramach oferowanej ceny Wykonawca zobowiązany jest , po dokonanej instalacji , do odebrania wszystkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz innych niewykorzystanych materiałów oraz ich utylizację na własny koszt.	Tak		Bez oceny
16	Wykonawca , w ramach oferowanej ceny, zobowiązany jest dostosować istniejącą instalację elektryczną, teletechniczną oraz inne , niezbędne do prawidłowego zamontowania, uruchomienia i użytkowania urządzenia, jak również wykonać wszystkie, wynikające z tego roboty ogólnobudowlane.	Tak		Bez oceny

Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Uwaga; W rubryce Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów należy wpisać „TAK” oraz potwierdzić spełnienie warunków .
Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie”NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków.
….............................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)
Dodatkowe informacje do przetargu na RTG

1. Dołączono do SIWZ wyciąg z projektu wykonawczego budowy Działu Diagnostyki Obrazowej z 2014 roku. Całość dokumentacji do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
2. Aparat RTG objęty przetargiem zostanie zamontowany w pomieszczeniu oznaczonym 1.20 Pracownia RTG2. Pomieszczenie jest w stanie kompletnie wykończonym. W pomieszczeniu zgodnie z rysunkiem E17 Rzut instalacji elektrycznych 1 piętra są wykonane w posadzce i w ścianach kanały kablowe, doprowadzone jest zasilanie energii elektrycznej bez tablicy RTG1, wykonane oprzewodowanie instalacji komunikacji głosowej pomiędzy sterownią a pracownią. Pomieszczenie jest klimatyzowane. Tablica RTG 1 jest po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca dołączy do dokumentów odbiorowych dokument, w którym dokona teoretycznego sprawdzenia skuteczności ochrony radiologicznej istniejących przegród dla montowanego aparatu zrealizowanych na podstawie Projektu osłon radiologicznych – aneks do projektu osłon radiologicznych dla pomieszczenia 1.20 uzgodniony z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym. W przypadku montowania aparatu nie spełniającego wymogów istniejącej ochrony radiologicznej Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona zmian w warstwach przegród dla uzyskania właściwej ochrony radiologicznej od promieniowania dostarczanego aparatu.
4. Wykonawca ma do dyspozycji kanały kablowe wykonane w ramach projektu. W przypadku niewłaściwego ich usytuowania Wykonawca wszystkie montowane przez siebie przewody będzie prowadził pod powierzchnią przegród (prowadzenie przewodów w korytkach naściennych jest zabronione), a po skończonych pracach montażowych doprowadzi te przegrody do stanu sprzed montażu.
5. Przed rozpoczęciem montażu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lokalizację aparatu w pomieszczeniu.
6. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru jest dołączenie wszystkich żądanych dokumentów, w tym pozytywne protokoły testów akceptacyjnych i badania skuteczności osłon radiologicznych.
ROZDZ. III INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37 – 450 Stalowa Wola ul. Staszica 4
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel 15/ 843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na :

Dostawa aparatu RTG analogowego typu Telekomando dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP (Dz. Ustaw z 2013 roku, poz.907 z późn. zmianami) , tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
II. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
III. zapewnią dostawę sprzętu objętego zamówieniem dopuszczonego do obrotu zgodnie z prawem polskim i zgodnie z wymogami Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy

Na potwierdzenie warunku 1 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

Na potwierdzenie warunku 2 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg Załącznika nr 6 do SIWZ
- dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 6 do SIWZ

Na potwierdzenie Warunku 3: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 3 do SIWZ
Warunek 4 będzie spełniony Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 3 do SIWZ

Warunek II będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie
- oświadczenie wg Załącznika nr 4 do SIWZ w części dotyczącej art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- kopia aktualnego odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznik nr 5 do SIWZ

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Warunek III będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie
- świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego sprzętu ,zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanego urządzenia medycznego, deklaracja zgodności z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
- opisy, foldery lub fotografie oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów granicznych , bezwzględnie wymaganych
- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
- dokument producenta potwierdzający, że wymagany serwis gwarancyjny sprzętu będzie świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski.
- dokument wystawiony przez producenta dotyczący autoryzacji Wykonawcy w zakresie oferowania na terenie Polski urządzenia będącego przedmiotem zamówienia .

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana „spełnia” lub „nie spełnia”
w oparciu o dokumenty , oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty .

II. Wymagane dokumenty i formularze

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 8 do SIWZ
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
4 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3 do SIWZ
5. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4 do SIWZ
6. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 5 do SIWZ
8. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
9. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 6 do SIWZ
11. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do SIWZ
12. Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanego urządzenia medycznego, deklaracja zgodności z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
1. 13. Dokument producenta potwierdzający, że wymagany serwis gwarancyjny sprzętu będzie świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski.
2. 14. Dokument wystawiony przez producenta dotyczący autoryzacji Wykonawcy w zakresie oferowania na terenie Polski urządzenia będącego przedmiotem zamówienia .
15. Opisy, foldery lub fotografie oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów granicznych , bezwzględnie wymaganych

III. Pozostałe wymagania

1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).
Oferta winna być złożona w formie pisemnej.
Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę .
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. zawierających asortyment charakteryzujący się co najmniej takimi parametrami, jakie cechują asortyment przedstawiony w „Opisie przedmiotu zamówienia”

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego i odrzuceniem jego oferty.

6. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata , nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert.

7. Nie przewiduje się:
- zebrania Wykonawców.
- wadium
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- aukcji elektronicznej
- zamówień uzupełniających

IV. Ocena ofert

1.Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA 80 %
PARAMETRY TECHNICZNE 20 %
Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała ocenie przez członków komisji przetargowej. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu

2. Wartość punktowa ceny = (Cmin : Cn )x 100

gdzie:
Cmin - najniższa oferowana cena
Cn - cena w danej ofercie

3. Sposób obliczenia ceny
Cena ofertowa winna być przedstawiona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .
Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu zamówienia – Specyfikacją przedmiotu dostawy” i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

4. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:
- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę, specyfikacją cenową,
- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT)
- koszt instalacji oraz uruchomienia urządzenia
- koszt obsługi serwisowej w okresie gwarancji, w tym przeglądy według zaleceń producenta
- koszt wykonania testów akceptacyjnych
- koszty szkolenia użytkownika w zakresie użytkowania sprzętu
- koszt odebrania wszystkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz innych niewykorzystanych materiałów oraz ich utylizacji
- koszt dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej teletechnicznej oraz innych , niezbędnych do prawidłowego zamontowania, uruchomienia i użytkowania urządzenia, jak również wykonanie wszystkich, wynikających z tego robót ogólnobudowlanych

5. Wartość punktowa: PARAMETRY TECHNICZNE = (Pn : Pmax ) x 100
gdzie:
Pn - punkty przyznane ofercie badanej
Pmax - maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach kryterium tj. 20 pkt

6. WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA: Rc x (Cmin : Cn)x 100 +Rp x (Pn : Pmax)x 100

gdzie:
Rc - ranga kryterium: cena
Rp - ranga kryterium parametry techniczne
V. Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu składania ofert, na adres:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  1. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. nr 8
Termin składania ofert: do dnia 05 sierpnia 2015 roku do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg nieograniczony – dostawa aparatu RTG typu Telekomando”
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwarcia.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. pok. nr 7.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 Sierpnia 2015 roku o godz. 11:30

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Oferta winna być kompletna w zakresie asortymentu zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych, w tym z projektem umowy.

5. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub fax-em lub e-mailem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Zamawiający przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wszelkie dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz. 231), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.
3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Postępowania w toku.
Prosimy o przesłanie treści pytań e-mail, faxem i pocztą.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie
Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym przypadku wszystkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi na zasadach określonych w art.38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Wojciech Gutowski - Pracownia Diagnostyki Obrazowej
        ( merytoryka) tel 15 843 33 35 w godz. 9.00-14.00

Magdalena Stasiak - Referent ds Zamówień publicznych
        ( sprawy formalne ) tel. 15 / 843 33 97 w godz. 9:00 – 14:00

VII. Pozostałe wymogi i informacje

1. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

2. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :
- jest niezgodna z ustawą
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zawiera błędy w obliczeniu ceny
Wykonawca w terminie 3-dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
3. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

4. Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą .

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy PZP) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Zgodnie z art. 94 ust.3 PZP, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

IX. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. W niniejszym postępowaniu obowiązują przepisy:
1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,
2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,
3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp - w tym postępowaniu wartość zamówienia nie przekracza kwoty 134 tys EURO

Zapraszamy do udziału w przetargu
Załącznik nr 7
UMOWA
o zamówienie publiczne nr 738 ZP/ 2015

Dnia ...................... 2015 r. w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola
 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000009325,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Edwarda Surmacza - Dyrektora

oraz
...............................................
...............................................
wpisanym do ….............................................................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.....................................
.....................................

w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest Dostawa aparatu RTG analogowego typu Telekomando dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli model ........................................... producent ............................................ zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym integralną część niniejszej umowy, zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ i zgodnie z ofertą “Wykonawcy.

§ 2
Zakres i baza dostawy

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

§ 3
Ogólny stan przedmiotu umowy

1. Wykonawca gwarantuje dostawę i montaż przedmiotu niniejszej umowy wymienionej w § 1
w terminie do 60 dni, na swój koszt i ryzyko.
2. Wraz z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, paszportu technicznego, karty gwarancyjnej.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot niniejszej umowy jest produktem firmy:
   …………………………………………………………….......................................................
i posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce w postaci:
    ................................................................................................................................................................

§ 4
Cena

1. Wartość umowy netto: ……………..zł
        brutto: ……………. zł, w tym należny podatek VAT
słownie złotych………………………………………………………………………….brutto,
2. W wartości umowy, określonej w ust. 1 zawiera się:
- wartość netto
- cło
- opłaty celne
- koszt transportu loco Zamawiający
- koszt dojazdu serwisu
- koszt ubezpieczenia dostawy
- koszt pakowania i znakowania do transportu
- należny podatek VAT
- koszt szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi
- koszt instalacji oraz uruchomienia urządzenia
- serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta.
- koszt wykonania testów akceptacyjnych
- koszt odebrania wszystkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz innych niewykorzystanych materiałów oraz ich utylizacji
- koszt dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej teletechnicznej oraz innych , niezbędnych do prawidłowego zamontowania, uruchomienia i użytkowania urządzenia, jak również wykonanie wszystkich, wynikających z tego robót ogólnobudowlanych
§ 5
Pakowanie i znakowanie

Wykonawca oświadcza, że pakowanie będzie odpowiednie do rodzaju transportu oraz będzie chroniło przedmiot niniejszej umowy przed wszystkimi możliwymi warunkami, jakich można się spodziewać w czasie transportu.

§ 6
Instrukcje spedycyjne

1. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy zostanie złożony i zainstalowany pod nadzorem specjalistów serwisu Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu faxem, przynajmniej na dwa dni przed dostawą, informacji o terminie dostawy i terminie przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy.
§ 7
Warunki płatności

1.Zamawiający dokona płatności za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w dwóch równych ratach:
I rata - w terminie 30 dni, licząc od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT za dostawę
II rata – w terminie 30 dni, licząc od upływu terminu płatności raty I
2. Płatności, o których mowa w ust. 1 będą przekazywane przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych/ Dz. U. z 2013 roku, poz. 403/ .Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz.217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 30 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1 .
§ 8
Warunki gwarancji

1. Wykonawca gwarantuje , że dostarczany przedmiot umowy jest nowy, nie używany
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wykonawca udziela …..….miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty otrzymania i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
3. Wykonawca zapewnia:
- możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, w dni robocze
- maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do ….... godz. w dni robocze
- czas naprawy aparatu w przypadku konieczności wymiany części lub podzespołów do ….... dni roboczych
- czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów do ….... godz.
- bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta
5. Wykonawca zapewni szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia
i oprogramowania w lokalizacji docelowej użytkownika .
6 Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części zamiennych przez okres …… lat.
7. W przypadku 3- krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu / podzespołu Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy element/podzespół na nowy
8. Wykonawca zapewnia pełną bezpłatną obsługę serwisową wszystkich, niezawinionych przez Zamawiającego, uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania dostarczonego sprzętu oraz przeglądy wg zaleceń producenta.
9. Serwis gwarancyjny i pełny serwis pogwarancyjny prowadzony jest przez :
………………………………….......................................................................................

§ 9
Kary umowne

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego zrealizowania postanowień niniejszej umowy obowiązują je następujące kary umowne:
1). W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1. formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
2). W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie.
3). W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1.
4). W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, w odniesieniu do terminów określonych w § 7 ust.1 niniejszej umowy, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 10
Reklamacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania całości przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli nie jest on zgodny z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w niniejszej umowie.

§ 11
Pozostałe warunki umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku określonym w ust.3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy na osobę trzecią, Wykonawca może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zmianami)

§ 13

1. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013 r.,poz. 907 z późn. zmianami).

§ 14

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ......................
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3

(pieczątka Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków
zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Dostawa aparatu RTG analogowego typu Telekomando dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................	…...........................................................
        (miejscowość, data)	(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4

(pieczątka Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Dostawa aparatu RTG analogowego typu Telekomando dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................	…...........................................................
        (miejscowość, data)	(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności/lub nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
( wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................
działając w imieniu i na rzecz

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................
(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE ….......................................................................................................
nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
…........................................................................
(Podpis Wykonawcy)
…...................................dnia …...........2015r

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) ….........................................................................................
2) ….........................................................................................
3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
….............................................................................
(Podpis Wykonawcy)
….................................dnia …...............2015r

#### Załącznik nr 6

(pieczątka Wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

Lp	Rodzaj dostawy	Wartość całkowita / z VAT	Okres realizacji	Nazwa i adres Zamawiającego

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w w/w Wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie

............................	........................................................
        Data podpis osoby uprawnionej

Wykaz załączników do SIWZ, będących nierozerwalną jej częścią:

Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ
Numer załącznika	Nazwa Załącznika
1	Formularz cenowy
2	Opis przedmiotu zamówienia z zestawieniem parametrów wymaganych
3	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4	Oświadczenie z art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
5	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych , albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
6	Wykaz wykonywanych głównych dostaw.
7	Umowa - wzór
8	Formularz oferty