Formularz cenowy – Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I   Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów sterylizacyjnych  dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli

II   Zamówieniem objęte są dostawy:

1. Opakowania sterylizacyjne i podezynfekcyjne jednorazowego użytku

- rękawy papierowo-  foliowe- płaskie

- rękawy foliowo – włókninowe - płaskie

- papier sterylizacyjny

- pisaki do opisywania pakietów

- torebki podezynfekcyjne

- wkładki do sit sterylizacyjnych

2. Artykuły i wskaźniki kontroli sterylizacji parowej

- wskaźniki biologiczne

- testy chemiczne

- taśmy

- etykiety

- metkownice 3 rzędowe

- przyrząd PCD

- osłonki do zabezpieczania ostrzy sterylizowanych narzędzi

- papier krepowany

Zadanie nr 1 – Opakowania sterylizacyjne i podezynfekcyjne jednorazowego użytku

- Rękawy papierowo- foliowe płaskie o długości 200 m do sterylizacji parowej

| L. p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość roczna | Wartość jed. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 1 | Szerokość 50 mm | sztuk | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Szerokość 75 mm | sztuk | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Szerokość 100 mm | sztuk | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Szerokość 125 mm | sztuk | 36 |  |  |  |  |
| 5 | Szerokość 150 mm | sztuk | 22 |  |  |  |  |
| 6 | Szerokość 200 mm | sztuk | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Szerokość 250 mm | sztuk | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Szerokość 300 mm | sztuk | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Szerokość 380 mm | sztuk | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM A |  |  |  |

Wymagania dotyczące rękawów papierowo- foliowych

O konstrukcji wykonania zgodnej z normami PN EN 868-3 i 868-5  oraz papier o gramaturze minimum 70 g, wymagana charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3

- zawartość  chlorków max  0,05%

- zawartość siarczanów max 0,25 %

- przepuklenie w stanie suchym nie mniejsze niż 320 kPa na sucho i nie mniej niż 100 kPa na mokro

- przenikanie powietrza (1,47 kPa) nie mniej niż 10 µm/Pa*s

- niezwilżalność wodą powyżej 40 s

- wytrzymałość na przedarcie nie mniej lub równe 700mN w obu kierunkach

folia co najmniej pięciowarstwowa ( nie licząc warstw kleju) wymagane wydanie przez producenta foli  oświadczenia o zgodności z normami PN EN 868-3 i 868-5 i charakterystyka foli w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności

- grubość nie większa niż 55 mikrometry

- przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych

- zgrzewalna w temperaturze 160- 190º C

- elastyczna, wytrzymała na rozdarcie

- wykluczone umieszczenie testu pomiędzy warstwami foli

- wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania

- wskaźnik procesu sterylizacji parowej

- jednoznacznie i czytelnie oznaczony kierunek otwierania

- zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości nie mniejszej niż 250 N/m

- ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta

- karta zaleceń dotyczących czasu i warunków przechowywania  sterylnych pakietów zapakowanych w oferowane materiały 
dołączyć do oferty

- Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu poświadczającego zgodność z aktualnymi normami, wystawianego przez niezależny instytut badawczy np. Isega

- Rękawy foliowo – włókninowe 
płaskie o długości 100 m do sterylizacji parą wodną

| L. p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość roczna | Wartość jed. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 1 | Szerokość 420 mm | sztuk | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM B |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące rękawów włókninowo - foliowych

zgodność z normą ISO 11607, cz. 1 i 2); naniesiony wskaźnik procesu sterylizacji parą wodną poza przestrzenią roboczą. 
Gramatura włókniny 60 g/m2, Folia minimum pięciowarstwowa (nie licząc warstw kleju), przeźroczysta, bez substancji toksycznych, grubość nie większa niż 55 mikrometry. Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu poświadczającego zgodnie z aktualnymi normami, wystawionego przez niezależny instytut badawczy np. Isega

- Papier sterylizacyjny

| L. p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość roczna | Wartość jed. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 1 | Wymiary 50 cm x 50 cm - 500 szt/op biały i zielony (6+6) | opak. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Wymiary 75 cm x 75 cm – 250 szt/op biały i zielony (15+15) | opak. | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Wymiary 100cm x 100 cm – 250 szt/op biały i zielony (10+10) | opak. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Wymiary 120 cm x 120 cm – 125 szt/op biały i zielony (35+35) | opak. | 35 |  |  |  |  |
| Razem C |  |  |  |

Wymagania dotyczące papieru

- papier krepowany, kolor zielony i biały przeznaczony do sterylizacji parowej

- gramatura nominalna min. 60 g/m²

- zawartość chlorków poniżej 0.02 %

- zawartość siarczanów poniżej 0.02 %

- wytrzymały na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0kN/m w kierunku poprzecznym niemniej niż 
1,6 kN/m

- wytrzymały na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m

- wymagana  karta charakterystyki wytrzymałościowa wydana przez producenta a nie dystrybutora w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych oraz zgodności z normą PN EN 868 -  02 dołączyć do oferty

- karta zaleceń dotyczących czasu i warunków przechowywania  sterylnych pakietów zapakowanych w oferowane materiały 
dołączyć do oferty

- Pisaki do opisywania pakietów

| L. p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość roczna | Wartość jed. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 1 | Nietoksyczne pisaki do opisywania pakietów , odporne na czynniki sterylizacji i działanie wody parmetry 0,75 mm czarny i niebieski | sztuk | 25 |  |  |  |  |
| RAZEM D |  |  |  |

- Torebki podezynfekcyjne

| L. p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość roczna | Wartość jed. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 1 | Opakowanie podezynfekcyjne, sterylne od wewnętrznej strony. Opakowanie jednorazowego użytku, z zamknięciem samoprzylepnym, uniemożliwiającym ponowne użycie opakowania, z miejscem na zaznaczenie rodzaju dezynfekcji, datą pakowania oraz podpisu osoby pakującej rozm. 197x300mm – 500 szt. / opakowanie. Zakup jednorazowy | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Opakowanie podezynfekcyjne, sterylne od wewnętrznej strony. Opakowanie jednorazowego użytku, z zamknięciem samoprzylepnym, uniemożliwiającym ponowne użycie opakowania, z miejscem na zaznaczenie rodzaju dezynfekcji, datą pakowania oraz podpisu osoby pakującej rozm. 247x390mm – 500 szt. / opakowanie. Zakup jednorazowy | opak. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM E |  |  |  |

- Wkłady do sit sterylizacyjnych

| L. p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość roczna | Wartość jed. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 1 | Wkład do sit sterylizacyjnych, kolor biały, gramatura 80g/m2, sztancowane brzegi z wycięciem w rogu, umożliwiające szybkie wyłożenie tacy sterylizacyjnej, tworząc zabezpieczenie obrzeży sita oraz wyłożonych instrumentów przed uszkodzeniem oraz pochłaniając kondensat wytworzony podczas procesu sterylizacji. Rozmiar wewnętrzny 25x25 cm, rozmiar zewnętrzny 35x35 cm - opakowanie zbiorcze 500 sztuk | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Wkład do sit sterylizacyjnych, kolor biały, gramatura 80g/m2, sztancowane brzegi z wycięciem w rogu, umożliwiające szybkie wyłożenie tacy sterylizacyjnej, tworząc zabezpieczenie obrzeży sita oraz wyłożonych instrumentów przed uszkodzeniem oraz pochłaniając kondensat wytworzony podczas procesu sterylizacji. Rozmiar wewnętrzny 48x25 cm, rozmiar zewnętrzny 58x35 cm - opakowanie zbiorcze 500 sztuk | opak. | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM F |  |  |  |
| RAZEM A+B+C+D+E+F |  |  |  |

|  | ………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podpis osoby uprawnionej |  |

Zadanie 2 – Artykuły i wskaźniki kontroli sterylizacji parowej

| L. p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość roczna | Wartość jed. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| A - STERYLIZACJA PAROWA |
| 1. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej służąca do zamykania pakietów dł. 50 mb, szer. 19mm | sztuk | 150 |  |  |  |  |
| 2. | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika, mocna dł. 50 mb, szer. 19mm | sztuk | 200 |  |  |  |  |
| 3. | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy do pary wodnej, liniowe ułożenie wskaźnika, nietoksyczny, nie zawierający ołowiu odpowiadający klasie 4 ISO 11140 -1 Testy perforowane w połowie - Opakowanie 500 sztuk | opak. | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Test kontroli zgrzewu do zgrzewarek rolkowych , w postaci arkusza bez folii, opakowanie 250 szt. | opak. | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Ampułkowy test biologiczny SMART READ EZ Test do pary wodnej o szybkim odczycie 3 – 5 godz. biopopulacja 10 x 5. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce , etykieta na ampułce łatwo odklejana ze wskaźnikiem sterylizacji parowej.Wskaźniki w ilości 100 szt opakowanie | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji testami chemicznymi i biologicznymi w jednym czasie i do testów Bowie-Dick z wbudowaną wężownicą o dł 1,5 m i średnicy 1 mm | sztuk | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Zintegrowany wskaźnik chemiczny kl 5 do pary wodnej z przesuwaną substancja wskaźnikową z wyraźnie zaznaczonym osobnym oknem pozytywnym, kompatybilny z przyrządem PCD. Opakowanie 100 szt | opak. | 26 |  |  |  |  |
| 8. | Test paskowy Bowie- Dick z substancją przesuwną kompatybilny z przyrządem PCD w którym można wykonywac testy chemiczne oraz testy biologiczne. Opakowanie 100 szt | opak. | 11 |  |  |  |  |
| 9. | Metkownica alfanumeryczna 3 rzędowa, 12 liter w rzędzie Gwarancja na oferowane metkownice 24 miesiące, zakup jednorazowy | sztuk | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Etykiety 3 rzędowe podwójnie klejone do oznaczania pakietów ze wskaźnikiem do pary wodnej. Wskaźniki umieszczone na etykietach bez substancji toksycznych spełniające normę. Kompatybilne z oferowaną metkownicą. Rolka etykiet 750 sztuk Opakowanie 12 rolek | opak. | 30 |  |  |  |  |
| 11. | Wymienny wałek z tuszem kompatybilny z oferowaną metkownicą | sztuk | 6 |  |  |  |  |
| 12. | Przeźroczyste osłonki od zabezpieczania końcówek i ostrzy sterylizowanych narzędzi szerokość osłonki15 mm . Opakowanie 200 szt | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Papier krepowany o wymiarach 120x120 – 100 szt./opakowanie naprzemiennie pakowany biały i złocistożółty * | opak. | 1 |  |  |  |  |
| Razem A |  |  |  |

*)Wymagania dotyczące papieru:

Papier krepowany, kolor biały i złocistożółty przeznaczony do sterylizacji parowej. Naprzemiennie pakowany, gramatura 56 g /m2. Zgodnie z normą ISO 11607-1, EN 868-2. Gwarancja sterylności 180 dni. Potwierdzenie parametrów sterylności wydane przez niezależne jednostki opiniujące. Szczelność mikrobiologiczna 99,9 %.

| ………………………………… |  |
| --- | --- |
| Podpis osoby uprawnionej |  |