Załącznik nr  3

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3 –    Przenośny aparat  USG    dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej

Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

WYMAGANIE  PARAMETRY  TECHNICZNE  I GRANICZNE

Producent:			……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:		…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:	……………………………………………………..

Rok produkcji min. 2017r : ………………………………………………..…

| LP. | OPIS PARAMETRU | Wymogi graniczne TAK/NIE | PUNKTACJA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. PODSTAWOWE INFORMACJE |
| 1. | Aparat nowy, rok produkcji minimum 2016, przenośny z panelem dotykowym z możliwością zamontowania na wózku jezdnym dedykowany do zastosowań na bloku operacyjnym | TAK |  |  |
| 4. | Wymiary aparatu: szerokość – max 35 cm głębokość – max 30 cm wysokość – max 10 cm ( +/- 1 cm ) | TAK Podać |  |  |
| 5. | Uchwyt transportowy aparatu | Tak |  |  |
| 6. | Waga aparatu (bez głowic) : max 6 kg | Tak Podać max 6 kg | Od 5,6 kg do 6 kg i powyżej – 5 pkt Od 5,2 kg do 5,6 kg – 10 pkt Do 5,2 kg – 15 pkt |  |
| 7. | Aktywne porty głowic w aparacie: min 1 port | Tak Podać |  |  |
| 8. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora oraz poprzez zasilacz z sieci prądu zmiennego. Możliwość pracy na w pełni naładowanej baterii minimum 2 godziny | Tak, minimum 2 godziny |  |  |
| 9. | Wbudowana pamięć wewnętrzna : min 64 GB Formaty zapisu : JPG, AVI | Tak Podać |  |  |
| 10. | Wbudowane w aparat porty : USB: min 2 porty Express Card : min. 1 | Tak Podać |  |  |
| 11. | Możliwość dezynfekcji monitora oraz głowic środkami zawierającymi alkohol izopropylowy (np. Kodan, Skinsept, Oktenisept itp.) | Tak |  |  |
| 12. | Monitor - wzmocniony odporny na uderzenia | Tak |  |  |
| 13. | Czas uruchomienia aparatu do pracy : max 60 sekund lub z trybu STAND-BY poniżej 20 sekund | Tak |  |  |
| 14. | Urządzeni posiada certyfikat CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. |  |  |  |
| 15. | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
| II. OBRÓBKA SYGNAŁU |
| 1. | Cyfrowy beamformer | Tak |  |  |
| 2. | Ciągłe dynamiczne ogniskowanie | Tak |  |  |
| 3. | 256 odcieni szarości | Tak |  |  |
| 4. | Urządzenie pracujące w zakresie od 2 do 15 MHz | Tak |  |  |
| 4 | Powiększenie obrazu, tzw. zoom min. x 2 | Tak, podać |  |  |
| 5. | Dynamika systemu min.156 dB | Tak, podać |  |  |
| III . MONITOR |
| 1. | Przekątna monitora : min 30 cm | Tak Podać |  |  |
| 2. | Rozdzielczość monitora : min 800 x 600 | TAK Podać |  |  |
| 3 | Monitor stanowi jednocześnie panel dotykowy pozwalający na płynną regulację również poprzez użycie rękawiczek sterylnych. Wyklucza się klawiaturę alfanumeryczną stanowiącą integralną część aparatu usg | Tak, podać |  |  |
| IV. OPROGRAMOWANIE |
| 1. | Dostępne aplikacje: jama brzuszna, mięśniowo-szkieletowy, nerwy, naczynia oraz specjalistyczne: leczenie bólu, blokady doraźne, blokady zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe, blokady przewodowe, minimum : blokada pachowa, nadobojczykowa podobojczykowa, blokada nerwu zasłonowego, kulszowego, udowego | Tak, opisać |  |  |
| 2. | System nawigacji ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość pracy z igłami mającymi zastosowanie w inwazyjnych procedurach w warunkach bloku operacyjnego oraz oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. | Tak, opisać min. 10 igieł | Do 10 igieł – 5 pkt Od 10 do 20 igieł – 10 pkt Od 20 do 30 igieł i powyżej – 15 pkt |  |
| 3. | Tryby pracy B – mode / 2 B Mode M – mode / B+M Mode Doppler kolorowy Doppler Power Wzmocnienie poziome sygnału, krzywa TGC z elektroniczną regulacją wzmocnienia: min 5 stref (wyklucza się potencjometry suwakowe) | Tak |  |  |
| 4. | Możliwość ustawienia proporcji obrazu B Mode / M Mode minimum 3 | Tak |  |  |
| 5. | Regulacja głębokości penetracji do min 24 cm | Tak |  |  |
| 6. | Aparat posiada część dydaktyczną pozwalającą na wyświetlanie na ekranie pełnych procedur mających zastosowanie w blokadach przewodowych a także w procedurach BLUE, FAST, FEEL. Wyświetlanie pozycji pacjenta, anatomii oraz referencyjnego obrazu sonoanatomicznego oraz proponowaną technikę prowadzenia igły. | Tak, opisać |  |  |
| 7. | Możliwość nagrywania plików video o długości minimum 60 minut | Tak |  |  |
| 8. | Menu w języku polskim | Tak |  |  |
| 9. | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania | Tak |  |  |
| V. GŁOWICE |
| 1. | Głowica konweksowa - Pasmo przenoszenia min 1.0 – 6.0 MHz - Ilość częstotliwości do wyboru dla trybu B – mode : min 4 do wyboru - promień krzywizny : 60 mm - głębokość penetracji : min 24 cm - w celu dezynfekcji możliwość zastosowania preparatów zawierających alkohol izopropylowy | Tak |  |  |
| 2. | Głowica liniowa - Pasmo przenoszenia min 3.0 – 12.0 MHz - Ilość częstotliwości do wyboru dla trybu B – mode : min 4 do wyboru - Ilość kryształów : min 128 - w celu dezynfekcji możliwość zastosowania preparatów zawierających alkohol izopropylowy - szerokość obrazowania minimum 20 cm na głębokości 2 cm | Tak |  |  |
| VI. Dodatkowe wyposażenie : |
| 1 | Stolik jezdny z 4 kółkami z niezależnymi blokadami do każdego z nich | Tak, opisać |  |  |
| 2 | Fantom z możliwością kontroli igły zawierający struktury naczyniowe i nerwowe | Tak, opisać |  |  |
| 3 | Możliwość mocowania urządzenia wg standardu VESA | Tak, opisać |  |  |
| VII. Informacje dodatkowe |
|  | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim - (załączyć dokument przy dostawie ) | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewni łącznie dwudniowe szkolenie dla 8 osób personelu medycznego z zastosowania ultrasonografii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Tak Podać |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy instrukcje czyszczenia / dezynfekcji urządzenia , paszporty techniczne oraz wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na terenie Polski nazwę firmy , adres ,telefon , fax , nazwisko i imię osoby do kontaktów / serwisu oraz informacje o ilości przeglądów w trakcje gwarancji zalecanych przez producenta najpóźniej przy instalacji sprzętu | Tak Podać |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesiące w tym bezpłatne przeglądy okresowe. Gwarancja obejmuje wszystkie części oferowanego systemu i jedynym gwarantem wszystkich oferowanych urządzeń jest jednostka oferująca i zapewnia użycie wyłącznie nowych części zamiennych w okresie gwarancyjnym. | Tak Podać |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | Tak Podać |  |  |
|  | Autoryzowany serwis adres , tel. Fax , e-mail Wykonawcy | Tak Podać |  |  |

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej

konfiguracji.

2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametry

wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią

wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty