Załącznik nr  3

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 5 –    Defibrylator dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej

Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistyczne w Stalowej Woli

WYMAGANIE  PARAMETRY  TECHNICZNE  I GRANICZNE

Producent:			……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:		…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:	……………………………………………………..

Rok produkcji min. 2017 : ………………………………………………..……

| Lp. | OPIS PARAMETRU | Wymogi graniczne TAK / NIE PUNKTACJA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | Tak |  |
| 3 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | Tak |  |
| 5 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | Tak |  |
| 6 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | Tak |  |
| 7 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | Do 24 poziomów – 0pkt Powyżej 24 poziomów – 10pkt |  |
| 8 | Czas ładowania do energii 200 J | Do 5 sekund – 10pkt Powyżej 5 sekund – 0pkt |  |
| 9 | Ekran monitora kolorowy | Tak |  |
| 10 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | Tak |  |
| 11 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | Tak |  |
| 12 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 13 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem | Do 6kg – 10 pkt Powyżej 6kg – 0pkt |  |
| 14 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 15 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | Tak |  |
| 16 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | Tak |  |
| 17 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 18 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | Tak |  |
| 19 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | Tak |  |
| 20 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | Tak |  |
| 21 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | Tak |  |
| 22 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do (mA) | Do 170 mA – 0pkt Powyżej 170 mA – 10pkt |  |
| 23 | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | Tak |  |
| 24 | Moduł pomiaru EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie | Tak |  |
| 25 | Codzienna automatyczna transmisja wyników testów automatycznych i testów użytkowników (przy użyciu sieci WiFi) | Tak |  |
|  | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim - (załączyć dokument przy dostawie) | Tak |  |
|  | Obsługa aparatu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi aparatu : -szkolenie personelu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Producenta, zakończonego wydaniem imiennych certyfikatów dla personelu medycznego -zbiorowe szkolenie uzupełniające personelu medycznego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia po 6 tygodniach użytkowania sprzętu zakończonego wydaniem imiennych certyfikatów | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesiące w tym bezpłatne przeglądy okresowe. Gwarancja obejmuje wszystkie części oferowanego systemu i jedynym gwarantem wszystkich oferowanych urządzeń jest jednostka oferująca i zapewnia użycie wyłącznie nowych części zamiennych w okresie gwarancyjnym. | Tak, podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | Tak, Podać |  |
|  | Autoryzowany serwis adres , tel. Fax , e-mail Wykonawcy | Tak Podać |  |

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej

konfiguracji.

2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametry

wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią

wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty