Załącznik nr  3

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 –  Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczej i plazmaferezy

dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego

Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

WYMAGANIE   PARAMETRY  TECHNICZNE  I GRANICZNE

Producent / Firma …………………………………

Urządzenie typu    …………………………………

Kraj pochodzenia …………………………………

Rok produkcji 2016 lub 2017 ……………………….

| LP | Opis parametrów | Wymogi graniczne TAK / NIE | Parametry oferowane TAK /NIE | Parametr punktowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hemofiltracja (CVVH) | Tak |  |  |
|  | Wolna ultrafiltracja (SCUF) | Tak |  |  |
|  | Hemodializa (CVVHD) | Tak |  |  |
|  | Hemodiafiltracja (CVVHDF) | Tak |  |  |
|  | Wysokoobjętościowa hemodiafiltracja (HV-CVVH) | Tak |  |  |
|  | Plazmafereza (PF) | Tak |  |  |
|  | Hemoperfuzja (HP) | Tak |  |  |
|  | Hemodializa i hemodiafiltracja z antykoagulacją cytrynianową | Tak |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej na aparacie | Tak |  |  |
|  | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu | Tak |  |  |
|  | Komunikacja w języku polskim na ekranie | Tak |  |  |
|  | Pomoc kontekstowa | Tak |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne na minimum 15 min | Tak Podać |  |  |
|  | Zintegrowana pompa strzykawkowa 50 ml | Tak Podać |  |  |
|  | System bilansujący - grawimetryczny (wagowy) | Tak |  |  |
|  | Dokładność ważenia – 1 g | Tak Podać |  |  |
|  | Minimum trzy wagi: - substytutu - dializatu - filtratu | Tak Podać |  |  |
|  | Minimum cztery pompy: do przepływu krwi, dializatu, substytutu, filtratu | Tak |  |  |
|  | Pomiary ciśnień dostępu, powrotu, przed hemofiltrem, filtratu | Tak |  |  |
|  | Zakres regulacji temperatury substytutu/dializatu dla oferowanych przepływów 35 – 39C | Tak Podać |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia ogrzewania płynów | Tak |  |  |
|  | Detektor przecieku krwi | Tak |  |  |
|  | Dwa niezależne detektory powietrza | Tak Podać |  |  |
|  | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | Tak |  |  |
|  | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego | Tak |  |  |
|  | Odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu, filtratu - niezależnie | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany system ogrzewania roztworów: | Tak podać |  | - jeden podgrzewacz - 5 pkt. - dwa podgrzewacze - 10 pkt |
|  | Zabezpieczenie przed zatorowością powietrza |  |  | - jedna pułapka 5 pkt. - dwie pułapki 10 pkt |
|  | Wydajność pompy krwi : - do 450 ml/min – 5 pkt - powyżej 450 ml/min – 10 pkt |  |  | - do 450 ml/min 5 pkt - powyżej 450 ml/min 10 pkt |
|  | Możliwość podłączenia większej ilości worków dializatu |  |  | - 2 worki dializatu 5 pkt - 4 worki dializatu 10 pkt |
|  | Obsługa aparatu w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim - (załączyć dokument przy dostawie ) | Tak |  |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi aparatu : -szkolenie personelu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Producenta, zakończonego wydaniem imiennych certyfikatów dla personelu OAiIT -zbiorowe szkolenie uzupełniające personelu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia po 6 tygodniach użytkowania sprzętu zakończonego wydaniem imiennych certyfikatów | Tak |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesiące w tym bezpłatne przeglądy okresowe. Gwarancja obejmuje wszystkie części oferowanego systemu i jedynym gwarantem wszystkich oferowanych urządzeń jest jednostka oferująca i zapewnia użycie wyłącznie nowych części zamiennych w okresie gwarancyjnym. | Tak |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | TAK Podać |  |  |
|  | Autoryzowany serwis adres , tel. Fax , e-mail Wykonawcy | TAK Podać |  |  |

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej

konfiguracji.

2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametry

wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią

wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty