Załącznik nr  3

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dostawa  jednego kompletu zestawu laparoskopowego z wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Zestawienie parametrów granicznych  ocenianych

Zadanie nr 1 – Zestaw  laparoskopowy z torem wizyjnym

Producent / Firma …………………………………

Urządzenie typu    …………………………………

Kraj pochodzenia …………………………………

| Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. |
| --- |
| Lp | Opis parametrów | parametry techniczne wymagane | parametry techniczne oferowane/oceniane |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Cechy ogólne przedmiotu zamówienia | wzajemna kompatybilność oferowanych produktów | (Tak/Nie) |
|  | Konsola sterująca- 1 sztuka |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Standard obrazowania | co najmniej HDTV 1080p | …………….(Należy podać) Full 4K – 40 pkt HDTV 1080p - 0 pkt |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych | wymagane | …………………..(Tak/Nie) |
|  | Wyjścia cyfrowe | co najmniej: 2 x 3G/HD-SDI 2 x SDI | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Możliwość wyboru wyjścia sygnału video | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wyjścia komunikacyjne | DICOM / Ethernet, Firewire lub połączenie Ethernet poprzez urządzenie medyczne do archiwizacji oferowane w zestawie | ……………(Należy podać) |
|  | Sterowanie poprzez ekran dotykowy | wymagane | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Menu ustawień | w języku polskim, polskie czcionki | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Dobór ekspozycji | automatyczny | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Tryby kolorów wzmacniające różnicowanie struktur tkankowych | min. 4 | ……………(Należy podać) |
|  | Funkcja dostosowywania kolorów obrazu | w skali min. 4 stopniowej | ……………….(Należy podać) ( 6-stopniowa 5 pkt 4-6-stopniowa – 0 pkt |
|  | Skala kolorów obrazu endoskopowego | min. 16-to osiowa | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Regulacja | jasności obrazu i kontrastu | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Możliwość aktywacji balansu bieli | Funkcja uruchamiana ze sterownika oraz z głowicy kamery | ………………….. (Należy podać) Uruchamianie funkcji z głowicy kamery – 10 pkt Brak funkcji – 0 pkt |
|  | Wzmocnienie obrazu dla obrazowania w świetle białym oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła | min. 3-stopniowe | ……………(Należy podać) |
|  | Wzmocnienie strukturalne obrazu oraz wzmocnienie w rogach obrazu | wymagane | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Funkcja zoom | min. 5 ustawień do min. 2x | …………(Należy podać) |
|  | Ustawienie przysłony | automatyczne i z pomiarem w centrum obrazu | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Elektroniczna migawka automatyczna / manualna | zakres min. 1/50 - 1/8.000 | ……………(Należy podać) |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off | bez konieczności odłączania głowicy | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu | z możliwością regulacji w zakresie min.4dB do 25dB | ……………(Należy podać) |
|  | Wyświetlanie | min.: stanu nagrywania - on/off, zoom, auto-fokus, trybu obserwacji, informacji o podłączonej głowicy kamery | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Pamięć obrazów | wewnętrzna lub realizowana poprzez urządzenie do archiwizacji dostarczane w zestawie | ……………(Należy podać) |
|  | Możliwość zapisywania obrazów na pamięci zewnętrznej poprzez USB | wymagane | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Możliwość przypisania ustawień | dla min. 10 użytkowników | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Automatyczne zapamiętywanie ostatnio używanych ustawień | wymagane | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wyposażona w przewód sygnałowy dla oferowanej rozdzielczości | wymagane | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Głowica kamery endoskopowej w pełni kompatybilna z oferowaną konsolą sterującą – 1 sztuka |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Standard obrazowania | co najmniej HDTV 1080p | ……….. (Należy podać) Full 4K – 30 pkt HDTV 1080p -0 pkt |
|  | Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | wymagana | ……………(Tak/Nie) |
|  | Wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | w tym min. 2 programowalne | ………………….. (Należy podać) |
|  | Automatyczna i manualna regulacja ostrości | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Dedykowany przycisk do automatycznej regulacji ostrości | parametr oceniany | ……….. (Należy podać) Tak – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja zoom-u cyfrowego | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Autoklawowalna | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Typ ochrony BF | wymagany | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Masa głowicy | nie większa niż 280 g | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Źródło światła - 1 sztuka |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Oświetlenie | umożliwiające pracę w trybie wąskiego pasma światła | …………(Tak/Nie) |
|  | Filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | wymagany | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Automatyczna regulacja jasności światła we współpracy ze sterownikiem | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Lampa obserwacyjna | Xenon min. 300W lub LED min. 175W | ………………….. (Należy podać) Led – 10 pkt Ksenon – 0 pkt |
|  | Czas pracy lampy obserwacyjnej | Xenon min. 500 godz. LED min. 25 000 godzin | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Licznik czasu pracy lampy obserwacyjnej | wymagany | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Automatycznie włączana żarówka awaryjna | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Przyciski: | min.: stand-by, szybkiej maksymalizacji mocy | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Optyka - 4 sztuki |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Kompatybilność z terem wizyjnym o wysokiej rozdzielczości | wymagany | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | śr. max. 10,2mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm | wymagany | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Kąt patrzenia 0°; pole widzenia 88° | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | dł. rob. 316 mm (+-10%) | wymagany | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Autoklawowalna | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Pojemnik do sterylizacji optyk- 6 szt | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Światłowód we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie – 6 szt. |
|  | śr. wiązki 2,8mm; średnica zewnętrzna 6,8 mm | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | długość 3 m; | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Monitor medyczny – 1 szt |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |  |
|  | Przekątna ekranu | min. 32" | ………….(Należy podać) <32”- 10 pkt 32” – 0 pkt |
|  | Rozdzielczość | min. 1920x1080 | ……….. (Należy podać) 4096x2160 – 10 pkt < 4096x2160 – 0 pkt |
|  | Stosunek kontrastu | min. 1400:1 | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Typ matrycy | LCD | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Podświetlenie LED | oceniane | ………………….. (Należy podać) Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Format obrazu | 16:9 lub 17:9 | ………………….. (Należy podać) |
|  | Głębia kolorów | min. 10 bit | ………………….. (Należy podać) |
|  | Wejścia wideo | min.: HDMI, 3G-SDI, DVI-D | ………………….. (Należy podać) |
|  | Wyjścia wideo | min.: 3G-SDI, DVI-D | ………………….. (Należy podać) |
|  | Złącze zdalnego sterowania (LAN) | min. RJ45 | ………………….. (Należy podać) |
|  | Panel sterowania | z możliwością przypisania funkcji do często używanych przycisków | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Funkcje obrazu | PIP (obraz w obrazie) POP (obraz obok obrazu) obrót obrazu | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Odporność na kontakt z płynami | co najmniej klasy IPX1 | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Standard uchwytu VESA | 100 x 100 mm | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Zasilanie 230 V | bezpośrednio do monitora lub poprzez zasilacz 24 V | ………………….. (Należy podać) |
|  | Medyczny monitor duplikujący - 1 sztuka |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Przekątna ekranu | min. 42" | ………………….. (Należy podać) 42” – 0 pkt ( 42”- 10 pkt |
|  | Rozdzielczość | min. 1920x1080 | ………… (Należy podać) |
|  | Stosunek kontrastu | min. 1300:1 | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Typ matrycy | LCD | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Podświetlenie LED | parametr oceniany | ………………….. (Należy podać) Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Format obrazu | 16:9 | ……………… (Należy podać) |
|  | Głębia kolorów | min. 24 bit (16.7 miliona kolorów) | ……………… (Należy podać) |
|  | Wejścia | min.: 2xDVI-D, 2x 3G-SDI, 2x SOG, VGA, C-Video, S-Video, Component RGBS (5xBNC) | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Wyjścia | min.: 2xDVI-D, 2x3G/HD/SD-SDI, 2xSOG, C-Video, S-Video, Component RGBS (5xBNC), USB | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Złącze zdalnego sterowania (LAN) | min. RJ45 lub RS 232 | ……………… (Należy podać) |
|  | Panel sterowania lub pilot | wymagane | ……………… (Należy podać) |
|  | Funkcje obrazu | PIP (obraz w obrazie) PBP (obraz obok obrazu) | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Odporność na kontakt z płynami | co najmniej klasy IPX1 | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Standard uchwytu VESA | 100 x 100 mm | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Masa | nie większa niż 15 kg | ……………… (Należy podać) |
|  | Zasilanie 230 V | bezpośrednio do monitora lub poprzez zasilacz 24 V | ……………… (Należy podać) |
|  | Instalacja | na ścianie | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Insuflator CO2 |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wskaźniki numerczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min. | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 4 szt..; | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Minimum 2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni | oceniany | ………………….. (Należy podać) Więcej niż 2 tryby – 10 pkt 2 tryby – 0 pkt |
|  | 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki. | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Przewód do podłączenia CO2 | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Dren silikonowy do insuflacji, autoklawowalny 4 szt..; | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Przewód komunikacyjny insuflator-diatermia | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Filtr do insuflatora 100 szt;. | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Dren do automatycznego oddymiania; do montażu w przepustnicy insuflatora; autoklawowalny oraz instalacja drenu do oddymiania na panelu przednim urządzenia. | parametr oceniany | ………………….. (Należy podać) Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pompa laparoskopowa ssąco-płucząca 1 szt. |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Pompa irygacyjna przeznaczona do zastosowania w laparoskopii kompatybilna z oferowanym sprzętem | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) | Oceniany | ………………….. (Należy podać) Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | przyciski do włączenia pompy oraz uruchomienia płukania | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | przepływ w zakresie 0-1,8l/min (+-10%) | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | max. Ciśnienie 400mmHg | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Rękojeść ssąco-płucząca z oddzielnymi dźwigniami ssania i irygacji pozwalającymi na płynną regulację ssania i irygacji, średnica kanału ssącego w rączce od 5 do 10 mm, możliwość wymiany kanałów ssącego i irygacyjnego przez użytkownika w rękojeści ssąco-płuczącej | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Rurka ssąco-płucząca do montowania w rękojeści, średnica 5-5,5 mm, długość 300 – 360 mm, z otworami na końcu | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Wyposażony w min. 4 kółka, w tym min. 2 blokowane | wymagane | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA | wymagane | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Półki na urządzenia | min. 4 w tym min. 2 regulowane min. 1 szuflada | ……………… (Należy podać) |
|  | Uchwyt na endoskopy | na min. 2 endoskopy | ……………… (Należy podać) |
|  | Uchwyt głowicy kamery | wymagany | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Zamykany panel tylny | wymagany | ……………… (Tak/Nie) |
| Pozostałe wymagania |
|  | Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z dnia 3 lutego 2017 poz.211 z poź. zm.) oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia przedstawiamy w/w dokumenty dla wskazanego przedmiotu zamówienia -Załącznik nr 4 | wymagana | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Deklaracje stwierdzające zgodność z dyrektywą Rady UE 93/42 EEC lub Certyfikat CE | wymagana | ……………… (Tak/Nie) |

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, kompatybilny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej

konfiguracji.

2. W celu  sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametry

wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią

wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty