Załącznik nr 3 A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa respiratora dla potrzeb Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
w Stalowej Woli

        WYMAGANIE PARAMETRY TECHNICZNE I GRANICZNE

Zadanie Nr 1 - Respirator stacjonarny 1 – szt.

L.p.	Opis		Parametry oferowane (podać)
1.	Wykonawca/Producent	Podać
2.	Nazwa-model/typ	Podać
3.	Kraj pochodzenia	Podać
4.	Rok produkcji	Min. 2017

Lp.	Opis parametru, funkcji	Parametr punktowany	Wymogi graniczne TAK/NIE	Parametry oferowane
I.	Wymagania ogólne respiratora	x	x	x
	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii, wyposażony standardowo w podstawę jezdną (co najmniej dwa koła z blokadą), z możliwością mocowania na kolumnie		TAK
	Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg		TAK / PODAĆ
	Respirator wyposażony w szyny boczne do montażu dodatkowych opcji (np. ramienia na rury pacjenta)		TAK
II.	Zasilanie Respiratora	x	x	x
	Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu		TAK
	Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu		TAK
	Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnej przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem		TAK
	Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz +/-10%		TAK / PODAĆ
	Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego (wewnętrznego) akumulatora na minimum 90 minut pracy		TAK / PODAĆ
	Respirator wyposażony w min. 2 wejścia na baterie		TAK
III.	Tryby wentylacji	x	x	x
	Wentylacja wspomagana/kontrolowana typu VCV z regulacją Pmax		TAK
	Wentylacja wspomagana/kontrolowana typu VCV z wspomaganiem ciśnieniowym dla oddechów spontanicznych z docelową objętością o wartości takiej samej jak dla oddechów kontrolowanych objętością.		TAK
	PCV/ Assist		TAK
	VC - SIMV		TAK
	PC - SIMV		TAK
	Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe / Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP		TAK
	Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level.		TAK
	Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level z gwarantowaną objętością		TAK
	Wentylacja PC-APRV		TAK
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow itp.		TAK
	Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV z gwarantowaną objętością		TAK
	Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV		TAK / PODAĆ
	Wentylacja proporcjonalna		TAK / PODAĆ
	Adaptacyjna wentylacja chroniąca płuca typu ALPV	TAK – 40 PKT / NIE – 0 PKT	TAK
	Wentylacja CPR – dedykowany tryb do wentylacji podczas resuscytacji	TAK – 10 PKT / NIE – 0 PKT	TAK / PODAĆ
	Wentylacja nieinwazyjna NIV		TAK
	Wentylacja bezdechu		TAK
	Tlenoterapia wysokim przepływem podczas nosowego CPAP z regulacją O2 oraz wielkości przepływu do min. 60 l/min		TAK
	Asystent zmiany pomiędzy trybami objętościowo-kontrolowanymi a ciśnieniowo-kontrolowanymi i odwrotnie kalkulujący objętość lub ciśnienie wdechowe bazując na wartościach mierzonych przed zmianą		TAK
	Funkcja pomocy dostępna bezpośrednio na ekranie respiratora : podczas wentylacji na ekranie wyświetla się w formie pomocy opis działania/ilustracja dowolnie wybranego trybu wentylacji lub parametru		TAK
	automatyczne ustawianie wstępnych parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta/wzrostu – kryterium (waga lub wzrost) do wyboru przez użytkownika z możliwością zmiany		TAK
IV.	Parametry regulowane	x	x	x
	Częstość oddechów - zakres min.: od 5 do 100 odd/min		TAK / PODAĆ
	Objętość oddechowa - zakres min.: 20-2500 ml		TAK / PODAĆ
	Szczytowy przepływ wdechowy - zakres min 3 - 140 l/min		TAK / PODAĆ
	Regulowany stosunek wdechu do wydechu min I/E: od 1:9 do 4:1lub czas wdechu min Ti: od 0,2 do 12 s		TAK / PODAĆ
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno-pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo – zakres min. od 21 do 100 %		TAK
	Ciśnienie wdechowe PCV – zakres min. od 1 do 98 cmH2O		TAK / PODAĆ
	Ciśnienie wspomagania PSV/ASB powyżej ciśnienia PEEP – zakres od min 1 do 70 cmH2O – przy założeniu że PEEP wynosi 10		TAK / PODAĆ
	Ciśnienie PEEP/CPAP – zakres min. od 0 do 50 cmH2O		TAK / PODAĆ
	Regulowany czas narastania ciśnienia dla PSV		TAK
	Regulowane, procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV – zakres min. od 5 do 50 %		TAK / PODAĆ
	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta – zakres min. od 0,5 do 15 l/min		TAK / PODAĆ
	Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta – zakres min od 0,1 do 10 cmH2O		TAK
	Nebulizacja z określeniem czasu trwania podawania leku i wyświetlaniem czasu pozostałego do zakończenia nebulizacji. Możliwość manualnego wyłączenia nebulizacji w każdej chwili.		TAK / PODAĆ
	Rozpylanie leku podczas nebulizacji realizowane techniką ultrasonograficzną. Sterowanie nebulizatorem z poziomu ekranu głównego respiratora.		TAK
V.	Inne funkcje wentylacji	x	x	x
	Kompensacja rurki tracheotomijnej, intubacyjnej z podaniem wielkości stopnia kompensacji, średnicy	Kompensacja oporów wdechowych oraz wydechowych – 4 pkt.	TAK
	Manualne przedłużenie fazy wdechowej minimum do 20 sekund		TAK
	Manualne przedłużenie fazy wydechowej minimum do 20 sekund		TAK
	Funkcja natleniania – odsysania z regulacją stężenia O2 składająca się z etapu preoxygenacji, odsysania oraz postoxygenacji (automatyczne wykrycie ponownie podłączonego układu pacjenta)		TAK
	Automatyczna funkcja/manewr wyszukiwania optymalnego poziomu wartości ciśnienia PEEP z możliwością aktywacji preoksygenacji przed rozpoczęciem manewru i możliwością określenia min.: ciśnienia początkowego manewru i wartości przepływu gazu podczas manewru		TAK
	Westchnienia – możliwość zaprogramowania westchnień z ustawieniem interwały czasowego, ilości westchnień oraz mnożnika.	Możliwość ustawienia westchnień wdechowych oraz wydechowych – 5pkt.	TAK
	Manewr rekrutacji z ustawieniem czasu rekrutacji, ciśnienia rekrutacji oraz PEEP (możliwość ustawienia innej wartości niż wartość podczas wentylacji)		TAK
VI.	Monitor graficzny	x	x	x
	Podstawowy, pojedynczy, sterowany dotykowo, kolorowy monitor o przekątnej min 17” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji (nie dopuszcza się urządzenia wyposażonego w więcej niż jeden ekran i stosowania ekranów kopiujących)	Ekran większy niż 18”– 15 pkt.	TAK / PODAĆ
	Możliwość zainstalowania ekranu niezależnie od jednostki pneumatycznej.		TAK
	ekran bez pokrętła i bez żadnych zewnętrznych przycisków (skuteczniejsza dezynfekcja urządzenia)	Tak – 10 pkt.	TAK/NIE
	Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu - co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie		TAK / PODAĆ
	Prezentacja pętli objętość-przepływ ,przepływ-ciśnienie, ciśnienie – objętość, ciśnienie przełyku - objętość		TAK
	Prezentacja trendów mierzonych parametrów z min. 72h		TAK / PODAĆ
	Możliwość regulacji interwału odczytu trendów.		TAK
	Funkcja podglądu nastaw parametrów wentylacji dla trendów z danej godziny		TAK
VII.	Pomiary parametrów wentylacji	x	x	x
	Paramagnetyczny pomiar stężenia tlenu		TAK
	Częstość oddychania		TAK
	Częstość oddechów spontanicznych		TAK
	Objętość wentylacji minutowej		TAK
	Objętość wentylacji minutowej spontanicznej		TAK
	Objętość wdechowa pojedynczego oddechu		TAK
	Objętość wydechowa pojedynczego oddechu		TAK
	Objętość pojedynczego oddechu spontanicznego		TAK
	Objętość uwięziona Tzw. „Trapping volume”		TAK
	Ciśnienie szczytowe		TAK
	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym		TAK
	Ciśnienie plateau		TAK
	Ciśnienie PEEP/CPAP		TAK
	Indeks RSBI		TAK
	Podatność		TAK
	Opory		TAK
	Pomiar P0,1		TAK
	Pomiar MIP		TAK
	Pomiar RCexp		TAK
	Pomiar i wyświetlanie w czasie rzeczywistym stosunku rzeczywistej objętości wdechowej pojedynczego oddechu do wagi pacjenta wg. IBW (ml/kg)		TAK
	Pomiar kapnografii w strumieniu głównym z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora. Pomiar realizowany poprzez czujnik zasilany z respiratora i sterowany z poziomu ekranu respiratora.		TAK / PODAĆ
	Pomiar ciśnienia w przełyku z wyświetlaniem jego krzywej na ekranie respiratora. Prezentacja w postaci liczb min. maksymalnej i minimalnej wartości ciśnienia w przełyku.		TAK
	Funkcja automatycznego utrzymywania wartości ciśnienia balonika rurki intubacyjnej na zadanym poziomie. Ustawianie min. maksymalnej i minimalnej wartości ciśnienia w baloniku intubacyjnym. Wyświetlanie krzywej wartości ciśnienia w baloniku intubacyjnym na ekranie respiratora. Funkcja sterowana i realizowana z poziomu respiratora.		TAK
VIII.	Alarmy	x	x	x
	Hierarchia alarmów w zależności od ważności		TAK
	Funkcja automatycznego dostosowania poziomu głośności alarmu dźwiękowego w zależności od poziomu hałasu w otoczeniu urządzenia		TAK
	Zaniku zasilania sieciowego		TAK
	Rozładowania akumulatora		TAK
	Niskiego i wysokiego ciśnienia zasilania tlenu		TAK
	Niskiego i wysokiego ciśnienia zasilania powietrza		TAK
	Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym		TAK
	Niskiego i wysokiego stężenia wydychanego CO2		TAK
	Wysokiego stężenia wdychanego CO2		TAK
	Wysokiej objętości minutowej		TAK
	Niskiej objętości minutowej		TAK
	Wysokiej objętości oddechowej		TAK
	Niskiej objętości oddechowej		TAK
	Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych		TAK
	Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego		TAK
	Wysokiej częstości oddechów		TAK
	Niskiej częstości oddechów lub bezdechu		TAK
	Alarm przecieku w baloniku intubacyjnym		TAK
	Alarm wysokiego ciśnienia w baloniku intubacyjnym		TAK
	Pamięć alarmów z komentarzem		TAK
IX.	Inne wymagania	x	x	x
	Zaimplementowany protokół wspomagający analizę możliwości odzwyczajenia pacjenta od respiratora		TAK
	Zaimplementowana funkcja przenoszenia konfiguracji respiratora na pozostałe urządzenia za pośrednictwem pamięci przenośnej (USB, SD) lub sieci		TAK
	Stopień IP ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia przed wnikaniem obcych ciał stałych, / szkodliwymi skutkami wnikania wody: min IP22		TAK
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji		TAK
	funkcja protokołu higieny tj. dla z akcesoriów jednorazowych (układ pacjenta, filtr, adapter CO2, nebulizator itp.) można ustawić czas użycia do kolejnej wymiany wg szpitalnych standardów po upływie którego respirator wyświetli komunikat przypominający o konieczności wymiany. dodatkowo w każdym momencie można sprawdzić ile pozostało czasu do kolejnej wymiany akcesoriów zużywalnych		TAK
	Respirator z oprogramowaniem umożliwiającym podawania anestetyków wziewnych po podłączeniu do systemów realizujących ich podaż. Możliwość aktywacji funkcji przez użytkownika.	TAK – 10 PKT / NIE – 0 PKT	TAK/NIE / PODAĆ
	Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie przez dotyk		TAK
	Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika.		TAK
	Czas trwania testu: do 120 sekund	Czas trwania testu poniżej 60 sek. – 3 pkt	TAK
	Możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zastawki wydechowej.		TAK
	czujnik przepływu nie wymagający wymiany		TAK
	Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora		TAK
	Darmowe aktualizacje oprogramowania		TAK
	Min. 2 dodatkowe szkolenia		TAK
	Możliwość rozbudowy respiratora o realizację z jego poziomu obrazowania pracy płuc technologią tomografii impedancyjnej	TAK – 3 PKT / NIE – 0 PKT	TAK/NIE / PODAĆ
X.	Gwarancja i dostawa	x	x	x
	Każdy respirator wyposażony w ramię przegubowe do podtrzymania układu oddechowego.		TAK
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem)		TAK
	Obsługa aparatu w języku polskim.		TAK
	Szkolenie z zakresu obsługi aparatu : / -szkolenie personelu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z / wymaganiami Producenta, zakończonego wydaniem imiennych certyfikatów dla 12 osób / przez 2 dni robocze po 8 godz. / -zbiorowe szkolenie uzupełniające personelu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia po 6 tygodniach użytkowania sprzętu zakończonego wydaniem imiennych certyfikatów dla 12 osób		TAK
	Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji		TAK
	Dodatkowy bezpłatny przegląd w 3–cim roku użytkowania		TAK
	Gwarancja min. 24 miesiące	24 m-c – 0 pkt. / 36 m-cy- 5 pkt.	TAK

        ......................................................................................
        Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
        do reprezentowania Wykonawcy
UWAGA

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej
  konfiguracji.

2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający
    zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametry
    wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią
    wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty