Załącznik nr 3
Parametry techniczne
Zadanie nr 1

Dzierżawa zintegrowanego systemu do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi, oraz aparatami typu beck-up dla tych badań.

Parametry graniczne zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego / Producent / Firma …………………………………........ / Urządzenie typu ………………………………. / Kraj pochodzenia …………………………….

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany TAK/NIE	Parametr oferowany
1	Analizator główny - system nie starszy niż – 2014r
	System biochemiczno-immunochemiczny -(moduły, platforma) . Analizator biochemiczny i immunochemiczny wyposażony w podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia między aparatami i sterowany z jednego stanowiska operatora
	System w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie „ możliwość pracy 24-godzinnej non stop
	Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku min 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy
	Ciągły dostęp do próbek badanych w czasie wykonywania analiz (random Access)
	Priorytetowe oznaczanie próbek cito
	Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w stabilnej temperaturze zgodnej z rekomendacją producenta
	Stacja uzdatniania wody umożliwiająca prawidłową pracę analizatora, w warunkach uwzględniających stan jakości wody w pracowni analitycznej, w oparciu o kryteria jakie winien spełniać zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny, zainstalowana na koszt wykonawcy. / Materiały zużywalne stacji (moduły, prefiltry itp.) wymieniane wg. rzeczywistego zużycia na koszt wykonawcy.
	Barkodowe identyfikowanie: / Próbek / Odczynników / kontroli i kalibratorów
	Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych
	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników (ich ilości, serii, ważności), materiałów zużywalnych na pokładzie aparatu
	Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału, przed wykonaniem analizy
	Możliwość automatycznych powtórek oznaczeń
	Funkcja automatycznego rozcieńczania próbki
	Wbudowany program kontroli jakości: / możliwości graficznego przedstawienia wyników kontroli jakości / możliwość zastosowania reguł Westgarda
	Dwukierunkowa komunikacja aparatów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. Wykonawca zapewni podłączenie oferowanych analizatorów i uruchomienie dwukierunkowej transmisji danych na własny koszt / – w tym dostarczenie niezbędnego sprzętu (czytniki kodów kreskowych, stacje robocze itp).
	Wydajność części biochemicznej min 400 testów /godz
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem
	Wydajność części immunochemicznej min 150 ozn./godzinę
	Internetowa aktualizacja on-line bazy danych platformy analitycznej dotycząca m.in aplikacji, wartości kontroli i kalibratorów
	Podłączenie analizatorów do zdalnego systemu serwisowego.
	Automatyczne wykonywanie procedur konserwacyjnych wraz z ich rejestracją i sygnalizowaniem konieczności wykonania
	Zasilacz awaryjny (UPS) podtrzymujące pracę analizatora.
	Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy)
	Dostawa całego sprzętu w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
	Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze( od poniedziałku do piątku ) od momentu zgłoszenia telefonicznego /drogą mailowa
	Naprawa usuniecie awarii analizatora do 3 dni w dni robocze ( od poniedziałku do piątku )od zgłoszenia awarii
	Serwis analizatora ( sprzętu dodatkowego) wg zaleceń producenta - wymagane przynajmniej raz na 12 miesięcy w czasie trwania umowy
	Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu przez cały okres trwania umowy (wystąpienie 3 krotnej awarii w ciągu 3 miesięcy będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztów)
Analizator Biochemiczny zintegrowanego systemu
1	Możliwość 24-godzinnej pracy
2	Analizator wykonujący oznaczenia w surowicy, osoczu, krwi pełnej, hemolizacie, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym i płynach z jam ciała
3	Aparat pracujący w oparciu o metodę „mokrej chemii”
4	Typy pomiaru: / Fotometryczny-monochromatyczny, / bichromatyczny, / punktu końcowego, / kinetyczny, / turbidymetria
5	Możliwości analityczne: substraty, enzymy, białka specyficzne, elektrolity, środki uzależniające , inne
6	Zastosowanie kuwet pomiarowych wielorazowego użytku
7	Bezkontaktowe mieszanie odczynników w kuwecie pomiarowej eliminujące ryzyko kontaminacji
8	Minimum 50 miejsc na odczynniki przeznaczone do wykonywania oznaczeń biochemicznych
9	Możliwość uzupełniania i wymiany odczynników bez zatrzymywania pracy aparatu
Analizator Immunochemiczny zintegrowanego systemu
1	Chemiluminescencyjna metoda pomiaru
2	Analiza w fazie ciekłej
3	Możliwości analityczne: hormony , markery nowotworowe, kardiologiczne, diagnostyka anemii, zakażeń, autoimmunologia
4	Szybkość uzyskania wyniku troponiny max 10 min.
5	Odczynniki gotowe do użycia
6	Możliwość jednoczesnej dostępności 25 różnych parametrów
7	Kalibracja mnie więcej niż 2-punktowa, wczytywana do analizatora dla wszystkich parametrów
8	Możliwość kontroli pomiarów dla co najmniej 2 różnych poziomów surowic kontrolnych
9	Analizator wykonujący oznaczenia w materiale min: surowica, osocze, mocz
10	Odczynniki do analizatorów immunochemicznych po otwarciu stabilne do daty ważności zestawu odczynnikowego
11	Jednorazowe końcówki dozujące materiał badany i odczynniki eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji
12	Czas uzyskania wyniku nie dłuższy niż 30 min.
	Analizator immunochemiczny i biochemiczny typu beck-up
1	Analizator lub analizatory nie starsze niż rok produkcji 2014
2	Odczynniki , kalibratory, kontrole kompatybilne z analizatorem głównym
3	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników (ilość, data ważności)
4	Możliwość wykonywania tych samych badań / co w analizatorze głównym
5	Podłączenie obu aparatów do systemu informatycznego szpitala
6	Dostawa całego sprzętu w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
7	Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze( od poniedziałku do piątku ) od momentu zgłoszenia telefonicznego /drogą mailowa
8	Naprawa usuniecie awarii analizatora do 3 dni w dni robocze ( od poniedziałku do piątku )od zgłoszenia awarii
9	Serwis analizatora ( sprzętu dodatkowego) wg zaleceń producenta - wymagane przynajmniej raz na 12 miesięcy w czasie trwania umowy
10	Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu przez cały okres trwania umowy (wystąpienie 3 krotnej awarii w ciągu 3 miesięcy będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztów)
11	Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy)

Lp.	Parametry oceniane zintegrowanych systemów immuno-biochemicznych	Oferowane	Sposób oceny [pkt]
1.	Czujniki dozowania odczynnika (detekcja pęcherzyków powietrza / spienienia odczynnika)		Tak 10 pkt / Nie 0 pkt
2.	Jednorazowe końcówki dozujące materiał i odczynniki eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji		Tak 10 pkt / Nie 0 pkt
4.	Czas oznaczenia troponiny max 10 min		Tak 10 pkt / Nie 0 pkt
5	Aspiracja próbek do badań biochemicznych przed aspiracją próbek do badań do badańimmunochemicznych		Tak 10 pkt / Nie 0 pkt
6	Zintegrowany system immuno – biochemiczny		Tak 10 pkt / Nie 0 pkt
7	Aparaty typu beck – up jako zintegrowany system immuno – biochemiczny		Tak 10 pkt / Nie 0 pkt

Aparaty podstawowe do biochemii i immunochemii powinny stanowić platformę tzn. posiadać wspólny podajnik .

Aparaty typu beck-up do immunochemii i biochemii muszą pracować w tym samym systemie odczynników , kontroli i kalibratorów , mogą posiadać wspólny podajnik lub być aparatami wolnostojącymi.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.wydzierżawienia dwóch klimatyzatorów - 2014r
2.wydzierżawienia mikroskopu laboratoryjnego - 2014r o następujących parametrach:
- system optyczny korygowany na nieskończoną długość tubusa
        - głowica z regulacją rozstawu okularów 48-75 mm z korekcją dioptryną i kątem
        pochylenia okularów 30 stopni
        -okulary 10-22mmszerokopolowe
        - obiektywy 10x 20x 40x 100x
        -stolik mechaniczny dwuwarstwowy z manipulatorami pionowymi, zakres ruchu 75x50
        - jasne regulowane oświetlenie halogenowe (system oświetlenia Kohlera)
        3.wydzierżawienia sześciu nowych monitorów LCD z podświetleniem LED. 19-22 cali
        proporcja ekranu 16:10, złącze D-SUB oraz DVI

        4.zapewnienie kontroli zew .(np .Lab-quality lub Randox) dla podstawowych parametrów
        biochemicznych i immunochemicznych co najmniej raz w roku
        5. Witryny chłodnicze sprawne - 2 szt. Zamawiający nie wymaga fabrycznie nowych
        witryn chłodniczych .
        6.Wirówka laboratoryjna – 1szt. Zamawiający nie wymaga fabrycznie nowej
        wirówki laboratoryjnej .

UWAGA

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej (dzierżawionej ) konfiguracji.
2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametry
wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią
wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

        ......................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
        do reprezentowania Wykonawcy