Załącznik Nr 3

Zadanie nr 1 Aparat rentgenowski z ramieniem C.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany | Ocena punktowa | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I RAMIĘ C |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥ 68 cm |  |  | ≥ 72 cm – 5 pkt <72 cm – 0pkt |
|  | Odległość SID | ≥ 95 cm |  |  | ≥ 100 cm – 5 pkt < 100 cm – 0pkt |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) | ≥ 75 cm |  |  | ≥ 80 cm – 5 pkt <80 cm – 0pkt |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C | ≥ 20 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 42 cm |  |  | ≥ 45 cm – 5 pkt <45 cm – 0pkt |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥ 130° |  |  | ≥ 140° – 5 pkt < 140° – 0pkt |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej) | ≥ ±180° |  |  | ≥ ±200° – 5 pkt < ±200° – 0pkt |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (wychylenie) | ≥ ±10° |  |  | ≥ +/-12° – 5 pkt <+/-12° – 0pkt |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany ruch orbitalny i rotacja w ramieniu C | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość zmotoryzowanego ruchu orbitalnego i rotacji w ramieniu C | ≥ 10°/s |  |  | Bez punktacji |
|  | Zapamiętywanie podczas zabiegu min. dwóch ustawień ramienia C (co najmniej ruch orbitalny i rotacja) oraz automatyczne ustawienia się ramienia C w tych pozycjach | Podać, opisać |  |  | Tak, min. 2 pozycje z zapamiętaniem ustawiania kolimacji – 10 pkt Tak, min. 2 pozycje – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Blokada kół | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Hamulce ruchów ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej z odpowiadającymi im skalami, oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej komunikacji w sali operacyjnej | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej bezpośrednio przy detektorze | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Uchwyt przy detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrotowy, kolorowy panel dotykowy na ramieniu C min. 12” do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy, kolorowy panel dotykowy min. 12”do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem oraz możliwością sterowania silnikowymi ruchami aparatu z pola sterylnego – mocowanie przy stole | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wyświetlenie na panelu przy ramieniu C i na panelu przy stole aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat lub wyłączający min. ruchy silnikowe i promieniowanie | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
| II GENERATOR |
|  | Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min. 40 kHz | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora RTG | ≥ 15 kW |  |  | ≥ 20 kW – 5 pkt < 20kW – 0 pkt |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna – dostępne częstotliwości | Co najmniej 25 p/s |  |  | ≥ 30 p/s – 5 pkt; <30 p/s – 0 pkt |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii | ≥ 120 kV/120 kV |  |  | ≥ 125 kV – 5 pkt; < 125 kV – 0 pkt |
|  | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie naczyniowe umożliwiające pracę w trybie DSA oraz Roadmap z użyciem kontrastu na bazie jodu oraz CO2 | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość nanoszenia graficznych oznaczeń (np. odejścia naczyń), które są następnie wyświetlane na obrazie „live”w celu lepszej orientacji | Tak/ nie |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |  | Bez punktacji |
| III LAMPA I KOLIMATORY |
|  | Lampa z wirującą anodą | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,3 |  |  | ≤ 0,2 – 5 pkt; >0,2 – 0 pkt |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 0,6 |  |  | ≤ 0,5 – 5 pkt; >0,5 – 0 pkt |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  |  | Bez punktacji |
|  | System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem.) Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu bez zewnętrznych radiatorów i wentylatorów. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator prostokątny | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Ustawienie kolimatorów z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  |  | Bez punktacji |
| IV DETEKTOR I TOR OBRAZOWY |
|  | Wielkość detektora | ≥ 25 cm x 25 cm |  |  | < 26cm – 0 pkt ≥ 26 cm – 5 pkt |
|  | Obraz z detektora wyświetlany na monitorach jako prostokątny (nie ograniczany do koła lub przycinany) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Detektor w technologii półprzewodnikowej | Tak, podać rodzaj |  |  | Bez punktacji |
|  | Aktywne pole detektora 30 cm x 30 cm +/- 0,5 cm | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba pól obrazowych poza podstawowym (liczba powiększeń elektronicznych) | ≥ 3 |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość (matryca detektora) | ≥ 1000x1000 pikseli |  |  | <1500x1500 pikseli – 0 pkt ≥1500x1500 pikseli – 5 pkt |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |  | Bez punktacji |
| VI SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |
|  | Matryca przetwarzania obrazów | ≥ 1000x1000 |  |  | Matryca ≥ 1500x1500 – 5 pkt Matryca < 1500 x 1500 – 0 pkt |
|  | Liczba pamiętanych obrazów | ≥ 100 000 |  |  | ≥ 150 000 – 5 pkt < 150 000 – 0 pkt |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót obrazu | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót obrazu z utrzymaniem prostokątnego pola obrazowania (bez ograniczenia obrazu do koła) przy każdym zastosowanym kącie obrotu | Tak/Nie, opisać |  |  | Tak – 5 pkt Nie (obrót obrazu z ograniczeniem pola obrazowania do koła w jakimkolwiek przypadku) – 0 pkt |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja nagrywania sekwencji fluoroskopowych | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Port USB i nagrywarka CD/DVD Archiwizacja obrazów w formacie DICOM, TIFF i AVI | Tak |  |  | Bez punktacji |
| VII WÓZEK Z MONITORAMI |
|  | Liczba monitorów kolorowych | ≥ 2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna ekranu min. 19" | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna luminacja monitorów | ≥ 600 cd/m2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka o min. 180° | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitorów w zakresie min. 15 cm | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjentów poprzez panel dotykowy na wózku z monitorami | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | UPS wbudowany w wózek z monitorami, zabezpieczający co najmniej dane obrazowe podczas zaniku zasilania | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wyjście DVI - możliwość podłączenia zewnętrznych monitorów | Tak |  |  | Bez punktacji |
| VIII ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min: - DICOM Send - DICOM Storage Commitment - DICOM Worklist | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Port USB i nagrywarka CD/DVD -archiwizacja obrazów w formacie DICOM, TIFF i AVI | Tak |  |  | Bez punktacji |
| IX WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu, przycisk przewodowy lub bezprzewodowy | Tak |  |  | Przycisk bezprzewodowy – 10pkt Przycisk przewodowy – 0pkt |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Celownik laserowy po stronie detektora | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany interfejs do strzykawki automatycznej do wyzwalania kontrastu | Tak |  |  | Bez punktacji |
| X INNE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności na całe urządzenie (z dostawą) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące max. 60 miesięcy | Proszę podać |  |  | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 25 pkt 48 miesięcy – 50 pkt 60 miesięcy – 75 pkt |
|  | Przeszkolenie personelu, szkolenia dla min .4 lekarzy , minimum 4 godziny maksimum 10 godzin szkolenia | Proszę podać |  |  | 1 pkt za każda godzinę szkolenia powyżej 4 godzin szkolenia |
|  | Przeszkolenie personelu, szkolenia dla 6 pielęgniarek i techników , minimum 4 godziny maksimum 10 godzin szkolenia | Proszę podać |  |  | 1 pkt za każda godzinę szkolenia powyżej 4 godzin szkolenia |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | Proszę podać |  |  | 48 godz. – 0 pkt 24 godz. – 5 pkt |
|  | Czas naprawy od 1 do 3 dni robocze | Proszę podać |  |  | 1 dzień roboczy – 20 pkt 2 dni robocze – 10 pkt 3 dni robocze – 0 pkt |
|  | Okres dostępności serwisu i części zamiennych min.10 lat | Proszę podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatny serwis oraz przeglądy w okresie gwarancji | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | TAK |  |  | Bez punktacji |

…………………………………………………..................................................................

Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3

Zadanie Nr 2 Zestaw do holtera arytmii serca oraz zestaw do holtera ciśnienia tętniczego krwi

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany | Ocena punktowa | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania na komputerze klasy PC z systemem Windows 7 lub Windows 10 | TAK |  |  | Bez punktacji |
| Aplikacja holterowska |
|  | Automatyczna dokładna analiza arytmii | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością klasyfikacji wszystkich podstawowych typów morfologii (dominującej, komorowej, nadkomorowej, wystymulowanej) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie, z możliwością usuwania oraz wstawiania własnych, podstawowych typów arytmii, w tym częstoskurczów komorowych i nadkomorowych, wolnych rytmów komorowych, bigeminii i trigeminii oraz bradykardii, pauz i przerw w rytmie typu 2RR | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna detekcja migotania przedsionków z możliwością ręcznego oznaczania epizodów migotania i informacją o łącznym procencie migotania w analizowanym zapisie | TAK/NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Automatyczna klasyfikacja pobudzeń wystymulowanych z podziałem na stymulację przedsionków, komór oraz dwujamową | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Jednorazowa łączna ocena, analiza i raportowanie do 7 dni EKG | TAK/ NIE |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Korekcja detekcji i rozpoznawania morfologii w zakresie progu detekcji pobudzeń, możliwość wyboru dowolnej konfiguracji kanałów do analizy | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna detekcja arytmii w postaci pobudzeń przedwczesnych (nadkomorowych i komorowych) oraz zastępczych (nadkomorowych i komorowych), z możliwością wyłączenia rozpoznawania przez algorytm automatyczny | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Synchroniczna praca z zapisem EKG na dwóch monitorach, z jednoczesną prezentacją zapisu do edycji (jeden monitor) oraz kontekstem zapisu w postaci trendu HR, strony zapisu lub podsumowania badania do raportu (drugi monitor) | Tak/Nie |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Prezentacja rodzajów morfologii w postaci grup oraz pojedynczych pobudzeń, z możliwością oceny dokładności klasyfikacji w trybie nakładania statycznego i kontekstem zapisu ekg (synchronicznie na dodatkowym monitorze) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Tworzenie raportów w oparciu o szablony | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Podgląd raportu przed wydrukiem | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wybór dowolnych kanałów do automatycznej analizy arytmii | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary dla wybranego fragmentu ekg oraz funkcja jednoczesnego przymiaru rytmu dla edytowanego zapisu ekg | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne detekcja migotania przedsionków z oznaczeniem kolorem oraz możliwością edycji | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Stanowisko komputerowe z dwoma monitorami i drukarka do obsługi analizatora i rejestratorów | Tak/ Nie |  |  | 1 monitor– 0 pkt 2 monitory - 20 pkt |
| REJESTRATOR EKG |
|  | Rejestrator holterowski EKG 12-kanałowy 1 sztuka, kompatybilny z analizatorem opisanym powyżej | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestrator holterowski EKG 3-kanałowy – 6 sztuk, kompatybilne z analizatorem opisanym powyżej | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Detekcja impulsów stymulatora serca | Tak/ NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wymienna pamięć – 7 szt. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zwarta i odporna obudowa na wnikanie wody i w standardzie wykonania IPX4 lub IP64 | Tak/ Nie |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Waga kompletnego i gotowego do pracy urządzenia poniżej 150g | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymienny przewód pacjenta | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie z pojedynczej baterii typu AAA lub AA | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania przed uruchomieniem rejestracji | Tak/ Nie |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Podgląd wszystkich rejestrowanych kanałów EKG oraz detekcji impulsów stymulatora bezpośrednio na rejestratorze | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Programowanie nośnika danych danymi pacjenta i badania przy użyciu wbudowanej funkcji dyktafonu lub za pomocą aplikacji softwarowej (oprogramowania) | Tak/ Nie |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim. | Tak |  |  | Bez punktacji |
| Rejestrator holterowski EKG – 3 kanałowy tryb standardowy |
|  | Rejestracja w trybie 3-kanałowym, w sposób ciągły bez kompresji min. 48 godzin | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 1000 Hz | Tak, podać rodzaj |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość amplitudowa sygnału min. 12 bitów | Tak |  |  | Bez punktacji |
| Rejestrator holterowski EKG - tryb przedłużony |
|  | Rejestracja w trybie co najmniej 2 kanałowym, w sposób ciągły do 7 dni | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 250 Hz | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | rozdzielczość amplitudowa sygnału min. 10 bitów | TAK |  |  | Bez punktacji |
| Rejestracja w trybie 12 kanałowym do 24 godzin |
|  | Częstotliwość próbkowania na kanał powyżej 4000 Hz | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość amplitudowa sygnału min. 12 bitów | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja 12 kanałów EKG z 10 elektrod | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | W dostawie 2 przewody do zapisu 3 kanałowego dla każdego rejestratora. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | W dostawie przewody do zapisu 12 kanałowego - 2 szt. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| Rejestrator ciśnienia krwi – 3 szt. |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru z automatyczną kalibracją objętości mankietu z filtrem artefaktów i czynności oddechowej, zapewniająca powtarzalne i wiarygodne wyniki, potwierdzone walidacją wg. BHS w klasie AA i nowymi protokołami ESH IP 2010 oraz ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2009, w tym walidacja dla dzieci od lat 3. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar ciśnienia skurczowego w zakresie 60-260mmHg, rozkurczowego w zakresie 30-200mmHg. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Ustawiane programowe min 2 niezależne okresy pomiarowe w ciągu doby i możliwość ustawiania w każdym z nich odstępów między pomiarami w zakresie co 6-120minut. | Tak |  |  | Więcej niż 2 niezależne okresy pomiarowe – 5 pkt 2 niezależne okresy pomiarowe- 0 pkt |
|  | Dokładny tryb pomiarowy zapewniający maksymalny błąd pomiaru w całym zakresie pomiarowym do ±3 mmHg. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Adaptacyjne pompowanie mankietu pomiarowego, uzależnione od bieżących wyników pomiarów w czasie badania. | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Algorytm rozpoznawania artefaktów pomiarowych. | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wyświetlacz rejestratora min. 2 cale kolorowy pokazujący wyniki pomiaru, menu i kody błędów. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk pacjenta zapewniający dodatkowy pomiar ciśnienia ,,na żądanie” lub przerwanie pomiaru automatycznego. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Mechanizmy bezpieczeństwa pomiarów, maksymalne ciśnienie w mankiecie – 300mmHg. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny czas pojedynczego pomiaru od 35 do 50s. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Liczba pomiarów minimum 270. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć pomiarów minimum 450. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie z max. 2 baterii typu AA. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Waga z bateriami nie większa niż 260 g. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Po dwa mankiety pomiarowe w zestawie do każdego rejestratora: ( 24 i 32 cm) – 6 szt. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Programowe ograniczenie maksymalnego czasu pomiaru do 180 sek. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Przewód komunikacyjny USB. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności na całe urządzenie ( z dostawą) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące max. 60 miesięcy | Proszę podać |  |  | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 25 pkt 48 miesięcy – 50 pkt 60 miesięcy – 75 pkt |
|  | Przeszkolenie personelu, szkolenia dla 4 osób personelu medycznego, minimum 2 godziny maksimum 6 godzin szkolenia | Proszę podać |  |  | 1 pkt za każda godzinę szkolenia powyżej 2 godzin szkolenia |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | Proszę podać |  |  | 48 godz. – 0 pkt 24 godz. – 5 pkt |
|  | Czas naprawy od 1 do 3 dni robocze | Proszę podać |  |  | 1 dzień roboczy – 20 pkt 2 dni robocze – 10 pkt 3 dni robocze – 0 pkt |
|  | Okres dostępności serwisu i części zamiennych min.10 lat | Proszę podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatny serwis oraz przeglądy w okresie gwarancji | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | TAK |  |  | Bez punktacji |

…………………………………………………..................................................................

Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3

Zadanie nr 3 Zestaw do elektrokardiologicznych prób wysiłkowych z bieżnią

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany | Ocena punktowa | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIEŻNIA |
|  | Minimalny zakres prędkości pasa ruchomego 0,5 do 24 km/godz. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny zakres nachylenia pasa ruchomego 0 do 25% | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Minimalne wymiary pasa ruchomego 55 x 158 cm | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wysokość pasa ruchomego nad podłożem maksymalnie 19 cm | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna nośność bieżni 200 kg | TAK |  |  | Więcej niż 220 kg – 5 pkt 200 - 220 kg – 0 pkt |
|  | Reling, bez podparcia relingów bocznych od strony wejścia pacjenta na bieżnię, zapewniający łatwy dostęp w sytuacjach nagłych | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyłącznik awaryjny bieżni zamocowany na relingu, z możliwością przełożenia na lewy lub prawy reling podczas instalacji oraz opcją linki bezpieczeństwa | TAK |  |  | Możliwość przełożenia TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| POMIAR EKG 12 kanałów.(10 elektrod) |
|  | Możliwość integracji z innymi systemami EKG oraz spiroergometrii, a także z systemami informacji medycznej HIS/EMR (BDT/GDT oraz HL7). | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykonywanie spoczynkowych badań EKG z automatycznymi pomiarami i interpretacją (opcje). | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres amplitudowy +/- 316 mVdc | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary i waga modułu EKG max 112 mm x 66 mm x 30 mm, 170 g | Tak |  |  | > 112 mm x 66 mm x 30 mm- 0 pkt ≤112 mm x 66 mm x 30 mm – 5 pkt |
|  | Klasa ryzyka i typ aplikacji IIa, CF zabezp. przed defibrylacją | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie max 2x AA | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja min. bluetooth 2.0 | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Detekcja stymulatora cyfrowa na wszystkich kanałach | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość amplitudowa 1 uV | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość próbkowania min.8000 Hz / kanał | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pasmo przenoszenia DC - 150 Hz | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Filtracja EKG 50/60 Hz, EMG, stabilizacja linii izoelektrycznej | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość przesuwu 10, 25, 50, 100, 200 mm/s wzmocnienie 5, 10, 20 mm/mV | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozpoznawanie arytmii ektopia komorowa, pary, bigeminia, VT, SVT, pauzy | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Układy odprowadzeń programowane, w tym Cabrera | TAK/ NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Mediany: do 12 nałożone na medianę referencyjną | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | wydruk EKG wydruk bieżący na drukarce laserowej | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Komputer z drukarką do obsługi próby wysiłkowej. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności na całe urządzenie (z dostawą) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące max. 60 miesięcy | Proszę podać |  |  | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 25 pkt 48 miesięcy – 50 pkt 60 miesięcy – 75 pkt |
|  | Przeszkolenie personelu, szkolenia dla 4 osób personelu medycznego, minimum 2 godziny maksimum 6 godzin szkolenia | Proszę podać |  |  | 1 pkt za każda godzinę szkolenia powyżej 2 godzin szkolenia |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | Proszę podać |  |  | 48 godz. – 0 pkt 24 godz. – 5 pkt |
|  | Czas naprawy od 1 do 3 dni robocze | Proszę podać |  |  | 1 dzień roboczy – 20 pkt 2 dni robocze – 10 pkt 3 dni robocze – 0 pkt |
|  | Okres dostępności serwisu i części zamiennych min.10 lat | Proszę podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatny serwis oraz przeglądy w okresie gwarancji | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | TAK |  |  | Bez punktacji |

…………………………………………………..................................................................

Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy