Wypełniony i podpisany załączyć do oferty
Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – Testy typu wester – blot ( dla aparatu do inkubacji testów paskowych) wraz z dzierżawą aparatu kompatybilnego dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lp.	Wymagania	Warunek konieczny	Parametr oferowany	Punktacja
1	Producent	Tak / Podać		Bez punktacji
2	Nazwa i typ	Tak / Podać		Bez punktacji
3	Kraj pochodzenia	Tak / Podać		Bez punktacji
4	Aparat nie starszy niż 2014 rok produkcji	Tak / Podać		Bez punktacji
5	Dzierżawa aparatu wraz z kompatybilnymi testami	Tak		Bez punktacji
6	Certyfikaty ( aparat , testy i materiały zużywalne ) – załączyć przy dostawie	Tak		Bez punktacji
7	W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury inkubacji testów typu blot – identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie	Tak		Bez punktacji
8	Możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych	Tak		Bez punktacji
9	Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych	Tak		Bez punktacji
10	Podłączenie analizatora do zdalnego systemu serwisowego	Tak		Bez punktacji
11	Przepustowość: do 44 próbek w jednej inkubacji	Tak		Bez punktacji
12	Możliwość inkubacji jednocześnie testów autoimmunologicznych, zakaźnych oraz do diagnostyki alergii	Tak		Bez punktacji
13	Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych – automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków, możliwość dwukierunkowego połączenia z LIS (import i eksport list roboczych)	Tak		Bez punktacji
14	Min. 40 pozycji na próbki badane	Tak		Bez punktacji
15	Mechanizm kołyszący – co najmniej 3 prędkości	Tak		Bez punktacji
16	Detekcja poziomu cieczy (pojemnościowa)	Tak		Bez punktacji
17	Objętość pipetowania reagentów 0,1-5 ml co 0,1 ml	Tak		Bez punktacji
18	Objętość pipetowania próbek 15-200 ul (najmniejsza objętość pipetowania 1 ul)	Tak		Bez punktacji
19	Rozwiązanie systemowe (1-litrowe butelki z kontrolą poziomu oraz alarmem przepełnienia)	Tak		Bez punktacji
20	Rozcieńczanie próbki w kanałach tacki inkubacyjnej poprzez dodanie buforu do rozcieńczeń	Tak		Bez punktacji
21	Monochromatyczna kamera CCD / o rozdzielczości min. 490 dpi	Tak		Bez punktacji
22	Ocena w normalnych warunkach oświetleniowych	Tak		Bez punktacji
23	Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska	Tak		Bez punktacji
24	Nazwy plików zdjęciowych zgodne z listą roboczą oraz próbkami badanymi	Tak		Bez punktacji
Wymagania dodatkowe
1	## Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Tak Podać		48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt
2	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia	Tak Podać		Bez punktacji
3	Wykaz autoryzowanych serwisów u na terenie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. / Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu(Wskazać w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych)	Tak Podać		Bez punktacji
4	Wykonawca zobowiązujemy / się pokryć koszty / merytorycznych / zewnętrznych szkoleń / personelu w kwocie / 1 000,00 zł w każdym roku / trwania umowy	Tak Podać		Bez punktacji
5	Czas naprawy ( usunięcia / usterki) od 3 do 5 dni / roboczych od momentu / zdiagnozowania usterki gdy / zachodzi konieczność / sprowadzenia części / zamiennych.	Tak		1 dzień roboczy–10 pkt / 2 dni robocze – 5 pkt / 3 dni robocze- 2 pkt / 4 dni robocze- 1 pkt / 5 dni roboczych - 0 pkt
6	Wykonawca zobowiązujemy / się dostosować pod względem / odpowiedniej temperatury / pomieszczenie,w którym / pracował będzie aparat .	Tak Podać		Bez punktacji
7	W ramach instalacji wymagane jest podłączenie aparatu umożliwiające dwukierunkową komunikację z oprogramowaniem KS-Solab firmy Kamsoft. Wykonawca ponosi wszelkie koszty podłączenia aparatu: wykonanie kabla podłączeniowego, ew. doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie interfejsu, konfigurację systemu KS-Solab i szkolenie użytkowników.	Tak Podać		Bez punktacji
8	Koszt wpięcia aparatu do / systemu ponosi / Wykonawca ( wykonanie / kabla podłączeniowego, ew. / doposażenie komputera w / interfejs komunikacyjny, / oprogramowanie interfejsu, / konfigurację systemu KS- / Solab	Tak Podać		Bez punktacji
9	Koszty szkolenia / użytkownika w zakresie / użytkowania sprzętu	Tak Podać		Bez punktacji

UWAGA
1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametry wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

        …………………………………………………..................................................................
        Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej
        do reprezentowania Wykonawcy