Załącznik nr 7D

Zestawienie parametrów

Moduły medyczne, zasilające, sufitowe na sale zabiegowe pracowni endoskopowej – kpl 3

warunki w sali:

-wysokość sali zabiegowej liczona od powierzchni wykończonej podłogi do dolnej płaszczyzny stropu żelbetowego w stanie niewykończonym – 390 cm;

-wysokość sali zabiegowej liczona od powierzchni wykończonej podłogi do płaszczyzny dolnej stropu podwieszonego – 330 cm;

- strop żelbetowy ma grubość 22 cm, który składa się z prefabrykowanej płyty typu filigran, grubości 7 cm i nadlewki betonowej grubości 15 cm.

| Lp. | Opis parametrów | wymagania graniczne | opisać parametry oferowane | ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna endoskopowa zawieszona razem z wysięgnikiem na monitor na jednej konstrukcji podstropowej | Tak/Nie wybór dotyczy tego czy jest jedna konstrukcja czy dwie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Typ urządzenia: nazwa (model): numer katalogowy: producent: rok produkcji: Produkt musi spełniać wymogi zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876, z późn. zm.) jak dla wyrobu medycznego klasy IIb. Produkt dopuszczony do obrotu i używania | Tak |  |  |
|  | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. | Tak |  |  |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1500 mm. | Tak |  |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby). | Tak |  |  |
|  | Stosunek długości obu części ramion od 3:4 do 1:1 | Tak |  |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 100 kg | Tak |  |  |
|  | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1200 mm | Tak |  |  |
|  | Głowica smukła, zajmująca mało miejsca. Wymiary 290 do 298 x 280 do 290 mm (szerokość x głębokość). | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Ścianki głowicy zasilającej wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowana proszkowo. | Tak |  |  |
|  | Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania wyposażenia Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane rozwiązanie. | Tak |  |  |
|  | Na bocznych ściankach zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: - dwutlenek węgla – 1 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - tlen – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). Gniazdko na wtyk wykonane z metalu, a nie z plastiku. | Tak |  |  |
|  | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - gniazdka elektryczne 230 V ze wskaźnikiem obecności napięcia – 12 szt. - bolce ekwipotencjalne – 12 szt. - gniazdko sieci komputerowej typu RJ-45, kat.6 – 4 szt. - miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Pozioma szyna montażowa okalająca kolumnę z min trzech stron z możliwością regulacji wysokości na głowicy o udźwigu min. 30kg lub 3 osobne szyny na minimum trzech stronach kolumny. | Tak |  |  |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie o wymiarach: szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | Tak |  |  |
|  | Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz głowicy umieszczone w uchwycie zainstalowanym na ściance głowicy lub na froncie jednej z półek. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowany uchwyt. | Tak |  |  |
|  | Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz głowicy umieszczone na uchwytach przymocowanych od frontu jednej z półek. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | 3 półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 650 mm ± 10% - głębokość: 500 mm ± 10% | Tak |  |  |
|  | Szuflada zainstalowana pod półką. | Tak |  |  |
|  | Na bocznych szynach montażowych przy półce zawieszony metalowy kosz na cewniki | Tak |  |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez wystających śrub lub nitów mocujących. | Tak |  |  |
|  | Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelek, zaślepek itp. | Tak |  |  |
|  | Aluminiowe lub plastikowe schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt.), z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane schowki. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Podwójne ramię dla monitora LCD wyposażone w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75. | Tak |  |  |
|  | Podwójnie ramię na monitor o zasięgu min 1,5m oraz możliwość podnoszenia drugiej części ramienia w zakresie min. 1 m. | Tak |  |  |
|  | Możliwość mocowania monitorów LCD o przekątnej od 19” do 24” | Tak |  |  |
|  | Uchwyt ramienia na monitor LCD wyposażony uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami (min. 4 rękojeści w komplecie). | Tak |  |  |
|  | Uchwyt ramienia na monitor wyposażony w zamykany schowek na zasilacz do monitora. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny bezpłatny, przez 60 miesięcy od daty odbioru instalacji kolumn. Wszystkie, przewidziane przez producenta, w okresie gwarancyjnym, przeglądy okresowe, w tym przeglądy wymagające wymiany części zamiennych, są bezpłatne. Ostatni przegląd dokonany będzie obowiązkowo na 2 m-ce przed terminem zakończenia gwarancji. Gwarancję na całość przedmiotu zamówienia udziela Wykonawca. | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 72h | Tak |  |  |
|  | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu | Tak |  |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat | Tak |  |  |
|  | Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty | Tak |  |  |
|  | Instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku polskim dostarczone przy dostawie | Tak |  |  |
|  | Moduł musi być tego samego producenta, w tym samym systemie co oferowane inne moduły w tym przetargu. | Tak |  |  |