Załącznik nr 3
Parametry techniczne

Zadanie nr 3 - Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń
        do analizatora moczu

        Wymagane parametry techniczne dla analizatora moczu

Producent / Firma …………………………………........
Urządzenie typu …………………………………
Kraj pochodzenia …………………………………

L.p	Parametr graniczny dla analizatora moczu	Wymagane / Parametr graniczny / TAK/NIE	Opis oferowanych parametrów
1	Analizator wieloparametrowy, całkowicie automatyczny, pracujący w systemie STAT, fabrycznie nowy , rok produkcji 2017
2	Ciężar nie przekraczający 42 kg
3	Wbudowana drukarka
4	Wbudowany czytnik kodów kreskowych
5	Posiadający zabezpieczenia zapobiegające kontaminacji próbek badanych- płukanie po każdym wykonanym teście
6	Minimalna wymagana objętość próbki– / 2 ml
7	Dwa pojemniki na paski po 200szt każdy / z możliwością jednoczesnego używania dwóch rodzajów pasków z różną ilością parametrów badanych w tym kreatyniny
8	Automatyczne usuwanie zużytych pasków do pojemnika zamkniętego w obudowie aparatu
9	Automatyczne określanie barwy i przejrzystości moczu
10	Pomiar ciężaru właściwego moczu z dokładnością do 0.001gmetodą refraktometryczną
11	Automatyczna korekcja wpływu zmiany temperatury otoczenia na wyniki pomiarów
12	Płynne materiały kontrolne na 2-ch poziomach na bazie moczu ludzkiego pochodzące od tego samego producenta co aparat i paski
13	Podłączenie do systemu informatycznego szpitala na koszt oferenta
14	Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorem a laboratoryjnym systemem informatycznym
15	Wpisywanie danych pacjenta ,archiwizacja wyników, wyszukiwanie i przeglądanie danych
16	Pamięć analizatora min 2500 oznaczeń plus 200 oznaczeń kontrolnych plus 50 oznaczeń testowych

  Wymagania dotyczące pasków

17	Paski oznaczające 10 parametrów: pH, glukoza, białko, bilirubina,urobilinogen,ketony, nitraty, / krew(erytrocyty) leukocyty, ciężar właściwy
18	Czułość dla białka nie gorsza niż 10mg/dl, / dla glukozy 30mg/dl
19	Możliwość stosowania na tym samym analizatorze pasków określających zawartość kreatyniny
20	Instrukcja obsługi aparatu w języku polski
21	Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy)
22	Dostawa całego sprzętu w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
23	Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze( od poniedziałku do piątku ) od momentu zgłoszenia telefonicznego /drogą mailowa
24	Naprawa usuniecie awarii analizatora do 3 dni w dni robocze ( od poniedziałku do piątku )od zgłoszenia awarii
25	Serwis analizatora ( sprzętu dodatkowego) wg zaleceń producenta - wymagane przynajmniej raz na 12 miesięcy w czasie trwania umowy
26	Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu przez cały okres trwania umowy (wystąpienie 3 krotnej awarii w ciągu 3 miesięcy będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztów)

L.p	Parametry oceniane	Zaznaczyć oferowany parametr	Sposób punktowania
1	Możliwość wyliczenia przez analizator stosunku białko/kreatynina		Tak - 10 pkt / Nie - 0 pkt.
2	Kontrole płynne na bazie moczu ludzkiego, termin przydatności po otwarciu do 30 dni		Powyżej 30 dni - 10 pkt / 30 dni - 0 pkt.
3	Aparat , paski ,kontrole od tego samego producenta		Tak - 10 pkt / Nie - 0 pkt.

Wszystkie koszty podłączenia aparatury w tym wykonanie kabla podłączeniowego, doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie, konfigurację systemu Kamsoft .

UWAGA

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej (dzierżawionej ) konfiguracji.
2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametry
wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią
wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

        ......................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
        do reprezentowania Wykonawcy