Załącznik nr 3A

Opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU
MEDYCZNEGO AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C , NOSZY GŁÓWNYCH Z TRANSPORTEREM

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe…………………………………........................
Rok produkcji, nie wcześniej, niż 2019: (podać) ……………….………………………………………………………………………
Nazwa i adres producenta:..........................................................................................................................................
Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..………………………….….…..
Rok produkcji : nie wcześniej, niż 2019:(podać) ……………….………………………………………………………………………
Nazwa i adres producenta............................………………………………………………………………..…….…..

Minimalne wymagane parametry/ cechy ambulansu		warunek / wpisać: TAK/ / NIE	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny	Punktacja
1	2	3	4	5
A	POJAZD BAZOWY	TAK
I	NADWOZIE
1	Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t / częściowo przeszklony	TAK		Bez punktacji
2	Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi i blokadę po otwarciu na 90 stopni	TAK		Bez punktacji
3	Drzwi boczne lewe i prawe przesuwane do tyłu z otwieraną / szybą	TAK		Bez punktacji
4	Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny / ochronny	TAK		Bez punktacji
5	Kolor nadwozia biały lub żółty RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789	TAK		Bez punktacji
6	Kabina kierowcy dwuosobowa, oba fotele regulowane w min. 3-ch płaszczyznach, z regulacjami oparcia i podłokietnikami	TAK		Bez punktacji
II	Silnik i układ jezdny	TAK
1	Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³ max 2500 cm3	TAK		2100 -2000 o pkt / powyżej 2201 10 pkt
2	Spełniający wymagania normy Euro 6	TAK		Bez punktacji
3	System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l, zużycie płynu do. 4 l/1000 km, wg. dokumentów producenta pojazdu bazowego	TAK		Bez punktacji
4	Moc silnika min. 125 kW, moment obrotowy min. 380 Nm. (podać moc oferowanego silnika również w KM)	TAK		150 do 170 KM- 0 pkt / powyżej 170 KM do 190 -10 pkt / powyżej 190KM – 20pkt
5	Skrzynia biegów manualna lub z automatyczną zmianą biegów min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny	TAK		Bez punktacji
6	Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość)	TAK		Bez punktacji
7	Alternator min. 185 A	TAK		Bez punktacji
8	Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać)	TAK		Bez punktacji
9	Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 70 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego.	TAK		Bez punktacji
10	System Start/Stop z możliwością wyłączenia	TAK		Bez punktacji
11	Zużycie energii max. 2,7 MJ/km (podać zużycie paliwa w cyklu łączonym, według Świadectwa Zgodności WE dla pojazdu kompletnego N1)	TAK		Bez punktacji
12	Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie do 190 g/km / (podać w cyklu łączonym)	TAK		Bez punktacji
13	Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas / hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania	TAK		Bez punktacji
14	Wspomaganie układu hamulcowego	TAK		Bez punktacji
15	System wspomagania nagłego hamowania	TAK		Bez punktacji
16	System rozdziału siły hamowania	TAK		Bez punktacji
17	System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub / równoważny	TAK		Bez punktacji
18	Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową / jazdę	TAK		Bez punktacji
19	Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie	TAK		Bez punktacji
III	Wyposażenie pojazdu bazowego	TAK
1	Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy	TAK		Bez punktacji
2	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem	TAK		Bez punktacji
3	Autoalarm i immobilizer	TAK		Bez punktacji
4	Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce / rozdzielczej	TAK		Bez punktacji
5	Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	TAK		Bez punktacji
6	Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy	TAK		Bez punktacji
7	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z / wbudowanym kierunkowskazem	TAK		Bez punktacji
8	Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy	TAK		Bez punktacji
9	Światła przeciwmgielne przednie	TAK		Bez punktacji
10	Fabryczna klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy (typu Climatronic), z wyświetlaniem zadanej temperatury	TAK		Bez punktacji
11	Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową	TAK		Bez punktacji
12	Minimum jedno fabryczne gniazdo ( 12V) w kabinie / kierowcy	TAK		PODAĆ ilość i RODZAJ
13	Regulowana kolumna kierownicy	TAK		Bez punktacji
14	Czujnik światła	TAK		Bez punktacji
15	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów	TAK		Bez punktacji
16	Drzwi przednie z min. trzema schowkami	TAK		Bez punktacji
IV	Przedział medyczny	TAK
1	Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość / przedziału medycznego w cm)	TAK		Bez punktacji
2	Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać / szerokość przedziału medycznego w cm)	TAK		Bez punktacji
3	Wysokość przedziału medycznego min.185 cm (podać / wysokość przedziału medycznego w cm)	TAK		Bez punktacji
4	Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze / główne	TAK		Bez punktacji
5	Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie	TAK		Bez punktacji
6	Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek	TAK		Bez punktacji
7	Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia	TAK		Bez punktacji
8	Zewnętrzny schowek (podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) umożliwiający montaż dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby / medyczne	TAK		Bez punktacji
9	Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami)	TAK		Bez punktacji
10	Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną	TAK		Bez punktacji
11	Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: / działaniem reflektorów zewnętrznych / informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V / informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną / informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów / sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych / -wyświetlacz w technologii LCD / -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego	TAK		Bez punktacji
12	Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: / informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu / z funkcją zegara i kalendarza / informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu / sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego / zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury / -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego	TAK		Bez punktacji
13	Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym i systemem przesuwu	TAK		Bez punktacji
14	Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, że składanym do pionu siedziskiem, systemem przesuwu i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1	TAK		Bez punktacji
15	Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu	TAK		Bez punktacji
17	Zabudowa specjalna na ścianie działowej / 1)szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną / 2)szuflada lub szafka na narkotyki zamykana na klucz / 3) pojemnik na zużyte igły / 4)wysuwany kosz na odpady / 5 )Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed / przegrzaniem / 6) miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz po otwarciu drzwi jak i z wewnątrz przedziału medycznego, / 7)u wezgłowia noszy zamontowany jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni ( umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa / 8)przy drzwiach bocznych lub na ścianie lewej zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego			Bez punktacji
18	Zabudowa specjalna na ścianie prawej: / 1)min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN-EN 1789+A2:2015-01 / 2)jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju) , wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, regulowany w płaszczyźnie pionowej zagłówek, składane do pionu siedzisko / 3)uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, / 4)panel sterujący umieszczony w pobliżu drzwi przesuwnych lub na ścianie lewej, umożliwiający: / -sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) / -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230 V / -sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji			Bez punktacji
19	Zabudowa specjalna na ścianie lewej / 1)podsufitowa szafka o długości min. 2/3 długości przedziału medycznego z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry / i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu / lub na panelu, wyposażona w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia; Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN-EN 1789+A2:2015-01 / 2)pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 4 szt.), / 3)specjalnie wzmocnione miejsce do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego i ciśnieniomierza oraz ssaka / 4)na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamontowania / dowolnego respiratora transportowego oraz półka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta / 5)szafka z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków i gniazdem 12V, zamykana roletą, / 6)dopuszcza się na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży plaski panel informacyjny umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy suchościeralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, / 7)nad lewym lub prawym nadkolem miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej			Bez punktacji
20	Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie			Bez punktacji
V	Podstawa pod nosze	TAK
1	Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania.	TAK		Bez punktacji
VI	Instalacja elektryczna	TAK
1	Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów)	TAK		Bez punktacji
2	Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju.	TAK		Bez punktacji
3	Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V)	TAK		Bez punktacji
4	Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z / bezpiecznikami zabezpieczającymi	TAK		Bez punktacji
5	Przetwornica 12/230V o mocy min. 1000W umożliwiająca korzystanie z gniazd 230V bez podłączenia pojazdu do sieci / zewnętrznej	TAK		Bez punktacji
VII	Ogrzewanie i wentylacja	TAK
1	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. / 1,8 kW	TAK		Bez punktacji
2	Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz / chłodzącą silnik	TAK		Bez punktacji
3	Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza pojazdu do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika	TAK		Bez punktacji
4	Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać / wydajność w m3/godzinę)	TAK		Bez punktacji
5	Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego	TAK		Bez punktacji
6	W przedziale medycznym zamontowany szyberach o wymiarach umożliwiających korzystanie z niego jako wyjścia / ewakuacyjnego	TAK		Bez punktacji
VIII	Sygnalizacja uprzywilejowana	TAK
1	W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typy LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LEDowy z napisem „AMBULANS”. Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami oraz wyświetlaczem LEDowym) jest wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem jednym kloszem) tworząc jedną bryłę	TAK		Bez punktacji
2	W tylnej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem . Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) jest wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem jednym kloszem) tworząc jedną bryłę	TAK		Bez punktacji
3	Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim / pojazdu	TAK		Bez punktacji
4	Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą / jednego przycisku w kabinie kierowcy.	TAK		Bez punktacji
5	Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni / zmiany biegów	TAK		Bez punktacji
6	Zamontowane dodatkowe sygnały nisko tonowe	TAK		Bez punktacji
7	Minimum dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego	TAK		Bez punktacji
8	Dodatkowe niebieskie lampy LED zainstalowane na lusterkach wstecznych zewnętrznych Ambulansu	TAK		Bez punktacji
IX	Oświetlenie	TAK
1	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych / włączające się po ich otwarciu	TAK		Bez punktacji
2	Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego	TAK		Bez punktacji
3	Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia	TAK		Bez punktacji
4	Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału / medycznego	TAK		Bez punktacji
5	Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad / noszami w suficie)	TAK		Bez punktacji
6	Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego	TAK		Bez punktacji
7	Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad / blatem roboczym	TAK		Bez punktacji
8	Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym / włącznikiem	TAK		Bez punktacji
9	Lampka typu kokpit zamontowana w kabinie kierowcy po / stronie pasażera	TAK		Bez punktacji
X	Oklejenie i oznakowanie	TAK
1	Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 roku: / - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonane z folii: / a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli / b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu / c) d)typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) / -nadruk lustrzany AMBULANS barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu , o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego AMBULANS barwy czerwonej lub granatowej o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu / - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm , o grubości linii koła i liter 4cm / -nazwy dysponenta jednostki ( Powiatowy Szpital / Specjalistyczny w Stalowej Woli) umieszczonej po obu bokach / pojazdu – logo szpitala na przednich drzwiach kabiny kierowcy / i pasażera do uzgodnienia / -napis dodatkowy: treść do uzgodnienia po podpisaniu umowy	TAK		Bez punktacji
2	Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią / półprzeźroczystą	TAK		Bez punktacji
XI	Instalacja tlenowa	TAK
1	Miejsce na dwie butle tlenowe 10l w schowku zewnętrznym, / wraz z butlami	TAK		Bez punktacji
2	Centralna instalacja tlenowa: / a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) lub panel gniazdkowy podwóny / b) sufitowy punkt poboru tlenu typu AGA / c)przepływomierz ścienno sufitowy do gniazda tlenowego -2 szt / -regulowany w zakresie 0-15 l/min / -podłączany do gniazda tlenu – system AGA / -możliwość zamontowania w sufitowym punkcie poboru tlenu / -odporny na uszkodzenia / -deklaracja zgodności, CE / c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, / d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm. / e) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.	TAK		Bez punktacji
3	Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej o min. pojemności 3 l	TAK		Bez punktacji
XII	Łączność radiowa / SWD	TAK
1	Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: / - zakres częstotliwości -168-170 MHz / - współczynnik fali stojącej -1,6 / - polaryzacja pionowa / - charakterystyka promieniowania –dookólna / - odporność na działanie wiatru 55 m/s	TAK		Bez punktacji
2	Radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy. / Radiotelefon musi być w pełni kompatybilny z cyfrowym systemem radiowym MotoTRBO używanym przez Zamawiającego oraz współpracować z Motorola MotoTRBO MTR3000 i SLR5000 repeater, a w szczególności posiadać nie gorsze parametry niż: / - Radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy z GPS (aktualne potwierdzenie zgodności lub ważne świadectwo homologacji - dopuszczenie do pracy na terenie RP). / - Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361, analogowym w trybach simpleks/duosimpleks. / - Liczba kanałów pracy powyżej 250 z ilością minimum dwóch stref podziału, / - Wyświetlacz kolorowy z podświetlaniem w trybie dzień i noc umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym, - Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych, - Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania, - Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej), - Programowalny adres IP radiotelefonu, - Radiotelefon powinien posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: /  zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, /  zdalny monitoring, /  zdalne zablokowanie radiotelefonu, /  zdalne odblokowanie radiotelefonu, / - Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym (min. 16 kluczy kodowych), - Złącze akcesoryjne – umożliwia transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp., - Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, - Gniazdo antenowe typu BNC, / - Wbudowany głośnik, / - Menu radiotelefonu w języku polskim, / - Pasmo częstotliwości pracy 136 ÷174 MHz, / - Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz, / - Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, / - Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25W, / - Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy dla radiotelefonu (moc niska / moc wysoka w zakresie 1 – 25W) i ustawienie jednego z nich na dowolnym kanale, / - Radiotelefon musi posiadać wbudowany moduł GPS, / - Możliwość zabezpieczenia parametrów konfiguracyjnych hasłem przed odczytem. / Radiotelefon musi posiadać oznaczenie CE, spełniać normę IP 54, radiotelefon przewoźny wyposażony w mikrofonogłośnik z przyciskiem nadawania. / Urządzenie musi posiadać możliwość programowania parametrów poprzez kabel serwisowy. Jeśli oferowane urządzenie obsługuje inne okablowanie serwisowe niż Motorola P/N: HKN6184C, należy dostarczyć niezbędne akcesoria i oprogramowanie.	TAK		Bez punktacji
3	Antena wewnętrzna GPS do radiotelefonu przewoźnego.	TAK		Bez punktacji
4	Wykonawca zamontuje uchwyty i mocowania elementów systemu wspomagania dowodzenia w ambulansie wraz z wyprowadzeniem przewodów zgodnie z poniższym opisem dla urządzeń systemu SWD PRM: / 1. Moduł GPS: / a) zasilanie z instalacji ambulansu 10 V - 30 V DC – napięcie znamionowe 12V - dostarczenie napięcia przed wyłącznikiem zapłonu /stacyjką, / b) dostarczenie napięcia po włączeniu zapłonu, / c) dostarczenie sygnałów wejściowych włączony-wyłączony oddzielnie z sygnalizacji świetlnej / i sygnalizacji dźwiękowej uprzywilejowania /12V – 0V/ - napięcie stałe, / d) przewody dostarczające zasilanie i sygnały zakończone wtyczkami, (wtyczki dopasowane do modułów różnego typu, od modelu FM 3300 do najnowszych) / e) w niewidocznym miejscu zamontowane anteny GPS i GSM (na słupkach, podszybiu lub na dachu), przewody doprowadzone do miejsca montażu modułu GPS zakończone wtyczkami - do uzgodnienia po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, / 2. Uchwyt drukarki. / W przedziale medycznym na ścianie działowej zamontowany uchwyt drukarki HP 100 oraz instalacja elektryczna o następujących parametrach: / a) zasilanie nominalne 12 V – z zabezpieczeniem, / b) max. pobór prądu 3,5 A, / c) zasilanie tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego z sieci 230V, / d) gniazdo poboru prądu 230V, / 3. Uchwyt stacji dokującej. W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt stacji dokującej tabletu z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kokpitu kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nie ograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera oraz łatwy demontaż tabletu w celu wyniesienia z ambulansu. Instalacja elektryczna o następujących parametrach: / a) zasilanie 12 – 14 V - z zabezpieczeniem, / b) max pobór prądu 5A, / c) zasilanie tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego z sieci 230V, / d) w niewidocznym miejscu zamontowane anteny GPS i GSM, przewody doprowadzone do miejsca montażu stacji dokującej zakończone wtyczkami, / e) kabel USB łączący stacją dokującą z drukarką, / 4. Stacja dokująca / co najmniej 2 porty USB, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, port zasilania, wyjścia dla zewnętrznych anten GSM i GPS. Stacja dokująca z możliwością instalacji w karetce musi zapewniać ochronę fizyczną urządzenia przez zabezpieczenie zamkiem otwieranym kluczem. Stacja musi mieć zasilanie z akumulatora samochodu, aby doładowywać tablet / 5. Łączność bezprzewodowa: / moduł transmisji danych GSM 3G (HSPA), slot na kartę SIM operatora komórkowego, Bluetooth, Wifi 802.11 b/g/n / Po stronie Wykonawcy: instalacja elektryczno-antenowa, moduł GPS, uchwyt do stacji dokującej, stacja dokująca z zasilaczem, uchwyt do drukarki wraz z zasilaczem 12V i 230V. / Po stronie Zamawiającego – tablet, drukarka.	TAK		Bez punktacji
XIII	Sprzęt medyczny - mocowania
1	Na ścianie lewej – przesuwne panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane	TAK		Bez punktacji
2	Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożliwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu	TAK		Bez punktacji
3	Uchwyt dedykowany do krzesełka kardiologicznego (wymienionego w zadaniu 2) zamontowany na drzwiach tylnych prawych.	TAK		Bez punktacji
XIV	Dodatkowe wyposażenie Ambulansu	TAK
1	Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym	TAK		Bez punktacji
2	Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do / przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym	TAK		Bez punktacji
3	Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego.	TAK		Bez punktacji
4	Zestaw narządzi z podnośnikiem i koło zapasowe pełnowymiarowe	TAK		Bez punktacji
5	Dodatkowy komplet kół zimowych (felgi + opony) 4 szt.	TAK		Bez punktacji
6	Całopojazdowa homologacja typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i kompletnego samochodu ciężarowego , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2015 roku ( t.j. / Dz.U. 2015 r., poz. 1475) w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE – wymagane jest dostarczenie dokumentów poświadczających homologację (z załącznikami) wraz z pojazdem / Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem protokołu odbioru w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu	TAK		Bez punktacji
7	W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo- sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie , wyposażony w światło halogenowe lub światło LED	TAK		Bez punktacji
8	Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy,	TAK		Bez punktacji
9	Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”	TAK		Bez punktacji
10	Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego.	TAK		Bez punktacji
11	Zamawiający wymaga transportu Ambulansu wraz z noszami do siedziby Zamawiającego	TAK		Bez punktacji
XV	GWARANCJA	TAK
1	Gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów / min. 24 miesiące, 36 miesięcy a maksymalnie 48 miesięcy	TAK		24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy- 25 pkt / 48 miesięcy – 50pkt
2	Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące	TAK		Bez punktacji
3	Gwarancja na perforację – min. 8 lat	TAK		Bez punktacji
4	Gwarancja na zabudowę medyczną i wyposażenie – min. 24 miesiące	TAK		Bez punktacji
5	Serwis dla samochodu bazowego w promieniu max 70 km od siedziby Zamawiającego.	TAK		Do 10km od siedziby Zamawiającego -20pkt / Powyżej 10km -10km od siedziby Zamawiającego 0 pkt
6	Bezpłatny serwis w okresie gwarancji , z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych	TAK		Bez punktacji
7	Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia usterki do chwili przystąpienia do jej usunięcia – max 12 godzin w dni robocze	TAK		Bez punktacji
8	Zabezpieczenie zastępczego ambulansu w wypadku naprawy trwającej dłużej, niż 7 dni kalendarzowych.	TAK/NIE		Punktacja: / TAK - 5 pkt / NIE - 0 pkt
9	Pakiet ubezpieczenia OC, AC, NW	TAK/NIE		Punktacja: / TAK - 5 pkt / NIE - 0 pk
10	świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego asortymentu, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 211 z późn. zm.) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanych urządzeń medycznych stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC lub deklaracja zgodności lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych wraz z dostawą	TAK		Bez punktacji
11	karta pojazdu wraz z dostawą	TAK		Bez punktacji
12	kopia aktualnej homologacji pojazdu skompletowanego wraz z dostawą	TAK		Bez punktacji
13	inne dokumenty, które pozwolą na rejestrację tego ambulansu jako – M1/ pojazd specjalny- karetka sanitarna wraz z dostawą	TAK		Bez punktacji
B	NOSZE GŁÓWNE Z TRANSPOSRTEREM
I	NOSZE GŁÓWNE –fabrycznie nowe
1	Nazwa i adres producenta.............................................. / Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..…………………… / Rok produkcji : nie wcześniej, niż 2019:(podać) ……………….…………………………………………	TAK		Bez punktacji
2	Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone / w twardą płytę na całej długości pod materacem	TAK		Bez punktacji
3	Materac z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. / przystosowany do mycia i dezynfekcji	TAK		Bez punktacji
4	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej , pozycji zmniejszającej napięcie mięśni / brzucha oraz pozycji półsiedzącej	TAK		Bez punktacji
5	Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja / nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni	TAK		Bez punktacji
6	Nosze z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych / zabezpieczających pacjenta, o regulowanej długości , / mocowanych bezpośrednio do ramy noszy	TAK		Bez punktacji
7	Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy	TAK		Bez punktacji
8	Składane barierki boczne	TAK		Bez punktacji
9	Fabryczna uniwersalna półka , mocowana bezpośrednio do ramy noszy, umożliwiająca przechowywanie oraz transport np. dokumentacji, rzeczy osobistych pacjenta itp., nośność minimum 15 kg	TAK		Punktacja: / TAK - 5 pkt / NIE - 0 pkt
10	Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 240 kg / (podać obciążenie dopuszczalne w kg)	TAK		Bez punktacji
11	Waga oferowanych noszy ,zgodnie z wymogami normy / PN-EN 1865-1+A1:2015-08 – max 23 kg	TAK		Bez punktacji
II.	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH
1	Nazwa i adres producenta.............................................. / Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..……………………	TAK		Bez punktacji
2	Z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/ z ambulansu	TAK		Bez punktacji
3	Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia / z noszami	TAK		Bez punktacji
4	Regulacja wysokości na minimum sześciu poziomach	TAK		Bez punktacji
5	System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu, pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę	TAK		Bez punktacji
6	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera) na minimum trzech poziomach pochylenia	TAK		Bez punktacji
7	Wszystkie cztery kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, / minimum dwa skrętne w zakresie 360°	TAK		Bez punktacji
8	Hamulce na dwóch kółkach – hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu	TAK		Bez punktacji
9	Transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy	TAK		Bez punktacji
10	Możliwość złożenia do minimalnego poziomu wysokości poprzez zwolnienie dedykowanych blokad, bez konieczności wykonywania dodatkowych, absorbujących czas czynności np. ustawianie kół do jazdy na wprost, uruchamianie blokady kół	TAK		Punktacja / TAK – 5 pkt / NIE - 0 pkt
11	Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 240 kg – podać dopuszczalne obciążenie w kg	TAK		Bez punktacji
12	Waga transportera zgodnie z wymogami normy PN-EN 1865-1+A1:2015-08 tj . max 28 kg	TAK		Bez punktacji
13	Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi	TAK		Bez punktacji
14	Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania , zgodnie z prawem polskim (Certyfikaty CE, Deklaracje zgodności, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych ) przy dostawie	TAK		Bez punktacji
15	Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10G, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1789+A2:2015 – załączyć raport wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną przy dostawie	TAK		Bez punktacji
III.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK		Punktacja: / 24 miesiące – 0 pkt / 48 miesięcy – 10 pkt / 36 miesięcy -20 pkt
2.	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia potrzeby do chwili przystąpienia do jej usunięcia – max 48 godzin, w dni robocze	TAK		Punktacja: / 24 godz. – 5 pkt / 48 godz.– 0 pkt
3.	Nosze zastępcze na czas naprawy trwającej powyżej / 3 dni roboczych	TAK/NIE		Punktacja: / TAK – 10 pkt. / NIE– 0 pkt
4.	Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski- załączyć autoryzację	TAK		Bez punktacji
5.	Naprawy gwarancyjne wykonywane w siedzibie Zamawiającego	TAK		Bez punktacji

Parametr „ bez punktacji”, bezwzględnie wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie „TAK” lub „NIE”
Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru „bez punktacji” skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Oświadczamy, że oferowany ambulans w chwili dostawy kwalifikował się będzie do eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów.

        ……………………………………………………………..
        Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy