Załącznik nr 3

Opis  Przedmiotu Zamówienia

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): …………………………………….................

Producent (podać): …………………………………………………………………………...

Rok produkcji nie starszy niż 2019  : (podać): …………………………………………

| L.p | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitory Kardiologiczne - 8 szt. |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg, wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w dwa mankiety, dwa kable, czujnik powierzchowny i głęboki, klips na płatek uszny, gumowy klips na palec | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych. | Tak | Prezentacja 10 krzywych – 0 pkt Prezentacja więcej niż 10 krzywych – 10 pkt |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 8. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta | Tak |  |
| 9. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora | Tak |  |
| 10 | Rejestrator termiczny; wyposażenie: 3 rolki papieru rej. szer. 50 mm- do 4 szt. kardiomonitorów | Tak |  |
| 11. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD), Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP1, IBP2), | Tak |  |
| 12. | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | 1.Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | Tak |  |
|  | 2.Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
|  | 3.Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | Tak |  |
|  | 4.Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | Tak |  |
|  | 5.Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | 6.Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | Tak |  |
|  | 7.Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |
|  | 8.Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |
|  | 9.Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | Tak |  |
|  | 10.Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | Tak |  |
| 13. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
|  | 1. Zakres pomiaru: minimum 1-150 oddechów /min Podać. | Tak |  |
|  | 2.Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |
|  | 3.Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. Podać | Tak |  |
|  | 4.Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |
| 14. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | Tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |
|  | Alarm desaturacji | Tak/ Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 15. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | Tak |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. | Tak |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 16. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 17. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: | Tak |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy- 2 szt. | Tak |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP: średni, duży | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury- powierzchniowy oraz głęboki | Tak |  |
| 18. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |
| 19. | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika |  |  |
| 20. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |  |
|  | 1.Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |
|  | 2.Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
|  | 3.Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |
|  | 4.Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |
|  | 5.Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak |  |
| 21. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 22. | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia | Tak |  |
| 23. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 24. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 25. | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania. | Tak |  |
| 26. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. Podać. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. | Tak |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 27. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | 1.Interfejs i oprogramowanie sieciowe , umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci bezprzewodowej z centralą monitorującą ( Koszty wykonania całej sieci bezprzewodowej na oddziale po stronie wykonawcy – Zamawiający wymaga, aby każdy kardiomonitor łączył się z centralą zbiorczą niezależnie w której sali na oddziale się znajduję.) | Tak |  |
|  | 2.Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) | Tak |  |
|  | 3.Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |
|  | 4.Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | 5.Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | 6.Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |
|  | 7.Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG, - ScvO2 lub SvO2. | Tak |  |
| 28. | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania | Tak |  |
| 29. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |
| 30. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |
| 31. | Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria lub wieszak na ścianę z koszykiem na akcesoria – do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy, | Tak |  |
| Centrale monitorujące - 2 szt. |
| 32 | Każda stacja centralnego nadzoru przystosowana do podłączenia co najmniej 8 opisanych powyżej stanowisk monitorowania | Tak |  |
| 33 | Każda centrala zainstalowana na komputerze typu All-in-One z ekranem dotykowym o przekątnej min. 21” | Tak |  |
| 34 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | Tak |  |
| 35 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | Tak |  |
| 36 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 500/pacjenta | Tak |  |
| 37 | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin | Tak |  |
| 38 | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | Tak |  |
| 40 | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | Tak |  |
| 41 | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | Tak |  |
| 42 | Możliwość rozbudowy kardiomonitorów o moduł kapnografii | Tak/ Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 43 | Możliwość uruchomienia funkcji tzw. Tryb prywatny – wygaszenie monitorów na Sali z zachowaniem funkcji monitorowania na centrali | Tak/ Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

| Ogólne warunki dostawy sprzętu medycznego | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Parametr oferowany urządzenia Podać/ Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat. | TAK | NIE |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru. | Proszę podać | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 25 pkt 48 miesięcy – 50 pkt 60 miesięcy – 75 pkt |  |
| 3 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla pracowników zamawiającego oraz technika wskazanego przez użytkownika. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami. | Proszę podać | 2 godziny – 0 pkt 4 godzin– 5 pkt 6 godzin – 10 pkt |  |
| 4 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia. | TAK | Tak | Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu …………………………….. |
| 5 | Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu | TAK | Tak |  |
| 6 | Czas naprawy od 1 do 7 dni robocze | Proszę podać | 1 dzień roboczy – 20 pkt 2 dni robocze – 10 pkt 3 dni robocze – 0 pkt 4 - 7 dni robocze wraz ze sprzętem zastępczym na okres naprawy – 0 pkt |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | Proszę podać | 48 godz. – 0 pkt 24 godz. – 5 pkt |  |
| 8 | Ilość przeglądów technicznych oferowana w cenie zakupu urządzenia od 1 do 5 bezpłatnych przeglądów, częstotliwość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta . | Proszę podać | 1 przegląd – 5 pkt 2 przeglądy – 10 pkt 3 przeglądy -15pkt 4 przeglądy – 20 pkt 5 przeglądów – 25 pkt |  |
| 9 | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodność ,materiały informacyjne (opisów, katalogów, folderów, fotografii) oferowanego przedmiotu zamówienia, paszporty w języku polskim -( Wykonawca dostarcza przy dostawie ) | TAK | Tak |  |

….................................................

Podpis osoby upoważnionej