Załącznik nr 3
Opis Przedmiotu Zamówienia
Zadanie nr 1 - Dzierżawa aparatu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych fizjologicznie jałowych wraz z podłożami .
Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): …………………………………….................
Producent (podać): ………………………………………………………………................
Lp.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	Parametr wymagany	Parametry oferowane / PODAĆ/OPISAĆ
1	Aparat nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018 rok	Tak
2	Ilość miejsc pomiarowych minimum 120 ( z możliwością rozbudowy o kolejne moduły)	Tak
3	Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu.	Tak
4	Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymanie stałej temperatury w aparacie	Tak
5	Emisja hałasu podczas pracy aparatu – do 56 dB	Tak
6	Możliwość opóźnionego wkładania wszystkich rodzajów podłóż do aparatu niemająca wpływu na wykrywalność drobnoustrojów do 24 godzin (potwierdzić wpisem do instrukcji używania producenta)	Tak
7	Aparat oraz podłoża pochodzą od jednego producenta	Tak
8	Butelki nietłukliwe wykonane z plastiku, podłoża z możliwością magazynowania w temperaturze pokojowej	Tak
9	Aparat z wbudowanym lub zewnętrznym dotykowym ekranem LCD do komunikacji użytkownika z systemem	Tak
10	Wykrywanie bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów z krwi i płynów ustrojowych naturalnie jałowych dla minimum 2 rodzajów podłoży (potwierdzić wpisem do instrukcji używania producenta podłoży)	Tak
11	Możliwość posiewu małych objętości krwi w podłożach pediatrycznych - minimum 0,5 ml.	Tak
12	Podłoża do posiewu krwi i innych jałowych płynów ustrojowych zawierają w składzie inhibitory antybiotyków	Tak
13	Min 5 pozytywnych opinii użytkowników z polskich laboratoriów dla potwierdzenia jakości aparatu do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłóż	Tak
14	Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi	Tak
15	Certyfikat CE lub Deklaracja ( dla urządzenia , odczynników/podłóż ) Zgodność ,materiały informacyjne (opisów, katalogów, folderów, fotografii) oferowanego przedmiotu zamówienia, ( instrukcja obsługi urządzenia) w języku polskim - (Wykonawca dostarcza przy dostawie sprzętu)	Tak
16	Minimalny zakres czynności manualnych. Identyfikacja butelek na podstawie kodu kreskowego, wprowadzanie danych przez czytnik kodów kreskowych	Tak
17	Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna dodatnich prób ( butelek), sygnalizacja wzrostu w anonimowej butelce	Tak
18	Trzy algorytmy odczytu wzrostu drobnoustrojów dające możliwość uzyskania wyniku dodatniego w tym algorytm progowy (dołączyć dokument potwierdzający)	Tak
19	Aparat zaopatrzony w system zasilania awaryjnego UPS – podtrzymanie napięcia do 60 minut	Tak
20	Certyfikat ISO 9001;2015 w zakresie usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro (odczynniki, aparaty, oprogramowanie) dla laboratoriów klinicznych – (Wykonawca dostarcza przy dostawie sprzętu)	Tak
21	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia interpretacji wyników w Pracowni Mikrobiologii Zamawiającego – Protokół ze szkolenia przy dostawie .	Tak
22	Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów na podstawie sensora/czujnika znajdującego się na dnie butelki	Tak
23	W ramach czynszu dzierżawnego zgodnie z obowiązującymi wymogami - Pełny, serwis gwarancyjny wydzierżawianego aparatu przez cały okres obowiązywania umowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi przeglądami okresowymi i naprawami zapewniającymi jego sprawność przez cały czas trwania umowy, łącznie z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi potrzebnymi do jego wykonania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.	Tak	Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu …....................................
24	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	Tak
25	Czas naprawy od 1 do 7 dni robocze	Tak / Proszę podać / 1 dzień roboczy – 20 pkt / 2 dni robocze – 10 pkt / 3 dni robocze – 0 pkt / 4 - 7 dni robocze wraz ze sprzętem zastępczym na okres naprawy – 0 pkt
26	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Tak / Proszę podać / 48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt
27	Wykonawca zobowiązujemy / się dostosować pod względem / odpowiedniej temperatury / pomieszczenie,w którym / pracował będzie aparat .	Tak
28	W ramach instalacji wymagane jest podłączenie aparatu umożliwiające dwukierunkową komunikację z oprogramowaniem KS-Solab firmy Kamsoft. / Wykonawca ponosi wszelkie koszty podłączenia aparatu: wykonanie kabla podłączeniowego, ew. doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie interfejsu, konfigurację systemu KS-Solab i szkolenie użytkowników.	Tak

UWAGA
1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć dostawy w/w przedmiotu zamówienia i oferowanej konfiguracji.
2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametr wymagany ” lub których spełnienie jest wymagane (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .
        …………………………………………………..................................................................
        Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej
        do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3
Opis Przedmiotu Zamówienia
Zadanie nr 2 – Odczynniki do barwienia metodą GRAMA wraz z dzierżawą automatu do barwienia preparatów metodą natryskową i z dzierżawą mikroskopu świetlnego.
Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): …………………………………….................
Producent (podać): ………………………………………………………………................
Lp.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	Parametr wymagany	Parametry oferowanego / PODAĆ/OPISAĆ
1	Aparat do automatycznego barwienia metodą Grama, metodą natryskową	TAK
2	Aparat fabrycznie nowy nie starszy niż 2018	TAK
3	Aparat wyposażony w rotor do barwienia minimum 1-12 preparatów i z pojemnikiem na odpady	TAK
4	Certyfikat CE lub Deklaracja ( dla urządzenia , odczynników/podłóż ) Zgodność ,materiały informacyjne (opisów, katalogów, folderów, fotografii) oferowanego przedmiotu zamówienia, ( instrukcja obsługi urządzenia) w języku polskim - ( Wykonawca dostarcza przy dostawie sprzętu )
5	Oprogramowanie aparatu umożliwiające dostosowanie ilości zużywanych odczynników do liczby barwionych preparatów	TAK
6	Czas barwienia do 10 minut	TAK
7	Cykl czyszczenia automatycznie opróżniający każdą dyszę spryskującą	TAK
8	Możliwość wyboru programów barwienia	TAK
9	Monitorowanie poziomu odczynników	TAK
10	Monitorowanie poziomu odpadów	TAK
11	Monitorowanie poziomu odczynników	Tak / proszę podać / Tak – 20 pkt / Nie – 0 pkt
12	W ramach czynszu dzierżawnego zgodnie z obowiązującymi wymogami - Pełny, serwis gwarancyjny wydzierżawianego automatu przez cały okres obowiązywania umowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi przeglądami okresowymi i naprawami zapewniającymi jego sprawność przez cały czas trwania umowy, łącznie z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi potrzebnymi do jego wykonania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.	Tak	Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu …....................................
13	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	Tak
14	Czas naprawy od 1 do 7 dni robocze	Tak / Proszę podać / 1 dzień roboczy – 20 pkt / 2 dni robocze – 10 pkt / 3 dni robocze – 0 pkt / 4 - 7 dni robocze wraz ze sprzętem zastępczym na okres naprawy – 0 pkt
15	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Tak / Proszę podać / 48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt
16	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia interpretacji wyników w Pracowni Mikrobiologii Zamawiającego – Protokół ze szkolenia przy dostawie .	Tak
17	Wykonawca zobowiązujemy / się dostosować pod względem / odpowiedniej temperatury / pomieszczenie,w którym / pracował będzie aparat .	Tak
18	W ramach instalacji wymagane jest podłączenie aparatu umożliwiające dwukierunkową komunikację z oprogramowaniem KS-Solab firmy Kamsoft. / Wykonawca ponosi wszelkie koszty podłączenia aparatu: wykonanie kabla podłączeniowego, ew. doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie interfejsu, konfigurację systemu KS-Solab i szkolenie użytkowników.	Tak

UWAGA
1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć dostawy w/w przedmiotu zamówienia i oferowanej konfiguracji.
2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametr wymagany ” lub których spełnienie jest wymagane (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

        …………………………………………………..................................................................
        Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej
        do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3
Opis Przedmiotu Zamówienia
Zadanie nr 3 - Dzierżawa analizatora do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z materiału klinicznego metodą mulit PCR Film Array z zestawem komputerowym z oprogramowaniem do analizatora , czytnik kodów kreskowych do idetyfikacji odczynników
Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): …………………………………….................
Producent (podać): ………………………………………………………………...........................

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	Parametr wymagany	Parametry oferowane / PODAĆ/OPISAĆ
1	Analizator nie starszy niż 2018 roku produkcji, w pełni zautomatyzowany do wieloparametrowego oznaczania drobnoustrojów PCR w systemie zamkniętym wraz z zestawem komputerowym z oprogramowaniem, czytnikiem kodów kreskowych, UPS i stacją roboczą do przygotowywania próbek.	Tak
2	Aparat pracuje w oparciu o system zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie aparatu lub/i do innych urządzeń.	Tak
3	System wykorzystuje technologię nested multipleks PCR o podwyższonej czułości i specyficzności oznaczeń.	Tak
4	Odczynniki gotowe do użycia o zamkniętym układzie reakcyjnym posiadające zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kontaminacją.	Tak
5	Testy w formie panelów wykorzystujących technikę multipleks PCR do jednoczesnego wykrywania wielu patogenów.	Tak
6	Możliwość wykonania badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta lub dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji DNA.	Tak
7	Testy w formie panelów posiadają kontrole wewnętrzne umożliwiające monitorowanie poprawności wykonania badania na każdym etapie.	Tak
8	Czas wykonania analizy poniżej 70 minut.	Tak
9	Aparat wydaje wynik gotowy do interpretacji.
10	Aparat nie wymaga spełniania kryteriów pracowni biologii molekularnej.
11	Odczynniki multipleks PCR kompatybilne z aparatem zestawione w panelach umożliwiające detekcję grup patogenów i mechanizmów oporności na antybiotyki:
12	Panel do wykrywania bakterii atypowych i wirusów z górnych dróg oddechowych (wymaz z nosogardzieli): / Wykrywający przede wszystkim wirusy Influenza A, B, wirusy Parainfluenza, Rinowirusy/Enterowirusy, RSV oraz bakterie atypowe.
13	Panel do wykrywania bakterii typowych i atypowych, wirusów i genów oporności na antybiotyki z dolnych dróg oddechowych (materiał: plwocina, BAL): / Wykrywający najczęściej powodujące infekcje bakterie G (+), G (-), niefermentujące i atypowe wirusy oraz geny oporności na antybiotyki.
14	Panel do wykrywania patogenów zakażeń krwi i genów oporności na antybiotyki z dodatnich hodowli (butelek krwi) / Bakterie najczęściej powodujące zakażenie krwi G (+), G (-), niefermentujące, grzyby drożdżopodobne i geny oporności np. MRSA, VRE, KPC.
15	Panel do wykrywania bakterii, wirusów i pasożytów jelitowych: / Bakterie, pasożyty, wirusy – najczęściej powodujące zakażenie układu pokarmowego.
16	Panel do wykrywania bakterii, wirusów i drożdżaków z płynu mózgowo-rdzeniowego: / Bakterie najczęściej powodujące zakażenie OUN oraz wirusy w szczególności Cytomegalowirus, Enterowirus, wirus opryszczki typu 1, typu 2, ludzki herpeswirus typu 6, wirus ospy wietrznej-półpaśca / + grzyby powodujące najczęściej zakażenie OUN
17	Certyfikat CE lub Deklaracja ( dla urządzenia , odczynników/podłóż ) Zgodność ,materiały informacyjne (opisów, katalogów, folderów, fotografii) oferowanego przedmiotu zamówienia, ( instrukcja obsługi urządzenia) w języku polskim - (Wykonawca dostarcza przy dostawie sprzętu)
18	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia interpretacji wyników w Pracowni Mikrobiologii Zamawiającego – Protokół ze szkolenia przy dostawie	Tak
19	W ramach czynszu dzierżawnego zgodnie z obowiązującymi wymogami - Pełny, serwis gwarancyjny wydzierżawianego analizatora przez cały okres obowiązywania umowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi przeglądami okresowymi i naprawami zapewniającymi jego sprawność przez cały czas trwania umowy, łącznie z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi potrzebnymi do jego wykonania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.	Tak	Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu …....................................
20	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	Tak
21	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia interpretacji wyników w Pracowni Mikrobiologii Zamawiającego – Protokół ze szkolenia przy dostawie	Tak
22	Czas naprawy od 1 do 7 dni robocze	Tak / Proszę podać / 1 dzień roboczy – 20 pkt / 2 dni robocze – 10 pkt / 3 dni robocze – 0 pkt / 4 - 7 dni robocze wraz ze sprzętem zastępczym na okres naprawy – 0 pkt
23	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Tak / Proszę podać / 48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt
24	Wykonawca zobowiązujemy / się dostosować pod względem / odpowiedniej temperatury / pomieszczenie,w którym / pracował będzie aparat .	Tak
25	W ramach instalacji wymagane jest podłączenie aparatu umożliwiające dwukierunkową komunikację z oprogramowaniem KS-Solab firmy Kamsoft. / Wykonawca ponosi wszelkie koszty podłączenia aparatu: wykonanie kabla podłączeniowego, ew. doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie interfejsu, konfigurację systemu KS-Solab i szkolenie użytkowników.	Tak

UWAGA
1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć dostawy w/w przedmiotu zamówienia i oferowanej konfiguracji.
2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametr wymagany ” lub których spełnienie jest wymagane (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

        …………………………………………………..................................................................
        Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej
        do reprezentowania Wykonawcy