III.2.230/555ZP/12/143/12 r.                                                                    Stalowa Wola 15.06.2012 r.

…..................................

….................................

…................................

dot. przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do  zabiegów koronarografii i  koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli , ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem:2012/S 66-107690

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące siwz:

Pytanie nr 1 dot. Zadania 11

Czy Zamawiający w Zadaniu 11 dopuści balon do zapobiegania i leczenia restenozy pokryty lekiem antymitotycznym (paklitaksel 3 µg/mm² ) z nośnika którym jest BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate ), dla którego ciśnienie RBP jest równe 13 atm (dla średnic 2,0 – 3,5 mm), oraz RBP 12 atm (dla średnicy 4,0 mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie nr 2 do Umowy - § 1 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „7 dni roboczych” ?

Odp. Tak

Pytanie nr 3 do Umowy - § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „48 godzin roboczych” ?

Odp. Tak, 48 godzin należy odnosić do dni roboczych.

Pytanie nr 4 do Umowy - § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „trzykrotne niezachowanie przez Wykonawcę obowiązujących norm jakościowych, terminów i ilości dostaw” ?

Odp. Nie, podtrzymujemy odnośne zapisy projektu umowy

Pytanie nr 5 do Umowy - § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „7 dni roboczych” ?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 6 do Umowy - § 6 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o „14 dni roboczych” ?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 do Umowy - § 7 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „każdy dzień opóźnienia” na „każdy dzień zwłoki” i doprecyzowanie, że chodzi o „każdy dzień roboczy” ?

Odp. Nie , podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 do Umowy - § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „opóźnienie” na „zwłoka” ?

Odp. Tak

Pytanie nr 9 do Umowy - § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie nowego ust. 5 o treści "5. Łączna kwota kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 15 % kwoty wynagrodzenia umownego."?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr10 dotyczy Zad. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów, dla których skrócenie podczas implantacji wynosi maksymalnie 3,1%, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie nr 11 dotyczy Zad. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych, których ciśnienie nominalne wynosi 6atm, profil zewnętrzny mierzony w najszerszym miejscu wynosi 0,031” dla średnicy 3,0mm bez średnic 1,2mm i 1,5mm dla długości 30mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pytanie nr 12 dotyczy Zad. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych, których przyrost średnicy jest nie przekracza 5,5%, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie nr 13 dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar  umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie przyszłej umowy w zakresie zapisów par.7 ust.1.

Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależnego realizowania postanowień niniejszej umowy obowiązują je następujące kary umowne:

1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia wyliczonego na podstawie Formularza cenowego za tę partię dostawy za każdy dzień opóźnienia dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej partii dostawy.

Odp. Podtrzymujemy odnośne zapisy projektu umowy.

Pytanie  nr 14dotyczy Zadania nr 19

Czy w Zadaniu nr 19 Zamawiający dopuści cewniki prowadzące do PCI cewniki o wymiarach 5-7 Fr, bez otworów bocznych, o trójwarstwowej budowie?

Odp. Nie

Pytanie nr 15

Czy w Zadaniu nr 28 Zamawiający dopuści Torquery akceptujące prowadnik o średnicy  0,010” do 0,038” ?

Odp. Tak

Pytanie nr 16

3. Czy w Zadaniu nr 41 Zamawiający dopuści cewniki o wymiarach 5-7 Fr ze średnicami wewnętrznymi : 5 Fr - 0,059",

Dla 6 Fr  wewnętrzny: 0,071",

Dla 7 Fr  wewnętrzny: 0,081" ?

Odp. Nie.

Pytanie nr 17 dotyczy Zadaniu nr 42

Czy w Zadaniu nr 42 Zamawiający dopuści  introducer o długości koszulki 7 i 10 cm,  z prowadnikiem stalowym 0,018” oraz igłą długości 38 mm?

Odp. Nie

Pytanie nr 18 dotyczy Zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o długościach 6 mm, 10 mmm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, i „crossing profile” równy 0,034” dla balonów o średnicy  3,00 mm? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odp. Nie.

Pytanie nr 19 dotyczy Zadania nr 15

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe do doprężania stentów o średnicy  od 2,00 mm do 4,00 mm? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odp. Nie.

Pytanie nr 20 dotyczy Zadania nr 24

Czy Zamawiający dopuści drut prowadzący  o długości  80cm, 150 cm,  175 cm,  220 cm, 260 cm?

Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odp. Tak.

Pytanie nr 21 dotyczy Zadania nr 40

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zamykające miejsce nakłucia  tętnicy biodrowej oparte na zasadzie mechanicznego zamknięcia z zastosowaniem  biowchłanialnego komponentu umiejscawianego poza światłem naczynia, dostępnego  w rozmiarach 5F, 6F oraz 7F?

Odp. Tak.

Pytanie nr 22 dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek Sirolimus?

Odp. Nie.

Pytanie nr 23 dotyczy Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści stengrafty o następujących parametrach:

Pkt. Nr 2 – Materiał graftu – tkanka osierdzia końskiego przytwierdzona do stentu szwem polipropylenowym

Pkt. nr 3   - Stenty o długościach 13, 18, 23,  i 27 mm i średnicach  2,5: 3,0 ; 3,5; i 4,0 mm

Odp. Nie

Pytanie nr24 dotyczy Zadania 30

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie nowoczesnych atraumatycznych balonów do kontrapulsacji których objętości wynoszą 7,0F 30cc; 8,0F 30cc i 40cc oraz 9F 50cc, współpracujące ze sterownikiem Datascope, których kanał centralny jest odporny na zagięcia i załamania oraz na wykrzepianie, kompatybilny z dostępnymi na rynku koszulkami naczyniowymi, gdzie istnieje możliwość zakładanie balonu do kontrapulsacji bezkoszulkowo, posiadających w zestawie min dwie długie (175 cm) prowadnice oraz dwie koszulki donaczyniowe,?

Odp. Nie

Pytanie nr  25

Prosimy o odstąpienie od wymogu utworzenia składu konsygnacyjnego w pakiecie 30. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o zmniejszenie składu konsygnacyjnego i określenie wysokości składu na: po jednej sztuce z każdego zaproponowanego rozmiaru.

Odp. Nie, podtrzymujemy dotychczasowe wymogi SIWZ.

Pytanie 26

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego dostaw cząstkowych na 3 dni robocze oraz dostaw „na cito” na 2 dni robocze.

Odp. Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 27

Wnosimy o skrócenie terminu zapłaty za towar z 90 dni do terminów zgodnych z zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. tj. do 30 dni.

Powyższy zapis bowiem w sposób rażący stoi w sprzeczności z zapisami ww. ustawy, zgodnie z którymi, właściwym jest maksymalnie 30 dniowy termin płatności: (Art. 5). „Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego”.

Ponadto prosimy o wykreślenie zapisu „Wykonawca nie będzie żądał odsetek ustawowych  za okres począwszy od 31 dnia, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury  VAT do dnia  zapłaty, o którym mowa w ust. 1.”  Z paragrafu 5 ust. 3 wzoru umowy.

Odp.Podtrzymujemy odnośne zapisy projektu umowy. Jak wynika z treści art. 353 1 Kodeksu cywilnego – strony zawierające umowę kształtują ją według swego uznania , a w naszej ocenie , art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. Ustaw nr 139 , poz. 1323) daje prawo wydłużenia terminu zapłaty ponad 30 dni , co nie powoduje sprzeczności z obowiązujacymi przepisami i nie skutkuje też nieważnością umowy wg art. 9 tej ustawy.

Należy zakładać, że treścią SIWZ zainteresowani są Wykonawcy, którym znana jest treść

ogłoszenia o przetargu, w którym mowa , że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy zaakceptują termin płatności min. 90 dni (pkt III.1.2 ogłoszenia) i ten warunek progowy akceptują.

Pytanie nr  28 do wzoru umowy

Prosimy o modyfikacje paragrafu 7 ust. 1.1.2. wzoru umowy na:

„W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia dostawy.”

Odp.Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu na nastepującą: W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru ,wyliczonej na podstawie Formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia dostawy.”

Pytanie nr  29 do wzoru umowy

Prosimy o dopisanie do paragrafu 10 wzoru umowy zapisu:

„Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odp. Podtrzymujemy doptychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie nr  30 dotyczy Zadania nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 33 cewnika do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych o dostępnej średnicy cewnika 6F; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie nr 31 dotyczy Zadania nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 35 urządzenia do usuwania ciał obcych o następujących parametrach:

- Zestaw zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik

- Rozmiar 6F - 7F

- Zakres pracy: 6 – 45 mm

- Długość pętli 120 cm

- Długość cewnika 100 cm

- System składający się z trzech pętli nitinolowych

- System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej

- Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1

- Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii

- Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem

Odp. Tak.

Pytanie nr 32 dotyczy Zadania nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 36 urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń o następujących parametrach:

- Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik

- Rozmiar 3,2 F

- Zakres pracy: 2 – 8 mm

- Długość pętli 175 cm

- Długość cewnika 150 cm

- System składający się z trzech pętli nitinolowych

- System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej

- Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1

- Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii

- Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia

Odp. Tak

Wprowadza się  dopis w treści § 5 ust. 1 o natępującej treści:

„Wykonawca , dla zachowania prawidłowości rozliczeń księgowych, zobowiązuje się do

dostarczania Zamawiającemu faktur VAT przed upływem miesiąca, którego dotyczy

dostarczany przez Wykonawcę asortyment”

Powyższe stanowi integralną część SIWZ.