##### Załącznik nr 1

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

##### ORAZ PAMETRÓW PODLEGAJACYCH OCENIE PUNKTOWEJ

Oferowany model/typ: ……

Producent:  ………………..

Kraj pochodzenia………….

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OCENA PUNKTOWA | OFEROWANE PARAMETRY oraz nr strony oferty, na której zamieszczono informację o spełnieniu wymagań granicznych lub potwierdzenie danych przez producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji – nie wcześniej, niż 2012 | TAK | -- |  |
| 2. | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK | -- |  |
| I.Procesor wizyjny i źródło światła |
|  | System obrazowania w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV, HD+SXGA | -- | HDTV – 10 pkt HD+SXGA– 0 pkt |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanym systemem do archiwizacji badań Endobase będącego w wyposażeniu Pracowni Endoskopowej Zamawiającego | -- | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Pełna obsługa aparatów: GIF Q 165, CF Q165 L, GIF Q 145, CF Q 145 Firmy Olympus , posiadanych przez Pracownię Endoskopową Zamawiającego, z możliwością podłączenia posiadanych przez Zamawiającego endoskopów do wejścia PIP oferowanego monitora bez konieczności użycia procesora wizyjnego Olympus | TAK |  |  |
| 4. | Sygnał wyjściowy o parametrach HDTV, dopuszcza się SXGA, niezależnie od podłączonego endokopu | -- | HDTV - 10 pkt SXGA - 0 pkt |  |
| 5. | Możliwość powiększenia obrazu ruchomego monitora | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość nagrywania obrazu w czasie rzeczywistym(w czasie badania) w jakości HD + SXGA | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzeń zewnętrznych typu np. USG, RTG za pomocą funkcji obraz w obrazie oraz obraz obok obrazu lub za pomocą funkcji oferowanego monitora | TAK |  |  |
| 8. | Wbudowana funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła za pomocą optycznego lub cyfrowego filtrowania wiązki białego światła wykorzystująca zakres światła niebieskiego i zielonego, które jest dobrze absorbowane przez hemoglobinę. Uzyskanie kontrastowego obrazowania układu naczyń krwionośnych śluzówki | -- | Obrazowanie Optyczne – 10pkt Obrazowanie cyfrowe – 0 pkt |  |
| 9. | Wymienna pamięć typu USB pojemność min. 2 GB, możliwy produkt niemedyczny | TAK |  |  |
| 10. | Pełna polska wersja językowa menu procesora dop. się wersję językową angielską | -- | Wersja j.polska – 10 pkt Wersja j. angielska - 1 pkt |  |
| 11. | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków (ą, ę itp.) dop. się znaki językowe angielskie | --- | Znaki polskie – 10 pkt Znaki angielskie – 1 pkt |  |
| 12. | Wyjścia analogowe min. RGBS, YPbPr, Composite | TAK |  |  |
| 13. | Wyjścia cyfrowe min. DVI-D | TAK |  |  |
| 14. | Obsługa wielu trybów obrazowania w zależności od podłączonego endoskopu i monitora | TAK |  |  |
| 15. | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |  |
| 16. | Zapis zdjęć w systemie archiwizacji w przypadku braku pamięci przenośnej, konieczność zapisu video w trakcie badania w jakości HD+SXGA | TAK |  |  |
| 17. | Możliwość zapisu oprogramowania procesora na dowolnej przenośnej pamięci | TAK |  |  |
| 18. | Minimum trzy osobne przesłony (automatyczna, średnia, szczytowa) Dop. się mniej niż trzy osobne przesłony (automatyczna, średnia, szczytowa) | --- | 3 osobne przesłony – 10 pkt Mniej, niż 3 osobne przesłony – 1 pkt |  |
| 19. | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK |  |  |
| 20. | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |  |
| II. Monitor medyczny |
| 1. | Przekątna minimum 24 cale | TAK |  |  |
| 2. | Rozdzielczość minimum 1920 x 1200 punktów | TAK |  |  |
| III. Wózek medyczny do zestawu endoskopowego |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |  |
| 2. | Ruchomy wieszak na endoskopy | TAK |  |  |
| 3. | Ruchome ramię: prawo/lewo, pochył, góra/dół, przód/tył, do mocowania monitora LCD | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |  |
| IV. Pompa do spłukiwania pola obserwacji |
| 1. | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał wideoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy | TAK |  |  |
| 2. | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie- kontrolowaną mikroprocesorowo | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |  |
|  | Zbiornik płynu – minimum 1 lub 2 litry ( autoklawowalny lub jednorazowy) | TAK |  |  |
|  | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania nowych i posiadanych endoskopów wymienionych w pkt. I.3) | -- | TAK – 10 pkt NIE - 2 pkt |  |
|  | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | TAK |  |  |
| V. Wideogastroskop zabiegowy |
| 1. | Średnica kanału roboczego minimum 3,7 mm | TAK |  |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna wziernika – nie więcej niż 11,6 mm | TAK |  |  |
| 3. | Kąt obserwacji minimum 140 stopni | TAK |  |  |
| 4. | Głębia ostrości – minimum 3-100 mm, dopuszcza się niższą | -- | 3-100 - 10 pkt niższa - 1 pkt |  |
| 5. | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej , z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora - minimum 4 | TAK |  |  |
| 6. | Pełna kompatybilność z posiadaną myjnią automatyczną typu ETD bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. W przypadku braku kompatybilności z posiadaną myjnią, konieczne dostarczenie myjni z możliwością automatycznej dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji endoskopów | TAK |  |  |
| VI. Wideoduodenoskop |
| 1. | Średnica kanału roboczego - minimum 4,2 mm | TAK |  |  |
| 2. | Średnica tuby wziernika – max 13,7 mm | TAK |  |  |
| 3. | Długość robocza – min. 1240 mm | TAK |  |  |
| 4. | Minimalne zagięcia końcówki dystalnej ( w stopniach): Góra/dół: 120/90 Lewo/prawo: 90/105 | TAK |  |  |
| 5. | Głębia ostrego widzenia – min. 4-60 mm | TAK |  |  |
| 6. | Pole widzenia – min. 100 stopni z optyką boczną | TAK |  |  |
| VII. Dodatkowe stanowisko do archiwizacji badań |
| 1. | Pełna współpraca z posiadanym systemem archiwizacji Endobase w ramach jednej bazy danych Dopuszcza się: pełna współpraca z oferowanym systemem endoskopowym | -- | Pełna współpraca z systemem arch. Endobase – 10 pkt Pełna współpraca z oferowanym systemem endoskopowym – 0 pkt |  |
| 2. | Przesył zdjęć bezpośrednio z głowicy endoskopu | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość importu kodów i procedur m. innymi: ICD10, ICD9 | TAK |  |  |
| VIII. Pozostałe wymogi |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 2. | Urządzenie zastępcze na czas naprawy - w ciągu max 72 godz. | TAK |  |  |
| 3. | Okres gwarancji- min. 36 m-cy | TAK Podać |  |  |
| 4. | Okres dostępności serwisu i części zamiennych- min. 8 lat | TAK Podać |  |  |
| 5. | Bezpłatny serwis w okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 6. | Jeden bezpłatny przegląd /rok w okresie gwarancji | TAK |  |  |
| 7. | Możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, w dni robocze | TAK |  |  |
| 8. | Czas reakcji serwisu w godz. liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki- max 48 godz. w dni robocze | TAK Podać |  |  |
| 9. | Czas naprawy uszkodzonego sprzętu – max 14 dni roboczych | TAK Podać |  |  |
| 10. | Punkty serwisowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- podać | TAK |  |  |
| 11. | Pełna, bezpłatna obsługa serwisowa wszystkich uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania endoskopu , w tym również uszkodzeń mechanicznych w okresie gwarancji tj.trzech lat | TAK |  |  |
| 12. | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia medycznego stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC | TAK |  |  |
| 13. | Przeszkolenie minimum dwóch lekarzy w zakresie endoskopii na poziomie podstawowym, minimum dwóch lekarzy w zakresie endoskopii na poziomie zaawansowanym (ECPW, Terapia endoskopowa krwawień z przewodu pokarmowego, ESD, EMR) Łączny czas każdego szkolenia – 7 dni | TAK |  |  |
| 14. | Szkolenie asystentów endoskopowych – minimum dwie osoby Łączny czas szkolenia – 7 dni | TAK |  |  |

Uwaga:

Parametr graniczny  jest parametrem bezwzględnie wymaganym, brak jego potwierdzenia i udokumentowania w postaci dołączonych do oferty materiałów informacyjnych, prospektów zawierających pełne dane techniczne oferowanego sprzętu skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Wykonawca przedstawi szczegółowy opis oferowanego sprzętu, foldery, prospekty itp. jako załączniki do oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…..…………………………………..

pieczęć i podpis Wykonawcy