III.2.230/ 1348 ZP/270/13                                                                      Stalowa Wola dnia 03.12.2013 r.

......................................

…..................................

…..................................

Dot.: przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 250027-2013 z dnia 22.11.2013 r.

Informujemy Państwa, że wpłynęły następujące pytania dot. SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji pkt. A poz. 1-10 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 120mmx200m w miejsce rękawa 125mmx200m ?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 3

Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 350mmx200m lub 400mmx200m w miejsce rękawa 380mmx200m ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 400mmx200m w miejsce rękawa 420mmx200m ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o wartości niezwilżalności wodą równej 40 sek., która spełnia wymagania normatywne (20s - PN EN 868-3 pkt. 4.4.13) i bardzo nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego?

Odp. Tak.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji, spełniające wymagania SIWZ, o temperaturze zgrzewania 180°C – 220°C?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 7

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym.

Odp. Zamawiający wymaga aby znak CE był umieszczony na opakowaniach zbiorczych.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odp. Zgodnie z normą PN868-5 pkt.4.6.1.1 oznakowania torebek i rękawów powinny zawierać znak handlowy lub nazwę wytwórcy (ppkt c) tej normy).

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony foli, z uwagi na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych podczas otwierania pakietu?

Odp. Tak Zamawiający wymagany jest  nadruk od strony foli.

Pytanie nr 11 dot. Zad.2 Pozycja nr A1

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie wykonawców.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dot. Zad.2 Pozycja nr A16  -17

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie wykonawców.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. Zad.1 A poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 120mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 Zadanie 1 A.:

Czy Zamawiający dopuści rękawy o parametrach:

Konstrukcja wykonania zgodna z normami PN EN 868-3 i 868-5  oraz papier o gramaturze minimum 60 g,

- niezwilżalność wodą 35 s

- wytrzymałość na przedarcie na sucho wzdłużnie 6,33kN/m, poprzecznie 3,33kN/m

-  wytrzymałość na przedarcie na mokro wzdłużnie 2,07kN/m, poprzecznie 1,0kN/m folia

- zgrzewalna w temperaturze 180- 210º C. Pozostałe parametry zgodnie siwz.

Odp. Podtrzymujemy wymogi  SIWZ.

Pytanie nr 15 dot. Zad. 1 C:

Czy Zamawiający dopuści papier o parametrach:

zawartość siarczanów 0,034 %

wytrzymały na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85kN/m w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,35 kN/m

wytrzymały na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42 kN/m. Pozostałe parametry zgodnie siwz.

Odp. Podtrzymujemy wymogi  SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. Zad. 1 C:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w każdej z pozycji papieru pakowanego naprzemiennie – kolor biały i zielony w jednym opakowaniu; czy należy wycenić opakowanie papieru białego oraz opakowanie papieru zielonego?

Odp. Należy wycenić opakowanie papieru białego oraz opakowanie papieru zielonego.

Pytanie nr 17 dot. Zad 1 C:

Czy Zamawiający dopuści papier 120 cm x120cm w opakowaniu 100 szt. z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Pytania dot. projektu umowy:

1.Czy terminy w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Termin w umowie w § 3 ust. 2 wzoru umowy „w ciągu 48 godzin” odnosi się do dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

W § 3 ust. 2 wzoru umowy po słowach „w ciągu 48 godzin” wprowadza się dopis  „przypadających \w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”

2. Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w projekcie umowy par. 9 ust.1 pkt.1.2 słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury i zrealizowania dostawy?

Odp. Nie. Zgodnie z art. 8 ust. 2 obowiązującej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. Ustaw z dnia 28 marca 2013 roku, poz.403): „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni.”

Zamawiający podtrzymuje wymóg SIWZ.

4. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Zgodnie z par 6 projektu umowy.

5. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Nie.

6.Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy do SIWZ.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralna część SIWZ.

Z poważaniem