III.2.230/ 105 ZP/190/13                                                                         Stalowa Wola dnia 09.08.2013 r.

......................................

…..................................

…..................................

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę lasera siatkówkowego oraz lasera typu YAG dla

Oddziału Okulistyki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ogłoszonego w

Dzienniku Urzędowym UE pod numerem: 307724-2013 z dnia 01.08.2013 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytania nr 1

(I laser siatkówkowy, pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści moc lasera w trybie pracy z lampą w zakresie 0-1200 mW? Odp. Tak (I laser siatkówkowy, pkt.5) Czy Zamawiający dopuści czas odstępu regulowany w zakresie 100-1000ms (repetycja 10Hz)? Odp. Nie (I laser siatkówkowy, pkt. 6) Czy Zamawiający dopuści chłodzenie powietrzem? Odp. Nie (I laser siatkówkowy, pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści adapter z mikromanipulatorem dedykowany do lampy typu Hagg-Streit ? Odp. Nie (I laser siatkówkowy, pkt. 10) Czy Zamawiający dopuści mikromanipulator dzięki któremu możemy zmienić położenie spotu , natomiast położenie szczeliny regulowane jest joystickiem umieszczonym na lampie? Odp. Tak. (I laser siatkówkowy, pkt. 11) Czy Zamawiający dopuści pulpit zintegrowany z obudową lasera? Nie (I laser siatkówkowy, pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści konsolę lasera odłączalną, pulpit zintegrowany z konsolą? Odp. Nie. (Laserowa lampa szczelinowa, pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści powiększenie w zakresie 5-31x? Odp. Tak. (Laserowa lampa szczelinowa, pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści okulary o powiększeniu 12,5x z korekcją wady +/-5 dpt? Odp. Tak. (Laserowa lampa szczelinowa, pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści szerokość szczeliny regulowaną płynnie w zakresie 0-10mm? Od. Nie. (Laserowa lampa szczelinowa, pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści długość szczeliny regulowaną płynnie w zakresie 0-10mm? Odp. Nie. (Laserowa lampa szczelinowa, pkt. 6) Czy Zamawiający dopuści blokadę lampy szczelinowej za pomocą pokrętła? Odp. Tak. (Laserowa lampa szczelinowa, pkt.7) Czy Zamawiający dopuści stolik symetryczny umożliwiający obsługę pacjentów na wózkach inwalidzkich? Odp. Tak. (II Laser, pkt.3) Czy Zamawiający dopuści energię wiązki: 10mJ dla impulsu pojedynczego, 20mJ dla pulsu podwójnego, 30mJ dla pulsu potrójnego? Odp. Tak. (II Laser, pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści offset w zakresie 100-350µm? Odp. Nie. (II Laser, pkt. 7) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 2-punktową regulacją natężenia wiązki? Odp. Nie. (II Laser, pkt. 9) Czy Zamawiający dopuści przełom optyczny w powietrzu przy wartości energii 4 mJ? Odp. Nie. (Lampa szczelinowa, pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści mikroskop typu Greenough z trzema powiększeniami w zakresie 10, 16, 28x? Odp. Tak. (Lampa szczelinowa, pkt. 3 ) Czy Zamawiający dopuści okular o powiększeniu 12,5x, korekcji +/-5dpt, PD 52-85 mm? Odp. Tak. (Lampa szczelinowa, pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści szerokość szczeliny regulowana płynnie w zakresie 0-10mm? Odp. Nie. (Lampa szczelinowa, pkt. 5 ) Czy Zamawiający dopuści długość szczeliny regulowana płynnie w zakresie 0-10mm? Odp. Nie. (Lampa szczelinowa, pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści pokrętło blokowania lampy szczelinowej? Odp. Tak. (Lampa szczelinowa, pkt. 9) Czy Zamawiający dopuści pulpit zintegrowany z lampą szczelinową? Odp. Nie. Pytania nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści laser siatkówkowy z czasem odstępu między impulsami: regulowanym od

0.01 do 3.0 sekund; z lampą szczelinową o dł. szczeliny regulowaną w zakresie: 1.8-12mm, z

funkcją szybkiej blokady pozycji lampy realizowana pokrętłem, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści Laser YAG z promieniem celującym 2 punktowym, z wielkością ogniska

8μm, dł. fali lasera celowniczego 635nm, z lampą szczelinową o szer. szczeliny regulowana w

zakresie: 0-13mm; z wysokością szczeliny regulowaną w zakresie: 2-12,5mm, pozostałe parametry

bez zmian?

Odp. Nie.

Pytania nr 3

1.Dot. wzoru umowy § 8 pkt. 3

Zamawiający w w/w punkcie projektu umowy wymaga przystąpienia do naprawy w terminie 48 godzin od zgłoszenia awarii. Oferowany przez nas sprzęt jest sprzętem specjalistycznym, w związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów tego pkt. umowy i wydłuży czas reakcji na 72 godziny (dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili zgłoszenia awarii?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów tego pkt. umowy i wydłuży czas reakcji na 72 godziny w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili zgłoszenia awarii.

2.Dot. wzoru umowy § 8 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu z umowy?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy umowy.

3.Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu tego punktu na: „ W przypadku 3-krotnej awarii gwarancyjnej danego modułu lub podzespołu, nie wynikającej z winy Zamawiającego, uprawnia do wymiany modułu, podzespołu na nowe”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego zapisu na proponowany j/w.

Pytania nr 4

Odp. Nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy odnośne zapisy projektu umowy

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Odp. Nie.

Odp. Nie wyrażamy zgody

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy

Odp.Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Odp.Koryguje się numerację stępów w par 9 projektu umowy:

Kolejny ust. Nr 4 otrzymuje nr 5, ust. nr 7 otrzymuje nr 6

Odp.Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Odp.Pytanie jest bezprzedmiotowe dla prowadzonej procedury.

Odp. Dane, o których mowa w pytaniu ogólnie dostępne są na stronach Monitora

Polskiego B i w KRS.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ.

Przesuwa się termin składania ofert przetargowych na dzień 27 sierpnia 2013 roku. Miejsce i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem