III.2.230/ 1199ZP/ 240 /2014					Stalowa Wola dnia  14.11.2014rok

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na  dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań

biochemicznych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania tych badań dla potrzeb Działu

Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego SP ZZOZ w Stalowej Woli,

w okresie trzech lat licząc od daty podpisania umowy- przetarg ogłoszony  na portalu  Urzedu

Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 232649 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Analizator główny

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora głównego o wydajności do 400 oznaczeń kolorymetrycznych/godz oraz 600 oznaczeń ISE/godz ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane systemy dawały możliwość modyfikowania wprowadzonych aplikacji (metodyki badań), oraz wprowadzania dowolnej liczby nowych aplikacji przez operatora ?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów o zakresie pomiarowym                         340-804nm ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Analizator dodatkowy

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na zaoferowanie wolnostojącego analizatora dodatkowego ?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, dla którego średnie zużycie wody wynosi 15 l/godz ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Analizator główny i dodatkowy:

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie analizatorów, nie posiadających oprogramowania w języku polskim, lecz wbudowaną instrukcją obsługi w języku polskim ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy wyposażenia dodatkowego

7. Czy zamawiający wyrazi zgodę , na zaoferowanie używanego klimatyzatora oraz mikroskopu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dokumenty potwierdzające trwałość oferowanych odczynników na pokładzie były złożone na CD lub pendrive?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy Załącznika nr 1 B do SIWZ

9.Czy oferowane analizator główny oraz analizator dodatkowy muszą pochodzić od tego samego

producenta ?

Odp.  Tak

10.Zamawiający wyspecyfikował analizatory biochemiczne umożliwiające   pomiary ISE (Na,K,Cl)

Jaką metodą, pośrednią czy bezpośrednią ma być dokonywany pomiar ?

Odp. Zamawiający nie precyzuje metody oznaczania ISE

Dotyczy formularza oferty Pkt.11 – Załączniki do oferty

11.Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego trwałość oferowanych odczynników  na pokładzie aparatów .Czy w związku z tym , że obydwa analizatory posiadają wszystkie pozycje odczynnikowe chłodzone ,Zamawiający uzna za wystarczające Oświadczenie spełnienia tego wymogu , a szczegółowe dane dotyczące poszczególnych parametrów i ich trwałości , będą dostarczone wraz z analizatorem w postaci aplikacji odczynnikowych dedykowanych na  proponowany analizator ?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie .

Dotyczy Zał. Nr 1A

12.Pkt 18, oznaczenie IgA. Czy ze względu na niewielką ilość badań w ciągu 3 lat - 400 oznaczeń,

oraz fakt, iż oznaczenie IgA nie jest oznaczeniem pilnym, czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie tych badań na zewnątrz i skalkulowanie ich w ofercie?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

13.Czy Zamawiający uwzględnił w ilościach testów, oznaczenia potrzebne do wykonania kontroli

jakości i kalibracji? Jeśli nie, prosimy o podanie sposobu kalkulacji kalibratorów i kontroli.

Odp. Tak, Zamawiający uwzględnił ilość kalibracji i kontroli.

Dotyczy Zał. Nr 1B - Zestawienie parametrów i warunków bezwzględnie wymaganych

14.Aparat główny. Pkt .16. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie analizatora

pracującego w żądanym zakresie pomiarowym długości fal 340-800nm, który pozwala na wykonanie

wszystkich parametrów biochemicznych wyspecyfikowanych w załączniku 1A. Jednocześnie

pragniemy zwrócić uwagę, że wymaganie zaoferowania analizatora pracującego z użyciem określonych długości fal wskazuje jednoznacznie na jednego producenta i jeden konkretny model analizatora na rynku.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15.Aparat Główny. Pkt. 8. Prosimy o dopuszczenie analizatora padającego dwa rodzaje opakowań o pojemności 20 ml i 62 ml, co w pełni zabezpiecza możliwość wykonania wszystkich oznaczeń, nie

wpływa na stabilność regentów i zwiększa konkurencyjność ofert

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16.Aparat Główny. Pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością zaprogramowania automatycznego startup i shutdown uruchamianego automatycznie przez analizator z możliwością określenia zakresu wykonywanych czynności: mycie kuwet, pomiary tła, weryfikacja jakości kuwet itp.?

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza.

17.Aparat główny i dodatkowy. Pkt. 8. Prosimy o informację, jakie oprogramowanie LIS jest zainstalowane w laboratorium.

Odp. Zainstalowane jest oprogramowanie firmy KAMSOFT S.A.

18.Aparat dodatkowy. Pkt. 8,11. Czy biorąc pod uwagę, zgodnie z tym co zapisał Zamawiający, że analizator pomocniczy ma wykonywać jedynie ok. 15% wyspecyfikowanych oznaczeń, czy zgodzi się on na zastosowanie tych samych reagentów, kontroli i kalibratorów, cupsów, co w analizatorze głównym pod warunkiem dostarczenia opakowań reagentów na analizator dodatkowy wraz z dostawą odczynników?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści

w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem