WSTĘP

Podstawa prawna niniejszego postępowania przetargowego to: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwana dalej „ustawą” lub „ ustawą PZP” oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 135.000 EURO .

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na: Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i  dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

I. ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona: www.szpital-stw.com

II. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona: www.szpital-stw.com

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są: Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i  dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie dwóch lat od podpisania umowy do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), formularzem cenowym (załącznik nr 2 do SWIZ), opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ.

2. Zamawiający w realizacji niniejszego zamówienia dopuszcza udział podwykonawców, posiadających uprawnienia.

3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania :

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy, tzn. Zamawiający ma prawo najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w Części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji ALFA

Prosimy o uzupełnienie pól oznaczonych kolorem żółtym w formularzu JEDZ.

CPV: 33100000

IV. NUMER POSTĘPOWANIA: 1020 ZP/2017

Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszenia z godnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

V. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części: 13. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VII. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Umowa obowiązywać będzie przez okres dwóch lat, licząc od daty jej podpisania – załącznik 8 do SIWZ .

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy, dostarczy depozyt na poziomie 8% ilości dostaw objętych zamówieniem (załącznik nr 2 do SIWZ), w każdym z oferowanych zadań przetargowych. Na zasadach o których mowa w projekcie umowy. Dostarczony depozyt będzie zawierał sprzęt medyczny o maksymalnie długim okresie ważności.

3. Dostawy odbywać się będą według pisemnych zamówień przesyłanych faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia o przyjęciu zamówienia na faks lub e-mail.

4. Dostawa produktów objętych zamówieniem (zad.13) oraz uzupełnienie depozytu (zad. 1-12) odbędzie się w terminie od  3 do 4 dni roboczych od czasu złożenia zamówienia.

5. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba będą pracownikiem Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

7. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt. 3, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdz. XI pkt 2

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający wymaga, złożenia wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców. JEDZ składany jest w formie pisemnej wraz z ofertą wykonawcy. W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wzór formularza JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że instrukcja poprawnego wypełnienia formularza Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

IX. OKRES DEFINIUJĄCY WYKLUCZENIE:

WYKLUCZENIE WYKONAWCY NASTĄPI zgodnie z art. 24 ust.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 )

X. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16- 20 lub ust.5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, ze podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjecie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

2. Procedury samooczyszczenia się Wykonawcy nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

4. W celu skorzystania z instytucji ,,samooczyszczenia", Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych informacji w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

5. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia", Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w Formularzu JEDZ, a następnie zgodnie z art. 26 ust- 1 ustawy do złożenia dowodów.

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (formularz JEDZ)

2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt. 1 oraz ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (formularz JEDZ)

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp albo innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

f) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. Poz. 716) w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – Załącznik nr 7 do SIWZ

g) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp - Załącznik nr 7 do SIWZ

h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - Załącznik nr 7 do SIWZ

i)   oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.23- Załącznik nr  5 do SIWZ

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt. 2 ppkt b, c, d, e, f, g, h

3. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570),

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2:

1) lit. b - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

2) lit. c - e – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1 i pkt. 7 ppkt. 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 7 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 8 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 2 lit. b składa dokument, o którym mowa w pkt 7 ppkt.1 , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 4 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą, wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12. Dokumenty i oświadczenia – forma , zasady ich przygotowania wynikające z treści rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. Poz. 1126)

1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

7. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) , zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

XII. INFORMACJA NA TEMAT PRZYNALEZNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Załącznik nr 5 do SIWZ

XIII. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANY PRODUKT ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

- oświadczamy, że oferowany w ramach w/w postępowania asortyment posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 211) oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia przedstawiamy w/w dokumenty dla wskazanego asortymentu dostaw - Załącznik nr 6 - do dnia składania ofert

- materiały informacyjne (opisy, katalogi, folder, nr zdania , nr str.) oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim - potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 do dnia składania ofert

- próbka oferowanego asortymentu – dot. zadania 13 do dnia składania ofert.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w nieprzezroczystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, uniemożliwiającym ujawnienie jej treści przed upływem terminu składania ofert.

2. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić:

a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz numer fax),

b) numer sprawy: 1020 ZP/2017

c) nazwa Postępowania: Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i  dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli –OFERTA

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i  dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli –PRÓBKI

d) napis: „Nie otwierać przed 17 listopada 2017 r., godziną 9:00”.

Próbki oferowanego asortymentu dostawy Wykonawca dostarcza do dnia składania ofert .

3. Pierwsza strona oferty winna zawierać:

a) łączną liczbę stron oferty,

b) strony, na której dany dokument się znajduje

4. Dokumenty składające się na ofertę :

a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ

b) szczegółową ofertę cenową - Załącznika nr 2 do SIWZ.

W przypadku nie dołączenia do oferty szczegółowej ofert cenowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

c) opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 3 do SIWZ

d) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu (wymienione w rozdz. XI SIWZ) tj. Załącznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ),

e) dokumenty, o których mowa w rozdz. XIII SIWZ

f) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w pkt 11 lit. b),

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej).

h) Wadium zgodnie z wymaganiami określonymi rozdz. XVI SIWZ.

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie i starannie, za pomocą nieścieralnego atramentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

10. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy.

11. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy:

a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (osoby) nie mającą (mające) prawa do reprezentowania Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, albo

- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

12. Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., poz. 1503 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem, że wykaże jednocześnie, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą – „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, skutkować będzie ich ujawnieniem przez Zamawiającego.

13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.

14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 8,

b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,

c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 15 lit. b),

d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

e) Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana.

XV.TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

1. Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć w

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

pok. nr 7, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

w terminie do dnia 17 listopada 2017 r., do godziny 9:00

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert, ma data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską. Konsekwencje złożenia oferty po terminie składania ofert bądź złożenia oferty w innym miejscu niż miejsce składania ofert określone w pkt. 1, ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej Specyfikacji. Koperta lub opakowanie dodatkowo musi być oznaczona napisem „ZMIANA OFERTY”. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym pkt. 3 muszą być złożone według takich samych zasad jak złożona oferta (pkt. 1). Koperty lub opakowania oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną ofertę. Wycofanie złożonej oferty dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający oświadczenie żądania zwrotu złożonej oferty, złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wycofaniu oferty, musi być złożone według takich samych zasad jak złożona oferta (pkt. 1) i może zostać dodatkowo oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY”. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

pok. nr 7, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

w dniu 17 listopada 2017 r., do godziny 9:30

W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca do dnia złożenia oferty przetargowej tj. w terminie do 17 listopada 2017 r. do godz. 9:00 winien wnieść wadium.

2. W przypadku składania ofert częściowych wadium wynosi:

| Zadanie nr 1 | 4 317,00 zł |
| --- | --- |
| Zadanie nr 2 | 1 306,00 zł |
| Zadanie nr 3 | 17 193,00 zł |
| Zadanie nr 4 | 4 922,00 zł |
| Zadanie nr 5 | 14 830,00 zł |
| Zadanie nr 6 | 4 314,00 zł |
| Zadanie nr 7 | 8 022,00 zł |
| Zadanie nr 8 | 6 494,00 zł |
| Zadanie nr 9 | 2 156,00 zł |
| Zadanie nr 10 | 19 599,00 zł |
| Zadanie nr 11 | 6 986,00 zł |
| Zadanie nr 12 | 3 417,00 zł |
| Zadanie nr 13 | 585,00 zł |

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Zamawiającego (decyduje termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI

Nr konta 51 9430 0006 0024 0002 2000 0003

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Zamawiający prosi aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg: Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i  dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, - numer sprawy 1020 ZP/2017”.

6. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 lit. b-e, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

9. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

10. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę Postępowania, którego wadium dotyczy.

11. Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone z Postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b.

12. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zapisami zapisanymi w art. 46 ustawy Pzp.

XVII.FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 2, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście , za pośrednictwem posłańca, faksu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219)

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 3 oraz 3a ustawy Pzp,art. 26 ust.1, art. 26 ust 2f ustawy Pzp, oświadczenia dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie pisemnej.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez Zamawiającego.

4. Korespondencję w formie papierowej, Wykonawcy zobowiązani są wysyłać lub składać na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

pok. nr 7, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z dopiskiem Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i  dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - Postępowanie nr 1020 ZP/2017”.

5. Przesłanie korespondencji na inny adres niż zostało to określone w ust. 4, może skutkować niemożnością zapoznania się przez Zamawiającego z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

6. Korespondencję przekazywaną drogą elektroniczną, wykonawcy zobowiązani są kierować na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com (Zamawiający zaleca przesyłanie zapytań dotyczących treści Specyfikacji drogą email w edytowalnym pliku tekstowym w formacie .doc lub .odt), fax:15 843 33 97.

XVIII. ZASADY OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:

| KRYTERIUM | WAGI (%) | Liczba możliwych do uzyskania punktów |
| --- | --- | --- |
| CENA | 60% | 60 |
| PARAMETRY TECHNICZNE | 25% | 25 |
| TERMIN UZUPEŁNIENIA DEPOZYTU/DOSTAWY * | 10% | 10 |
| TERMIN ROZPOZNANIA REKLAMACJI | 5% | 5 |
| RAZEM | 100,00% | 100 |

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała ocenie Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu.

2. Wartość punktowa ceny = (Cmin : Cn )x 100x 60%

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert

Cn – cena w badanej ofercie

3. Wartość punktowa parametry techniczne = (Pn : Pmax ) x 100x 25%

gdzie:

Pn – przyznana liczba punktów za parametry techniczne w ofercie ocenianej

Pmax- maksymalna przyznana liczba punktów w ramach kryterium spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert

Parametry techniczne oceniane będą na podstawie  materiałów informacyjnych oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim - potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ).Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi do oceny oferowane wyroby medyczne w terminie do otwarcia ofert dot. zadania nr 13.

4. Wartość punktowa termin dostawy*/ uzupełnienie depozytu = (Dmin : D ) x 100 x 10%

gdzie:

Dmin – minimalny zaoferowany termin dostawy* /uzupełnienie depozytu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert

D – termin dostawy*/ uzupełnienie depozytu w ofercie ocenianej

Zamawiający określa minimalny  termin  dostawy* /uzupełnienie depozytu – 3 dni robocze

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy* /uzupełnienie depozytu – 4 dni robocze

Oferta wykonawcy, który nie zaproponuje żadnego terminu dostawy*/ uzupełnienie depozytu lub okres ten będzie dłuższy niż 4 dni robocze zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ.

W zadaniu nr 1-12 zostanie oceniony termin uzupełnienia depozytu zasadach opisanych powyżej.

*) - w zadaniu nr 13 zostanie oceniony termin dostawy na zasadach opisanych powyżej

5. Wartość punktowa termin rozpoznania reklamacji = (Tmin : T ) x 100 x 5%

gdzie:

Tmin – minimalny zaoferowany termin rozpoznania reklamacji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert

T – termin rozpoznania reklamacji w ofercie ocenianej

Zamawiający określa minimalny termin rozpoznania reklamacji – 7 dni kalendarzowych

Zamawiający określa maksymalny termin rozpoznania reklamacji – 10 dni kalendarzowych

Zamawiający termin reklamacji będzie liczył od momentu przesłania Wykonawcy faksem bądź e- mail zgłoszenia reklamacji.

Oferta wykonawcy, który nie zaproponuje żadnego terminu rozpoznania reklamacji lub okres ten będzie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ.

6.  WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA = Rc + Pc +Dc + Tc

gdzie:

Rc – Wartość punktowa ceny

Pc – Wartość punktowa parametry techniczny

Dc- Wartość punktowa termin dostawy* / uzupełnienia depozytu

Tc – Wartość punktowa termin rozpoznania reklamacji

XIX. OFERTA CENOWA

1. Dokumenty opisane poniżej muszą być podpisane wyłącznie przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy

Sposób obliczenia ceny

Cena ofertowa winna być przedstawiona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu zamówienia ” i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

2. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:

- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę specyfikacją cenową,

- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę oferowanego asortymentu do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT).

- jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XX. PROJEKT UMOWY

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.

3. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

4. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 6, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.

XXIII. INFORMACJE DODATKOWE

- Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

- Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4,

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie charakteryzującym konkretny produkt przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzysz wyraz: „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry medyczne i jakościowe, a jego zastosowanie nie wpłynie w negatywny sposób na prawidłowe funkcjonowanie/ użycie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem medycznym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Załączniki :

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 – FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – JEDZ

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Załącznik nr 7 – Oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY – WZÓR

### OFERTA

Dane Wykonawcy:                                                  Zamawiający:

nazwa i adres                                                             SAMODZIELNY PUBLICZNY

….................................................................              ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI

….................................................................              ZDROWOTNEJ

….................................................................              Powiatowy Szpital Specjalistyczny

….................................................................              w Stalowej Woli

NIP...............................................................             ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

REGON.....................................................                 fax 15/ 843 33 97

Fax. .............................................................               e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

e-mail:........................................................                 strona: www.szpital-stw.com

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym UE z dnia ….............. pod poz. nr ….…………, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych oferujemy: Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i  dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w ramach n/w zadań :

Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą przeznaczony do możliwości MRI w polu 1,3 oraz 3 Tesle bez stref wykluczeń 2017

za łączną wartość netto: .......................... PLN/ 2 lata , brutto: ............................PLN/2 lata

słownie: ................................................................................................... PLN brutto /2 lata

Zadanie nr 2– Stymulator jednojamowy przeznaczony do możliwości badań MRI typu SSIR z elektrodą 2017 energia 40 J

za łączną wartość netto: .......................... PLN/ 2 lata , brutto: ............................PLN/2 lata

słownie: ................................................................................................... PLN brutto /2 lata

Zadanie nr 3– Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami przeznaczony do możliwości badań MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wykluczeń 2017

za łączną wartość netto: .......................... PLN/ 2 lata , brutto: ............................PLN/2 lata

słownie: ................................................................................................... PLN brutto /2 lata

Zadanie nr 4– Stymulator dwujamowy przeznaczony do możliwości badańMRI typu DDDR z elektrodami 2017

za łączną wartość netto: .......................... PLN/ 2 lata , brutto: ............................PLN/2 lata

słownie: ................................................................................................... PLN brutto /2 lata

Zadanie nr 5– Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR przeznaczony do możliwości badań MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wykluczeń 2017

za łączną wartość netto: .......................... PLN/ 2 lata , brutto: ............................PLN/2 lata

słownie: ................................................................................................... PLN brutto /2 lata

Zadanie nr 6– Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR przeznaczony do możliwości badań MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wykluczeń, umożliwiający diagnostykę migotania przedsionków 2017

za łączną wartość netto: .......................... PLN/ 2 lata , brutto: ............................PLN/2 lata

słownie: ................................................................................................... PLN brutto /2 lata

Zadanie nr 7 – Kardiowerter defibrylator przeznaczony do możliwości badań MRI jednojamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz z elektrodą ICD VR 2017

za łączną wartość netto: .......................... PLN/ 2 lata , brutto: ............................PLN/2 lata

słownie: ................................................................................................... PLN brutto /2 lata

Zadanie nr 8 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR przeznaczony do możliwości badań MRI z polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wykluczeń 2017

za łączną wartość netto: .......................... PLN/ 2 lata , brutto: ............................PLN/2 lata

słownie: ................................................................................................... PLN brutto /2 lata

Zadanie nr 9 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy przeznaczony do możliwości badań MRI z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz z elektrodami ICD DR 2017

za łączną wartość netto: .......................... PLN/ 2 lata , brutto: ............................PLN/2 lata

słownie: ................................................................................................... PLN brutto /2 lata

Zadanie nr 10 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z elektrodami do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4); prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka przeznaczony do możliwości badań MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wykluczeń, w tym 10% urządzeń z algorytmem automatycznie optymalizującym terapię CRT pozaambulatoryjnie 2017

za łączną wartość netto: .......................... PLN/ 2 lata , brutto: ............................PLN/2 lata

słownie: ................................................................................................... PLN brutto /2 lata

Zadanie nr 11 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z dostarczoną energią powyżej 35 J z elektrodami do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4), prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka, przeznaczony do możliwości skanowania w środowisku MRI 2017

za łączną wartość netto: .......................... PLN/ 2 lata , brutto: ............................PLN/2 lata

słownie: ................................................................................................... PLN brutto /2 lata

Zadanie nr 12 – Stymulator resynchronizujący z podwójnym sensorem CRT-P przeznaczony do możliwosci skanowania w środowisku MRI 2017

za łączną wartość netto: .......................... PLN/ 2 lata , brutto: ............................PLN/2 lata

słownie: ................................................................................................... PLN brutto /2 lata

Zadanie nr 13 – Wkłucia do zakładania elektrod od rozmiaru 7 - 10 Fr 2017

za łączną wartość netto: .......................... PLN/ 2 lata , brutto: ............................PLN/2 lata

słownie: ................................................................................................... PLN brutto /2 lata

PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE FORMULARZA OFERTOWEGO I CENOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM TYLKO I WYŁĄCZNIE TYCH ZADAŃ, W KTÓRYCH PAŃSTWO BIERZECIE UDZIAŁ zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją cenową przedmiotu dostaw.

2. Oferujemy termin płatności min. 60 dni, tj. .......... dni, licząc od daty zrealizowania dostawy i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

3. Na dostarczany przedmiot zamówienia oferujemy minimum 5-cio letni tj ................letni, okres gwarancji oraz minimum 12 – to miesięczny tj. ................. miesięczny okres sterylizacji, licząc od daty dostawy.

4. Wykonawca, w terminie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy, dostarczy depozyt na poziomie 8% ilości dostaw objętych zamówieniem (załącznik nr 2 do SIWZ), w każdym z oferowanych zadań przetargowych. Na zasadach o których mowa w projekcie umowy. Dostarczony depozyt będzie zawierał sprzęt medyczny o maksymalnie długim okresie ważności.

Dostawa produktów objętych uzupełnienieniem depozytu nastąpi w terminie od 3 do 4 dni robocze tj. …………… od czasu złożenia zamówienia – dotyczy zadania 1-12.

Dostawa nastąpi w terminie od 3 do 4 dni roboczych tj. …………… od czasu złożenia zamówienia – dotyczy zadania 13.

5. Termin rozpoznania reklamacji od 7 do 10 dni kalendarzowych, tj. ………….  od chwili zgłoszenia . Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest nowy, nieużytkowany, jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

## 7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

8. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonywać sami / w części dot. …………………….....................................................................................................z udziałem Podwykonawcy.

9. Wadium w wysokości ….............. PLN zostało przez nas wniesione w formie …........................ Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto Wykonawcy nr …...................................................................... .

10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 k.k.). Jednocześnie stwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 §2, art. 297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.).

12. Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Obowiązek podatkowy będzie dotyczył: ......................................................................................................................................... (wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosi ...........................................................................(wpisać wartość netto towaru lub usługi podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ……………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą Przeznaczony do możliwości badań MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wykluczeń 2017

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | ## Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 7 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Elektrody A i V pasywne i aktywne - do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Program nocny | TAK |  | Wymagany |
| 5 | Polarność stymulacji (A/V), unipolarny, bipolarny | podać |  | Wymagane |
| 6 | Polarność czułości(A/V), unipolarny, bipolarny | podać |  | Wymagane |
| 7 | Waga max. 30g. | podać |  | Wymagane |
| 8 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV | podać |  | Min zakres wymagany |
| 9 | Szerokość impulsu(A/V), min zakres 0,5-1,0 | podać |  | Min zakres wymagany |
| 10 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 11 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 12 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 | podać |  | Wymagane |
| 13 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 | podać |  | Wymagane |
| 14 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji. | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Automatyczne wykreślenie krzywej progu stymulacji podczas testu na threshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu)- wykres graficzny | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Możliwość antyarytmicznej stymulacji(EPS) stymulatorem wszczepionym bez użycia dodatkowych urządzeń. | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Histereza jednojamowa | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | ## Parametry oceniane |  | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 2 | Możliwość przerwania programu nocnego przez pacjenta za pomocą magnesu do następnego cyklu. | podać |  | 0-nie, 2-tak |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 2 - Stymulator jednojamowy przeznaczony do możliwości badań MRI typu SSIR z elektrodą 2017 energia 40 J

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | ## Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 12 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Elektrody A i V pasywne i aktywne - do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Program nocny | TAK |  | Wymagany |
| 5 | Polarność stymulacji (A/V), unipolarny, bipolarny | podać |  | Wymagane |
| 6 | Polarność czułości(A/V), unipolarny, bipolarny | podać |  | Wymagane |
| 7 | Waga max. 30g. | podać |  | Wymagane |
| 8 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV | podać |  | Min zakres wymagany |
| 9 | Szerokość impulsu(A/V), min zakres 0,5-1,0 | podać |  | Min zakres wymagany |
| 10 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 11 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 7,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 12 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”) | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji. | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Możliwość antyarytmicznej stymulacji(EPS) stymulatorem wszczepionym bez użycia dodatkowych urządzeń. | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Histereza jednojamowa | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | ## Parametry oceniane |  | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 2 | Śródklatkowy pomiar płynów | podać |  | 0-nie, 2-tak |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 3– Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami przeznaczony do możliwości badań MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wykluczeń 2017

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | ## Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Wymagane |
| 3 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | podać |  | Min zakres wymagany |
| 4 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 5 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18- 4,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody A i V pasywne i aktywne do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 12 | Automatyczny PVARP | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo komorowe | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | Podać |  | Wymagane min.3 |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Rejestracja trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | podać |  | Wymagane |
| 22 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu- wykres graficzny | podać |  | Wymagane |
| 23 | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response”. | podać |  | Wymagane |
| 24 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 | podać |  | Wymagane |
| L.p. | ## Parametry oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | podać |  | 1 pkt- do2 typów, 3 pkt - trzy typy i więcej |
| 2 | Dostępne histogramy: -częstość -przewodzenia AV -aktywność pacjenta | podać |  | Po 1 pkt za histogram |
| 3 | Rejestracja epizodów: -wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej -częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej -czas trwania arytmii przedsionkowej | podać |  | Po 1 pkt za funkcję |
| 4 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | podać |  | 0-Nie, 10-Tak |
| 5 | Preferencja rytmu własnego | podać |  | 0-Nie; 5-Tak |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 4– Stymulator dwujamowy przeznaczony do możliwości badańMRI typu DDDR z elektrodami 2017

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | ## Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 10 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Wymagane |
| 3 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | podać |  | Min zakres wymagany |
| 4 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 5 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 7,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5- 7,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody A i V pasywne i aktywne do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Automatyczny PVARP | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo komorowe | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | Podać |  | Wymagane min.3 |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |
| 17 | funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”) | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Rejestracja trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | podać |  | Wymagane |
| 22 | Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji. | podać |  | Wymagane |
| 23 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 | podać |  | Wymagane |
| 24 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | ## Parametry oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | podać |  | 1 pkt- do2 typów, 3 pkt – 3 typy i więcej |
| 2 | Dostępne histogramy: -częstość -przewodzenia AV -aktywność pacjenta | podać |  | Po 1 pkt za histogram |
| 3 | Rejestracja epizodów: -wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej -częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej -czas trwania arytmii przedsionkowej | podać |  | Po 1 pkt za funkcję |
| 4 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | podać |  | 0-Nie, 10-Tak |
| 5 | Preferencja rytmu własnego | podać |  | 0-Nie; 5-Tak |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 5 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR przeznaczony do możliwosci badań MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wykluczeń 2017

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | ## Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Oferowane parametry | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga poniżej 77 gramów | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35[J] | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | Wymagany |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy-VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego-min.2 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne-do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru | TAK |  | wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60[ppm];500Ohmów; 2,5[V]; 0,4[MS]-min 5 lat | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy) | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów | TAK |  | Wymagane |
|  | ## Parametry oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| 17 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 13 s przez cały okres pracy urządzenia | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 18 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 19 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 20 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 21 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego. | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 22 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych -częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 23 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy) | podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 24 | Elektrody do defibrylacji podskórne | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 25 | Zapis trendów fali R | podać |  | 0-do 18 miesięcy, 5-powyżej |
| 26 | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | podać |  | wymagany |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 6 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR przeznaczony do możliwości badań MRI w polu 1.5 oraz 3 Tesle bez stref wykluczeń, umożliwiający diagnostykę migotania przedsionków 2017.

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | ## Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Oferowane parametry | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r | TAK |  | Wymagane |  |
| 2 | Waga poniżej 78 gramów | TAK |  | Wymagane |  |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35[J] | TAK |  | Wymagane |  |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | Wymagany |  |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy-VF i VT | TAK |  | Wymagane |  |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego-min.2 | TAK |  | Wymagane |  |
| 7 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne-do wyboru | TAK |  | Wymagane |  |
| 8 | Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru | TAK |  | wymagane |  |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |  |
| 10 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60[ppm];500Ohmów; 2,5[V]; 0,4[MS]-min 5 lat | TAK |  | Wymagane |  |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane |  |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |  |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | Wymagane |  |
| 14 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy) | TAK |  | Wymagane |  |
| 15 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | TAK |  | Wymagane |  |
| 16 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów | TAK |  | Wymagane |  |
|  | ## Parametry oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |  |
| 17 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 13 s przez cały okres pracy urządzenia | podać |  | 0-nie, 5-tak |  |
| 18 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | podać |  | 0-nie, 5-tak |  |
| 19 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | podać |  | 0-nie, 5-tak |  |
| 20 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | podać |  | 0-nie, 5-tak |  |
| 21 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego. | podać |  | 0-nie, 5-tak |  |
| 22 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych -częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | podać |  | Po 1 dla każdego trendu |  |
| 23 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy) | podać |  | 0-nie, 10-tak |  |
| 24 | Elektrody do defibrylacji podskórne | podać |  | 0-nie, 5-tak |  |
| 25 | Zapis trendów fali R | podać |  | 0-do 18 miesięcy, 5-powyżej |  |
| 26 | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | podać |  | wymagany |  |
| 27 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI bez stref wykluczeń | podać |  | 0-nie, 1,5T-5pkt, 1,5 i 3T-10pkt |  |

.....................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr  7  – Kardiowerter defibrylator przeznaczony do możliwości badań MRI jednojamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodą ICD VR 2016

Producent:.......................................................

Nazwa/numer katalogowy:............................

| L.p. | ## Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Oferowane parametry | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r | TAK |  | Wymagane |  |
| 2 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | Wymagane |  |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35[J] | TAK |  | Wymagane |  |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 2 typy | TAK |  | Wymagany |  |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy-VF i VT | TAK |  | Wymagane |  |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego-min.2 | TAK |  | Wymagane |  |
| 7 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne-do wyboru | TAK |  | Wymagane |  |
| 8 | Elektrody jedno i dwukoilowe lub jednokoilowe z dipolami przedsionkowymi do wyboru | TAK |  | wymagane |  |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |  |
| 10 | Żywotność przy parametrach nominalnych min. 8 lat | TAK |  | Wymagane |  |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane |  |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |  |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | Wymagane |  |
| 14 | Ilość parametrów programowalnych w kanale wyczuwania min. 7 | TAK |  | Wymagane |  |
| 15 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji min. 8 | TAK |  | Wymagane |  |
| 16 | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS | TAK |  | Wymagane |  |
| 17 | Możliwość dostarczenia zamiennie w tej samej cenie ICD jednojamowego z sensingiem przedsionkowym | TAK |  | Wymagane |  |
| 18 | Dostarczenie kompletnego urządzenia (puszka-elektroda) umożliwiającego wykonanie u pacjenta badania rezonansem magnetycznym całego ciała | TAK |  | Wymagane |  |
|  | ## Parametry oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |  |
| 19 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia | Podać |  | 0-nie, 5-tak |  |
| 20 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0-nie, 5-tak |  |
| 21 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Podać |  | 0-nie, 5-tak |  |
| 22 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0-nie, 5-tak |  |
| 23 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego. | Podać |  | 0-nie, 5-tak |  |
| 24 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych -częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | Podać |  | Po 1 dla każdego trendu |  |
| 25 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy) | Podać |  | 0-nie, 10-tak |  |
| 26 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0-nie, 5-tak |  |
| 27 | Zapis trendów fali R | Podać |  | 0-do 18 miesięcy, 5-powyżej |  |
| 28 | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | Podać |  | 0-nie, 10-tak |  |

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…...........................................................................................

Pieczęć i podpis osoby  uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 8– Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR przeznaczony do możliwości badań MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wykluczeń 2017.

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | ## Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017r | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga poniżej 80 gramów | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35[J] | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | Wymagany |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy-VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego-min.1 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne-do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru | TAK |  | wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie DDD, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60[ppm];500Ohmów; 2,5[V]; 0,4[MS]-min 5 lat | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej. | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy) | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | ## Parametry oceniane |  | Dane techniczne | Punktacja |
| 1 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 13 s przez cały okres pracy urządzenia | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 2 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 3 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 4 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 5 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego. | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 6 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych -częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF -czas AF w ciągu dnia -rytm komorowy w czasie AF | podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 7 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy) | podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 8 | Zapis trendów fali R | podać |  | 0-do 18 miesięcy, 5-powyżej |
| 9 | Elektrody do defibrylacji podskórne | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 10 | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | podać |  | wymagane |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 9  – Kardiowerter  defibrylator  dwujamowy przeznaczony do możliwości badań MRI z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz  elektrodami ICD DR 2017

Producent: ….....................................................

Nazwa/numer katalogowy:...............................

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r. | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35[J] | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy – VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min. 2 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru | TAK |  | wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Żywotność przy parametrach nominalnych min. 7 lat | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Ilość parametrów programowalnych w kanale wyczuwania min. 7 | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji min. 8 | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Dostarczenie kompletnego urządzenia (puszka-elektrody) umożliwiającego wykonanie u pacjenta badania rezonansem magnetycznym całego ciała | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | Parametry oceniane |  | Dane techniczne | Punktacja |
| 1 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 2 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 3 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 4 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 5 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 6 | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - HRV - terapii wysokonapięciowych - częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - czas AF w ciągu dnia - rytm komorowy w czasie AF | Podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 7 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy) | Podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 8 | Zapis trendów fali R | Podać |  | 0-do 18 miesięcy, 5-powyżej |
| 9 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 10 | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | Podać |  | 0-nie, 10-tak |

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

….............................................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 10 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z elektrodami do zatoki wieńcowej IS1 i IS4); prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka przeznaczony do możliwości badań MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wykluczeń, w tym 10% urządzeń z algorytmem automatycznie optymalizującym terapię CRT pozaambulatoryjnie 2017

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Opis oferowanego wyrobu medycznego | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | TAK, podać |  | - |  |
| 2 | Rok produkcji – wymagany 2017r | TAK |  | - |  |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D |  |  |  |  |  |
| 3 | Nazwa i numer katalogowy kardiowertera - defibrylatora | podać |  | - |  |
| 4 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | - |  |
| 5 | Waga max. 83 [g] | Tak, podać w[g] |  | - |  |
| 6 | Energia defibrylacji 35 [J] | Tak |  | - |  |
| 7 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | Tak |  | - |  |
| 8 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min. 1 | Tak |  | - |  |
| 9 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | Tak |  | - |  |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  | - |  |
| 11 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | Tak |  | - |  |
| 12 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Tak/Nie |  | - |  |
| 13 | Rodzaje stymulacji | podać |  | - |  |
| 14 | Algorytmy zapewniające terapię resynchronizującą w obecności: przedwczesnych pobudzeń komorowych | podać |  | - |  |
| 15 | Algorytm zapewniający terapię re synchronizującą w czasie trwania AF/AT | Tak/Nie |  | - |  |
| 16 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT | Tak/Nie |  | - |  |
| 17 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | podać |  | - |  |
| 18 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak/Nie |  | 1/0 |  |
| 19 | Pomiar trendów: HRV, epizodówVT/VF, terapii wysokonapięciowych, czestosci skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, czas AF w ciągu dnia, rytm komorowy w czasie AF | podać |  | po 1 pkt dla każdego trendu |  |
| 20 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF | Tak |  | - |  |
| 21 | Możliwość monitorowania częstoskurczy przedsionkowych | Tak |  | - |  |
| 22 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC | Tak/Nie |  | - |  |
| 23 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | Tak |  | - |  |
| 24 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak/Nie |  | 2/0 |  |
| 25 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak |  | - |  |
| 26 | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji. | Tak |  | 2/0 |  |
| 27 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. Flash back memory) | Tak/Nie |  | 1/0 |  |
| 28 | Zapis trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy | Tak/Nie |  | 1/0 |  |
| 29 | Inne istotne parametry techniczne kardiowertera - defibrylatora nie ujęte powyżej | opisać |  | 1,2,3 |  |
| ELEKTRODA do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4) i przedsionka |  |  |  |  |  |
| 30 | Producent | podać |  |  |  |
| 31 | Nazwa, numery katalogowe | podać |  |  |  |
| 32 | Rok produkcji – wymagany min 2017 r | Tak |  | - |  |
| 33 | Elektrody do CS o różnej długości do wyboru | Tak |  | - |  |
| 34 | Elektrody do stymulacji A różnej długości do wyboru | Tak |  | - |  |
| 35 | Elektrody do CS sterydowe | Tak |  | - |  |
| 36 | Elektrody do stymulacji przedsionka sterydowe | Tak |  | - |  |
| 37 | Elektrody do CS uni/bipolarne do wyboru | Tak |  | - |  |
| 38 | Elektrody do stymulacji przedsionka uni/bipolarne do wyboru | Tak |  | - |  |
| 39 | Elektrody do stymulacji przedsionka aktywne/pasywne do wyboru | Tak |  | - |  |
| 40 | Elektrody defibrylujące różnej długości, jedno i dwukomorowe, aktywne, pasywne, sterydowe – do wyboru | Tak |  |  |  |
| 41 | Elektrody do CS typu "over the wire" | Tak |  |  |  |
| 42 | Elektroda defibrylująca – inne istotne parametry techniczne | Tak, opisać |  | 1,2,3 |  |
| 43 | Elektroda do przedsionka - inne istotne parametry techniczne | Tak, opisać |  | 1,2,3 |  |
| 44 | Elektroda do zatoki wieńcowej - inne istotne parametry techniczne | Tak, opisać |  | 1,2,3 |  |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 11 – Kardiowerter defibrylator  resynchronizujący CRT – D z dostarczoną energią powyżej 35J z elektrodami do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4), prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka, przeznaczony do możliwości skanowania w środowisku MRI 2017

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Opis oferowanego wyrobu medycznego | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | TAK, podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagany 2017r. | TAK |  | - |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D |  |  |  |  |
| 3 | Nazwa i numer katalogowy kardiowertera – defibrylatora | Podać |  | - |
| 4 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | - |
| 5 | Waga max. 88[g] | Tak, podać w [g] |  | - |
| 6 | Energia defibrylacji 37[J] | Tak |  | - |
| 7 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy – VF i VT | Tak |  | - |
| 8 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min. 1 | Tak |  | - |
| 9 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | Tak |  | - |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  | - |
| 11 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | Tak |  | - |
| 12 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Tak/Nie |  | 1/0 |
| 13 | Rodzaje stymulacji | Podać |  | - |
| 14 | Algorytmy zapewniające terapię resynchronizującą w obecności: przedwczesnych pobudzeń komorowych | Podać |  | - |
| 15 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT | Tak/Nie |  | 2/0 |
| 16 | Możliwość zmiany parametrów czułości w kanale komorowym - min. 8 programowalnych parametrów | Tak/Nie |  | 1.02.2000 |
| 17 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | Podać |  | - |
| 18 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak/Nie |  | 1/0 |
| 19 | Pomiar trendów: HRV, epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, czas AF w ciągu dnia, rytm komorowy w czasie AF | Podać |  | Po 1 pkt. dla każdego trendu |
| 20 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF | Tak |  | - |
| 21 | Możliwość monitorowania częstoskurczy przedsionkowych | Tak |  | - |
| 22 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC | Tak/Nie |  | 1/0 |
| 23 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | Tak |  | - |
| 24 | Ilość szoków w jednej interwencji co najmniej 7 w każdej ze stref | Tak/Nie |  | 2/0 |
| 25 | Algorytm do eliminacji oversensingu załamków T | Tak |  | - |
| 26 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | Tak |  | - |
| 27 | Wszystkie informacje z follow-up zapisywane na twardym dysku w programatorze | Tak |  | - |
| 28 | Zapis trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy | Tak/Nie |  | 1/0 |
| 29 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia | Tak/Nie |  | 2/0 |
| 30 | Dostarczenie kompletnego urządzenia (puszka-elektrody) umożliwiającego wykonanie u pacjenta badania rezonansem magnetycznym całego ciała | Tak/Nie |  | 2/0 |
| ELEKTRODA do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4) defibrylacyjna (DF-1 i DF4) i przedsionka |  |  |  |  |
| 30 | Producent | Podać |  |  |
| 31 | Nazwa, numery katalogowe | Podać |  |  |
| 32 | Rok produkcji – wymagany min. 2016 . | Tak |  | - |
| 33 | Elektrody do CS o różnej długości do wyboru | Tak |  | - |
| 34 | Elektrody do stymulacji A różnej długości do wyboru | Tak |  | - |
| 35 | Elektrody do CS sterydowe | Tak |  | - |
| 36 | Elektrody do stymulacji przedsionka sterydowe | Tak |  | - |
| 37 | Elektrody do CS quadropolarne/bipolarne do wyboru | Tak |  | - |
| 38 | Elektrody do stymulacji przedsionka bipolarne do wyboru | Tak |  | - |
| 39 | Elektrody do stymulacji przedsionka aktywne/pasywne do wyboru | Tak |  | - |
| 40 | Elektrody defibrylujące różnej długości, jedno i dwukomorowe, aktywne, pasywne, sterydowe – do wyboru | Tak |  |  |
| 41 | Elektrody do CS typu "over the wire" | Tak |  |  |
| 42 | Elektroda defibrylująca – inne istotne parametry techniczne | Tak, opisać |  | 1,2,3 |
| 43 | Elektroda do przedsionka – inne istotne parametry techniczne | Tak, opisać |  | 1,2,3 |
| 44 | Elektroda do zatoki wieńcowej – inne istotne parametry techniczne | Tak, opisać |  | 1,2,3 |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…...................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 12 – Stymulator resynchronizujący z  podwójnym sensorem CRT-P przeznaczony do możliwości skanowania w środowisku MRI 2017

Producent..............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryb stymulacji DDDR, DDIR, DDT, DOOR | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Rok produkcji, nie wcześniej niż 2017 | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dwa niezależne sensory | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość zmiany wektora stymulacji LV – co najmniej 6 różnych wektorów | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | Parametry oceniane |  | Dane techniczne | Punktacja |
| 5 | Histereza przedsionkowo-komorowa | Podać |  | 3 rodzaje – 40 pkt. Mniej niż 3 rodzaje – 0 pkt. |
| 6 | Wszystkie informacje z follow-up zapisywane na twardym dysku w programatorze | Podać |  | Tak – 60 pkt. Nie – 0 pkt. |

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

..............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby  uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 13 – Wkłucia do zakładania elektr od rozmiar 7 - 10 Fr 2017

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

Rok produkcji - nie wcześniej, niż 2017

Igły winny posiadać samorozrywające się koszulki

Punktacja 0 – 10 pkt.

Celem oceny jakościowej należy do oferty dołączyć jedną igłę o dowolnej średnicy

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Załącznik nr 5

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w

zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w

zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE Wykonawcy

Oświadczamy ,że asortyment oferowany w postępowaniu przetargowym na :

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i  dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Oświadczamy, że oferowany w ramach w/w postępowania asortyment posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia przedstawiamy w/w dokumenty dla wskazanego asortymentu dostaw.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w

zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

OŚWIADCZENIA Wykonawcy

dot. postępowania przetargowego na Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i  dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie zalega / zalega (niepotrzebne skreślić) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ……………………………………

(podpis)

Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano / wydano (niepotrzebne skreślić)orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ……………………………………

(podpis)

Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano / wydano (niepotrzebne skreślić) prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………

(podpis)

Załącznik nr 8

UMOWA

o zamówienie publiczne nr 1020 ZP/2017/…

Dnia  ...................... 2017 r.  w Stalowej Woli pomiędzy:

## Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli

## ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009325,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Edwarda Surmacza – Dyrektora

oraz

.............................................

wpisanym do .....................................................................................................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....................................

w wyniku wyboru  Wykonawcy w  przetargu nieograniczonym – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

  - Przedmiotem umowy są realizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego sukcesywne dostawy asortymentu z zakresu kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i   dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P  z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  w  ilościach i cenach określonych w ofercie przetargowej z dnia ……….., w Formularzu asortymentowo – cenowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ.

Zadanie nr ….........

za łączną wartość netto: ........................... PLN/2 lata,  brutto:...........................PLN/2 lata

słownie: .............................................................................................. PLN brutto /2 lata

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania ciągłości dostaw w okresie obowiązywania i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

  - Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnego odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za jej przedmiot w wysokości wynikającej z wielkości dostawy i cen jednostkowych, zgodnych z Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

4.Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do swobodnego rozporządzania przedmiotem umowy, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów do realizacji niniejszej umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczany w ramach niniejszej umowy przedmiot zamówienia  jest  produktem firmy: .........................................................................i posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania ,zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja  2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017r., poz.211 z późn. zm.) jest wolny od wad fizycznych i prawnych, sprawny, fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, oznakowany i opakowany zgodnie z wymogami.

§ 2 Warunki realizacji umowy

- Wykonawca będzie sukcesywnie realizował dostawy asortymentu medycznego na własny koszt i ryzyko, w zakresie i ilości określonej każdorazowo przez Zamawiającego  w złożonym zamówieniu.

- Na czas realizacji umowy  Wykonawca udostępnia aparat do kontroli stymulatorów.

- W przypadku wycofania lub braku przedmiotu zamówienia na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednika (tj. asortymentu o takim samym składzie, przeznaczeniu i postaci) w celu utrzymania ciągłości dostaw w cenie określonej w umowie. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na piśmie zgodę Zamawiającego na dostawę odpowiednika.

- Zamówienia będą składane przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu przesłanego na numer……………….. lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres……………….. W szczególnych przypadkach zamówienie może być złożone przez Zamawiającego telefonicznie i niezwłocznie potwierdzone przez Zamawiającego przesłaniem faksu na numer ………… lub wiadomości e-mail na adres ……….…… Zamawiający może wymagać zwrotnego potwierdzenia otrzymania zamówienia.

- Dostawa obejmuje dowóz do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, ponadto Wykonawca zapewnia na czas transortu i rozładunkuopakowanie gwarantujące zabezpieczenie przed .

- Dostawa objęta zamówieniem dostarczona będzie w terminie ….. dni robocze* od daty złożenia zamówienia, w godzinach od 7.00 do 14.00.

- Za termin dostawy uważa się dzień podpisania, przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego dokumentu dostawy. Osoba dokonująca odbioru  potwierdza przyjęcie dostawy towaru przez złożenie czytelnego podpisu i dokonanie adnotacji dotyczącej daty      dostawy.

- Obowiązek uzyskania potwierdzenia prawidłowej i terminowej realizacji każdego zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych* od daty złożenia zamówienia, Zamawiający zamówi u innego dostawcy nie dostarczoną partię towaru, a różnicą kosztów pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną wynikającą z niniejszej umowy obciąży Wykonawcę, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w §9 ust.2 niniejszej umowy.

- W szczególnych przypadkach, wystąpienia zwiększonej zachorowalności lub innych wypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego zamówienia opatrzonego dopiskiem „CITO”.

- W przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie dostaw termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas działania siły wyższej, o czym Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego na piśmie, faksem lub mailem albo w inny uzasadniony okolicznościami sposób.

*dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

§3 Depozyt

1. Wykonawca dostarczy sondy w terminie do 5 dni  roboczych, licząc od daty podpisania umowy w ilości odpowiadającej 15% sztuk do Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, co zostanie pokwitowane dokumentem odbioru przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie podmagazynu.

2. Sprzęt medyczny jest własnością Wykonawcy do momentu zaimplantowania lub zużycia   przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zobowiązuje się  do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu sprzętu będącego przedmiotem umowy poprzez przesłanie  wypełnionej karty ewidencyjnej niezwłocznie po zużyciu lub zaimplantowaniu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania asortymentu wyrobów objętych składem konsygnacyjnym w ciągu ………. dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu sprzętu.

5. Do momentu sprzedaży powierzony sprzęt Zamawiający przechowuje w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą zgodnie z obowiązującymi materiały medyczne zasadami.

Zaimplantowanie lub zużycie dostarczonego sprzętu jest równoczesne z dokonaniem sprzedaży oferowanego sprzętu Zamawiającemu przez Wykonawcę.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, spowodowane używaniem sprzętu niezgodnie z instrukcjami obsługi.

7. Wykonawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania sprzętu przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do podmagazynu w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji co kwartał.

8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę sprzętu. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Wykonawcę odpowiednio wartości sprzętu.

§ 4 Ceny asortymentu

- Ceny jednostkowe asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy będą zgodne       z formularzu asortymentowo – cenowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Niedopuszczalny jest wzrost cen przez cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem zmiany obowiązujących przepisów, skutkującej zwiększeniem stawki podatku VAT.

- Ceny określone w Formularzu cenowym będą niższe w przypadku korzystania przez Zamawiającego z promocji i upustów cenowych przeznaczonych dla ogółu odbiorców, co nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub faksu o oferowanych promocjach i upustach cenowych.

- Ceny mogą ulec obniżeniu w wyniku przeprowadzenia negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz w wyniku zmiany obowiązujących przepisów, skutkującej zmniejszeniem stawki podatku VAT, co zostanie potwierdzone sporządzeniem pisemnego aneksu.

§ 5 Wartość umowy

1. Wartość umowy, ustaloną na dzień jej zawarcia, stanowi kwota brutto ...... zł (słownie: ......) w tym kwota netto ......zł plus należny podatek od towarów i usług (VAT) ...... % w kwocie ...... zł zgodnie z Formularzem asortymentowo cenowym.

2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym, określonym w ust.1 w przypadku rzeczywistego zmniejszenia potrzeb Zamawiającego.

§ 6 Warunki płatności

- Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za dostarczany sukcesywnie przedmiot umowy w wysokości wynikającej z wielkości dostawy i cen jednostkowych, zgodnych         z Formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za dostarczany asortyment Zamawiający wypłaci,  przelewem na konto nr:.....................................................................................

w terminie  ......... dni, licząc od daty otrzymania faktury VAT za dostawę. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu  Zamawiającego.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej bez obowiązku płacenia odsetek za czas opóźnienia zapłaty.

- W razie niedotrzymania terminu zapłaty określonego w ust. 2 Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych  za czas zwłoki  w zapłacie.

- Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku                    o  terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 684 z późn. zm.) Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, poz.1638 z późn.zm.) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy  od 30 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego  i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT  do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.2

§ 7 Okres obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa obowiązuje przez 24 miesięcy od dnia jej podpisania.

- Strony umowy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmiany do niniejszej umowy w zakresie jej przedłużenia o 6 m-cy celem zrealizowania dostaw asortymentu objętego zamówieniem w pierwotnym terminie. Dokonanie powyższej zmiany wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu poniżej wskazanych przesłanek:

  - Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym celu 7-dniowy  termin, po którego  bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,

  - W przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe

3.3. Przeniesienia ogółu praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy       na innego Wykonawcę .

3.4.Ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Zamawiającego lub Wykonawcy.

3.5. Zaprzestania faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.

3.6.Utraty przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie   koniecznym do realizowania niniejszej umowy.

4.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nieleży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30-tu dni od powzięcia  wiadomości   o powyższych okolicznościach.

5. W  przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca  może  żądać 	jedynie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 8 Warunki gwarancji

- Wykonawca oświadcza, że dostarczany w ramach niniejszej umowy asortyment posiada aktualne  pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym      w ustawie o wyrobach medycznych.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży powyżej wskazane dokumenty, dla asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca udziela ....................  gwarancji oraz ..................... okresu sterylizacji  na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty dostawy i otrzymania faktury VAT.

- Na dostarczany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres odpowiadający terminowi ważności produktu, co do jakości, która biegnie od chwili jego dostarczenia i potwierdzenia odbioru

- Wykonawca odpowiada za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego przedmiotu umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę o ujawnionych wadach dostarczonego towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie 7 dni, liczony od powzięcia tej informacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni, od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Nie zachowanie przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących norm jakościowych, terminów i ilości dostaw wynikających z treści niniejszej umowy stanowić będzie wystarczającą podstawę do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 9 Zmiana umowy

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w zakresie:

  - Numeru katalogowego produktu,

  - Nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

  - Przedmiotowym/produkt zamienny,

  - Sposobu konfekcjonowania,

  - Liczby opakowań,

  - Zamiany w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt   udoskonalony,

  - Zamiany w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, przy zachowaniu parametrów,

  - Zmiany ceny na warunkach określonych w §4 niniejszej umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, ponadto wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem zmian przewidzianych w treści niniejszej umowy.

§ 10 Kary umowne

- Strony  ustalają, że w razie niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy stosować  będą kary umowne.

- W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 2% wartości  brutto zamówionej partii asortymentu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia               w dostawie.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 10% wartości  brutto niezrealizowanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 15% wartości  brutto niezrealizowanej części umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca każdorazowo wypłaci Zamawiającemu 3%  wartości  brutto umowy określonej wg § 4 ust.1, jednakże nie mniej niż 1000,00zł za każde zdarzenie.

- Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Naliczenie kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.

- W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiający ma prawo do potrącenia kary z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej strona uprawniona do jej otrzymania może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 11 Podwykonawcy

(obowiązuje w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom)

- Wykonawca deklaruje, że część zamówienia obejmująca …………………………… wykonana zostanie przez ……………………………………… (dane podwykonawcy).

- Do zawarcia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. W celu uzyskania zgody Wykonawca lub Podwykonawca zwróci się do Zamawiającego                   z pisemnym wnioskiem, do którego dołączy projekt umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców   w takim samym stopniu, w jakim jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania własne.

- Zlecenie przez Wykonawcę częściowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

  - Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy na osobę trzecią, Wykonawca może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego    o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku   o działalności leczniczej.

  - Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

  - Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ......................

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA                                                    ZAMAWIAJĄCY