Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY/ opis przedmiotu zamówienia/ potrzeby roczne

Zadanie nr 1 - Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe o budowie hybrydowej uwalniające analog rapamycyny (sirolimus)

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe o budowie hybrydowej uwalniające analog rapamycyny (sirolimus) | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

- Platforma chromowo – kobaltowa

- Konstrukcja hybrydowa łącząca stenty pasywne pokryte substancją przyspieszającą gojenie naczynia, zapobiegająca wykrzepianiu na powierzchni stentu  i ograniczająca dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia  oraz umożliwiająca kontrolowane uwolnienie sirolimusem.

- Pokryte biodegradowalnym polimerem.

- Dostępne długości  9 – 40 mm

- Dostępne średnice  2,25 – 4,00 mm

- Różne grubości strut'ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej) dla średnic:

- 0,06 mm/60 μm/0,0024” dla 2,25 – 3,0 mm (71 μm wraz z polimerem)

- 0,08 mm/80 μm/0,0031” dla 3,5 – 4,00 mm (91 μm  wraz z polimerem)

- Ciśnienie RBP 16 atm.

- Skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 3% przy RBP.

Oceniane parametry techniczne:

- Pewne i mocne umocowanie stentu na balonie                                                                 (punktacja 0,1)

- Możliwość doprężania                                                                                                       (punktacja 0,1)

- do 3,5 mm dla średnic 2,25 – 3 mm

- do 4,5 mm dla średnic 3,5 – 4 mm

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 2 – Stenty uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym bez udziału polimeru

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym bez udziału polimeru | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

- Stent kobaltowo – chromowy.

- Stent wycinany laserowo typu „slotted tube”.

- Kompatybilny z prowadnikiem  0,0014”.

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F.

- System uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany z kanalików w przęsłach stentu.

Oceniane parametry techniczne

    - 4 markery (2 na końcach stentu  i 2 na cewniku balonowym).                                      (punktacja 0,1)

    - Crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0.                                                            (punktacja 0,1)

    - Dostępna długość powyżej 44 mm                                                                                (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 3 - Stenty pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym – pochodną sirolimusu

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym-pochodną sirolimusu | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Stenty kobaltowo- chromowe, wykonane w technice sinusoidalnej z pojedynczego elementu łączonego laserowo z platynowo – irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu, montowane na balonie.

2. Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku.

3. Maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm.

4. Długości stentów  od min 8 do min 38 mm.

5. Średnice stentów  od min 2,0 do min 4,0 mm.

6. Montowane na balonie wysokociśnieniowym (RBP 18 atm dla wszystkich oferowanych średnic).

7. Skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 1% (przy RBP dla średnic 3,0 – 4,0).

8. Pewne i mocne umocowanie stentu na balonie.

9. Profil przejścia 0,037 dla rozmiaru 2,5 mm.

Oceniane parametry techniczne:

1. Duża siła radialna stentu, powyżej 25 psi                                                                                                                                           (punktacja 0,1)

2. Stenty nadające się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych  i krętych segmentach naczyń oraz zapewniające dobry dostęp do

gałęzi bocznych.                                                                                                                                                                                  (punktacja 0,1)

3. Udokumentowane użycie w co najmniej 200 przypadkach w Polsce (na podstawie oświadczenia).                                                (punktacja 0,1)

4. Udokumentowana skuteczność z minimum 3 letnim okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze (dopuszczalna literatura

anglojęzyczna).                                                                                                                                                                                      (punktacja 0,1)

5. DAPT skrócony do 28 dni.                                                                                                                                                                   (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 4 – Stenty wieńcowe platynowo – chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym (pochodną rapamycyny)

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty wieńcowe platynowo – chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym (pochodna rapamycyny) | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Stop platynowo- chromowy.

2. Stent pokrywany polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym (pochodna rapamycyny).

3. Długości stentów od 8 do 38 mm.

4. Średnice stentów od 2,5 do 4,00 mm (min. 5 średnic).

5. Montowane na balonie wysokociśnieniowym (RBP min.16 atm. dla średnicy 3,0 mm).

6. Skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 3,9% przy RBP.

7. Pewne i mocne umocowanie stentu na balonie.

8. Możliwość zwiększania średnicy o min. 5% w ramach RBP tym samym balonem.

9. Maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1,0 mm.

Oceniane parametry techniczne

1. Duża siła radialna stentu 0,26 N/mm.                                                                                                  					( punktacja 0,1)

2. Stenty nadające się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych  i krętych segmentach naczyń oraz zapewniające dobry dostęp do

gałęzi bocznych.                                                                                                                                   					( punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

## Zadanie nr 5 – Stent pokrywany analogiem sirolimusa (everolimus) związanym z polimerem

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent pokrywany analogiem sirolimusa (everolimus) związany z polimerem | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

- Stent na  platformie kobaltowo – chromowej, wytwarzany tech. „slotted tube”.

- Niski profil stentu  0,041'' (dla średnicy 3,0/18 mm).

- Ciśnienie nominalne  max. 11 atm.

- RBP min. 18 atm. dla wszystkich rozmiarów.

- Skrócenie stentu podczas implantacji max. 0,3% dla stentu 3,0 mm.

- Średnice  2,0 – 4,0 mm.

- Długość 8 – 48 mm (co najmniej 8 różnych długości).

- Grubość ściany stentu max 0,0032” dla wszystkich rozmiarów.

- Profil wejścia 0,017”.

- Stenty w zakresie 2,0 – 4,0 kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F.

Oceniane parametry techniczne:

1.  Możliwość skrócenia podwójnej  terapii przeciwpłytkowej do 1 miesiaca  (potwierdzone znakiem CE)           (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

## Zadanie nr 6 – Stenty wieńcowe platynowo – chromowe uwalniające lek pochodna rapamycyny z polimeru biodegradowalnego

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty wieńcowe platynowo – chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym (pochodna rapamycyny z biodegradowalnym polimerem) | 40 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Stenty wykonane ze stopu zawierającego platynę, montowane  na balonie wyskociśnieniowym.

2. Średnice 2,25 mm – 4,00 mm.

3. Długości 8 mm – 38 mm.

4. RBP min.16 atm. dla średnicy 3,00 mm.

5. Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca.

6. Duża siła radialna min 0,27 N/mm.

7. Recoil max 2,4 %.

Oceniane parametry techniczne:

1. Dobra widoczność stentu w skopii.                                                                              (punktacja 0,1)

2. Nie zmieniające profilu przy przechodzeniu przez kręte odcinki naczyń.                   (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

## Zadanie nr 7 – Stent samopozycjonujący się uwalniający lek

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent samopozycjonujący z lekiem | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Stent nitinolowy.

2. Stent wycinany laserowo typu „slotted tube”.

3. Kompatybilny z prowadnikiem  0,014”.

4. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F.

5. Dostępne 3 średnice stentu: do naczyń 2,50 mm – 3,00 mm, do naczyń 3,00 mm – 3,50 mm do naczyń 3,50 mm – 4,50 mm.

6. Dostępne długości stentu: 17 mm; 22 mm; 27 mm.

7. Stent uwalniający Sirolimus.

8. System dostarczania stentu składający się z cewnika balonowego oraz teflonowego płaszcza.

9. System dostarczania typu Rapid Exchange.

Oceniane parametry techniczne:

1. Stent zapewniający dobry dostęp do bocznic dzięki systemowi rozłączanych połączeń pomiędzy koronami stentu		(punktacja 0,1)

- Dwa markery na systemie dostarczania oraz dwa na końcach stentu						            (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 8– Stenty pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjny- pochodną sirolimusu , wykonane w technice sinusoidalnej- do krętych naczyń

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty pokrywane lekiem o działaniu antyprolifercyjnym- pochodną sirolimusu , wykonane w technice sinusoidalnej- do krętych naczyń | 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Stenty kobaltowo- chromowe, wykonane w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo, montowana fabrycznie na

balonie

2. Substancja czynna zotarolimus lub ewerolimus  uwalniająca ze stałego polimeru na stencie kobaltowo - chromowym

3.  Ciśnienie nominalne 9 atm.

4.  Długości stentów  od min 8 do min 38 mm.

5.  Średnice stentów  od min 2,25 do min 4,0 mm.

6.  Montowane na balonie wysokociśnieniowym /RBP minimum  16 atm. dla średnicy 3,0mm/

7. Profil przejścia  0,041 dla rozmiaru 3,0

8. Skrócenie stentu podczas implanatacji poniżej 5%

9.  Możliwość doprężenia stentu 4.0 mm cewnikiem do doprężeń do co najmniej 4.75 mm

Oceniane parametry techniczne:

1. Duża siła radialna stentu, powyżej 25 psi                                                                                                                        (punktacja 0,1)

2. Stenty nadające się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych  i krętych segmentach naczyń                                       (punktacja 0,1)

3. .publikacje z udokumentowanymi danymi dotyczącymi późnej zakrzepicy - co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie

medycznym (badania randomizowane)                                                                                                                                       (punktacja 0,1)

4. Udokumentowana skuteczność z min.3 letnim okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze (dopuszcz. literatura

anglojęzyczna).                                                                                                                                                                                 (punktacja 0,1)

- DAPT skrócony do 28 dni.                                                                                                                                                             (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 9 – Stenty do dużych naczyń pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym – pochodną sirolimusu

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty do dużych naczyń pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym – pochodną sirolimusu | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Stenty kobaltowo-chromowe, wykonane w technice sinusoidalnej z pojedynczego elementu łączonego laserowo, montowane na balonie.

2. Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku.

3. Maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm.

4. Długości stentów od min 12 do min 30 mm.

5. Średnice stentów od min 4,5 do min 5,0 mm.

6. Profil przejścia 0,048” dla rozm. 5,0 mm.

7. Grubości strut’ów 0,0036”.

8. Montowane na balonie wysokociśnieniowym (RBP minimum 16 atm).

9. Maksymalne rozszerzenie stentu do ok. 5,75 mm.

10. Skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 1% (przy RBP dla średnic 4,5 – 5,0).

11. Pewne i mocne umocowanie stentu na balonie.

Oceniane parametry techniczne:

1. Duża siła radialna stentu, powyżej 25 psi									(punktacja 0,1)

2. Stenty kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F – 1,42 mm (0,056”)					(punktacja 0,1)

3. Udokumentowana skuteczność z minimum 3 letnim okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze (dopuszczalna literatura

anglojęzyczna)   	     												(punktacja 0,1)

4. DAPT skrócony do 28 dni 											(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

## Zadanie nr 10– Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe uwalniające lek sirolimus do bifurkacji

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty wieńcowe kobaltow – chromowe uwalniające lek sirolimus do bifurkacji | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1  Duża powierzchnia oczka stentu dla nominalnego wymiaru 3.0 to minimum  4,57 mm2 –  do ułatwienia stentowania w  bifurkacjach.

2. Duża plastyczność- możliwość przeprężania stentu – dla stentów o średnicy 3,5 i 4mm możlwość przeprężania do średnicy powyżej 5,7mm

3. Długości od 9 mm do 38 mm.

4. Pokrycie polimerem abluminalne, tylko na częściach stentu mających styczność ze ścianą naczynia i nie narażonych na mechaniczne uszkodzenia,

oraz pokrycie gradientowe

5. Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca w razie konieczności, potwierdzone w instrukcji użytkowania.

6. Niski profil wejścia 0,017”

Oceniane parametry techniczne:

1. Możliwe duże poszerzanie stentu z zachowaniem jego siły radialnej                                                                                    (punktacja 0,1)

2. Doskonałe rezultaty odległe , potwierdzone w opubllikowanym badaniu                                                                             (punktacja 0,1)

3   Lek uwalniany z polimeru biodegradowalnego                                                                                                                      (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 11 – Stentgrafty – Dopuszcza się bez próbek

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgrafty | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Stent kobaltowo-chromowy pokryty poliuretanem.

2. Pokrycie (graftu) nakłade metodą elektospun – grubość pokrycia 90 μm.

3. Długości stentgraftów od min 15 do min 26 mm.

4. Dostępne średnice min 2,5 do 5 mm.

5. Crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm.

Oceniane parametry techniczne:

  - Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F i 6F                                                                  (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 12 – Balony do zapobiegania  i leczenia restenozy uwalniającej lek antymitotyczny

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniającej lek antymitotyczny | 80 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

- Cewnik balonowy pokryty paklitakselem (dawka leku 3μg/mm2) uwalnianego z nośnika BTHC.

- Ciśnienie nominalne 7 atm. - RBP 13 atm. (dla 2.0 – 3.5 mm), 12 atm. (dla 4.0 mm).

- Dostępne balony o średnicach 2.00 – 4.00 mm.

- Długość użytkowa cewnika min. 140 cm.

- Dostępne balony o długościach od 10 – 30 mm.

- Sposób uwalniania: pojedyncza aplikacja o czasie 30 – 60 sekund.

- Crossing profile: 0,023” dla cewnika 3.0 mm.

Oceniane parametry techniczne:

1. Udokumentowana obserwacja potwierdzona publikacjami w literaturze 					(punktacja 0,1)

2. Szeroki zakres średnic 											(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Wysokociśnieniowe (RBP 14 atm dla balonu 3,0).

2. Długość balonów od min 9 do min 30 mm o średnicy od min 1,2 do min 4,0 mm.

3. Średnica balonu zwiększająca się co 0,25 mm (w zakresie średnic 2,0 – 4,0).

4. Dostępne balony w systemie „over the wire”.

5. Ciśnienie nominalne 8 atm.

6. Niski profil zewnętrzny balonu (poniżej 0,026"przy średnicy 3,0).

Oceniane parametry techniczne:

1. Posiadające powłokę hydrofilną.												( punktacja 0,1)

2. Możliwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe odcinki naczynia.						(punktacja 0,1)

3. Odporność na urazy mechaniczne.											(punktacja 0,1)

4. Udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce na podstawie oświadczenia.			(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 14 – Cewniki balonowe do zmian trudnych

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe do zmian trudnych | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Wysokociśnieniowe (RBP 14 atm dla balonu 3,0).

2. Długość balonów od min 8 do min 20 mm.

3. Średnica balonu od min 1,2 do min 4,0 mm.

4. Ciśnienie nominalne 6 atm.

5. Niski profil zewnętrzny balonu poniżej 0,030" przy średnicy 3,0 mm.

6. Dostępne dwie różne sztywności shaftów (dla średnicy 1,2 mm i 1,5 mm) do różnych zastosowań.

7. Dostępne dwa typy balonów: Monorali i OTW we wszystkich rozmiarach.

Oceniane parametry techniczne:

1. Posiadające powłokę hydrofilną.                                                                                          (punktacja 0,1)

2. Odporne na urazy mechaniczne.                                                                                           (punktacja 0,1)

3. Możliwość przejścia przez kręte, wąskie naczynia.                                                              (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 15 – Cewniki balonowe niskoprofilowe

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe niskoprofilowe | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Wysokociśnieniowe (RBP 14 atm.).

2. Profil balonu ≤ 0,027” dla średnicy 2,5 mm /pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu/.

3. Wymagane długości od 6,0 do 30,0 mm, w tym długość 10 mm.

4. Gwarantowana możliwość minimum 10-krotnej inflacji do RBP.

5. Profil wejścia końcówki balonu ≤ 0,016”.

6. Ciśnienie nominalne 8 atm.

7. Typ RX Rapid Exchange.

Oceniane parametry techniczne:

1. Łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach			     (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 16 – Cewniki balonowe do doprężania stentów

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe do doprężania stentów | 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Wysokociśnieniowe (RBP minimum 20 atm dla średnic 2,0 – 4,0; 18 atm dla 4,5 – 6,0).

2. Długości balonów od min 6 do min 30 mm.

3. Średnice balonów od min 2,0 do min 6,0 mm.

4. Ciśnienie nominalne min 12 atm.

5. Dwusegmentowa budowa shaftu wewnętrznego.

6. Duża niepodatność /dla precyzji doprężenia stentu/ przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mnie niż 4,4% dla

wszystkich rozmiarów.

Oceniane parametry techniczne:

1. Cewniki balonowe o niskim profilu.                                                                                                            (punktacja 0,1)

- ………………………………………………….

- Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 17 – Cewniki balonowe wysokociśnieniowe

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE

  - Wysokociśnieniowe (RBP 20 atm. dla balonu 3,0 mm), zwiększenie średnicy od 3,0 mm do 3,09 mm od NP do RBP (< 3 % / atm przy RBP

w stosunku do średnicy  przy ciśnieniu nominalnym).

2. Długość balonów  od min. 8,0 mm do min.30 mm.

3. Średnica balonu  zwiększająca się co 0,25 mm – w zakresie średnic 2,0 mm – 4,0 mm.

4. Profil wejścia 0,018”.

Oceniane parametry techniczne:

- Bardzo krótkie „skrzydła” balonu ułatwiające pozycjonowanie  i zapobiegające wzrostowi podłużnemu.		(punktacja 0,1)

- Pokrycie hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika, hydrofobowe na balonie i końcówce.			(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

#### Zadanie nr 18 – Balony nacinająco-pozycjonujące

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony nacinająco-pozycjonujące | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon.

2. Dostępne średnice od 2.0 – 3.5 mm.

3. Dostępne długości od min 10 do min 20 mm.

4. Współpracujące z prowadnikami angioplastycznymi 0,014”.

5. Działające w systemie „mono-rail”.

6. Ciśnienie nominalne 8 atm.

7. RBP 20 atm. (2.0-2.5 mm), 18 atm. dla 3.0 mm, 16 atm. dla 3.5 mm.

Oceniane parametry techniczne:

1. Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu. (punktacja 0,1)

2. Możliwość wykonania „kissing’u”                                                                                                                       (punktacja 0,1)

3. Możliwość zabezpieczenia „Buddy wire”                                                                                                            (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

#### Zadanie nr 19 – Prowadniki angioplastyczne

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki angioplastyczne | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Średnica 0.014”.

2. Duży wybór prowadników (co najmniej 15 rodzajów, w tym min 6 do udrożnień).

3. Dostępne prowadniki proste oraz z zagiętą końcówką.

4. Dostępne prowadniki o zwężającej się do 0,009 końcówce.

5. Dostępne prowadniki hydrofilne i hydrofobowe.

6. Dostępne z drutem przedłużającym.

7. Długość prowadników 190 cm i 300 cm.

Oceniane parametry techniczne:

1. Końcówka prowadnika widoczna w promieniach rtg.                                                            (punktacja 0,1)

2. Konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu.                (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 20 – Zestaw do udrożnień przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki do CTO, dostępu retrograde | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Torquery | 250 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Średnica 0.014”.

2. Prowadnik z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu ( bez łączeń)

3. Dostępne co najmniej 12 stopni sztywności końcówki prowadnika.

4. Dostępne prowadniki proste i z zagiętą końcówką.

5. Dostępny prowadnik z taperowaną końcówką .

5. Dostępne prowadniki hydrofilne i hydrofobowe.

6. Dostepny prowadnik o sztywnym szafcie.

7. Długość prowadników 180 cm i 300 cm.

8. Dostępne prowadniki taperowane do 0,009” i 0,010” o długości 190 cm.

9. Torquer Światło wewnętrzne dla prowadnika min 0,009” max 0,022”.

Oceniane parametry techniczne:

1. Końcówka prowadnika widoczna w promieniach rtg.                                                            (punktacja 0,1)

2. Konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu.                (punktacja 0,1)

3. Torquer – precyzja wykonania.                                                                                                (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 21 – Cewniki prowadzące do PCI

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki prowadzące do PCI | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Cewniki o bardzo dużej średnicy wewnętrznej (min 0,081 dla cewnika  7F)

(min 0,071 dla cewnika 6F).

2. Dostępne cewniki o różnych typach i rozmiarach krzywizny.

3. Dostępność w rozmiarach 5 - 9 F.

4. Dostępność cewników z otworami bocznymi.

5. Zachowane zbrojenie metalowe, dwuwarstwowa obudowa.

6. Długość cewnika 55, 90, 110 cm dla cewników 6F i 7F

Oceniane parametry techniczne:

1. Końcówka powinna być atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii RTG.                                                                      (punktacja 0,1)

2. Odporny na złamanie i zagięcie, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką.                    (punktacja 0,1)

3. Cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu.                                                              (punktacja 0,1)

- ………………………………………………….

- Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 22 – Cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Cewniki diagnostyczne do koronarografii, w tym cewniki typu „Judkins” do lewej i prawej tętnicy wieńcowej.

2. Cewniki do wentrykulografii typu Pigtail.

3. Cewniki o dużym świetle wewnętrznym (min. 0,055" dla 6F).

4. Dostępne cewniki o nietypowych krzywiznach.

5. Cewniki o średnicy zewnętrznej 5-7F.

6. Cewniki zbrojone metalowym splotem na całej długości.

Oceniane parametry techniczne:

1. Dobrze manewrowalne.															(punktacja 0,1)

2. Końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii, odporna na złamanie i zagięcie, charakteryzuje się dużą siłą podparcia

i pamięcią kształtu															(punktacja 0,1)

3. Dla 5 F dwa różne światła wewnętrzne do prawej i lewej tętnicy wieńcowej.								(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 23 – Igła do nakłucia tętniczego

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do nakłucia tętniczego | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Z dużym światłem wewnętrznym 18G.

2. Kompatybilna z drutem prowadzącym 0.038”.

3. Kąt ścięcia minimum 18

Oceniane parametry techniczne:

1. Ostro zakończona umożliwiająca nakłucie tętnicy w bardzo trudnych warunkach (wielokrotne nakłucia, miejsca po krwiakach)  (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 24 – Koszulki wprowadzające – krótkie, zbrojone

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulki wprowadzające – krótkie, zbrojone | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Koszulki wprowadzające o długości 11cm.

2. Zróżnicowane profile 5F-9F.

3. Zbrojenie wykonane stałym, stalowym, widocznym oplotem.

Oceniane parametry techniczne:

1. Atraumatyczne.                                                                                               (punktacja 0,1)

2. Zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory.                       (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 25 - Koszulki wprowadzające długie – zbrojone

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulki wprowadzające - zbrojone | 24 cm 6-9 Fr | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 cm 6-7 Fr | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 cm 6-7 Fr | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Posiadające zbrojenie wykonane stałym stalowym widocznym oplotem, dające dobre podparcie dla cewnika w trudnych warunkach przy krętych

tętnicach biodrowych.

Oceniane parametry techniczne:

1. Atraumatyczne, odporne na złamanie.                                                                                          (punktacja 0,1)

2. Zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory.                                                     (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 26 – Koszulka naczyniowa standardowa

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulka naczyniowa standardowa | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Koszulki wprowadzające o długości 11 i 23 cm.

2. Średnica wewnętrzna 4 – 11F.

3. Introducer umożliwiające zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min 60o w płaszczyźnie strzałkowej

4. Wymagane pokrycie hydrofilne na całej długości

Oceniane parametry techniczne:

1. Atraumatyczne                                                              (punktacja 0,1)

2. Wysoka odporność na zagięcia i złamania                   (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 27 – Drut prowadzący

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drut prowadzący | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Różne zakresy średnic zewnętrznych 0,018”- 0,038”.

2. Różne długości 100-260 cm.

3. Końcówka zakończona w kształcie litery „J”.

4. Możliwość rozprostowania końcówki prowadnika.

Oceniane parametry techniczne:

1. Ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu.                                                                     (punktacja 0,1)

2. Odpowiednie pokrycie prowadnika.                                                                                                         (punktacja 0,1)

3. Sztywna część proksymalna zapewniająca dobrą jego manewrowalność.                                               (punktacja 0,1)

- ………………………………………………….

- Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 28 – Przedłużacze wysokociśnieniowe

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacze wysokociśnieniowe | 150 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Wytrzymujące ciśnienie 1200 psi.

2. Długość 120 cm.

3. Zakończone łącznikami „damsko-męskim” (ruchomymi).

4. Wykonane z przeźroczystego materiału (PUR), zaplatane.

Oceniane parametry techniczne:

1. Elastyczne.													(punktacja 0,1)

2. Odporne na złamania i zagięcia – zbrojone.									(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 29 – Y-connector o małej utracie krwi

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y-connector o małej utracie krwi | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Podwójna zastawka hemostatyczna, eliminująca wyciek krwi podczas wprowadzania i  wyciągania  cewników i prowadników.

2. Światło wewnętrzne zastawki 9,5 F.

3. Z ruchomą końcówką „męską”.

4. Wykonany z przeźroczystego materiału.

5. Mechanizm „ przyciskowy” otwarcia zastawki.

6. Możliwość jednoręcznej obsługi.

Oceniane parametry techniczne:

1. Zastawka nie traci szczelności podczas zabiegu.                                                                                       (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 30 – Cewniki balonowe do CTO

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe do CTO o niskim profilu | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Średnica balonu od minimalnie 1,0 mm.

  - Ciśnienie nominalne 6 atm.

  - Maksymalne dopuszczalne ciśnienie RBP 14 atm.

  - Mały profil balonu min.0,0186” dla balonu o srednicy 1,0mm

  - Balon pokryty substancją hydrofilną ułatwiającą jego wprowadzanie do zmiany

  - Dostepna długość części roboczej cewnika balonowego  140 i  150 cm dlą średnicy 1,0mm

  - Dostępne średnice balonu od 1,0 do 4,0 mm

  - Dostępne długości balonów od 5mm do 30mm

Oceniane parametry techniczne:

    - Duża elastyczność, popychalność i manewrowość 								(punktacja 0,1)

    - Łatwość przechodzenia przez ciasne zmiany w krętych naczyniach.                                                               (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 31 – Strzykawka z manometrem

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka z manometrem | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Ciśnienie inflacji min 30 atm.

2. Z ruchomą „męską” końcówką.

3. Tarcza manometru pokryta substancją o własnościach fluorescencyjnych.

4. Strzykawka o pojemności 20 ml.

Oceniane parametry techniczne:

1. Ergonomiczny kształt.                                                                                                                                                                          (punktacja 0,1)

2. Możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoka.                                                                                                                            (punktacja 0,1)

3. Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji.                                                                                                           (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 32 – Balony do kontrapulsacji

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony do kontrapulsacji | 60 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Balony kompatybilne z systemami 7,5 F oraz 8 F.

2. Współpracujące ze sterownikiem Datascope.

3. Objętość            34 cc  - 7,5 F

40 cc  - 7,5 F

40 cc  - 8,0 F.

Oceniane parametry techniczne:

1. Atraumatyczne.                                                                                                                                                                                      (punktacja 0,1)

2. Odporne na zagięcia i załamania.                                                                                                                                                          (punktacja 0,1)

3. Kanał do pomiaru ciśnienia odporny na wykrzepianie.                                                                                                                         (punktacja 0,1)

4. Kompatybilny z dostępnymi na rynku koszulkami naczyniowymi.                                                                                                      (punktacja 0,1)

5. Możliwość stosowania bezkoszulkowego.                                                                                                                                            (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 33 – Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark Provis

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark Provis | 150 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Wkłady (150 ml) nadające się do zastosowania w strzykawkach automatycznych: Medrad Mark V ProVis – wyłącznie materiały oryginalne.

Oceniane parametry techniczne:

1. Precyzja wykonania.												       (punktacja 0 ,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 34 – Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Cewnik działający w systemie „mono-rail”, kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0,014”.

2. Podciśnienie zwiększające skuteczność odsysania skrzeplin wytwarzane w urządzeniu zewnętrznym.

3. Dostępne cewniki 6 i 7 F.

- Cewnik o zwiększonej odporności na zgniatanie, dzięki metalowemu oplotowi w ścianie cewnika.

- Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zew max. 0,070” kompatybilny z cewnikiem 6F, oraz o średnicy zew max. 0,080”

kompatybilny z cewnikiem 7F.

- Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 140 cm i długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego 
          z cewnikiem prowadzącym 7 F – 145 cm.

- Marker na dystalnym końcu cewnika.

Oceniane parametry techniczne:

- Odporny na zagięcia i załamania.										           (punktacja 0,1)

- Giętki, umożliwiający dotarcie do dystalnego odcinka krętego naczynia.					(punktacja 0,1)

- ………………………………………………….

- Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 35 – Cewnik aspiracyjny

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik aspiracyjny | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

- PARAMETRY GRANICZNE:

- 1. Dostępne cewniki 6 – 7F o długości 145 cm.

- 2. Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm.

- 3. Wzmocniony shaft proksymalny (PEEK system) zwiększający odporność na złamanie.

- 4. Zewnętrzna średnica cewnika w odcinku dystalnym/środkowym/proksymalnym.

    - - 6F: 0,067”/0,067”/0,051”

    - - 7F: 0,078”/0,078”/0,063”

    - 5. Wewnętrzne pole cewnika aspirującego w odcinku dystalnym/środkowym/proksymalnym

    - - 6F: 0,93 mm2/0,83 mm2/0,95 mm2

    - - 7F: 1,43 mm2/1,26 mm2/1,54 mm2

- 6. Prędkość ekstrakcji (wody)

- - 6F: 1,6 ml/s

- - 7F: 2,8 ml/s

- 7. Marker platynowo – irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki.

- 8. Rurka przedłużająca z zaworem odcinającym.

- 9. W zestawie strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą; 2 filtry na skrzeplinę.

Oceniane parametry techniczne:

1. Odporny na zagięcia i załamania.										           (punktacja 0,1)

2. Giętki, umożliwiający dotarcie do dystalnego odcinka krętego naczynia.					(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 36 – Zestawy do ochrony dystalnej podczas angioplastyki żylnych pomostów aortalno-wieńcowych

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do ochrony dystalnej podczas angioplastyki żylnych pomostów aortalno-wieńcowych | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Urządzenia do ochrony tętnic o typie koszyczka.

2. System dostarczania typu mono-rail.

3. Długość prowadnika 180 i 300 cm.

4. Średnica prowadnika 0,014”.

Oceniane parametry techniczne:

1. Precyzja wykonania.										(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 37– Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Pętla zagięta pod kątem prostym po wysunięciu z cewnika.

2. Średnica pętli 10 do 30 mm.

3. Pętla dedykowana do usuwania ciał obcych z dużych naczyń.

4. Średnica cewnika 4 - 6 F.

Oceniane parametry techniczne:

1. Dostępne różne długości pętli.                                                                                                (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 38 – Urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń | 3 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Pętla zagięta pod kątem prostym po wysunięciu z cewnika.

2. Średnica pętli 2 do 7 mm.

3. Pętla dedykowana do usuwania ciał obcych z tętnic wieńcowych.

4. Średnica cewnika maksymalnie 3F.

Oceniane parametry techniczne:

1. Dostępne różne długości pętli.                                                                              (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 39 – Zestawy do koronarografii w Ostrym Zespole Wieńcowym z serwetami i osłonami

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do koronarografii w ostrym zespole wieńcowym | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obłożenia do zabiegów hemodynamicznych z wycięciem na pachwinę | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłona na szybę ołowianą i głowicę (worek z gumką) | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kolec do oszczędzania kontrastu | 600 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

1. ZESTAW DO KORONAROGRAFII:

-skalpel jednorazowego użytku z ostrzem nr 11 z 1 krótkim uchwytem w zamykanym opakowaniu ochronnym – 1 szt

-serwety do angiografii udowej (w serwecie otwory udowe), wykonanej z trójwarstwowej, paroprzepuszczalnej nieprzemakalnej włókniny

SMS o wymiarze 330 x 218 cm

-fartuch jednorazowy wielkości L dodatkowo wzmacnianych, z warstwą absorpcyjną, wykonaną z włókniny SMS – 1 szt.

-fartuch jednorazowy wielkości XL dodatkowo wzmacnianych, z warstwą absorpcyjną, wykonaną z włókniny SMS – 1 szt

-miska okrągła z tworzywa o pojemności 500 ml – 1 szt

-miska okrągła z tworzywa o pojemności 1000 ml – 1 szt

-igła iniekcyjna 0,8x50 mm – 1 szt

-igła iniekcyjna 22G długość 50mm – 1 szt

-kleszczyki do gazików wykonane z tworzywa długości 19 cm – 1 szt

-powłoka ochronna z elastyczną krawędzią o wymiarach 85 x 90 cm typu torba – 2 szt

- Przetwornik do inwazyjnego monitorowania ciśnienia /wykonane z materiału nietrombogennego, wstępnie wykalibrowany przetwornik ze stałymi parametrami elektrycznymi, dostarczenie wraz z przetwornikiem kabli przyłączeniowych do monitorów Philips MP30 i MP 560 typu Intelivue, gniazdo 12 pionowe /4 komplety/, zestawu do kontrapulsacji Datascope System 98 /2 komplety/ oraz płytka do mocowania przetwornika

-serweta z otworem przylepnym wykonana z włókniny SMS z wysokochłonnym wzmocnieniem wokół otworu 79x112 cm

-gaziki bawełniane 12 warstwowe o wymiarach 75 x  75 mm – 20 szt

- łącznik z 2 końcówkami żeńskimi luer lock do stosowania w trakcie podawania leku -1 szt

-strzykawki iniekcyjne 10 ml z czytelną i niezmywalną skalą, o wysokiej przeźroczystości cylindra – 2 szt

-strzykawki iniekcyjne 20 ml z czytelną i niezmywalną skalą, o wysokiej przeźroczystości cylindra – 2 szt

-strzykawka 10 ml Luer – Lock – 1 szt

-strzykawka do podawania kontrastu trzyczęściowa z gumowym tłokiem, z podwójnym uszczelnieniem (naturalny, bezlateksowy, syntetyczny materiał)

i końcówką luer lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, o wysokiej przeźroczystości cylindra 20 ml – 1 szt

-zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych długości 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką luer lok – 1 szt

-dren do oszczędzania kontrastu, wyposażony w specjalny podwójny filtr długości 140 cm – 1 szt

-rampa trójdrożna typ ON, wysokociśnieniowa – minimum 1000 psi, wykonana z przeźroczystego materiału, ergonomiczny kształt, możliwość

płynnego ustawienia zaworów (180 stopni), z łącznikiem luer lock – 1 szt

-dren ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia wykonany z PVC, średnica 1,5 x 2,7 mm, przeźroczysty, długości 150cm – 1 szt

-kleszczyki komarowe proste, z metalu nierdzewnego długości 11 cm – 1 szt

-prześcieradło trójwarstwowe o wymiarach 90 x 150 cm  z włókniny SMS, dodatkowo wodoodpornej – 1 szt

-serwetki do rąk w rozm. 37 x 57 cm – 2 szt

-podkład wysokochłonny nieprzemakalny z rdzeniem z pulpy celulozowej (20x40 cm) – 1 szt

Zestaw musi być sterylny oraz zapakowany w opakowaniu (folia-papier).

Termin sterylności i sposób sterylizacji podany na opakowaniu.

PARAMETRY GRANICZNE

1. Obłożenia i fartuch:

- wytrzymałość na rozerwanie na podstawie testowania próbek

- wchłanialność dla płynów ustrojowych

2. Rampa trójdrożna:

- duża średnica wewnętrzna

- łatwość, trwałość łączenia z cewnikiem i strzykawką

- niskie opory i łatwość przy manewrowaniu zaworami

- szczelność rampy

- budowa rampy uniemożliwiająca zaleganie powietrza

- ostro zakończona umożliwiająca nakłucie tętnicy w bardzo trudnych warunkach (wielokrotne nakłucia, miejsca po krwiakach)

Oceniane parametry techniczne:

1. Funkcjonalność i łatwość aplikacji zestawu                    (punktacja 0,1)

2. Wysoka wchłanialność obłożeń                                       (punktacja 0,1)

2. OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW HEMODYNAMICZNYCH:

- serweta do angiografii udowej i promieniowej, wykonanej z trójwarstwowej, paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej włókniny SMS o wymiarze

330 x 218 cm z czterema  otworami  otoczonymi  taśmą lepną  o średnicy  12 cm, dłuższy brzeg serwety  połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu

sterowniczego szerokości  70  cm – 1 szt

- prześcieradło trójwarstwowe o wymiarach 90 x 150 cm wykonane z włókniny  SMS, dodatkowo wodoodpornej – 1 szt

- jeden fartuch jednorazowy wielkości L dodatkowo wzmacnianych  z warstwą  absorpcyjną  z włókniny  SMS – 1 szt

PARAMETRY GRANICZNE

1. Wytrzymałość na rozerwanie.

2. Wchłanialność dla płynów ustrojowych.

Oceniane parametry techniczne:

1. Funkcjonalność  i łatwość  aplikacji.                                                                                                (punktacja 0,1)

3. OSŁONA NA SZYBĘ OŁOWIANĄ (WOREK Z GUMKĄ) + OSŁONA NA GŁOWICĘ 45 x 45

- powłoka ochronna z elastyczną krawędzią  o  wymiarach  85cm x 90cm typu torba – 1 szt lub o wymiarach 45cm x 45cm

PARAMETRY GRANICZNE

1. Elastyczna krawędź.

2. Wytrzymała na rozerwanie.

Oceniane parametry techniczne:

1. Funkcjonalność														(punktacja 0,1)

2. Wytrzymałość  na rozerwanie. 											 (punktacja 0,1)

###### 4. KOLEC DO OSZCZĘDZANIA KONTRASTU

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Pojemnik z zastawką Safesite i wentylem odpowietrzającym.

2. Używany do angiografii.

3. Z zatyczką.

4. Długość 15 cm.

Oceniane parametry techniczne:

1. Precyzja wykonania.                                                                                                                                                (punktacja 0,1)

2. Szczelność.                                                                                                                                                               (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 40 – Zestawy do koronaroplastyki w Ostrym Zespole Wieńcowym

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do koronaroplastyki w Ostrym Zespole Wieńcowym | 900 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Zestaw do angioplastyki:

1. Strzykawka angiograficzna luer lock 10ml.

2. Torquer do obracania prowadnicy drutowej.

3. Y-konektor – o małej utracie krwi, z możliwością jednoręcznej obsługi.

4. Prześcieradło o zwiększonej absorpcji,  dwuwarstwowe-z włókniny SMS, o wymiarach 90 x 90cm dodatkowo sklejane taśmą z przylepcem na

jednym boku.

5. Prześcieradło trójwarstwowe o wymiarach 90 x 150cm wykonane z włókniny SMS, dodatkowo wodoodpornej.

6. System drenów do zabiegów kissing-balloon

Zestaw musi być sterylny oraz zapakowany w opakowaniu (folia-papier).

Termin przydatności i sposób sterylizacji podany na opakowaniu.

PARAMETRY GRANICZNE:

Jakość rozumiana jako walory użytkowe będą przyznawane w oparciu o:

1. Broszury i ulotki reklamowe dołączone do oferty w zakresie parametrów produktów.

2. Charakterystykę produktu opisaną w pakiecie.

Oceniane parametry techniczne:

1. Funkcjonalność i łatwość aplikacji obłożeń.                                                                                            (punktacja 0,1)

2. Wytrzymałość na rozerwanie na podstawie testowania próbek.                                                              (punktacja 0,1)

3. Wchłanialność dla płynów ustrojowych.                                                                                                  (punktacja 0,1)

- ………………………………………………….

- Podpis osoby uprawnionej

###### Zadanie nr 41 – Strzykawka nakręcana do podawania kontrastu

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka nakręcana do podawania kontrastu 10 ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka nakręcana do podawania kontrastu 20 ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

- Strzykawka do podawania kontrastu trzyczęściowa z gumowym tłokiem, z podwójnym uszczelnieniem (naturalny, bezlateksowy, syntetyczny

materiał).

- Końcówka luer lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka.

- Wysoka przeźroczystość cylindra 20 ml.

Oceniane parametry techniczne:

1. Opór tłoka.                                            (punktacja 0,1)

2. Szczelność.                                            (punktacja 0,1)

3. Przejrzystość cylindra.                          (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 42 – Urządzenia zamykające miejsce nakłucia tętnicy biodrowej

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia zamykające miejsce nakłucia tętnicy biodrowej. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE :

1. Systemy do zaopatrywania miejsca nakłucia celem uzyskania szybkiej hemostazy.

2. Oparte na zasadzie mechanicznego zamknięcia z zastosowaniem jedynie rozpuszczalnych komponentów pozostających w tętnicy.

3. Dostępne rozmiary dla zaopatrzenia wkłuć od 5F do 8F.

Oceniane parametry techniczne:

    - Precyzja wykonania.                                                                                                     (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 43 – Cewnik prowadzący bezkoszulkowy do tętnic promieniowych i standardowy z trzema zakrzywieniami szaftu

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik prowadzący bezkoszulkowy do tętnic promieniowych i standardowy z trzema zakrzywieniami szaftu | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Cewnik prowadzący do PTCA  z dojścia promieniowego.

2. Duże średnice wewnętrzne (dla 6,5 F – 0,070”, dla 7,5 F – 0,081”).

3. Dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F, oraz 6F , 7F , 8 F

4. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”.

5. Pokrycie hydrofilne.

6. Długość 100 cm.

Oceniane parametry techniczne:

1. Dostępna szeroka gama krzywizn                                                                              (punktacja 0,1)

    - Odporny na zgięcia i złamania                                                                                   (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 44 – Koszulka promieniowa

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulka promieniowa | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Dostępne średnice: 4F, 5F, 6F.

2. Długość 7 cm i 11 cm.

3.W zestawie z prowadnikiem stalowym 0,018” oraz z igłą o dł. 4cm.

3. Dostępny prowadnik nitynolowo – platynowy  0,018”

4. Szczelna zastawka hemostatyczna.

Oceniane parametry techniczne:

1. System blokujący dylatator.                                                                                                                                (punktacja 0,1)

2. Gładkie przejście pomiędzy koszulką a poszerzaczem.                                                                                      (punktacja 0,1)

3. Duże światło wewnętrzne.                                                                                                                                   (punktacja 0,1)

4. Dostępny prowadnik stalowy 0,025”										(punktacja 0,1)

    - Dostępna wersja hydrofilna											(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 45 – Prowadnik diagnostyczny hydrofilny

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny | 150 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Wymagane dwie długości: 1 – 150 cm, 2 – powyżej 180 cm.

2. Średnica  0,035 (0,89 mm), 0,038 (0,97 mm).

3. Prowadnik o jednolitej konstrukcji z pokryciem hydrofilnym bez oplotu.

4. Końcówka w kształcie litery J.

Oceniane parametry techniczne:

1. Końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii                                                                                          (punktacja 0,1)

2. Łatwo przechodzący przez kręte odcinki naczyń                                                                                             (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 46 – Prowadnik angioplastyczny z hydrofilnym pokryciem

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik angioplastyczny z hydrofilnym pokryciem | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

  - Prowadnik o rdzeniu hybrydowym, wykonane ze stali proksymalnie i dystalnie z nitynolu z pokryciem hydrofilnym dystalnych 25 cm.

  - Średnica 0,014”.

  - Długość prowadników 180 cm.

  - Dostępne prowadniki o różnej sztywności i giętkości, proste z możliwością kształtowania końcówki i pamięcią kształtu.

  - Dostępne prowadniki flopy.

  - Dostępne prowadniki hydrofilne o podwójnym pokryciu na dystalnych 25 cm haftu.

  - Możliwość zastosowania drutu przedłużającego o długości 150 cm.

Oceniane parametry techniczne:

1. Elastyczna końcówka prowadnika, gładko przechodząca do części dystalnych naczynia				(punktacja 0,1)

2. Końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg 								(punktacja 0,1)

3. Konstrukcja prowadnika powinna zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu					(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 47 – Stenty bioresorbowalne (BVS)

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty bioresorbowalne | 51 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Rusztowanie bioresorbowalne z polimeru kwasu mlekowego (czas całkowitej absorbcji ok. 2 lata)

2. Pokrywane lekiem – pochodna syrolimusa – ewerolimus

3. Kompatybilne z cewnikiem 6F

4. Średnice: 2,5; 3,0 i 3,5 mm – długości: 12; 18 i 28

5. Widoczność w skopii – 4 platynowe znaczniki na końcach rusztowania

6. Wskazanie do poszerzania światła naczyń wieńcowych, ulegające resorbcji, umożliwiające powrót funkcji motorycznych i fizjologicznych naczynia

7. RBP 16 atm dla wszystkich rozmiarów

8. Ciśnienie nominalne 6-7 atm

Oceniane parametry techniczne:

    - Dobra widoczność w skopii												(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 48 – Cewnik wieńcowy do techniki  5 w 6

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki prowadzące do techniki 5 w 6 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Cewniki 5 F o długości 120 cm dedykowane do techniki 5 w 6.

2. Cewniki zakończone prostą atraumatyczną końcówką umożliwiające wprowadzenie do cewnika 6 F i dające dobre podparcie przy trudnych zmianach.

3. W zestawie dedykowana krótka zastawka hemostatyczna umożliwiająca połączenie z cewnikiem 6 F.

Oceniane parametry techniczne:

1. Końcówka powinna być atraumatyczna dobrze widoczna w skopii							(punktacja 0,1)

2. Odporny na złamanie i zagięcie, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką		(punktacja 0,1)

- Cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu.                                              (punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 49 – Mikrocewnik wieńcowy

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocewnik wieńcowy | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.  Mikrocewnik o cienkiej ścianie, z oplotem z drutów stalowych.

2.  Pokrycie hydrofilne, polimerowe  na dystalnych 75cm szaftu

3.  Dostępny w  długości części roboczej 135cm

    - Profil wejścia maksimum 0,019”

    - Atraumatyczna końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rtg

    - Taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6F oraz dystalnej 1,9F

Oceniane parametry techniczne:

1.Dobra manewrowalność,  popychalność 			                                                                                                                 	(punktacja 0,1)

2. Nieprzepuszczalna dla rtg koncowka widoczna dobrze w skopii                                                                          			(punktacja 0,1)

3. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”													(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 50 – Balon tnący

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balon tnący | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Cewnik balonowy z zamontowanymi nożykami do nacinania powierzchni blaszki miażdżycowej.

2. Dostępne długości od min 6 do min 15 mm.

3. Współpracujące z prowadnikami angioplastycznymi 0,014”.

4. Działające w systemie „mono-rail”.

Oceniane parametry techniczne:

1. Pokrywa hydrofilna ułatwiająca pokonywanie ciasnych zwężeń i zwapniałych odcinków naczyń				(punktacja 0,1)

2. Giętki cewnik, dobrze penetrujący krzywizny w proksymalnych odcinkach naczyń						(punktacja 0,1)

3. Dostępne cewniki w systemie „over the wire”											(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 51 – Koszulka promieniowa hydrofilna o niskim profilu

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulka promieniowa hydrofilna o niskim profilu | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

      - Koszulka promieniowa hydrofilna o długości 10 cm lub 16 cm z mini prowadnikiem o długości 45 cm, średnicy 0,021” lub 0,025” z metalową

igłą 20G lub 21G.

      - Średnica zewnętrzna koszulki 5 F (2,46) – Średnica wewnętrzna akceptująca 6F (2,22) cewnik prowadzący, Średnica zewnętrzna koszulki 6 F –

Średnica wewnętrzna akceptująca 7 F cewnik prowadzący.

      - Grubość ścianki koszulki 0,12 mm.

Oceniane parametry techniczne:

        - Dostępne z metalowym prowadnikiem i metalową igłą				(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 52 – Cewnik balonowy super wysokociśnieniowy

| L.p | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik balonowy super wysokociśnieniowy do doprężeń stentów oraz predylatacji zmian zwapniałych | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie /strzykawka z manometrem/ do inflacji cewników balonowych wysokociśnieniowych do 40 atm | 40 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

          - Dwuwarstwowa ścianka balonu.

          - RBP 35 atm.

          - Średnice 1,5 do 4 mm.

          - Profil wejścia do zmiany 0,016”.

          - Strzykawka z manometrem dedykowana do inflacji balonów wysokociśnieniowych aż do 40 atm.

          - Objętość inflatra /strzykawki/ 25 ml.

Oceniane parametry techniczne:

            - Brak efektu „dog boning” dla cew. balonowego				(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 53 – Mikrocewnik o podwójnym świetle do udrażniania i zabezpieczenia gałęzi bocznych

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocewnik o podwójnym świetle do udrażniania i zabezpieczenia gałęzi bocznych | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1 Taperowana końcówka

2.Pokrycie hydrofilne

3. 2 dystalne markery platynowo- irydowe widoczne dobrze w skopii

4.  Zbrojenie stalowym drutem.

5. Długość cewnika 140 cm

6  Długość segmentu Rx 21 cm

7 Profil wejścia max  0.43 mm

8 Profil zewnętrzny końcówki dalszej 0.73, części dalszej 0.97, bliższej 0,43 [mm]

9 Profil wewnętrzny końcówki dalszej 0.43, części dalszej 0.45, bliższej 0.43 [mm]

10. Stopka zapewniająca odchylenie drugiego prowadnika o 5 stopni względem głównego prowadnika dla większego zasięgu i manewrowości

Oceniane parametry techniczne:

                - współpraca z cewnikami prowadzącymi 5 F				(punktacja 0,1)

                - precyzja wykonania                                                                             ( punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 54 – Cewnik wieńcowy przedłużający dla technieki child in the mother- system RX

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik wieńcowy przedłużający do techniki child in the mother syst. RX | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1 System Rapid Exchange RX.

              - Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem – matką

              - Światło wewnętrzne minimum 0,056” /1,42mm/. dla systemu 6F

              - Długość części przedłużającej /dystalnej/ RX 25 cm.

Oceniane parametry techniczne:

                - Dobra manewrowalność				(punktacja 0,1)

                - Atraumatyczna końcówka				(punktacja 0,1)

                - Szeroki zakres rozmiarów				(punktacja Wartość największa 5, Najmniejsza 0 , Pozostałe proporcjonalnie)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

Zadanie nr 55 – Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po punkcji

| L.p. | Opis | Ilość szt./ rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po punkcji | 40 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

 1.  opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy   promieniowej

2.   komora uciskowa wypełniana powietrzem  , ściśle kontrolowana siła ucisku przez dopełnienie
komory powietrzem lub upuszczanie powietrza z komory za pomocą strzykawki

3. transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy

4. czas utrzymania ok.2 h

5.   dostępny w rozmiarach standardowym 24 cm i większym

6.  możliwość utrzymania tętnienia naczyń

Oceniane parametry techniczne:

1. Precyzja wykonania				(punktacja 0,1)

2. Łatwość użytkowania				(punktacja 0,1)

………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej