###### Wypełniony należy złożyć do oferty.
Załącznik nr 3

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych, opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne dostawy materiałów i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii ii Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

oferujemy

Parametry Techniczne
Poz. 1 aparaty do hemodializ 22 szt. o parametrach: / Podać: / Model/typ:…………………………………….. / Producent:……………………………………. / Rok produkcji - ………………………………… / Ilość przepracowanych godzin ……………………..
l.p.	Parametr	Parametr wymagany / (określony jako „TAK”)	Parametr oferowany (podać)
	Aparat fabrycznie Nowy.	TAK
1.	Automatyczne profilowanie sodu	TAK
2.	Automatyczne profilowanie ultrafiltracji	TAK
3.	Możliwość pracy na dializatorach wysokoprzepływowych	TAK
4.	Oznaczanie Kt/V online / Zamawiający dopuszcza możliwość oznaczania Kt/V metodą obliczeniową	TAK
5.	Programy dezynfekcji chemicznej i termicznej	TAK
6.	Możliwość przeprowadzenia dializy na suchym składniku dwuwęglanowym	TAK
7.	Wbudowana pompa heparyny do antykoagulacji podczas zabiegu z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa”.	TAK
8.	Podgląd efektywnego przepływu krwi	TAK
9.	Monitor mierzenia ciśnienia krwi – pomiar pojedynczy lub w trybie automatycznym, mankiet do pomiaru ciśnienia umożliwiający mycie i dezynfekcję.	TAK
10.	Zbiornik ze środkiem dezynfekcyjnym postawiony na dedykowanej podstawie w aparacie.	TAK
11.	Możliwość realizacji dializy jednoigłowej.	TAK
12.	Wyposażone w filtr płynu dializacyjnego	TAK
13.	Obowiązkowa dezynfekcja aparatu po zakończeniu każdej dializy. Pamięć minimum ostatniej dezynfekcji. / Obowiązkowa dezynfekcja po zakończeniu zabiegu ma obejmować również ssawki koncentratu	TAK
14.	Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.	TAK
17.	Lampka wskaźnikowa widoczna z dużej odległości informująca o statusie pracy aparatu i alarmach.	TAK
	Zamawiający wymaga aby aparaty dla bezpieczeństwa Pacjenta posiadały automatyczną dezynfekcję końcówek ssawek koncentratów w komorze płukania aparatu	TAK
	Zamawiający wymaga aby zaoferowane aparaty dla bezpieczeństwa Pacjenta posiadały komorę płukania w której przechowywane są ssawki koncentratów pomiędzy zabiegami dializy	TAK
	Zamawiający wymaga aby aparaty dla jak najwyższej jakości wykonywanego zabiegu hemodializy posiadały dokładny objętościowy pomiar ultrafiltracji	TAK

Parametry wymagane dotyczące poszczególnych pozycji wskazanych w Zestawieniu asortymentowo-ilościowym. Parametry określone jako "TAK" są wymaganiami obligatoryjnymi (warunkami granicznymi). Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

    ......................................................	…..................................................................
(miejscowość, data)	pieczątka i podpis Wykonawcy
###### Wypełniony należy złożyć do oferty.
Załącznik nr 3 A

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych, opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne dostawy materiałów i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii ii Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Oferujemy:

L.p.	Parametr	Wymagany	Oferowany (podać)
1	Czas reakcji - przyjęcie zgłoszenie w ciągu	24 godzin
2	Podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia do maksymalnie	48 godzin
3	Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii	3 dni robocze
4	Liczba przeglądów w okresie dzierżawy;	Podać (wg zaleceń producenta )
5	Autoryzowany, nieodpłatny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ilość punktów serwisowych, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) / (potwierdzony certyfikatem o autoryzacji serwisowej)	Tak, podać
6	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi - 26 osób w grupach 5 - 6 osobowych w terminach ustalonych z Zamawiającym.	TAK
7	Szkolenia personelu technicznego, wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu potwierdzone certyfikatem – 2 osoby w terminach ustalonych z Zamawiającym.	TAK
8	Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r Art.90	TAK

    ......................................................	…..............................................................
(miejscowość, data)	pieczątka i podpis Wykonawcy