Załącznik nr 3
Parametry techniczne

Zadanie nr 2 - Dostawa odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą
        analizatora parametrów krytycznych

Wymagane parametry techniczne dla analizatora parametrów krytycznych

Producent / Firma …………………………………........
Urządzenie typu …………………………………
Kraj pochodzenia …………………………………

Lp.	Parametry graniczne dla analizatora parametrów krytycznych	Wymagane / Parametr krytyczny / TAK/NIE	Opis oferowanych parametrów
1	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce minimum:pH, pCO2, pO2, Lac/Glu, pochodne Hb , Na,Cl, K, Ca2+, hemoglobina płodowa, fabrycznie nowy - rok produkcji 2017
2	Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego 0.1mmol/l
3	Próbka podawana bezpośrednio z kapilary lub strzykawki
4	Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych, wodnych i przygotowanych na bazie krwi
5	Aparat wyposażony w czytnik kodów umożliwiający identyfikację próbki oraz kontroli
6	Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie
7	Maksymalnie dwa materiały zużywalne :kasety odczynnikowe i kasety z elaktrodami
8	Odczynniki po zainstalowaniu w aparacie zachowują ważność min 30 dni
9	Aparaty wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed utratą odczynników na wypadek wyłączenia zasilania
10	Automatyczna kontrola jakości raz dziennie dla każdego poziomu. Kontrola na 3 poziomach codziennie
11	Łączny czas kalibracji analizatora w ciągu 24 godz / do 30 minut
12	Wbudowana drukarka, możliwość wprowadzenia danych pacjenta
13	Oprogramowanie w języku polskim
14	Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych
15	Możliwość korekty wyniku do temp. pacjenta
16	Możliwość wyjęcia i ponownego zainstalowania kaset w tym samym aparacie bez utraty pozostałych w kasecie testów
17	Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów
18	Analizator pracujący w systemie ciągłym
19	Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów w zależności od trybu: / max. 45ul – z kapilary / max. 65ul – ze strzykawki
20	Niezależne od siebie wymiana kasety lub pakietu
21	Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy)
22	Dostawa całego sprzętu w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
23	Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze( od poniedziałku do piątku ) od momentu zgłoszenia telefonicznego /drogą mailowa
24	Naprawa usuniecie awarii analizatora do 24 godzin dni w dni robocze ( od poniedziałku do piątku )od zgłoszenia awarii
25	Serwis analizatora ( sprzętu dodatkowego) wg zaleceń producenta - wymagane przynajmniej raz na 12 miesięcy w czasie trwania umowy
26	Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu przez cały okres trwania umowy (wystąpienie 3 krotnej awarii w ciągu 3 miesięcy będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztów)

Parametry oceniane dla analizatora

l.p	Parametr	Opis oferowanych parametrów	Sposób punktowania
1	Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce: / max 50 sek- 10 pkt / max 120s - 0 pkt.		max 50 sek- 10 pkt / max 120s - 0 pkt.
2	Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu / tak- 10 pkt / nie – 0 pkt		Tak- 10 pkt / Nie – 0 pkt
3	Automatyczne mieszanie próbki / tak- 10 pkt / nie – 0 pkt		Tak 10 pkt / Nie – 0 pkt
4	Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów / tak -10 pkt / nie – 0 pkt		Tak-10 pkt / Nie -0 pkt

Wszystkie koszty podłączenia aparatury w tym wykonanie kabla podłączeniowego, doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie, konfigurację systemu Kamsoft .

UWAGA
1. Dodatkowo oferent zobowiązuje się do zabezpieczenia kontroli zewnętrznej wykonywanych parametrów co najmniej raz w roku .
2.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej (dzierżawionej ) konfiguracji.
3. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta
4. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametry
wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią
wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

        ......................................................................................
Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
        do reprezentowania Wykonawcy