Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE  nr 1- Dostawa ambulansu sanitarnego typu C

WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU

MEDYCZNEGO AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe…………………………………........................

Rok produkcji, nie wcześniej, niż 2018: (podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta:..........................................................................................................................................

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..………………………….….…..

Rok produkcji : nie wcześniej, niż 2018:(podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta............................………………………………………………………………..…….…..

| Minimalne wymagane parametry/ cechy ambulansu | warunek wpisać: TAK/ NIE | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I. | NADWOZIE |  |  |  |
| 1 | 1) Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, ciężarowy z aktualną homologacją N1, z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie - wszystkie drzwi, maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |  | Bez punktacji |
|  | 2) |  |  | Bez punktacji |
|  | 3) częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej). Dopuszcza się półki nad przednią szybą. |  |  | Bez punktacji |
|  | 4) kabina kierowcy minimum dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789+ A2:2015-01 |  |  | Bez punktacji |
|  | 5) Dopuszcza się w komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni), |  |  | Bez punktacji |
|  | 6) furgon-lakier w kolorze białym, |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Nadwozie przystosowane do przewozu minimum 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Wysokość przedziału medycznego po zabudowie min.1,85 m |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Długość przedziału medycznego min.3,00 m |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Szerokość przedziału medycznego min.1,75 m |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi i blokadę po otwarciu na 90 stopni |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą |  |  | Bez punktacji |
| 8 | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  | Bez punktacji |
| 10 | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym( dopuszcza się możliwość przechodzenia z przedziału medycznego do przedziału kierowcy) Interkom umożliwiający łączność przedziału medycznego z kabiną kierowcy. |  |  | Bez punktacji |
| 11 | Centralny zamek wszystkich drzwi z alarmem obejmującym wszystkie drzwi pojazdu |  |  | Bez punktacji |
| 12 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby( dopuszcza się drzwi z szybą) |  |  | Bez punktacji |
| 13 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: 1) 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, 2)mocowanie krzesełka kardiologicznego 3)mocowanie noszy podbierakowych, 4)mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, 5)mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, 6)mocowanie materaca próżniowego, 7)mocowanie szyn Kramera 8)mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, 9)mocowanie 2 kasków ochronnych, 10)mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, Dopuszcza się umieszczenie mocowań wymienionych w pkt 7,8,9,10 w innych miejscach, w sposób nieutrudniający rozmieszczenia pozostałych elementów zabudowy 11)miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę 12)wyposażenie techniczne (łom, łopata) z systemem ich mocowania |  |  | Bez punktacji |
| 14 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne |  |  | Bez punktacji |
| 15 | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową lub stopień zewnętrzny –jeśli taki występuje |  |  | Bez punktacji |
| 16 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  |  | Bez punktacji |
| 17 | Światła boczne pozycyjne |  |  | Bez punktacji |
| 18 | Wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane |  |  | Bez punktacji |
| 19 | Zestaw narządzi z podnośnikiem i koło zapasowe pełnowymiarowe ,zestaw naprawczy do uszkodzonych opon |  |  | Bez punktacji |
| 20 | Przednie reflektory przeciwmgielne |  |  | Bez punktacji |
| 21 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. |  |  | Bez punktacji |
| 22 | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) |  |  | Bez punktacji |
| 23 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący następującymi funkcjami: -sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika -sterowanie układem klimatyzacji /dopuszcza się oddzielne sterowanie z kabiny kierowcy i przedziału medycznego -sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów -sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową /dopuszcza się sterowanie za pomocą oddzielnego manipulatora -sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju -sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu |  |  | Bez punktacji |
| 24 | Całopojazdowa homologacja typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i kompletnego samochodu ciężarowego , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2015 roku ( t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1475) w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE – wymagane jest dostarczenie dokumentów poświadczających homologację (z załącznikami) wraz z pojazdem Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem protokołu odbioru w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu |  |  | Bez punktacji |
| 25 | Stopień wejściowy drzwi bocznych przesuwnych o nośności co najmniej 250kg, chowany do kasety (wnęki) zabezpieczającej przed błotem, błotem pośniegowym, śniegiem i lodem |  |  | Bez punktacji |
| II. | SILNIK |  |  |  |
| 1 | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Silnik o pojemności minimum 2200 cm³ |  |  | Punktacja: Pojemność 2200 - 2300 cm³ - 0 pkt powyżej 2300 cm³ -20 pkt |
| 3 | Silnik o mocy min. 150 KM |  |  | Punktacja: 150 do 170 KM- 0 pkt powyżej 170 KM do 190 -10 pkt powyżej 190KM – 20pkt |
| 4 | Moment obrotowy min. 400 Nm |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Norma emisji spalin Euro 6 |  |  | Bez punktacji |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |
| 1 | Skrzynia biegów manualna synchronizowana lub automatyczna |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Napęd na koła przednie lub tylne |  |  | Punktacja: za napęd przedni- 10 pkt |
| IV | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |
| 1 | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Elektroniczny korektor siły hamowania |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane, |  |  | Bez punktacji |
| 5 | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu, |  |  | Bez punktacji |
| 6 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR |  |  | Bez punktacji |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |  |
| 1 | Zawieszenie posiadające stabilizator minimum osi napędzanej. |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Zawieszenie tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (opisać oferowane rozwiązanie) |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie |  |  | Bez punktacji |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |
| 1 | Ze wspomaganiem hydraulicznym |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Z regulowaną kolumną kierownicy – minimum w jednej płaszczyźnie |  |  | Bez punktacji |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |
| 1 | Układ ogrzewania zgodny z normą PN EN 1789+A2:2015-01 oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi, jak poniższe: |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i z termostatem o mocy 2000 WAT +- 10% |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Inny, niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Dwuparownikowa klimatyzacja dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy. |  |  | Bez punktacji |
| 7 | W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. Klimatyzacja przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789+A2:2015-01 |  |  | Bez punktacji |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| 1 | Zespół 2 akumulatorów o pojemności min. 90 Ah każdy do zasilania wszystkich odbiorników prądu. Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów o mocy min 1500 W. |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie rozruchu silnika uniemożliwiające przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10m |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki |  |  | Bez punktacji |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 1 | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i z dodatkowymi światłami roboczymi LED do oświetlania przedpola ambulansu. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych |  |  | Bez punktacji |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego , dodatkowe światła robocze do oświetlania przedpola z ambulansem oraz światła kierunkowskazów |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Dwie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Sześć reflektorów zewnętrznych po bokach pojazdu do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony + tył, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 roku: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonane z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) d)typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) -nadruk lustrzany AMBULANS barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu , o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego AMBULANS barwy czerwonej lub granatowej o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „P” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm , o grubości linii koła i liter 4cm -nazwy dysponenta jednostki ( Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli) umieszczonej po obu bokach pojazdu – logo szpitala na przednich drzwiach kabiny kierowcy i pasażera do uzgodnienia -napis dodatkowy: treść do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |  | Bez punktacji |
| X | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1 | Oświetlenie przedziału medycznego zgodne z PN-EN 1789+A2:2015-01 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi, jak poniżej |  |  | Bez punktacji |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) |  |  | Bez punktacji |
|  | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami, punktowe (min. 2 szt.) |  |  | Bez punktacji |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  | Bez punktacji |
| XI | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1 | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN-EN 1789+A2:2015-01 dla ambulansu typu C |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Zabudowa specjalna na ścianie działowej 1)szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną 2)szuflada lub szafka na narkotyki zamykana na klucz 3) pojemnik na zużyte igły 4)wysuwany kosz na odpady 5)termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych 6) miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz po otwarciu drzwi jak i z wewnątrz przedziału medycznego, 7)u wezgłowia noszy zamontowany jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni ( umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 8)przy drzwiach bocznych lub na ścianie lewej zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego |  |  | Bez punktacji |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej: 1)min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN-EN 1789+A2:2015-01 2)jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju) , wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, regulowany w płaszczyźnie pionowej zagłówek, składane do pionu siedzisko 3)uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 3 l 4)uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, 5)panel sterujący umieszczony w pobliżu drzwi przesuwnych lub na ścianie lewej, umożliwiający: -sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230 V -sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji |  |  | Bez punktacji |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej 1)podsufitowa szafka o długości min. 2/3 długości przedziału medycznego z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu lub na panelu, wyposażona w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia; Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN-EN 1789+A2:2015-01 2)pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 4 szt.), 3)specjalnie wzmocnione miejsce do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego i dowolnej pompy infuzyjnej oraz ssaka 4)na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamontowania dowolnego respiratora transportowego oraz półka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta 5)szafka z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków i gniazdem 12V, zamykana roletą, 6)dopuszcza się na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży plaski panel informacyjny umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy suchościeralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, 7)nad lewym lub prawym nadkolem miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) lub panel gniazdkowy podwóny b) sufitowy punkt poboru tlenu typu AGA c)przepływomierz ścienno sufitowy do gniazda tlenowego -2 szt -regulowany w zakresie 0-15 l/min -podłączany do gniazda tlenu – system AGA -możliwość zamontowania w sufitowym punkcie poboru tlenu -odporny na uszkodzenia -deklaracja zgodności, CE c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm. e) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 30 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym niż 10 stopni ,długość leża pacjenta w zakresie 190-195 cm (podać markę i model) Podstawa pod nosze musi być kompatybilna z noszami typu Stollenwerk lub Stryker lub Ferno oraz z transporterem typu Stollenwerk lub Stryker lub Ferno. |  |  | Bez punktacji |
| 8 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  | Bez punktacji |
| XII | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |  |
| 1 | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu |  |  | Bez punktacji |
| 2. | Radiotelefon typu Motorolla DM 4601 VHF z anteną GPS lub równoważny, częstotliwość 169 MHz |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce dla elementów systemu wspomagania dowodzenia (SWD) w ambulansie wraz z wyprowadzeniem przewodów zasilających z zabezpieczeniami zgodnie z poniższym opisem dla urządzeń systemu SWD: 1. Moduł GPS: a) zasilanie z instalacji ambulansu 10 V - 30 V DC – napięcie znamionowe 12V - dostarczenie napięcia przed wyłącznikiem zapłonu /stacyjką/ z zabezpieczeniem, b) pobór prądu w stanie czuwania ok. 80mA, c) max. zużycie energii 2 W, d) dostarczenie napięcia po włączeniu zapłonu, z zabezpieczeniem, e) dostarczenie sygnałów wejściowych włączony-wyłączony oddzielnie z sygnalizacji świetlnej i sygnalizacji dźwiękowej uprzywilejowania /12V – 0V/ - napięcie stałe, f) dostarczenie sygnału analogowego o ilości paliwa w zbiorniku, g) przewody dostarczające zasilanie i sygnały bez wtyczek, h) umiejscowienie w kabinie kierowcy w niewidocznym miejscu, z wyprowadzeniem anten na słupek przedni lub na podszybie - do uzgodnienia po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, i) waga modułu : ok. 365g. 2. Drukarka : /wraz z podstawą/ i przetwornicą napięcia a) zasilanie 18,0 - 18,5 V z przetwornicy napięcia – z zabezpieczeniem, b) max. pobór prądu 3,5 A, c) zasilanie tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego z sieci 230V, d) waga drukarki : 2,5 kg, e) waga podstawy : ok. 2 kg, f) umiejscowienie w przedziale pacjenta - do uzgodnienia z Zamawiającym. 3. Tablet przenośny: /wraz z podstawą, uchwytem przegubowym/ i przetwornicą napięcia a) zasilanie 14 – 18 V /nominalnie 18V/, z przetwornicy napięcia - z zabezpieczeniem, b) max pobór prądu 5A, c) zasilanie tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego z sieci 230V, d) waga tabletu: 2,45 kg, e) waga podstawy wraz z ramieniem przegubowym: ok. 3 kg, f) umiejscowienie w kabinie kierowcy tak, aby było możliwe obserwowanie ekranu tabletu i jednocześnie obsługiwanie ekranu dotykowo oraz łatwy demontaż tabletu w celu wyniesienia z ambulansu, Uwaga ! - podłączenie zasilania 12V musi być przeprowadzone w punkcie instalacji pokładowej pojazdu o bardzo niskiej impedancji. - tablet z drukarką „porozumiewają się” za pomocą Bluetooth, - drukarka oraz tablet posiada w komplecie /zewnętrzną/ przetwornicę napięcia 12 / 18V, - szczegółowe parametry techniczne w/w urządzeń Zamawiający prześle pocztą e-mail na prośbę Wykonawcy po zawarciu umowy. |  |  | Bez punktacji |
| XIII | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |
| 1 | Dodatkowy komplet kół zimowych (felgi + opony) 4 szt. |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. |  |  | Bez punktacji |
| 5. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo- sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie , wyposażony w światło halogenowe lub światło LED |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy |  |  | Bez punktacji |
| 8 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. |  |  | Bez punktacji |
| XIV | GWARANCJA |  |  |
| 1 | Gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów min. 24 miesiące, 36 miesięcy a maksymalnie 48 miesięcy |  |  | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy- 25 pkt 48 miesięcy – 50pkt |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Gwarancja na perforację – min. 8 lat |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt – min. 24 miesiące |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Serwis dla samochodu bazowego w promieniu max 70 km od siedziby Zamawiającego. |  |  | Do 10km od siedziby Zamawiającego -20pkt Powyżej 10km -10km od siedziby Zamawiającego 0 pkt |
| 6 | Bezpłatny serwis w okresie gwarancji , z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia usterki do chwili przystąpienia do jej usunięcia – max 12 godzin w dni robocze |  |  | Bez punktacji |
| 8 | Zabezpieczenie zastępczego ambulansu w wypadku naprawy trwającej dłużej, niż 7 dni kalendarzowych. | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 9 | Pakiet ubezpieczenia OC, AC, NW | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| XIV | INNE |  |  |  |
| 1 | Zamawiający wymaga transportu fabrycznie nowego Ambulansu na lawecie. |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Zamawiający wymaga Ambulansu z przejściem pomiędzy przedziałami. |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Zamawiający wymaga przesuwnych paneli montażowych do sprzętu na ścianie lewej. |  |  | Bez punktacji |

UWAGA

Sprzęt medyczny, wymagany niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia, winien być w sposób trwały zamocowany w przedziale medycznym ambulansu tak, by gwarantował bezpieczeństwo osób przebywających w przedziale medycznym i nie ulegał przemieszczeniom w trakcie eksploatacji pojazdu.

Parametr „ bez punktacji”, bezwzględnie wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie „TAK” lub „NIE”

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru „bez punktacji” skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących samochodu - Wykonawca winien je przedstawić w ofercie, dokumentując tym samym potwierdzenie spełnienia danego parametru dla oferowanego samochodu.

Oświadczamy, że oferowany ambulans w chwili dostawy kwalifikował  się będzie do eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………………………………………..

Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy