Załącznik nr 3B
Opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE DLA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

Minimalne wymagane parametry		warunek / wpisać: TAK/ / NIE	Oferowane przez Wykonawcę parametry wyposażenia w sprzęt medyczny	Punktacja
1	2	3	4	5
I.	Respirator transportowy z wyposażeniem –wymagania podstawowe
1	Urządzenie typ, model	Podać		Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać		Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać		Bez punktacji
	Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe	Min 2019		Bez punktacji
2	Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta.	TAK		Bez punktacji
3	Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu	TAK		Bez punktacji
4	Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji.	TAK		Bez punktacji
5	Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania.	TAK		Bez punktacji
6	Zestaw składa się z respiratora transportowego, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2 m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego	TAK		Bez punktacji
7	Zasilanie respiratora transportowego DC 12V	TAK		Bez punktacji
8	Płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem 12V umożliwiająca ładowanie respiratora zaraz po wpięciu, spełniająca normę PN EN 1789 – deklaracja zgodności(dołączyć do oferty)	TAK		Bez punktacji
9	Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi			Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi – 5 pkt.
10	System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia	TAK		Bez punktacji
11	Akumulator bez efektu pamięci	TAK		Bez punktacji
12	Ładowanie baterii od 0 do min 95 % w czasie do 3,5 godziny	TAK		Bez punktacji
13	Możliwość późniejszej rozbudowy o moduł kapnografii	TAK		Bez punktacji
	Parametry techniczne	-------------	----------------------	----------------------
14	Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt	TAK		Bez punktacji
15	Waga respiratora max 2,5 kg +/- 5%	TAK		Bez punktacji
16	Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar	TAK		Bez punktacji
17	Zasilanie z baterii min 10 h w warunkach pracy ambulansu	TAK		Bez punktacji
18	Wentylacja 100% tlenem i Air Mix	TAK		Bez punktacji
19	Możliwość pracy w temperaturze min -18 - + 50˚C	TAK		Bez punktacji
20	Możliwość przechowywania w temperaturze min -40 - +70˚C	TAK		Bez punktacji
21	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu	TAK		Bez punktacji
22	Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym			Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym – 5 pkt.
23	Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta			Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta – 5 pkt.
24	Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia	TAK		Bez punktacji
25	Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy	TAK		Bez punktacji
26	Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji			Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji – 10 pkt.
	Tryby wentylacji	-------------	----------------------	----------------------
27	IPPV	TAK		Bez punktacji
28	RSI			RSI – 5 pkt.
29	CPR	TAK
30	CPAP	TAK		Bez punktacji
31	SIMV	TAK		Bez punktacji
	Możliwość rozbudowy respiratora o dodatkowe tryby	-------------	----------------------	----------------------
32	S-IPPV			S-IPPV – 5 pkt.
33	Inhalacja			Inhalacja – 5 pkt.
34	Możliwość rozbudowy o kapnografię	TAK		Bez punktacji
	Parametry regulowane	-------------	----------------------	----------------------
35	Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechów/min	TAK		Bez punktacji
36	Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 2000 ml	TAK		Bez punktacji
37	Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do 20 cm H2O	TAK		Bez punktacji
38	Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10-65 mbar	TAK		Bez punktacji
	Obrazowanie parametrów	-------------	----------------------	----------------------
39	Ciśnienie PEEP	TAK		Bez punktacji
40	Maksymalne ciśnienie wdechowe	TAK		Bez punktacji
41	Objętość oddechowa	TAK		Bez punktacji
42	Objętość minutowa	TAK		Bez punktacji
43	Częstość oddechowa	TAK		Bez punktacji
	Prezentacja graficzna	-------------	----------------------	----------------------
44	Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru	TAK		Bez punktacji
	Alarmy	------------	----------------------	----------------------
45	Bezdechu	TAK
46	Nieszczelności układu	TAK		Bez punktacji
47	Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych	TAK		Bez punktacji
48	Rozładowanego akumulatora/braku zasilania	TAK		Bez punktacji
49	Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim	TAK		Bez punktacji
	Pozostałe	-------------	----------------------	----------------------
50	Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim wraz z dostawą	TAK		Bez punktacji
51	CE lub deklaracja zgodności - wraz z dostawą	TAK		Bez punktacji
52	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury	TAK		Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego
53	Dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat.	TAK		NIE
54	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać		24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
55	Szkolenie z obsługi urządzeń dla pracowników zamawiającego oraz technika wskazanego przez użytkownika. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem.	Proszę podać		2 godziny – 0 pkt / 4 godzin– 5 pkt / 6 godzin – 10 pkt
56	Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.	TAK	Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu / ……………………………..	NIE
57	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	TAK		NIE
58	Czas naprawy od 1 do 7 dni robocze	Proszę podać		1 dzień roboczy – 20 pkt / 2 dni robocze – 10 pkt / 3 dni robocze – 5 pkt / 4,5,6,7 dni robocze – 0 pkt
59	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Proszę podać		48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt
60	Ilość przeglądów technicznych oferowana w cenie zakupu urządzenia od 1 do 5 bezpłatnych przeglądów, częstotliwość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta .	Proszę podać		1 przegląd – 5 pkt / 2 przeglądy – 10 pkt / 3 przeglądy -15pkt / 4 przeglądy – 20 pkt / 5 przeglądów – 25 pkt
II.	Ssak transportowy akumulatorowo – sieciowy	1 kpl
1	Urządzenie typ, model	Podać		Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać		Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać		Bez punktacji
	Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe	Min 2019		Bez punktacji
	Parametry techniczne
2	Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany z sieci 12V DC	TAK		Bez punktacji
3	Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia	TAK		Bez punktacji
4	Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka	TAK		Bez punktacji
5	Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności	TAK		Bez punktacji
6	Przepływ min 26l/min +/- 4l	TAK		Bez punktacji
7	Słój przystosowany do umieszczenia w nim worków jednorazowych o pojemność min 1,0 l umieszczony w koszyku zabezpieczającym przed uszkodzeniami,	TAK		Bez punktacji
8	Manometr podciśnienia ssania	TAK		Bez punktacji
9	Płynnie regulowana siła ssania w zakresie min do -0,8 bar za pomocą potencjometru	TAK		Bez punktacji
10	Pełna informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka	TAK		Bez punktacji
11	Kabel do zasilania karetkowego 12V umożliwiający ładowanie zaraz po wpięciu	TAK		Bez punktacji
12	Płyta ścienna do montażu w karetce spełniająca standardy PN EN 1789	TAK		Bez punktacji
13	Temperatura pracy min od - 5 do 50 ºC	TAK		Bez punktacji
14	Temperatura przechowywania min od - 40 do 70 ºC	TAK		Bez punktacji
15	Ciężar kompletnego ssaka max ok. 5,6 kg	TAK		Bez punktacji
16	Czas pracy min 45 min	TAK		Min. 30-40 min – 5 pkt / powyżej 40 – 10 pkt
17	Żywotność akumulatora min 400 w przeciągu 3 lat	TAK		Bez punktacji
18	Ładowanie akumulatora do poziomu min 80% max 2 h 45 min +/- 10%	TAK		Bez punktacji
19	Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka - opisać	TAK		Bez punktacji
	Pozostałe			Bez punktacji
20	Folder z dokładnymi parametrami technicznymi -wraz z dostawą	TAK		Bez punktacji
21	CE lub deklaracja zgodności - wraz z dostawą	TAK		Bez punktacji
22	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury	TAK		Bez punktacji
23	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury	TAK		Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego
24	Dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat.	TAK		NIE
25	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać		24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
26	Szkolenie z obsługi urządzeń dla pracowników zamawiającego oraz technika wskazanego przez użytkownika. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem.	Proszę podać		2 godziny – 0 pkt / 4 godzin– 5 pkt / 6 godzin – 10 pkt
27	Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.	TAK	Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu / ……………………………..	NIE
28	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	TAK		NIE
29	Czas naprawy od 1 do 7 dni robocze	Proszę podać		1 dzień roboczy – 20 pkt / 2 dni robocze – 10 pkt / 3 dni robocze – 5 pkt / 4,5,6,7 dni robocze – 0 pkt
30	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Proszę podać		48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt
31	Ilość przeglądów technicznych oferowana w cenie zakupu urządzenia od 1 do 5 bezpłatnych przeglądów, częstotliwość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta .	Proszę podać		1 przegląd – 5 pkt / 2 przeglądy – 10 pkt / 3 przeglądy -15pkt / 4 przeglądy – 20 pkt / 5 przeglądów – 25 pkt
III.	KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE
1	Urządzenie typ, model	Podać		Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać		Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać		Bez punktacji
	Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe	Min 2019		Bez punktacji
2	Konstrukcja wykonana z mocnego aluminium.	TAK		Bez punktacji
3	Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego, miękkiego materiału lub tworzywo ABS, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję.	TAK		Bez punktacji
4	Wyposażone w rozkładany system płozowy z gąsienicami ułatwiający transport pacjenta po schodach.	TAK		Bez punktacji
5	Regulowana wysokość uchwytu w 3 pozycjach.	TAK		Bez punktacji
6	Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym złożeniem.	TAK		Bez punktacji
7	Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta min. 3 szt., w tym pasy zabezpieczające stopy	TAK		Bez punktacji
8	Średnica tylnych kółek minimum 15 cm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu. Średnica tylnych kółek minimum 17 cm	TAK/NIE podać		Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.
9	Demontowalne siedzisko.	TAK		Bez punktacji
10	Wyposażone w min. 4 kółka transportowe, z czego minimum 2 przednie obrotowe wyposażone w hamulce	TAK / podać		Bez punktacji
11	Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi: regulacja - min. 95 cm max. 113 cm (w dolnym zakresie), min. 154 cm max. 161 cm (w górnym zakresie).	TAK / podać		Bez punktacji
12	Wymiary po całkowitym złożeniu (wysokość, głębokość, szerokość) max: 113 cm x 21,5 cm x 52 cm.	TAK / podać		Bez punktacji
13	Waga maksymalna 14,0 kg.	podać		12 kg – 10 pkt / 13 kg – 5 pkt, / 14 kg– 0 pkt.
14	Dopuszczalne obciążenie minimum 180 kg.	TAK		Bez punktacji
15	Deklaracja zgodności z Normą EN 1865-4 (lub innymi wersjami językowymi norm) –przy dostawie	TAK		Bez punktacji
16	Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).	TAK		Bez punktacji
17	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury	TAK		Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego
17	Dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat.	TAK		NIE
18	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać		24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
19	Szkolenie z obsługi urządzeń dla pracowników zamawiającego oraz technika wskazanego przez użytkownika. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem.	Proszę podać		2 godziny – 0 pkt / 4 godzin– 5 pkt / 6 godzin – 10 pkt
20	Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.	TAK	Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu / ……………………………..	NIE
21	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	TAK		NIE
22	Czas naprawy od 1 do 7 dni robocze	Proszę podać		1 dzeń roboczy – 20 pkt / 2 dni robocze – 10 pkt / 3 dni robocze – 5 pkt / 4,5,6,7 dni robocze – 0 pkt
23	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Proszę podać		48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt
IV.	KAPNOGRAF
1	Urządzenie typ, model	Podać		Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać		Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać		Bez punktacji
	Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe	Min 2019		Bez punktacji
2	pomiar etCO2 w strumieniu głównym	TAK		Bez punktacji
3	możliwość podłączenia do rurki dotchawiczej, worka samorozrężalnego, przewodu pacjenta	TAK		Bez punktacji
4	Waga max.100g	TAK		Waga poniżej lub równa 60g -10 pkt. / Waga powyżej 60g- 0 pkt
5	Pomiar stężenia CO2 w mmHg	TAK		Bez punktacji
6	Zakres pomiaru CO2: +/-2 mmHg	TAK		Bez punktacji
7	Pomiar częstości oddechu w zakresie 3-150 oddechów/ min, dokładność: +/-1 oddech/min	TAK		Bez punktacji
8	wizualny i akustyczny alarm braku oddechu	TAK		Bez punktacji
9	wskaźnik rozładowania baterii	TAK		Bez punktacji
10	wyświetlacz numeryczny LED dla etCO2 i częstotliwości oddechów, krzywa EtCO2	TAK		Bez punktacji
11	zasilanie bateryjne 2 x AAA	TAK		Bez punktacji
12	min. 1 złączka do pomiaru etCO2 dla dorosłych	TAK		Bez punktacji
13	etui do kapnografu	TAK		Bez punktacji
14	możliwość wyposażenia kapnografu w złączki dla niemowląt	TAK		Bez punktacji
15	Temperatura pracy zgodne z PN EN 1789	TAK		Bez punktacji
16	możliwość pracy w temperaturze od min. -5 st. C	TAK/NIE		TAK - 10 pkt\ / NIE - 0 pkt
17	odporność na upadki - zgodnie z normą PN EN 1789 od min. 75 cm	TAK		Bez punktacji
18	importer, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	TAK		Bez punktacji
19	Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych - wraz z dostawą	TAK		Bez punktacji
20	CE lub deklaracja zgodności - wraz z dostawą	TAK		Bez punktacji
21	Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim , Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury	TAK		Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego
22	Dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat.	TAK		NIE
23	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać		24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
24	Szkolenie z obsługi urządzeń dla pracowników zamawiającego oraz technika wskazanego przez użytkownika. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem.	Proszę podać		2 godziny – 0 pkt / 4 godzin– 5 pkt / 6 godzin – 10 pkt
25	Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.	TAK	Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu / ……………………………..	NIE
26	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	TAK		NIE
27	Czas naprawy od 1 do 7 dni robocze	Proszę podać		1 dzień roboczy – 20 pkt / 2 dni robocze – 10 pkt / 3 dni robocze – 5 pkt / 4,5,6,7 dni robocze – 0 pkt
28	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Proszę podać		48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt
29	Ilość przeglądów technicznych oferowana w cenie zakupu urządzenia od 1 do 5 bezpłatnych przeglądów, częstotliwość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta .	Proszę podać		1 przegląd – 5 pkt / 2 przeglądy – 10 pkt / 3 przeglądy -15pkt / 4 przeglądy – 20 pkt / 5 przeglądów – 25 pkt
V.	PLECAK MEDYCZNY
1	Urządzenie typ, model	TAK		Bez punktacji
	Producent/ Firma	TAK		Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	TAK		Bez punktacji
	Rok produkcji – fabrycznie nowe	Min 2019		Bez punktacji
2	Plecak ratowniczy w kolorze czarnym (tył) i czerwonym (przód)	TAK		Bez punktacji
3	Wymiary zewnętrzne min wys. 55, szer. 55, gł. 20 (cm)	TAK		Bez punktacji
4	Wykonany z tkaniny poliestrowej z jednostronną powłoka TPU( termoplastycznego polimetanu), o zwiększonej odporności na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalności,	TAK		Bez punktacji
5	Możliwość przenoszenia na ramieniu i w ręku	TAK		Bez punktacji
6	Min 5 kieszeni zewnętrznych	TAK		Bez punktacji
7	Objętość min 60l	TAK		Bez punktacji
	Parametry materiału zewnętrznego	-------------	----------------------	----------------------
8	Gramatura min 350 g/m2 +/- 5%	TAK		Poniżej i równe 500 g/m2 - 5 pkt / Powyżej 500 g/m2 - 0 pkt
9	Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa min 240 daN; wątek min 200 daN	TAK		Bez punktacji
10	Wytrzymałość na rozrywanie: osnowa min 24 daN; wątek min 20 daN	TAK		Bez punktacji
11	Temperatura użytkowania w zakresie min -30 do +70˚ C	TAK		Bez punktacji
12	Wodoodporność min >1000 mm H2O	TAK		Bez punktacji
	Konstrukcja zewnętrzna plecaka	-------------	----------------------	----------------------
13	Komora główna zamykana podwójnym zamkiem błyskawicznym okalającym trzy krawędzi boczne plecaka.	TAK		Bez punktacji
14	Możliwość swobodnego otwierania plecaka wzdłuż krótszej krawędzi - kąt otwarcia min 180°	TAK		Bez punktacji
15	Zewnętrzne suwaki wyposażone w dodatkowe uchwyty wraz z linką w kolorze żółtym fluoroscencyjnym	TAK		Bez punktacji
16	Długość całkowita uchwytów razem z dodatkowymi min 75 +/- 10 mm, zabezpieczone przed uszkodzeniem, ułatwiające chwyt i otwieranie zamka	TAK		Bez punktacji
17	Na przedniej klapie plecaka umieszczony odblaskowy trójkąt ostrzegawczy w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszyty w sposób uniemożliwiający oderwanie, o długości boku min 190 +/- 5 mm	TAK		Bez punktacji
18	Na przedniej klapie plecaka umieszczona odblaskowa taśma w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszyta w sposób uniemożliwiający oderwanie o wymiarach min 370x40 mm +/- 5%	TAK		Bez punktacji
19	Na przedniej dolnej kieszeni umieszczona taśma z rzepem wszyta w sposób uniemożliwiający oderwanie, o wymiarach min 370x50 mm +/- 5%	TAK		Bez punktacji
20	Duża kieszeń umożliwiająca przechowywanie dokumentów o wielkości min A4	TAK		Bez punktacji
21	Min 2 uchwyty w kolorze fluoroscencyjnym żółtym do przenoszenia plecaka w ręku umieszczone na dłuższej i krótszej krawędzi bocznej plecaka, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze fluorescencyjnym żółtym	TAK		Bez punktacji
22	Min 3 kieszenie na krawędziach bocznych: / min 2 małe o wymiarach 160x100 mm +/- 5% umożliwiające przechowywanie np. ciśnieniomierza, stetoskopu, glukometru itp., / min 1 duża o wymiarach min 440x100 mm +/- 5% z możliwością regulacji miejsca wewnątrz za pomocą ścianki grodzącej	TAK		Bez punktacji
23	Wzdłuż bocznych krawędzi i bocznych kieszeniach taśma odblaskowa w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszyta w sposób uniemożliwiający oderwanie o szerokości min 20 +/- 2 mm	TAK		Bez punktacji
24	Profilowane szelki o szerokości min 70 min +/- 2 mm w najszerszym miejscu	TAK		Bez punktacji
25	Z zewnętrznej strony szelki wszyty pas materiału w kolorze fluoroscencyjnym żółtym poprawiający widoczność, przez środek wszyta taśma odblaskowa w kolorze fluoroscencyjnym żółtym o wymiarach min 260x20 mm +/- 5%	TAK		Bez punktacji
26	Klamry na szelkach o szerokości min 30 mm	TAK		Bez punktacji
27	Konstrukcja szelek umożliwiająca ich szybkie wypięcie z plecaka	TAK		Bez punktacji
28	Tylna wyściółka z możliwością wypięcia z umieszczonym odblaskowym trójkątem ostrzegawczym w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszytym w sposób uniemożliwiający oderwanie, o długości boku min 160 +/- 2mm	TAK		Bez punktacji
29	Możliwość użycia wypinanej wyściółki jako podkładki pod kolana np. w trakcie prowadzenia akcji reanimacyjnej	TAK		Bez punktacji
30	Dodatkowy odblaskowy trójkąt ostrzegawczy umieszczony w miejscu wypinanej wyściółki w kolorze fluoroscencyjnym żółtym wszyty w sposób uniemożliwiający oderwanie, o długości boku min 160 +/- 2mm	TAK		Bez punktacji
31	Spód plecaka odporny na ścieranie, wodoodporny, wyposażony w min 12 nóżek stabilizujących i dystansujących plecak od podłoża, wykonanych z tworzywa sztucznego	TAK		Bez punktacji
	Konstrukcja wewnętrzna plecaka	-------------	----------------------	----------------------
32	Główna komora wewnętrzna pokryta zmywalnym materiałem typu PLAN	TAK		Bez punktacji
33	Wzdłuż 3 wewnętrznych krawędzi umieszczona elastyczna taśma podtrzymująca, umożliwiająca troczenie wyposażenia medycznego	TAK		Bez punktacji
34	Wzdłuż 1 wewnętrznej krawędzi min 3 zamykane na rzep kieszonki na wyposażenie medyczne	TAK		Bez punktacji
35	System umożliwiający modyfikację wnętrza poprzez odpinane przegrody i saszetki różnej wielkości	TAK		Bez punktacji
36	Przezroczyste odpinane saszetki do komory wewnętrznej – min 4 sztuk.	TAK		Bez punktacji
37	Demontowalna komora na wyposażenie medyczne umożliwiająca przechowywanie m. inn. płynów, zestawu reanimacyjnego, zestawu do intubacji itp	TAK		Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego
38	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać		24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
VI.	TORBA OPATRUNKOWA
1	Urządzenie typ, model	Podać		Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać		Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać		Bez punktacji
	Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe	Min 2019		Bez punktacji
2	Torba opatrunkowa, koloru czerwonego, z materiału typu plan, zamykana na zamek, posiadająca wewnątrz przegrody i kieszenie do przechowywania opatrunków.	TAK		Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego
3	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać		24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
VII.	TORBA PEDIATRYCZNA
1	Urządzenie typ, model	Podać		Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać		Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać		Bez punktacji
	Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe	Min 2019		Bez punktacji
2	Torba pediatryczna reanimacyjna, koloru czerwonego, wykonana z tkaniny poliestrowej z jednostronną powłoka TPU (termoplastycznego polimetanu), o zwiększonej odporności na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalności. / - Torba z uproszczoną wersją taśmy Breslowa / - Wykonana z materiału odpornego na przecieranie - Certyfikowane elementy odblaskowe - min. 7 torebek segregacyjnych - 2 duże zewnętrzna kieszenie - Możliwość noszenia w ręku i na ramieniu - Konstrukcja umożliwiająca pranie ręczne lub automat. - Spód plecaka wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie	TAK		Bez punktacji
	Parametry materiału zewnętrznego			Bez punktacji
3	Gramatura min 350 g/m2 +/- 5%	TAK		Bez punktacji
4	Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa min 240 daN; wątek min 200 daN	TAK		Bez punktacji
5	Wytrzymałość na rozrywanie: osnowa min 24 daN; wątek min 20 daN	TAK		Bez punktacji
6	Temperatura użytkowania w zakresie min -30 do +70˚ C	TAK		Bez punktacji
7	Wodoodporność min >1000 mm H2O	TAK		Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego
3	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać		24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
VIII.	PULSOKSYMETR
1	Urządzenie typ, model	Podać		Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać		Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać		Bez punktacji
	Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe	Min 2019		Bez punktacji
2	Puloksymetr transportowy o wadze <0,5 kg	TAK		Bez punktacji
3	Zasilanie bateryjne zapewniające pracę urządzenia min. 30h	TAK		Bez punktacji
4	Pomiar saturacji min. 1-100%	TAK		Bez punktacji
5	Pomiar tętna w zakresie min. 25-240 bpm	TAK		Bez punktacji
6	Ekran typu LED	TAK		Bez punktacji
7	Ustawienie granic alarmów	TAK		Bez punktacji
8	Głośność alarmów: max. 75dB	TAK		Bez punktacji
9	Alarmy wizualne oraz dźwiękowe	TAK		Bez punktacji
10	Możliwość wyboru trybu czułości	TAK		Bez punktacji
11	Parametry wyświetlane: % SpO2, alarmy, zasilanie , Sygnał IQ, Krzywa pletyzmograficzna, indeks perfuzji, status baterii, brak podłączonego czujnika,	TAK		Bez punktacji
12	Na wyposażeniu: pulsoksymetr 1 szt., czujnik klipsowy bezpośredni >30 kg 1 szt., czujnik klipsowy dla dzieci o wadze 10-50 kg 1 szt., wodoodporna torba dedykowana do pulsoskymetru 1 szt. , kabel połączeniowy 1 szt. , Czujnik dla dzieci o wadze poniżej 10 kg 1 szt.	TAK		Bez punktacji
13	System eliminacji wpływu efektów ruchowych oraz możliwość pomiaru przy niskiej perfuzji	TAK/NIE		TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
14	CE lub deklaracja zgodności - wraz z dostawą	TAK		Bez punktacji
15	Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim, Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury	TAK		Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego
16	Dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat.	TAK		NIE
17	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać		24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
18	Szkolenie z obsługi urządzeń dla pracowników zamawiającego oraz technika wskazanego przez użytkownika. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem.	Proszę podać		2 godziny – 0 pkt / 4 godzin– 5 pkt / 6 godzin – 10 pkt
19	Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.	TAK	Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu / ……………………………..	NIE
20	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	TAK		NIE
21	Czas naprawy od 1 do 7 dni robocze	Proszę podać		1 dzień roboczy – 20 pkt / 2 dni robocze – 10 pkt / 3 dni robocze – 5 pkt / 4,5,6,7 dni robocze – 0 pkt
22	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Proszę podać		48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt
IX.	CIŚNIENIOMIERZ
1	Urządzenie typ, model	Podać		Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać		Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać		Bez punktacji
	Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe	Min 2019		Bez punktacji
2	Kolorowy wyświetlacz LCD wyświetlający następujące wskazania: ciśnienie skurczowe (mmHg lub kPa), ciśnienie rozkurczowe (mmHg lub kPa), MAP (mmHg lub kPa), częstość pulsu (bpm), data, godzina, numer rekordu i poziom naładowania akumulatora.	TAK		Bez punktacji
3	Pomiar najmniej zgodny ze standardami ANSI.AAMI SP10:2002 w zakresie dokładności nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia tętniczego (błąd standardowy ±5 mmHg, odchylenie standardowe 8 mmHg)	TAK		Bez punktacji
4	Możliwość szybkiego pomiaru NIBP - urządzenie pompuje mankiet do odpowiedniego poziomu, mierząc ciśnienie krwi podczas pompowania mankietu	TAK		Bez punktacji
5	Min. 2 mankiety w zestawie ( w różnych rozmiarach)	TAK		2 mankiety – 0 pkt / 4 mankiety – 5 pkt
6	Zakres ciśnień mankietu 0 do 300 mmHg	TAK		Bez punktacji
7	Zakres ciśnienia MAP 40 do 190 mmHg	TAK		Bez punktacji
8	Zakres częstości pulsu min 40 do 180 bpm	TAK		Bez punktacji
9	Wymiary / Wysokość: max. 17,0 cm Szerokość: max. 10 cm) Głębokość: max 7 cm	TAK		Bez punktacji
10	Waga max. 500 g	TAK		Bez punktacji
11	Uchwyt umożliwiający montaż na ścianie	TAK		Bez punktacji
12	zasilanie wewnętrzne akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, 2100 mAh, 7,8 Wh	TAK		Bez punktacji
13	CE lub deklaracja zgodności - wraz z dostawą	TAK		Bez punktacji
14	Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim, Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury	TAK		Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego
15	Dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat.	TAK		NIE
16	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać		24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
17	Szkolenie z obsługi urządzeń dla pracowników zamawiającego oraz technika wskazanego przez użytkownika. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem.	Proszę podać		2 godziny – 0 pkt / 4 godzin– 5 pkt / 6 godzin – 10 pkt
18	Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.	TAK	Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu / ……………………………..	NIE
19	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	TAK		NIE
20	Czas naprawy od 1 do 7 dni robocze	Proszę podać		1 dzień roboczy – 20 pkt / 2 dni robocze – 10 pkt / 3 dni robocze – 5 pkt / 4,5,6,7 dni robocze – 0 pkt
21	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Proszę podać		48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt
X.	Deska ortopedyczna w komplecie ze stabilizatorem i pasami
1	Urządzenie typ, model	Podać		Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać		Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać		Bez punktacji
	Rok produkcji – fabrycznie nowe	Min 2019		Bez punktacji
2	Deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego, przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG	TAK		Bez punktacji
3	Ścięty koniec od strony nóg ułatwiający pracę w ciasnych przestrzeniach	TAK		Bez punktacji
4	Wyposażona w min 14 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski, zdystansowanych od podłoża, bez pinów do wpięcia pasów karabińczykowych, umożliwiających pracę w ochronnych rękawicach	TAK		Bez punktacji
5	Wyposażona w min 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów	TAK		Bez punktacji
6	Wyposażona w min 4 pasy zabezpieczające o regulowanej długości kodowane kolorami Wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku, składające się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz 2 paskami spinającymi	TAK		Bez punktacji
7	Waga deski max 10 kg	TAK		Bez punktacji
8	Obciążenie dopuszczalne min 450kg	TAK		Bez punktacji
9	Pływalność dodatnia min 110 kg	TAK		Bez punktacji
10	Szerokość deski w zakresie od min 46cm do max 50 cm	TAK		Bez punktacji
11	Długość deski min 183 cm	TAK		Bez punktacji
12	Deklaracja zgodności CE, Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury	TAK		Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego
13	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać		24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
XI.	SZYNY
1	Urządzenie typ, model	Podać		Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać		Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać		Bez punktacji
	Rok produkcji – fabrycznie nowe	Min 2019		Bez punktacji
2	Zestaw 14 szyn typu Kramer w pełnej rozmiarówce w obszyciu z tworzywa sztucznego z torbą transportową	TAK		Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego
3	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać		24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt

UWAGA
Parametr „bez punktacji” winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie „TAK” lub „NIE”
Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru „bez punktacji” skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt w chwili dostawy kwalifikował się będzie do eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów.

        ……………………………………………………………..

        Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy