Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE DLA WYPOSAŻENIA PROSEKTORIUM

Zadanie nr 1 – Wyposażenie prosektorium

Minimalne wymagane parametry		WARUNEK WYMAGANY	Punktacja	Parametry oferowanego urządzenia / PODAĆ/OPISAĆ
1	2	3	4	5
I	KOMORY CHŁODNICZE
	Urządzenie typ, model	Podać	Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać	Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać	Bez punktacji
	Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe	Min 2019	Bez punktacji
1	Komora chłodnicza na 8 ciał w układzie dwa razy po dwa piony na 4 ciała ,chłodzone dwoma agregatami sufitowym typu COMPACT (MONOBLOK)	TAK	Bez punktacji
2	Obudowa komory wykonana w całości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz z blachy nierdzewnej – kwasoodpornej gat. 1.4301 EN10088.	TAK	Bez punktacji
3	Rdzeń obudowy (izolacja chłodnicza) wykonany z spienionego pod ciśnieniem poliuretanu o grubości 100 mm.	TAK	Bez punktacji
4	Komora wyposażona w drzwi chłodnicze o płatach wykonanych z odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego. Każdy z płatów drzwi ma posiadać możliwość zamknięcia (zamek , wkładkę patentową lub inny mechanizm) z możliwością niezależnego (bezpiecznego) otwierania od wewnątrz komory. Kąt otwarcia drzwi powinien wynosić 180° tak aby przy załadunku ciał dostępny był cały prześwit otworu drzwi.	TAK	Bez punktacji
5	Drzwi chłodnicze muszą posiadać możliwość regulacji siły docisku płatu względem uszczelki ościeżnicy.	TAK	Bez punktacji
6	Komora musi posiadać tak ukształtowaną podłogę oraz umieszczony w niej spływ aby wszystkie nieczystości po myciu lub dezynfekcji można było doprowadzić na zewnątrz komory bezpośrednio do kanalizacji.	TAK	Bez punktacji
7	Komora ustawiona na regulowanych nóżkach – podporach umożliwiających mycie i dezynfekcję przestrzeni pod komorą.	TAK	Bez punktacji
8	Komora wyposażona w następujący układ funkcjonalny - dwa piony, każdy przystosowany do przechowywania 4 ciał, oddzielone od siebie ścianą działową,każdy z pionów chłodzony osobnym agregatem. Pojemność chłodni dostosowana do przechowywania 8 ciał łącznie. Budowa regałów umożliwiająca mycie i dezynfekcję wnętrza komory (brak elementów poprzecznych blokujących przejście). Regały wyposażone w prowadnice wielorolkowe (minimum 2x12 rolek na poziom) gwarantujące płynny i bezpieczny załadunek ciał. Tace nie mogą posiadać elementów ruchomych narażonych na uszkodzenie. Tace wyposażone w dwa czołowe uchwyty . Regały, tace wykonane w całości z materiałów nierdzewnych kwasoodpornych gat. 1.4301 EN10088. Dodatkowo wewnątrz komory na tylnej ścianie umieszczone odboje zabezpieczające ścianę komory przed uszkodzeniem przez wsuwaną tacą.	TAK	Bez punktacji
9	Komora wyposażona we własne wewnętrzne oświetlenie – załączane automatycznie po otwarciu drzwi .	TAK - 10 pkt / NIE – 0 pkt	--------------
10	System cumowania i osiowania wózka z regałem w komorze gwarantujący bezpieczny i łatwy załadunek i wyładunek ciał z komory .	TAK	Bez punktacji
11	Urządzenie chłodnicze komory	--------------	--------------	--------------
12	Komora wyposażona w 2 agregaty chłodnicze typu COMPACT (MONOBLOK) tj agregat montowany na suficie komory chłodniczej.	TAK	Bez punktacji
13	Agregaty chłodnicze gwarantujące samoczynne utrzymanie temperatury wewnątrz komory w zakresie od -5°C do +5°C.	TAK	Bez punktacji
14	Agregat chłodniczy posiadający system automatycznego odszraniania.	TAK - 10 pkt / NIE – 0 pkt	-----------------
15	Gwarantowana temperatura jednakowa w całym przekroju komory.	TAK	Bez punktacji
16	Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory, jednakowe chłodzenie każdego ciała.	TAK	Bez punktacji
17	Sterowanie chłodzeniem komory przy pomocy czytelnego cyfrowego panelu sterującego z wyświetlaczem cyfrowym o następujących funkcjach : / - wyświetlanie aktualnej temperatury wewnątrz komory / - wyświetlanie zadanej temperatury dla komory / - możliwość programowania temperatury w ustalonym zakresie / - sterowanie oświetleniem komory / - sygnalizacja pracy sprężarki agregatu / - sygnalizacja pracy wentylatora agregatu wewnątrz komory / - sygnalizacja awarii	TAK	Bez punktacji
18	Panel sterujący umieszczony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (jednak w odległości nie większej niż10 m )	TAK	Bez punktacji
19	Włączanie i wyłączanie agregatu chłodniczego komory na czas załadunku automatyczne : w momencie otwarcia drzwi powinno zapalić się oświetlenie wewnątrz komory oraz wyłączyć chłodzenie , po załadunku lub wyładunku ciała i zamknięciu drzwi oświetlenie ma się wyłączyć, a agregat wrócić do pracy z wcześniej ustawionymi parametrami.	TAK	Bez punktacji
20	Agregat chłodniczy powinien posiadać zasilanie jednofazowe prądem 230 V /50 Hz o maksymalnym poborze mocy nie przekraczającym 1,5kW .	TAK	Bez punktacji
21	Komora powinna posiadać następujące wymiary : / szerokość : ~2000 mm (z tolerancją +/- 100 mm) / głębokość : ~2400 mm (z tolerancją +/- 100 mm) / wysokość : ~2300 mm (z tolerancją +/- 100 mm) + 400mm agregat	TAK/ podać	Bez punktacji
22	Deklaracji zgodności przy dostawie	TAK	Bez punktacji
23	certyfikat oraz atesty materiałowe przy dostawie	TAK	Bez punktacji
24	Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim przy dostawie	TAK	Bez punktacji
25	Paszporty techniczne przy dostawie	TAK	Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego	--------------	--------------	--------------
1	Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat.	TAK	NIE
2	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać	24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
3	Szkolenie z obsługi urządzeń dla pracowników zamawiającego oraz technika wskazanego przez użytkownika. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem.	Proszę podać	2 godziny – 0 pkt / 4 godzin– 5 pkt / 6 godzin – 10 pkt
4	Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.	TAK	NIE	Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu / ……………………………..
5	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	TAK	NIE
6	Czas naprawy od 1 do 3 dni robocze	Proszę podać	1 dzień roboczy – 20 pkt / 2 dni robocze – 10 pkt / 3 dni robocze – 0 pkt
7	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Proszę podać	48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt
II	WÓZEK DO OBSŁUGI KOMÓR CHŁODNICZYCH
	Urządzenie typ, model	Podać	Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać	Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać	Bez punktacji
	Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe	Min 2019	Bez punktacji
1	Wózek w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych gat. 1.4301 EN10088.	TAK	Bez punktacji
2	Wózek wyposażony w pojedynczy pantograf podnoszący zasilany pompą hydrauliczną z napędem nożnym	TAK	Bez punktacji
3	Wózek hydrauliczny z bocznym prowadzeniem oraz systemem pompy zmocowanym również z boku wózka tj. po dłuższej krawędzi (wynika to z rozmiarów pomieszczenia)	TAK	Bez punktacji
4	Napęd hydrauliczny wózka powinien gwarantować płynne podnoszenie ciała na każdy z poziomów regału wewnątrz komory. Wózek powinien również posiadać regulację prędkości opuszczania górnej ramy wózka z ciałem.	TAK	Bez punktacji
5	Maksymalne obciążenie wózka powinno wynosić min 200 kg	200 kg – 0 pkt / więcej niż 200kg – 10 pkt	-----------------
6	Górna rama wózka wyposażona w pełne prowadnice rolkowe w pełni kompatybilne z prowadnicami stosowanymi w komorze.	TAK	Bez punktacji
7	Wózek ma posiadać blokadę zapobiegającą zsunięciu się tacy lub trumny z ciałem.	TAK	Bez punktacji
8	Wózek ma posiadać boczne uchwyty manewrowe oraz główny uchwyt do sterowania i przesuwania wózka.	TAK	Bez punktacji
9	Wózek wyposażony w cztery obrotowe kółka jezdne z hamulcem.	TAK	Bez punktacji
10	Dla sprawnego załadunku i wyładunku ciał z komory oraz współpracy wózka z komorą wózek wyposażony w system cumowania i osiowania górnej , podnoszonej ramy z regałami wewnątrz komory	TAK	Bez punktacji
11	Wymiary wózka / szerokość : ~850 mm (z tolerancją +/- 50 mm) / długość : ~2100 mm (z tolerancją +/- 100 mm) / wysokość : zakres podnoszenia musi być zgodny z najwyższym poziomem obsługiwanych regałów: min 1900 mm	TAK/podać	Bez punktacji
12	Deklaracji zgodności przy dostawie	TAK	Bez punktacji
13	certyfikat oraz atesty materiałowe przy dostawie	TAK	Bez punktacji
14	Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim przy dostawie	TAK	Bez punktacji
15	Paszporty techniczne przy dostawie	TAK	Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego	--------------	--------------	--------------
1	Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat.	TAK	NIE
2	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać	24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
3	Szkolenie z obsługi urządzeń dla pracowników zamawiającego oraz technika wskazanego przez użytkownika. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem.	Proszę podać	2 godziny – 0 pkt / 4 godzin– 5 pkt / 6 godzin – 10 pkt
4	Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.	TAK	NIE	Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu / ……………………………..
5	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	TAK	NIE
6	Czas naprawy od 1 do 3 dni robocze	Proszę podać	1 dzień roboczy – 20 pkt / 2 dni robocze – 10 pkt / 3 dni robocze – 0 pkt
7	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Proszę podać	48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt
III.	STÓŁ SEKCYJNY
	Urządzenie typ, model	Podać	Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać	Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać	Bez punktacji
	Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe	Min 2019	Bez punktacji
1	Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej – kwasoodpornej 1.4301 EN 10088 potwierdzonej certyfikatami jakości	TAK	Bez punktacji
2	Blat roboczy stołu dwudzielny składający się z misy zlewowej oraz przestrzeni roboczej o minimalnym wymiarze 2000 mm	TAK	Bez punktacji
3	Maksymalna długość stołu to 2400 mm	TAK	Bez punktacji
4	Wysokoobrotowy młynek kolidalny zamontowany pod spływem blatu roboczego ze sterowaniem załączania (przyciski grzybkowe)	TAK	Bez punktacji
5	System zraszania blatu roboczego w celu mycia jego powierzchni lub zapewnienia komfortowej pracy młynka	TAK - 10 pkt / NIE – 0 pkt	-----------------
6	Komplet baterii medycznych - jednej zlewowej oraz drugiej prysznicowej z giętkim wężem oraz słuchawką prysznicową z blokadą	TAK	Bez punktacji
7	Kompletna instalacja elektryczna z własnym zabezpieczeniem antyprzepięciowym na którą składają się : dwa hermetyczne gniazda 230 V do podłączenia elektronarzędzi , zasilanie oraz sterowanie młynkiem koloidalnym , zasilanie oraz sterowanie systemem kolumn podnoszących blat stołu , wyłącznik bezpieczeństwa z sygnalizacją napięcia .	TAK	Bez punktacji
8	Komplet przyłączy wod - kan niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołu	TAK	Bez punktacji
9	Komplet zdejmowanych wkładów perforowanych do pracy z ciałem	TAK	Bez punktacji
10	Zagłówek z tworzywa do pracy z czaszką	TAK	Bez punktacji
11	Zdejmowaną nadstawkę przeznaczoną do sekcjonowania organów z wyjmowanym wkładem teflonowym lub poliwęglanowym do pobierania próbek	TAK	Bez punktacji
12	Wysokość blatu regulowana elektrycznie	TAK	Bez punktacji
13	Wymiary stołu / szerokość : ~900 mm (z tolerancją +/- 50 mm) / długość : ~2400 mm (z tolerancją +/- 50 mm) / wysokość : ~820 mm (z tolerancją +/- 50 mm)	TAK/podać	Bez punktacji
14	Deklaracji zgodności przy dostawie	TAK	Bez punktacji
15	certyfikat oraz atesty materiałowe przy dostawie	TAK	Bez punktacji
16	Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim przy dostawie	TAK	Bez punktacji
17	Paszporty techniczne przy dostawie	TAK	Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego	--------------	--------------	--------------
1	Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat.	TAK	NIE
2	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać	24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
3	Szkolenie z obsługi urządzeń dla pracowników zamawiającego oraz technika wskazanego przez użytkownika. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem.	Proszę podać	2 godziny – 0 pkt / 4 godzin– 5 pkt / 6 godzin – 10 pkt
4	Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.	TAK	NIE	Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu / ……………………………..
5	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	TAK	NIE
6	Czas naprawy od 1 do 3 dni robocze	Proszę podać	1 dzień roboczy – 20 pkt / 2 dni robocze – 10 pkt / 3 dni robocze – 0 pkt
7	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Proszę podać	48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt

....................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

   Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE DLA WYPOSAŻENIA PROSEKTORIUM

Zadanie nr 2 – Lampa zabiegowa ścienna

Minimalne wymagane parametry		WARUNEK WYMAGANY	Punktacja	Parametry oferowanego urządzenia / PODAĆ/OPISAĆ
1	2	3	4	5
I	Lampa zabiegowa ścienna
	Urządzenie typ, model	Podać	Bez punktacji
	Producent/ Firma	Podać	Bez punktacji
	Kraj pochodzenia	Podać	Bez punktacji
	Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe	Min 2019	Bez punktacji
1	Ścienna bezcieniowa lampa zabiegowa.	TAK	Bez punktacji
2	Lampa montowana do ściany. Kopuła lampy zamontowana na dwuramiennym wysięgniku.	TAK	Bez punktacji
3	Średnica kopuły świetlnej min 215 mm	TAK	Bez punktacji
4	Źródło światła min. 5 projektorów LED (łącznie min15 diod LED)	TAK	Bez punktacji
5	Trwałość diod min. 30 000 godzin	30 000 h- 0 pkt / więcej niż 30 000h – 20 pkt	-----------------
6	Wszystkie diody identyczne, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej	TAK	Bez punktacji
7	Lampa zapewniająca białe światło o neutralnej barwie: temperatura barwowa światła lampy Tc około 4750 K (±10%)	TAK	Bez punktacji
8	Natężenie światła dla odległości 1,0 m – 60 000 lux (±5%).	TAK	Bez punktacji
9	Możliwość płynnej elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 25 % do 100 % Ec lub większym.	TAK – 10 pkt / NIE– 0 pkt	------------------
10	Włączanie lampy oraz regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła umieszczonego przy kopule lampy.	TAK – 10 pkt / NIE– 0 pkt	-----------------
11	Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących.	TAK	Bez punktacji
12	Waga lampy nie większa niż 15kg, zapewniająca łatwe manewrowanie lampą	TAK	Bez punktacji
13	Kopuła lampy zawieszona na wysięgniku z uchylnym ramieniem, umożliwiającym regulację wysokości lampy w zakresie min. 100 cm.	TAK	Bez punktacji
14	Kopuła lampy wyposażony w min. 2 przeguby umożliwiające pochylanie kopuły. Obrót w każdym przegubie zakresie min. 270°.	TAK	Bez punktacji
15	Łączna długość przegubów min. 1,80 m	TAK	Bez punktacji
16	Deklaracji zgodności przy dostawie	TAK	Bez punktacji
17	certyfikat oraz atesty materiałowe przy dostawie	TAK	Bez punktacji
18	Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim przy dostawie	TAK	Bez punktacji
19	Paszporty techniczne przy dostawie	TAK	Bez punktacji
	Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego	--------------	--------------	--------------
1	Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat.	TAK	NIE
2	Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru.	Proszę podać	24 miesiące – 0 pkt / 36 miesięcy – 25 pkt / 48 miesięcy – 50 pkt / 60 miesięcy – 75 pkt
3	Szkolenie z obsługi urządzeń dla pracowników zamawiającego oraz technika wskazanego przez użytkownika. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem.	Proszę podać	2 godziny – 0 pkt / 4 godzin– 5 pkt / 6 godzin – 10 pkt
4	Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.	TAK	NIE	Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu / ……………………………..
5	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	TAK	NIE
6	Czas naprawy od 1 do 3 dni robocze	Proszę podać	1 dzień roboczy – 20 pkt / 2 dni robocze – 10 pkt / 3 dni robocze – 0 pkt
7	Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze	Proszę podać	48 godz. – 0 pkt / 24 godz. – 5 pkt

....................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy