Załącznik nr 3
Wykonawca dołącza wraz z oferta

Parametry techniczne
opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – Dzierżawa automatycznego systemu do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z zakupem odczynników, testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów oraz części eksploatacyjnych oraz dzierżawa aparatu do barwienia metodą Grama wraz z zakupem odczynników .Podłoża i testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych .

 ..................................
(Nazwa Wykonawcy)

Nazwa urządzenia ……………………………………………

Producent : ...................................................................... ……

 Model/typ ……………………………………………………

 Rok produkcji analizatora……………………………………. Kraj pochodzenia………………………………

Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Dzierżawę aparatu modułowego wraz z zakupem i dostawę odczynników, części eksploatacyjnych do wykonania: oznaczeń identyfikacji i oznaczeń lekowrażliwości drobnoustrojów zgodnie z zaleceniem rekomendacji Eucast (przez cały okres obowiązywania umowy - ilość i asortyment określony w tabeli) , dzierżawę aparatu do barwienia metodą grama i dostawę odczynników oraz użyczenie mikroskopu i chłodni do przechowywania odczynników przez okres 36 miesięcy.
Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria, materiały eksploatacyjne i
 jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej .

WYKONAWCA DOSTARCZA PRZY PIERWSZEJ DOSTAWIE :
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył (w języku polskim)
1.Opis zaoferowanego aparatu zawierający jego szczegółowe dane, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zapisów siwz dostarczyć aktualne np.: katalogi, ulotki, instrukcje, inne dokumenty
2.Aktualne metodyki i / lub informacje producenta dotyczące wykonania testu, odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych z uwzględnieniem warunków ich przechowywania
3.Opis testów do oznaczania lekowrażliwości wraz z zaznaczonymi rozcieńczeniami stężeń antybiotyków i chemioterapeutyków oraz testami biochemicznymi do identyfikacji szczepu.
4.Procedurę wykonania badania z próbki o wymaganej wg metodyki gęstości zawiesiny drobnoustroju w skali McFarlanda.
5.Wykaz podłoży mikrobiologicznych, z których można wykonywać testy identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów.
6.Certyfikaty CE IVD dla aparatury i odczynników za wyjątkiem odczynników do badań czystości powietrza i powierzchni oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych
7.Informacje producenta o szczepach wzorcowych, na których należy wykonywać kontrolę jakości testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów – dołączyć szczepy wzorcowe
- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych, jeżeli oferowane odczynniki takie substancje zawierają
- podać dane do kontaktu z serwisem ( adres , tel , fax., e-mail)

Tabela nr 1.1.: Zestawienie parametrów wymaganych
L.p.	Parametry wymagane	Wymagana Parametry	Wykonawca / Tak/Nie	Opis oferowanych parametrów / (wypełnia Wykonawca)

1.	Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych oraz oznaczający lekowrażliwość drobnoustrojów na leki przeciwbakteryjne, z określeniem MIC oraz kategorii wrażliwy (S), średniowrażliwy (I), oporny (R)	Tak
2.	Aparat modułowy, najnowszy technologicznie, w pełni sprawny z gwarancją eksploatacyjną, rok produkcji: nie starszy niż 2017r	Tak
3.	Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu przez cały okres trwania umowy (wystąpienie 3 krotnej awarii w ciągu 3 miesięcy będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztów)	Tak
4.	Aparat wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji bez konieczności dodawania odczynników w komorze inkubacyjnej aparatu	Tak
5.	Ciągłe kontrolowanie badanych próbek (automatyczna kalibracja i kontrola poprawności pracy wykonywana przez aparat)	Tak
6.	Jednorazowa ładowność komory inkubacyjnej co najmniej 30 miejsc inkubacyjno-pomiarowych z możliwością ciągłego ładowania i rozładowania	Tak
7.	Baza taksonomiczna drobnoustrojów umożliwiająca identyfikację istotnych klinicznie występujących u ludzi tlenowych i względnie beztlenowych bakterii Gram dodatnich , Gram ujemnych, grzybów i drożdżaków	Tak
8.	Aparat z oprogramowaniem przystosowany do pracy z testami do oznaczania lekowrażliwości zgodny z aktualnymi wymogami wg zaleceń EUCAST - Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości, wersja min 6.0	Tak
9.	Aparat z wbudowanym oprogramowaniem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność uzyskiwanych wyników badań – zgodność lekowrażliwości z identyfikacją (zgodność w obrębie grup leków). / Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu oraz systemu eksperckiego w okresie obowiązywania umowy	Tak
10.	Niezależny zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem testów oraz wszystkich niezbędnych odczynników koniecznych do jego wykonania w oparciu o szczepy wzorcowe	Tak
11	W zestawie komputer zewnętrzny lub wbudowany z drukarką laserową do wydruku raportów	Tak
12	Wykrywanie wszystkich prawdopodobnych mechanizmów oporności bakterii Gram dodatnich: MRS, MLSb,VISA, VRSA,HLAR,VRE,GISA, GRSA	Tak
13	Wykrywanie wszystkich prawdopodobnych mechanizmów oporności bakterii Gram ujemnych : / Oporność na aminoglikozydy / ESBL (poszerzone spektrum beta – laktamaz) / Oporności na karbapenemy pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae / Oporności na karbapenemy pałeczek niefermentujących	Tak
14	Wykonanie testu identyfikacyjnego i lekowrażliwości szczepu o gęstości wymaganej wg metodyki zawiesiny drobnoustroju w skali McFarlanda. / Dostawa densytometru i kalibratorów na czas umowy (jeśli wymagane)	Tak
15	Ciągłe kontrolowanie badanych testów w aparacie. / Co najmniej trzykrotny pomiar w ciągu godziny	Tak
16	Serwis zdalny – możliwość przeprowadzenia zdalnej diagnostyki oraz rozwiązywania problemów oprogramowania ( aktualizacji oprogramowania, konserwacji i diagnostyki zakłóceń pracy aparatu)	Tak
17	Wprowadzanie danych o próbkach do aparatu przy pomocy czytnika kodów kreskowych	Tak
18	Przeszkolenie personelu z zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego	Tak
19	Przechowywanie wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych aparatu przez minimum 1 roku. Możliwość archiwizacji na nośniku pamięci	Tak
20	Dostawa całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy.	Tak
21	Serwis aparatu oraz sprzętu dodatkowego jak: UPS, drukarka, densytometr, pipeta automatyczna, czytnik kodów kreskowych wg zaleceń producenta - wymagane przynajmniej raz na 12 miesięcy w czasie trwania umowy	Tak
22	Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia telefonicznego /drogą mailowa	Tak
23	Naprawa usuniecie awarii analizatora do 3 dni w dni robocze od zgłoszenia awarii	Tak
24	Pokrycie dodatkowych kosztów odczynników poniesionych przez Zamawiającego w przypadku awarii aparatu	Tak
25	Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego	Tak
26	System zabezpieczający oraz zapisujący dane o próbkach w aparacie w przypadku awarii sieci energetycznej lub jego spadku i jednoczesne pozwalający na kontynuowanie wykonywanych badań po awarii .	Tak
27	Praca aparatu odbywająca się w systemie całodobowym	Tak
28	Współpraca całego systemu z laboratoryjnym systemem informatycznym posiadanym przez Zamawiającego poprzez zintegrowany interfejs	Tak
29	Oprogramowanie w w języku polskim	Tak
30	Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy)	Tak
31	Automatyczne napełnianie testów, odczyt oraz usuwanie wykonanych testów z komory pomiarowo-inkubacyjnej	Tak
32	Aparat wykonuje lekowrażliwość dla bakterii gram dodatnich, ujemnych oraz drożdżaków	Tak
33	Wykonawca bezpłatnie użyczy chłodnię do przechowywania testów oraz podłóż z przeszklonymi drzwiami o pojemności minimum 350 l	Tak
34	Wykonawca bezpłatnie użyczy mikroskop typu Delta Optical Genetic Pro Trino z głowicą trójokularową	Tak

Tabela 1.2.: Zestawienia parametrów wymaganych

Lp.	Parametry oceniane	Wymagana / Parametry	Wykonawcy / Tak/ Nie	Opis zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów / ( wypełnia Wykonawca)
1.	Baza taksonomiczna zawierająca listę minimum 420 drobnoustrojów	Tak
2	Brak dodawania dodatkowych odczynników do testów identyfikacji oraz lekowrażliwości	Tak
3	Testy do identyfikacji i lekowrażliwości szczelnie zamykane przez aparat	Tak
4	Waga 1 testu / panelu < 20g	Tak

Tabela 1.3. : Zestawienia parametrów wymaganych ( dotyczące aparatu do barwienia metodą Grama )

Lp.	Parametry oceniane	Wymagana / Parametry	Wykonawcy / Tak/ Nie	Opis zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów / ( wypełnia Wykonawca)
1	Aparat do automatycznego barwienia metodą Grama , metoda natryskową	Tak
2	Aparat fabryczne nowy z minimum 2019 roku	Tak
3	Aparat wyposażony w rotor do barwienia minimum 1-12 preparatów i pojemnikiem na odpady	Tak
4	Certyfikaty CE lub Deklaracja ( dla urządzenia, odczynników / podłóż ) Zgodność , materiały informacyjne ( opisy , katalogi , foldery, fotografie) oferowanego przedmiotu zamówienia , instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim ( Wykonawca dostarcza przy dostawie )	Tak
6	Czas barwienia do 10 minut	Tak
7	Cykl czyszczenia automatycznie opróżniający każdą dyszę spryskującą	Tak
8	Możliwość wyboru programów barwienia	Tak
9	Monitorowanie poziomu odczynników	Tak
10	Monitorowania poziomu odpadów	Tak
11	Monitorowanie poziomu odczynników	Tak
12	W ramach czynszu dzierżawionego zgodnie z obowiązującymi wymogami – Pełny serwis gwarancyjny wydzierżawionego automatu przez cały okres obowiązywania umowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi przeglądami okresowymi i naprawami zapewniającymi jego sprawność przez cały czas trwania umowy ,łącznie z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi potrzebnymi do jego wykonania w terminie uzgodnionym z zamawiającym ( adres , tel. , e-mail )	Tak
13	Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu	Tak - ( proszę podać)
14	Czas reakcji serwisu – liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max 48 godz. w dni robocze	Tak
15	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia interpretacji wyników w Pracowni MIKROBIOLOGII Zamawiającego – Protokół ze szkolenia przy dostawie	Tak
16	Wykonawca zobowiązuje się dostosować pod względem odpowiedniej temperatury pomieszczenie, w którym pracował będzie aparat	Tak

UWAGA

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej (dzierżawionej/ użyczonej ) konfiguracji.
2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta
3. Parametry, których wartość określona jest w rubryce „Parametry wymagane” oraz potwierdzenie „Opisu zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów” (zaznaczone Tak/ Opis ) , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

        .........................................................................................................................
        Data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej