Załącznik nr 3
Wykonawca dołącza do oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową, nowego lub wyprodukowanego nie później niż 2017 roku (3 letni), wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem na :Cykliczne dostawy odczynników , materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych w systemie mikrokolumnowym wraz z dzierżawą i instalacja automatycznego analizatora immunohematologicznego dla potrzeb Pracowni Serologii Transfuzjologiczej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy .
Zakres zamówienia obejmuje również:
1) instalację analizatora i jego uruchomienie,
2)podłączenie analizatora do programu komputerowego KAMSOFT oraz zabezpieczenie urządzenia UPS na koszt i w zakresie Wykonawcy w sposób umożliwiający niezakłóconą, dwukierunkową transmisję danych pomiędzy oferowanym urządzeniem do obecnie stosowanego u Zamawiającego systemu komputerowego KAMSOFT.
3) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatury,
4) przeglądy serwisowe i walidację analizatora nie rzadziej niż raz na rok.

2.DEFINICJE I SKRÓTY

2.1.Pod pojęciem „aparatura”należy rozumieć analizator wraz z wszelkimi urządzeniami niezbędnymi do prawidłowej jego pracy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2.2.Pod pojęciem „odczynniki”należy rozumieć wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania badań określonych w Załączniku SIWZ.
2.3.Pod pojęciem „materiały zużywalne”należy rozumieć: płyny płuczące, bufory, końcówki do dozowania, inne materiały zużywalne, kalibracyjne, kontrolne, odkażalniki oraz wszelkie pozostałe materiały niezbędne do wykonania określonych badań na zaoferowanym aparacie.
2.4.Pod pojęciem „wykonania badania”należy rozumieć wykonanie niezbędnych czynności na aparaturze do momentu uzyskania ostatecznego wyniku dla identyfikowalnej próbki na podstawie numeru zgodnego ze standardem ISBT 128.

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE APARATURY

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): …………………………………….................
Producent (podać): ………………………………………………………………..................
Aparat nowy lub nie starszy niż 2017 rok ….........................................................................

Lp.	Wymagane parametry i warunki	TAK	Parametry oferowane podać / opisać
1	Zgodność z Dyrektywą 98/79/WE (analizator posiadający znak CE). Posiada dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z „Ustawą o wyrobach medycznych” z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. -Dz.U. z 2019 r. , poz. 175) z późniejszymi zmianami. - ( Wykonawca Dostarcza przy podpisaniu Umowy)
2	Analizator powinien wykonywać samodzielnie całą procedurę badania, przy zastosowaniu mikrometody z użyciem technologii mikrokolumnowej żelowej, od przyjęcia zlecenia, pobranie materiału z badanej próbki, nakropienie, odczyt, do automatycznego przesłania wyniku do systemu komputerowego KAMSOFT.
3	Możliwość wykonania co najmniej następujących badań w technice mikrokolumnowej: / Grupa krwi i Rh / Grupa krwi i Rh noworodka / Profilaktyka konfliktu w układzie ABO / BTA / Fenotyp w zakresie antygenów Cw,C,c,E,e z układu Rh oraz antygenie K z układu Kell / Próba zgodności / Alloprzeciwciała odpornościowe
4	Dostęp do obsługi analizatora tylko przez uprawnionych operatorów po ich zalogowaniu się indywidualnym hasłem.
5	Możliwość dostawiania kolejnych próbek, uzupełniania odczynników oraz wymiana płynów roboczych bez przerywania pracy analizatora
6	Automatyczne wykonanie odpowiednich zawiesin krwinek czerwonych na pokładzie analizatora
7	Pełna pozytywna identyfikacja odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności (bez udziału operatora)
8	Oprogramowanie analizatora z menu w języku polskim
9	Wydruk protokołu badania i codziennej kontroli zestawu wzorcowego,w języku polskim, skonfigurowany przez serwis zgodnie z potrzebami użytkownika zawierający min.: / -numer donacji zgodny z kodem ISBT; / -rodzaj wykonanego testu; / -kod mikrokarty; / -numer identyfikacyjny wszystkich użytych w badaniach odczynników i krwinek zawierający serię i datę ich ważności (np. mikrokart, odczynników służących do zawieszania krwinek itp.); / -nasilenie reakcji;
10	Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań
11	Oprogramowanie musi posiadać system alarmów w przypadku: / -niewystarczającej ilości odczynników do wykonania zleconych badań, / -przekroczenia terminu ważności odczynników, / -wykrycia skrzepu w badanej próbce, / -nieprawidłowych parametrów pracy poszczególnych modułów urządzenia, / -napełnienia pojemników odpadowych.
12	Wykonywanie badań w oparciu o technikę mikrokolumnową żelową / ( zgodnie pkt.8 „Parametry dodatkowe punktowane)	Parametr oceniany / TAK lub NIE	Proszę podać
13	Analizator wolno stojący lub dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem.
14	Wydajność analizatora – minimum 10 grup z badaniami przeciwciał dla analizatora na 1 godzinę.
15	Analizator o pojemności min. 20
16	Automatyczne wykonanie odpowiednich zawiesin krwinek czerwonych na pokładzie automatycznego analizatora, jeśli wymaga tego procedura badania
17	System kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówka, kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników.
18	Zatwierdzanie interpretacji wszystkich wyników przez uprawnionego operatora
19	Automatyczny system kontroli stanu modułów automatycznego analizatora monitorujący główne etapy procesu
20	Monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora
21	Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni) w bieżącej pamięci komputera i na dowolnym nośniku pamięci.
22	Kompletny zestaw manualny dedykowany do tego samego rodzaju kart mikrokolumnowych i odczynników jako back – up w okresie dzierżawy
23	W przypadku potwierdzonych fałszywie dodatnich wyników lub reakcji nieswoistych ,wynikających z wadliwych kart bądź odczynników do testów mikrokolumnowych, wszelkie dodatkowe koszty związane z dalszymi badaniami próbek i wyeliminowaniem w/w błędów ponosi Wykonawca
24	Akceptacja systemów kodów kreskowych ISBT 128
25	Praca na probówkach o różnej średnicy 10-17 mm umieszczonych w jednym statywie.
26	Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności.
27	Przygotowanie roboczej zawiesiny badanych próbek i odczynników bez jakichkolwiek jednorazowych materiałów zużywalnych.
28	Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów.
29	Analizator automatyczny musi dwustronnie komunikować się (zlecenia i wyniki) z informatyczną siecią laboratoryjną KAMSOFT (przyjmowanie zleceń i wysyłanie wyników do systemu) i posiadać niezbędne do tego oprzyrządowanie na koszt Wykonawcy.
30	W przypadku braku odczynników aparat wstrzymuje pracę do momentu ich uzupełnienia
31	Możliwość zdalnej diagnostyki systemu analizatora
32	Możliwość wymiany igły przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu
33	Zabezpieczenie płynów przed kontaminacją.
34	Analizator automatyczny nie starszy niż z roku produkcji 2017 (3 letni) lub nowy / ( zgodnie pkt.8 „Parametry dodatkowe punktowane)	Parametr oceniany / TAK lub NIE	Proszę podać
35	W przypadku wymiany podzespołów aparatury lub zmiany oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ponownej walidacji
36	W przypadku, gdy z winy nieprawidłowego działania aparatu nastąpi konieczność powtórzenia wykonywanych badań, Wykonawca w ramach reklamacji przekaże Zamawiającemu odczynniki i materiały zużywalne w ilości niezbędnej do wykonania przerwanych badań.
37	Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora
38	Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań.
39	Wykonawca zapewni serwis urządzeń z możliwością zgłaszania naprawy awarii minimalnie od poniedziałku do piątku, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzeń nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia. ( zgodnie pkt.8 „Parametry dodatkowe punktowane)	Parametr oceniany / TAK lub NIE	Proszę podać ilość dni
40	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń.
41	Wykonawca zapewni gwarancję na czas trwania umowy. W czasie jej trwania Wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis ( z wyjątkiem uszkodzeń wynikających z winy użytkownika).
42	W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewni bezpłatne okresowe walidacje oraz serwis merytoryczny.
43	Wykonawca zapewni pełne s zk o l e n i e personelu pracowni potwierdzone certyfikatem dla każdego pracownika oraz szkolenia uzupełniające po uruchomieniu sprzętu co najmniej 3 x po 8 godzin. / ( zgodnie pkt.8 „Parametry dodatkowe punktowane)	Parametr oceniany / TAK lub NIE	Proszę podać ilość dni
Wyposażenie dodatkowe
45	Sprzęt komputerowy do transmisji danych z analizatora do programu Zamawiającego
46	zewnętrzny laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwiający odczyt w standardzie ISBT 128
47	Drukarka laserowa (druk czarny) wraz materiałami eksploatacyjnymi (tonery) w ilości niezbędnej do wydruków protokołów badań w trakcie trwania umowy
48	System back-up (wirówka i inkubator-dedykowane do oferowanych kart) pozwalający na niezakłóconą pracę w przypadku awarii analizatora
49	Oprogramowanie sterujące pracą analizatora wraz z późniejszymi aktualizacjami analizatora – Dostawca zapewni szkolenie personelu po każdej aktualizacji oprogramowania.

4.MIEJSCE INSTALACJI APARATURY i WARUNKI DZIERŻAWY

4.1.Miejsce instalacji.
Zestaw kompletnej aparatury zostanie zainstalowany w pomieszczeniu Pracowni Serologii Transfuzjologicznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Wniesienie i zainstalowanie sprzętu w w/w. pomieszczeniu leżą po stronie Wykonawcy.

4.2 Warunki dzierżawy.
4.2.1.W ramach dzierżawy Wykonawca dostarczy aparaturę
4.2.2.W ramach dzierżawy aparatu wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i konserwacji analizatora w języku polskim
4.2.3.W ramach dzierżawy Wykonawca podłączy i uruchomi aparaturę oraz podłączy analizator do systemu KAMSOFT w sposób zapewniający niezakłóconą komunikację umożliwiającą pełną identyfikację próbki, przyjmowanie zleceń i wysyłanie wyników z/do systemu KAMSOFT
4.2.4.W celu uruchomienia aparatury Wykonawca przeprowadzi wymaganą walidację oraz na własny koszt dostarczy odczynniki, krwinki i materiały kontrolne i zużywalne niezbędne do przeprowadzenia pełnej walidacji procesu.
4.2.6.W ramach dzierżawy Wykonawca przeszkoli personel w siedzibie Zamawiającego, w zakresie obsługi aparatury i interpretacji wyników. Szkolenie zostanie zakończone wydaniem imiennych certyfikatów.
4.3.Gwarancja na okres dzierżawy.
4.3.1.Wykonawca zapewni w okresie dzierżawy bezpłatne przeglądy serwisowe i walidacyjne nie rzadziej niż raz na rok.
4.3.2.Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy serwisowe w przypadku awarii, uszkodzeń niewynikających z winy Zamawiającego (w przypadku awarii lub zużycia części, koszt części i wymiany ponosi Wykonawca).
4.3.3.Jeżeli aparatura lub jej element będzie wymagała trzykrotnej naprawy w przeciągu kolejnych trzech miesięcy oraz przestój aparatu podczas tych napraw będzie dłuższy niż 72 godziny, na wniosek Zamawiającego Wykonawca wymieni aparaturę lub jej element na inny, wolny od wad.
4.3.4.W przypadku wymiany podzespołów aparatury lub zmiany oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ponownej walidacji procesowej.
4.3.5.W przypadku, gdy z winy nieprawidłowego działania aparatu nastąpi konieczność powtórzenia wykonywanych badań, Wykonawca w ramach reklamacji przekaże Zamawiającemu odczynniki i materiały zużywalne w ilości niezbędnej do wykonania przerwanych badań.

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Lp.	Wymagane parametry i warunki	TAK / NIE	Parametry oferowane podać / opisać
1	Badanie grupy krwi noworodka z BTA- antygeny A, B, AB, D VI (+), DVI(-) - oparte na przeciwciałach monoklonalnych. Mikrokasety wypełnione odczynnikami (podać nazwy klonów). Profil dostępny na jednej karcie.
2	Badanie grupy krwi osoby dorosłej z izoaglutyninami – antygeny A-B-D (DVI+,DVI-) + Reverse Grouping, oparte na przeciwciałach monoklonalnych. Mikrokasety wypełnione odczynnikami (podać nazwy klonów). Profil dostępny na jednej karcie.
3	Badanie przeglądowe alloprzeciwciał PTA -LISS. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.
4	Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – PTA -LISS
5	BTA – karta PTA-LISS z surowicą antyglobulinową poliwalentną
6	Fenotyp Rh monolkonalny: Cw,C,c,E,e oraz antygen K z układu Kell.
7	Temperatura przechowywania mikrokart – temperatura pokojowa
8	Wszystkie mikrokarty maksimum 8-kolumnowe, gotowe do użycia, fabrycznie wypełnione odpowiednimi surowicami bądź odczynnikami.
9	Oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (-Dz. U. z 2019 r., poz.175) tj. muszą posiadać Deklarację Wytwórcy (Producenta) oraz Certyfikat Jednostki Notyfikowanej (jeżeli dotyczy wyrobu) - ( Wykonawca Dostarcza przy podpisaniu Umowy)
10	Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (-Dz. U. z 2019 r., poz.175)- ( Wykonawca Dostarcza przy podpisaniu Umowy)
11	Posiadać certyfikaty WE: krwinki wzorcowe i odczynniki zawarte w wykazie A i B Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro / Rozporządzenia Ministra Zdrowia - ( Wykonawca Dostarcza przy podpisaniu Umowy)
12	Odczynniki, krwinki wzorcowe i zestawy krwi kontrolnej muszą spełniać wymagania zawarte w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi - ( Wykonawca Dostarcza przy podpisaniu Umowy)
13	Świadectwo dopuszczenia do obrotu na rynku polskim - ( Dostarcza przy podpisaniu Umowy)
14	Posiadać instrukcje stosowania w języku polskim
15	Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego autoryzowanego producenta i winny być dostarczone w opakowaniach producenta.
16	Wykonawca zapewni dostawy materiału kontrolnego:-do codziennej kontroli jakości badań wykonywanej na analizatorze w każdym dniu trwania umowy
17	Każde opakowanie jednostkowe musi zawierać czytelną etykietę z następującymi informacjami:-nazwa producenta,-nazwa odczynnika,-numer serii,-data ważności,-oznakowanie CE, IVD,-ilość / pojemność / objętość,-opis warunków przechowywania, zabezpieczających przed uszkodzeniem np. temperatura przechowywania
18	Każda karta musi być dokładnie opisana (nazwa, numer serii, data ważności)
19	Termin ważności odczynników liczony od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego: / - do badania grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh, fenotypu układu Rh, wykrywania przeciwciał, BTA - nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego, / - krwinek wzorcowych i zestawu kontrolnego do codziennej kontroli badań -nie krótszy niż 5 tygodni
20	Krwinki wzorcowe przechowywane w temperaturze od 2 do 8°C
21	Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał – minimum 3 panelowe, zawierające antygen Cw, gotowe do użycia. Zawiesina poniżej 1%. Zestaw krwinek powinien posiadać charakterystykę antygenową zgodną z obowiązującymi przepisami.
22	Wygląd zewnętrzny: wypełnienie kolumn bez ubytków, nieuszkodzone, odczynniki płynne: brak zmętnienia, osadu, hemolizy. / Kolumny w mikrokartach trwale wypełnione podłożem separującym, wykorzystujące metodę opartą na aglutynacji krwinek czerwonych
23	Odczynniki muszą dawać wyraźne reakcje (dodatnie, ujemne) z odpowiednio dobranymi krwinkami czerwonymi
24	Krwinki wzorcowe posiadające 100% czułości i specyficzności diagnostycznej, konfekcjonowane w szklanych opakowaniach.
24	Odczynniki płynne w stanie gotowym do użycia
26	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone odczynniki są dobrej jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji, wady odczynnika, zostanie on bezpłatnie wymieniony przez Wykonawcę na wolny od wad w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
27	Wszystkie mikrokarty maksimum 8-kolumnowe, gotowe do użycia, fabrycznie wypełnione odpowiednimi surowicami bądź odczynnikami

6.WARUNKI DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

6.1.Termin realizacji (zamówienia złożonego drogą mailową) dostaw odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem dostaw, w sposób zapewniający zabezpieczenie bieżącej pracy Pracowni Zamawiającego, przy jednoczesnym zapewnieniu dostaw na CITO wybranego asortymentu towaru w ciągu max.5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
6.2.Przy realizacji zamówienia dostarczane odczynniki oraz krwinki muszą być jednej serii i pochodzić z bieżącej produkcji.
6.3.Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o zmianie w składzie, warunkach przechowywania oraz instrukcji stosowania zakupionego odczynnika przed jego dostarczeniem do Zamawiającego.
6.4.Dostawy przedmiotu zamówienia dostarczane w ilościach zgodnych każdorazowo z zamówieniem Zamawiającego.
6.5.Warunki transportu odczynników i materiałów zużywalnych muszą spełniać wymagania dotyczące warunków transportu określone przez producenta, transportem monitorowanym pod względem temperatury do siedziby Zamawiającego.
6.6.Odczynniki muszą mieć zapewniony przez dostarczającego transport w pozycji pionowej w oznakowanych „góra/dół” opakowaniach (jeżeli takie są warunki przechowywania).
6.7.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych:
6.7.1.ulotek w języku polskim, zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcję w języku polskim w formie wydruku, dotyczącą magazynowania,przechowywania i transportu dostarczonych wyrobów (Wykonawca Dostarcza z każdą dostawą).
6.7.2.Karty Charakterystyki dla wszystkich dostarczonych odczynników oraz materiałów zużywalnych w formie wydruku (Wykonawca Dostarcza - przy podpisaniu Umowy ) – jeśli dotyczy.
6.7.3.Do każdej dostarczonej partii odczynników, Świadectwa Jakości wydane przez Producenta
6.8.Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 6.7 muszą być dostarczone wraz z tłumaczeniem na język polski (Wykonawca Dostarcza przy pierwszej dostawie) - jeżeli dotyczy.

7. POZOSTAŁE WYMAGANIA
7.1.Wykonawca ma dostarczyć do Zamawiającego wraz z aparaturą procedurę utylizacji odpadów powstających w trakcie wykonywania badań wraz z informacją na temat klasyfikacji odpadów powstających podczas pracy analizatora wg obowiązujących przepisów.
7.2.Jeżeli jest to konieczne Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z aparaturą oraz zainstalowania/podłączenia odpowiedniego pojemnika na odpady skażone (płynne) wytwarzane podczas wykonywania badań oraz odpowiednich środków chemicznych niezbędnych do ich neutralizacji.

8. Parametry dodatkowo punktowane
Lp.	Wymagane parametry i warunki	Punkty	Proszę podać
1	Analizator automatyczny (Nowy / używany)	10 pkt – nowy / 5 pkt - używany
2	Czas naprawy od 1 do 3 dni roboczych	20 pkt - 1 dzień roboczy / 10 pkt – 2 dni robocze / 0 pkt – 3 dni robocze
3	Pierwsze uruchomienie sprzętu od daty podpisania umowy.	15 pkt do 5 dni roboczych / 10 pkt do 10 dni roboczych / 0 pkt do 15 dni roboczych
4	Zewnętrzna, ocena jakości badań immunohematologicznych potwierdzona certyfikatem 4x/rok (12 kompletów/ umowa) w liczona w koszty własne Wykonawcy / (W/w certyfikat Wykonawca dostarcza przy każdej dostawie ) / ( w/w badanie - Formularz cenowy poz. 11 )	10 pkt – Tak / 0 pkt – Nie
5	Mikrokarty w technice żelowej	15 pkt – Tak / 0 pkt – Nie
6	Przeszkolenie personelu przy uruchomieniu sprzętu oraz 3- dni szkolenia w wymiarze 8 godzin w terminie późniejszym ustalonym z Zamawiającym	15 pkt – Tak / 0 pkt – Nie

…........................................................
Podpis osoby uprawnionej

U W A G A

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć dostawy w/w przedmiotu zamówienia i oferowanej konfiguracji.
2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

…........................................................
Podpis osoby uprawnionej