              - Wypełniony należy złożyć do oferty

Załącznik nr 3A

Wykonawca:

Pieczęć Wykonawcy

Zestawienie parametrów

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT kpl -1

| L.p. | Opis parametrów | Graniczny | Parametr oferowany / opis sposobu spełniania parametru granicznego / jakie zostały załączone dokumenty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla stanowiska w gabinecie zabiegowym umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej, dopuszczona do obrotu na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020r poz.186 z późn. zm.). Produkt musi spełniać wymagania Dyrektywy 93/42/EEC i posiadać znak CE dla wyrobów klasy IIb. Podać dane oferowanego urządzenia: nazwa (model/ typ) producent rok produkcji 2020 | TAK |  |
| 2. | Kolumna do montażu sufitowego, umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z pojedynczym wysięgnikiem obrotowym dwuramiennym, wyposażona w: sufitowy panel (płytę) przyłączeniowy, zawierający m. in. elektryczną i gazową listwę zasilającą. Wykonawca winien stworzyć możliwość odcięcia dopływu gazów medycznych do tej kolumny bez odcinania dopływu gazów medycznych do jakiejkolwiek innej kolumny planowanej do zainstalowania w oddziale. | TAK | opisać jak będzie realizowany sposób odcięcia dopływu gazów medycznych do kolumny |
| 3. | Głowica zasilająca pionowa, o wysokości równej lub większej niż 120 cm, zawieszone na wysokości nad posadzką 40 cm (± 20%), wykonana z aluminium malowanego proszkowo lub anodowanego. Nie dopuszcza się aby którykolwiek z boków kolumny wykonany był ze stali malowanej proszkowo. | TAK |  |
| 4. | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Ścianki głowicy mogą być wykonane z jednolitych paneli jak też z podziałem na moduły. | TAK |  |
| 5. | Na głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek i innego wyposażenia. Dopuszcza się dodatkowe, boczne prowadnice, przeznaczone do montażu np.: wysięgników na kroplówki, drążków infuzyjnych. Dopuszcza się zainstalowanie pionowych prowadnic do mocowania półek i innego wyposażenia, wprowadzonych w obrys głowicy. zapewniające możliwość zawieszenia wyposażenia na dowolnej wysokości. | TAK |  |
| 6 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 140 cm. (stosunek długości ramion od 1:1 do 1: 0,6) | TAK |  |
| 7. | Zwalnianie blokady pneumatycznej ramion przyciskiem na ściance kolumny lub na uchwycie do pozycjonowania kolumny umieszczonym na ściance konsoli kolumny. Konstrukcja hamulców zapewniająca ich blokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza. W wypadku braku sprężonego powietrza musi być możliwość przemieszczania kolumny. Dopuszcza się oddzielny manipulator (pilot) lub inny przycisk zwalniania blokady pneumatycznej ramion, umieszczony np. na froncie jednej z półek, której położenie można zmieniać bez udziału serwisu. Dopuszcza się konstrukcję hamulców, które w przypadku braku sprężonego powietrza nie blokują kolumny, ale umożliwiają regulację siły tarcia w przegubach, co pozwala na ustawianie siły jakiej należy użyć by przesunąć kolumnę. | TAK |  |
| 8. | Zakres obrotu obu ramion (dwa przeguby) min. 330° każde. | TAK |  |
| 9. | Możliwość obrotu głowicy zasilającej (kolumny) wokół własnej osi w zakresie min. 330° | TAK |  |
| 10. | Na bocznych ściankach i/lub z tyłu kolumny zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard szwedzki SS8752430, typu AGA): tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. odciąg gazów anestezjologicznych – 1 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 6 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 6 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsce przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowego gniazda niskoprądowego, z tzw. pilotami ułatwiającymi wciągnięcie właściwych kabli z przestrzeni międzystropowej – 2 szt. | TAK |  |
| 11. | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PNISO 32. | TAK |  |
| 12. | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | TAK |  |
| 13. | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | TAK |  |
| 14. | Na kolumnie, musi być możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia (półek z szynami lub bez, półek z szufladami, szuflad, szyn montażowych, wysięgników, uchwytów, koszyków, itp.) przez użytkownika, bez udziału serwisu technicznego dostawcy lub producenta, na dowolnej wysokości kolumny. Dopuszcza się skokową regulację wysokości wyposażenia, przy czym skok nie może być większy niż 3 cm. | TAK |  |
| 15 | Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 110 kg. Wartość udźwigu netto kolumny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. Dopuszcza się potwierdzenie udźwigu kolumny w załączonym do oferty prospekcie / katalogu, wykonanym przez autoryzowanego dystrybutora kolumn, a niedostępnym na stronie internetowej producenta kolumn. Potwierdzenie udźwigu może nastąpić także poprzez załączenie do oferty, projektu oferowanej kolumny, sporządzonego przez producenta, w którym nośność będzie określona. | TAK | dołączyć odpowiednie dokumenty |
| 16. | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny: -półka – 2 szt. -szuflada pod półką – 1 szt. -koszyk na cewniki – 1 szt. -drążek infuzyjny o długości od 99 do 130 cm, z 4 zaczepami (hakami), łączony z kolumną poprzez podwójne ramię lub ramiona, które umożliwiają stabilne zamocowanie drążka do kolumny – 1 szt. | TAK |  |
| 17. | Wymiary powierzchni roboczej półek: 50 x 50 cm (±15 %) | TAK |  |
| 18. | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |  |
| 19. | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK |  |
| 20. | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. Narożniki półki mogą być zabezpieczone poprzez zaoblone końcówki szyn bocznych, połączonych z narożnikami lub poprzez zastosowanie innych rozwiązań zabezpieczających narożniki i umożliwiających bezpieczne użytkowanie półek. Półki nie muszą być wyposażone w nakładki z tworzywa sztucznego jeżeli materiał półki zapewni odporność na uszkodzenia w wyniku uderzenia, a narożniki są bezpieczne dla użytkownika. | TAK |  |
| 21. | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. Nie dopuszcza się rozwiązania uniemożliwiającego wyjęcie szuflady bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 22. | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. Front szuflady może być wykonany z materiału kompozytowego, np. „CORIAN”. | TAK |  |
| 23. | Dopuszcza się, ale nie wymaga się, zamykane schowki na nadmiar kabli, mocowane pod półką, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. | TAK /NIE |  |
| 24. | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie, o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN EN ISO 19054:2006 „Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego” tzn. szerokość od 25 do 35 mm, grubość 10 mm. | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 25. | Autoryzowany serwis gwarancyjny bezpłatny, przez okres wskazany w formularzu ofertowym od daty odbioru instalacji kolumn. Wszystkie, przewidziane przez producenta, w okresie gwarancyjnym, przeglądy okresowe, w tym przeglądy wymagające wymiany części zamiennych, są bezpłatne. Ostatni przegląd dokonany będzie obowiązkowo na 2 m-ce przed terminem ukończenia gwarancji . | TAK |  |
| 26. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 72h | TAK |  |
| 27. | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu | TAK |  |
| 28. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat | TAK |  |
| 29. | Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty | TAK |  |
| 30. | Instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku polskim dostarczone przy dostawie | TAK |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |  |
| 31. | Kolumna musi być tego samego producenta, w tym samym systemie co oferowane 10 kpl kolumn podwójnych na sale intensywnej terapii. | TAK |  |
| 32. | Obowiązkiem projektanta występującego z ramienia Wykonawcy będzie: 1) określenie sposobu montażu zaoferowanej kolumny do istniejącego stropu (istniejący strop żelbetowy ma grubość 22 cm, który składa się z prefabrykowanej płyty typu filigran, grubości 7 cm i nadlewki betonowej grubości 15 cm, projektowana wysokość pomieszczenia, w którym będzie montowana kolumna, licząc od posadzki do stropu żelbetowego - wynosi 334 cm), 2) zaprojektowanie możliwości indywidualnego odcięcia dopływu gazów medycznych do kolumny, jeśli sufitowy panel przyłączeniowy, o którym mowa w punkcie 2 tabeli – załącznik 2A, nie gwarantuje takiego odcięcia, potrzebnego na wypadek konieczności usunięcia usterki kolumny lub w celu wykonania czynności serwisowych. Czynności polegające na połączeniu kolumny z instalacjami i wykonaniu odpowiednich testów instalacji po podłączeniu kolumny będą wykonane przez podmiot wskazany przez Generalnego Wykonawcę. | TAK |  |

………..........................…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ....................................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

              - Wypełniony należy złożyć do oferty

Załącznik nr  3B

Wykonawca:

Pieczęć Wykonawcy

Zestawienie parametrów

Kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10

| L.p. | Opis parametrów | Graniczny | Parametr oferowany / opis sposobu spełniania parametru granicznego / jakie zostały załączone dokumenty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla stanowiska intensywnej terapii umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną, dopuszczona do obrotu na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020r poz.186 z późn. zm.). Produkt musi spełniać wymagania Dyrektywy 93/42/EEC i posiadać znak CE dla wyrobów klasy IIb. Podać dane oferowanego urządzenia: nazwa (model/ typ) producent rok produkcji 2020 | TAK |  |
| 2. | Zestaw kolumn do montażu sufitowego, umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną. Zestaw musi być wyposażony w: sufitowy panel (płytę) przyłączeniowy, zawierający m. in. elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa ma być wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych, tzw. serwisowych, gwarantujących odcięcie zasilania gazowego zestawu kolumn, w przypadku usterki lub w celach serwisowych. Warunek odcięcia zasilania gazowego może być spełniony, poprzez zastosowanie rozwiązania, o którym mowa w punkcie 39 tabeli - załącznik 3B; | TAK | opisać jak będzie zrealizowany wymóg indywidualnego odcięcia dopływu gazów medycznych do zestawu. |
| 3. | Zestaw składający się z dwóch pionowych głowic zasilających (kolumn / konsoli) zawieszonych pod sufitem na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych | TAK |  |
| 4. | Kolumny rozmieszczone po obu stronach łóżka pacjenta: kolumna tzw. aparaturowa po lewej stronie łóżka (patrząc od strony wezgłowia), z możliwością ustawienia na półce respiratora, możliwością zamocowania wysięgnika do zamocowania monitora kolumna tzw. infuzyjna po prawej stronie łóżka (patrząc od strony wezgłowia), wyposażona w drążki infuzyjne przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych oraz kroplówek, | TAK |  |
| 5. | Obie głowice zasilające takie same: pionowe, o wysokości równej lub większej niż 120 cm każda, zawieszone na wysokości nad posadzką 40 cm (± 20%), wykonane z aluminium malowanym proszkowo lub anodowanym. Nie dopuszcza się, aby którykolwiek z boków kolumny wykonany był ze stali malowanej proszkowo. | TAK |  |
| 6. | Ścianki głowic zasilających łatwe do utrzymania w czystości, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Ścianki głowicy mogą być wykonane z jednolitych paneli jak też z podziałem na moduły. | TAK |  |
| 7. | Na głowicach zasilających zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek i innego wyposażenia. Dopuszcza się dodatkowe, boczne prowadnice, przeznaczone do montażu np.: wysięgników na kroplówki, drążków infuzyjnych. Dopuszcza się zainstalowanie pionowych prowadnic do mocowania półek i innego wyposażenia, wprowadzonych w obrys głowicy. zapewniające możliwość zawieszenia wyposażenia na dowolnej wysokości. | TAK |  |
| 8. | Zasięg kolumny aparaturowej mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 140 cm. (stosunek długości ramion od 1:1do 1: 0,6) | TAK |  |
| 9. | Zasięg kolumny infuzyjnej mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 140 cm. (stosunek długości ramion od 1:1 do 1: 0,6) | TAK |  |
| 10. | Zwalnianie blokady pneumatycznej ramion przyciskami na ściance kolumny lub na uchwycie do pozycjonowania kolumny umieszczonym na ściance konsoli kolumny. Konstrukcja hamulców zapewniająca ich blokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza. W wypadku braku sprężonego powietrza musi być możliwość przemieszczania kolumny. Dopuszcza się oddzielny manipulator (pilot) lub inny przycisk zwalniania blokady pneumatycznej ramion, umieszczony np. na froncie jednej z półek, której położenie można zmieniać bez udziału serwisu. Dopuszcza się konstrukcję hamulców, które w przypadku braku sprężonego powietrza nie blokują kolumny, ale umożliwiają regulację siły tarcia w przegubach, co pozwala na ustawianie siły jakiej należy użyć by przesunąć kolumnę. | TAK |  |
| 11. | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny; przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię). Dopuszcza się rozwiązanie oparte na czytelnym opisie przycisków w formie piktogramu. | TAK |  |
| 12. | Zakres obrotu obu ramion (dwa przeguby) min. 330° każde. | TAK |  |
| 13. | Możliwość obrotu głowic zasilających (kolumn) wokół własnej osi w zakresie min. 330° | TAK |  |
| 14. | Na bocznych ściankach i/ lub z tyłu kolumny zasilającej po stronie aparaturowej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard szwedzki SS8752430, typu AGA): tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 8 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. e) wyłącznik 230V światła miejscowego , klasy IP44, które to światło będzie zamontowane w stropie podwieszanym nad łóżkiem. Wyłącznik ma mieć wyprowadzone kable do przestrzeni międzystropowej. Dopuszcza się wyłącznik 230V światła miejscowego klasy IP22. Nie chodzi w tym wypadku o wyłącznik w postaci panelu dotykowego, z możliwością regulacji natężenia światła. Projektant Wykonawcy, przy projektowaniu oświetlenia na sali, w której zamontowana jest kolumna, zaprojektuje rozwiązanie, które umożliwi, za pomocą tego wyłącznika, załączenie lub wyłączenie jednej oprawy oświetleniowej nad łóżkiem pacjenta. f) miejsce przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowego gniazda niskoprądowego, z tzw. pilotami ułatwiającymi wciągnięcie właściwych kabli z przestrzeni międzystropowej – 2 szt. | TAK |  |
| 15. | Na bocznych ściankach i/ lub z tyłu kolumny zasilającej po stronie infuzyjnej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard szwedzki SS8752430, typu AGA): tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 8 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych, z tzw. pilotami ułatwiającymi wciągnięcie właściwych kabli z przestrzeni międzystropowej – 2 szt. | TAK |  |
| 16. | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu, zgodnie z normą PNISO 32. | TAK |  |
| 17. | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | TAK |  |
| 18. | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | TAK |  |
| 19. | Na obydwu kolumnach, musi być możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia (półek z szynami lub bez, półek z szufladami, szuflad, szyn montażowych, wysięgników, uchwytów, koszyków, itp.) przez użytkownika, bez udziału serwisu technicznego dostawcy lub producenta, na dowolnej wysokości kolumny. Dopuszcza się skokową regulację wysokości wyposażenia, przy czym skok nie może być większy niż 3 cm. | TAK |  |
| 20. | Udźwig netto kolumny po stronie aparaturowej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 110 kg. Wartość udźwigu netto kolumny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. Dopuszcza się potwierdzenie udźwigu kolumny w załączonym do oferty prospekcie / katalogu, wykonanym przez autoryzowanego dystrybutora kolumn, a niedostępnym na stronie internetowej producenta kolumn. Potwierdzenie udźwigu może nastąpić także poprzez załączenie do oferty, projektu oferowanych kolumn, sporządzonego przez producenta, w którym nośność będzie określona. | TAK | dołączyć odpowiednie dokumenty |
| 21. | Udźwig netto kolumny po stronie infuzyjnej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 110 kg . Wartość udźwigu netto potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. Dodatkowa uwaga jak w powyższym punkcie 20. | TAK | dołączyć odpowiednie dokumenty |
| 22. | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie aparaturowej: półka – 2 szt. szuflada (pod półką) – 1 szt. koszyk na akcesoria – 1 szt. | TAK |  |
| 23. | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie infuzyjnej: półka – 1 szt. szuflada (pod półką) – 1 szt. drążek infuzyjny o długości od 99 do 130 cm, z 4 zaczepami (hakami), łączony z kolumną poprzez podwójne ramię lub ramiona, które umożliwiają stabilne zamocowanie drążka do kolumny – 2 szt. koszyk na cewniki – 1 szt. pozioma szyna montażowa prosta o długości minimum 45 cm i udźwigu min. 25 kg – 2 szt. | TAK |  |
| 24. | Wymiary powierzchni roboczej półek: 50 x 50 cm (±15 %) | TAK |  |
| 25. | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |  |
| 26. | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK |  |
| 27. | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. Narożniki półki mogą być zabezpieczone poprzez zaoblone końcówki szyn bocznych, połączonych z narożnikami lub poprzez zastosowanie innych rozwiązań zabezpieczających narożniki i umożliwiających bezpieczne użytkowanie półek. Półki nie muszą być wyposażone w nakładki z tworzywa sztucznego jeżeli materiał półki zapewni odporność na uszkodzenia w wyniku uderzenia, a narożniki są bezpieczne dla użytkownika. | TAK |  |
| 28. | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. Nie dopuszcza się rozwiązania uniemożliwiającego wyjęcie szuflady bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 29. | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. Front szuflady może być wykonany z materiału kompozytowego, np. „CORIAN”. | TAK |  |
| 30. | Dopuszcza się, ale nie wymaga się, zamykane schowki na nadmiar kabli, mocowane pod półką, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. | TAK /NIE |  |
| 31. | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN EN ISO 19054:2006 „Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego” tzn. szerokość od 25 do 35 mm, grubość 10 mm. | TAK |  |
| 32. | Do każdego zestawu kolumn wymagana jest lampka LED, z jednym lub wieloma źródłami światła o łącznej mocy minimum 10W, z tzw. gęsią szyją, o długości ramienia od 80 cm do 140 cm lub z podwójnym, przegubowym ramieniem, o długości ramion 55 cm + 46 cm (± 20% każde ramię), z regulacją położenia w pionie i poziomie , z możliwością mocowania do szyn sprzętowych kolumny. Dopuszcza się lampkę LED z możliwością niezależnej elektronicznej regulacji natężenia światła oraz temperatury barwowej. Dopuszcza się, oprócz wyżej wymaganego oświetlenia, inne elementy oświetlenia zintegrowane z elementami kolumny. Nie stawia się wymogu zastosowania regulacji temperatury barwowej i natężenia źródeł światła. | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 33. | Autoryzowany serwis gwarancyjny bezpłatny, przez okres wskazany w formularzu ofertowym od daty odbioru instalacji kolumn. Wszystkie, przewidziane przez producenta, w okresie gwarancyjnym, przeglądy okresowe, w tym przeglądy wymagające wymiany części zamiennych, są bezpłatne. Ostatni przegląd dokonany będzie obowiązkowo na 2 m-ce przed terminem ukończenia gwarancji . | TAK |  |
| 34. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 72h. | TAK |  |
| 35. | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu. | TAK |  |
| 36. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat. | TAK |  |
| 37. | Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty. | TAK |  |
| 38. | Instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku polskim dostarczone przy dostawie. | TAK |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |  |
| 39. | 1.Obowiązkiem projektanta występującego z ramienia Wykonawcy będzie; określenie sposobu montażu zaoferowanych kolumn do istniejącego stropu (istniejący strop żelbetowy ma grubość 22 cm, który składa się z prefabrykowanej płyty typu filigran, grubości 7 cm i nadlewki betonowej grubości 15 cm. Projektowana wysokość istniejących pomieszczeń, w których będą montowane kolumny, wynosi 334 cm, licząc od posadzki do stropu żelbetowego), zaprojektowanie możliwości indywidualnego odcięcia dopływu gazów medycznych do każdego zestawu kolumn oddzielnie, jeśli sufitowy panel przyłączeniowy, o którym mowa w punkcie 2 tabeli – załącznik 3B, nie będzie gwarantował takiego odcięcia, a które to odcięcie potrzebne będzie w wypadku konieczności usunięcia usterki kolumny lub w celu wykonania czynności serwisowych. 2. Czynności polegające na połączeniu kolumn z instalacjami i wykonaniu odpowiednich testów instalacji wraz z zamontowanymi kolumnami, po podłączeniu tych kolumn, będą wykonane przez podmiot wskazany przez Generalnego Wykonawcę. | TAK |  |
| 40. | Wykonawca poda nazwy, adresy, telefony kontaktowe do użytkowników z terenu Polski, u których zainstalowane były, w okresie trzech ostatnich lat, przed terminem sporządzenia oferty, tego typu kolumny co oferowane oraz poda informację o ilości zamontowanych tam kolumn. Wykonawca poda maksymalnie pięć takich miejsc. Spełnieniem tego warunku będzie również zaprezentowanie typu/rodzaju kolumny, który jest tożsamy z typem/rodzajem kolumny zawartym w ofercie przetargowej w siedzibie Zamawiającego, poprzez podwieszenie wyrobu przez Wykonawcę, we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, bez podłączenia go do instalacji, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert. | TAK |  |
| 41. | Oferowany produkt jest wytwarzany seryjnie i nie jest modyfikowany na potrzeby przetargu. Rozumie się przez to, iż produkt może być modyfikowany na potrzeby przetargu spośród elementów systemu, seryjnie produkowanych i nie jest wyrobem wykonanym na zamówienie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019r poz.175 z późn. zm.) | TAK |  |

………..........................…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ....................................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy