Załącznik nr 3A

Wykonawca:

Pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Medyczne moduły zasilające -9 kpl

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): ……………………………………

Producent (podać): …………………………………………………………………………...

Rok produkcji: (podać): …………………………………………………………………………...

| L.p. | Opis parametrów | Graniczny | Parametr oferowany / opis sposobu spełniania parametru granicznego / jakie zostały załączone dokumenty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla jednego stanowiska wzmożonego nadzoru umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej. | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starsze niż 2020r | podać |  |
| 2 | System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonej do niej ruchomej głowicy zasilającej. | TAK |  |
| 3 | Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości 220 cm (+10 cm) nad podłogą. | TAK |  |
| 4 | Belka wyposażona w niewidoczne od frontu szyny, po których przesuwa się wózek infuzyjny oraz głowica zasilająca. Długości szyny minimum 280 cm. | TAK |  |
| 5 | Jednostka wyposażona w zestaw oświetleniowy: - oświetlenie ogólne stanowiska, - oświetlenie nocne, | TAK |  |
| 6 | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) Wyłącznik umieszczony na kolumnie aparaturowej. | TAK |  |
| 7 | Oświetlenie pacjenta umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu). Instalacja przygotowana do sterowania oświetleniem nocnym z wyłącznika umieszczonego na ścianie pomieszczenia. Jeden wyłącznik dla wszystkich stanowisk. | TAK |  |
| 8 | Możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk w ten sposób, że głowica zasilająca może zostać przesunięta na belkę sąsiadującego stanowiska. Belki zainstalowane w dwóch pomieszczeniach w dwóch ciągach: - łączący trzy stanowiska, - łączący sześć stanowisk. | TAK |  |
| 9 | Głowica zasilająca |  |  |
| 10 | Głowica zasilająca pionowa, o wysokości powyżej 100 cm, zawieszona na wysokości około 60 cm nad podłogą | TAK |  |
| 11 | Doprowadzenie mediów (gazy medyczne, energia elektryczna, itp.) z belki do głowic zasilających wewnętrznymi kanałami systemu nośnego kolumn (bez zewnętrznych rur elastycznych). | TAK |  |
| 12 | Możliwość przesuwania głowicy zasilającej wzdłuż belki w zakresie powyżej 70 cm. System przesuwu głowicy wyposażony w łożyskowane rolki pozwalające w łatwy sposób przesuwać głowicę wzdłuż belki. | 100 cm i więcej – 3 pkt Od 70 cm do 99 cm – 0 pkt |  |
| 13 | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o) | TAK |  |
| 14 | Ruch głowicy zasilającej wzdłuż belki blokowany pneumatycznie. Blokady pneumatyczne ukryte wewnątrz elementów konstrukcyjnych urządzenia. | TAK |  |
| 15 | Zwalnianie blokady pneumatycznej przyciskami na ściance bocznej głowicy. | TAK |  |
| 16 | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia | TAK |  |
| 17 | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen - 2 szt. sprężone powietrze – 1 szt. próżnia – 1 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 10 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |  |
| 18 | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 19 | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 20 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): 110 kg (lub więcej) | TAK |  |
| 21 | Wyposażenie zamocowane z przodu i z tyłu kolumny: półka – 1 szt. szuflada – 2 szt. uchwyt do mocowania drążka infuzyjnego – 1 szt. drążek infuzyjny z wieszakiem do kroplówek – 1 szt. lampka zabiegowa LED – 1 szt. | TAK |  |
| 22 | Półka wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: około 45 cm (±10%) - głębokość: około 45 cm (±10%). | TAK |  |
| 23 | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |  |
| 24 | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | TAK |  |
| 25 | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 26 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | TAK |  |
| 27 | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm | TAK |  |
| 28 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 29 | Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane schowki. | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 30 | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie, jednoramienny, obrotowy, o zasięgu min. 35 cm i udźwigu min. 20 kg. Drążek mocowany na rurze montażowej zainstalowanej z tyłu kolumny. | TAK |  |
| 31 | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK |  |
| 32 | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 33 | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | TAK |  |
| 34 | Lampa zabiegowa LED na wysięgniku przegubowym, mocowana do szyny poziomej, o maksymalnym natężeniu oświetlenia min. 25 000 lux, i regulacją temperatury barwy światła oraz natężenia oświetlenia. | TAK |  |
| 35 | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu | TAK |  |
| 36 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat | TAK |  |
| 37 | Instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku polskim dostarczone przy dostawie | TAK |  |
| Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |
| 1 | Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru. | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 25 pkt 48 miesięcy – 50 pkt 60 miesięcy – 75 pkt |  |
| 2 | Szkolenie z obsługi urządzenia. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem | 2 godziny – 0 pkt 4 godzin– 5 pkt 6 godzin – 10 pkt |  |
| 3 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia. | TAK/NIE | Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu …………………………….. |
| 4 | Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 5 | Czas naprawy od 1 do 3 dni robocze | 1 dzień roboczy – 20 pkt 2 dni robocze – 10 pkt 3 dni robocze – 0 pkt |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | 48 godz. – 0 pkt 24 godz. – 5 pkt |  |
| 7 | Ilość przeglądów technicznych oferowana w cenie zakupu urządzenia od 1 do 5 przeglądów, częstotliwość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta | 1 przegląd – 5 pkt 2 przeglądy – 10 pkt 3 przeglądy – 15 pkt 4 przeglądy – 20 pkt 5 przeglądów – 25 pkt |  |

………..........................…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ....................................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr  3B

Wykonawca:

Pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Medyczne moduły zasilające – 1 kpl

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): ……………………………………

Producent (podać): …………………………………………………………………………...

Rok produkcji: (podać): …………………………………………………………………………...

| L.p. | Opis parametrów | Graniczny | Parametr oferowany / opis sposobu spełniania parametru granicznego / jakie zostały załączone dokumenty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel ścienny pionowy o wysokości minimum 145 cm zamocowany do ściany. Panel z rurą nośną przymocowaną symetrycznie z przodu panelu. | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie starsze niż 2020r | podać |  |
| 2 | Grubość panelu nie większa niż 250mm. Nie dopuszcza się panelu o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta. | TAK |  |
| 3 | Panel zainstalowany na wysokości ok. 40 cm (±5 cm) nad podłogą (odległość dolnej krawędzi od podłogi). | TAK |  |
| 4 | Możliwość mocowania wyposażenia z przodu do rury nośnej o długości minimum 120 cm | TAK |  |
| 5 | Wszystkie gniazda umieszczone są z jednej strony panelu, na ściance niewidocznej dla pacjenta. Jeśli panel instalowany będzie: • z prawej strony łóżka, gniazda instalowane są na prawej ściance, •z lewej strony łóżka, gniazda instalowane są na lewej ściance. | TAK |  |
| 6 | Ścianki panelu łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 7 | Na ściance zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 1 szt. próżnia – 1 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 10 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |  |
| 8 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). | TAK |  |
| 9 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | TAK |  |
| 10 | Możliwość instalowania gniazd na jednej ścianie panelu w dwóch pionowych rzędach. | TAK |  |
| 11 | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12 | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 13 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | TAK |  |
| 14 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | TAK |  |
| 15 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance na panelu wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). | TAK |  |
| 16 | Udźwig (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia które można zawiesić na rurze nośnej): powyżej 145 kg Wartość udźwigu potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta. | TAK |  |
| 17 | Wyposażenie kolumny: - półka – 1 szt. - szuflada – 2.szt. - uchwyt do mocowania drążka infuzyjnego – 1 szt. - drążek infuzyjny z wieszakiem do kroplówek – 1 szt. lampka zabiegowa LED – 1 szt. | TAK |  |
| 18 | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: około 45 cm (±10%) - głębokość: około 45 cm (±10%). | TAK |  |
| 19 | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |  |
| 20 | Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane schowki. | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 21 | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK |  |
| 22 | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 23 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | TAK |  |
| 24 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 25 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. | TAK |  |
| 26 | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK |  |
| 27 | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 28 | Lampa zabiegowa LED na wysięgniku przegubowym, mocowana do szyny poziomej, o maksymalnym natężeniu oświetlenia min. 25 000 lux, i regulacją temperatury barwy światła oraz natężenia oświetlenia. | TAK |  |
| 29 | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu | TAK |  |
| 30 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat | TAK |  |
| 31 | Instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku polskim dostarczone przy dostawie | TAK |  |
| Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |
| 1 | Gwarancja minimum 24 miesiące – maksimum 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru. | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 25 pkt 48 miesięcy – 50 pkt 60 miesięcy – 75 pkt |  |
| 2 | Szkolenie z obsługi urządzenia. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem | 2 godziny – 0 pkt 4 godzin– 5 pkt 6 godzin – 10 pkt |  |
| 3 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia. | TAK/NIE | Proszę wskazać dane teleadresowe serwisu …………………………….. |
| 4 | Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 5 | Czas naprawy od 1 do 3 dni robocze | 1 dzień roboczy – 20 pkt 2 dni robocze – 10 pkt 3 dni robocze – 0 pkt |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | 48 godz. – 0 pkt 24 godz. – 5 pkt |  |
| 7 | Ilość przeglądów technicznych oferowana w cenie zakupu urządzenia od 1 do 5 przeglądów, częstotliwość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta | 1 przegląd – 5 pkt 2 przeglądy – 10 pkt 3 przeglądy – 15 pkt 4 przeglądy – 20 pkt 5 przeglądów – 25 pkt |  |

………..........................…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ....................................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy