Załącznik nr 3

Wypełniony należy złożyć do oferty „poza ustawą”

Parametry techniczne
Dostawę odczynników do wykonywania badań koagulologicznych wraz dzierżawą aparatu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy.

Lp.	Wymagania	Warunek konieczny	Tak
Analizator do badań koagulologicznych
1	Analizator do badań koagulologicznych	Tak
2	Aparat nie starszy niż 2019 r.	Tak
3	Ilość ścieżek: chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna	Tak
4	Zakres badań: PT, APTT, Fibrynogen, TT, AT III, D-dimer, Białko C, czynniki II-XII	Tak
5	Pomiar fibrynogenu metodą Clausa	Tak
6	Możliwość pomiaru fibrynogenu podczas pomiaru PT	Tak
7	Podawanie automatyczne wartości INR wyliczanej przez aparat	Tak
8	Pobieranie materiału z próbki pierwotnej	Tak
9	Pojemnik na próbki przystosowany do różnego rodzaju próbek, w tym pediatrycznych	Tak
10	Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru	Tak
11	Oddzielne igły dozujące do osocza i odczynników	Tak
12	Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru przy wyniku poza zakresem referencyjnym	Tak
13	Flagowanie wyników poza zakresem	Tak
14	Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego	Tak
15	Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych - stabilna dla serii odczynników	Tak
16	Drukowanie graficzne krzywych kalibracyjnych	Tak
17	Program kontroli jakości z pamięcią i możliwością wydrukowania / Materiał kontrolny na trzech poziomach	Tak
18	Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów	Tak
19	Drukarka	Tak
20	Zewnętrzny czytnik kodów (podłączony do aparatu)	Tak
21	Aplikacje odczynnikowe w języku polskim	Tak
22	Interfejs programowy umożliwiający podłączenie z oprogramowaniem w szpitalu (Kamsoft – KS-Solab)	Tak
23	Pełna gwarancja na czas trwania umowy	Tak
24	Wszystkie koszty podłączenia analizator wykonanie kabla podłączeniowego, ew. doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie interfejsu, licencja, konfiguracja systemu Kamsoft do współpracy z analizatorem	Tak
25	Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorem a oprogramowaniem KS-Solab (pobieranie zleceń i wysyłanie wyników bez konieczności wprowadzania danych na analizatorze)	Tak
WYMAGANIA DODATKOWE
1	Kontrole wew.: raz dziennie na dwóch poziomach (normal i abnormal wysoka lub niska zamiennie)	Tak- podać
2	Zapewnienie uczestnictwa w kontroli zewnętrznej badań koagulologicznych przynajmniej razw roku	Tak - podać
3	Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia telefonicznego /drogą mailowa	Tak - podać
4	Dostawa całego aparatu w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak - podać
5	Naprawa usuniecie awarii analizatora do 3 dni w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia awarii	Tak - podać
6	Serwis analizatora ( sprzętu dodatkowego) wg zaleceń producenta - przegląd wymagany przynajmniej raz na 12 miesięcy w czasie trwania umowy	Tak - podać
7	Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu przez cały okres trwania umowy (wystąpienie 3 krotnej awarii w ciągu 3 miesięcy będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztów)	Tak - podać

Wszystkie koszty podłączenia aparatury w tym wykonanie kabla podłączeniowego, doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie, konfigurację systemu, przeszkolenie personelu pokrywa Kamsoft .

Zamawiający wymaga -„Potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów .
( tj : zaznaczenie -TAK/ ) , niespełnienie w/w parametrów spowoduje nie wybranie oferty „poza ustawą”

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)