Załącznik nr 2
Wypełniony należy złożyć do oferty „poza ustawą”

FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie nr 1 -Zestaw do głębokiej stymulacji mózgu .

Lp.	Opis	Ilość/ szt.	Cena jed. netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT %	Nr kat.
1	Dwukanałowy wszczepialny neurostymulator do głębokiej stymulacji mózgu z funkcją rejestracji lokalnych potencjałów pola stymulacji. Stymulator z możliwością warunkowego wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała 1,5 T i 3,0 T. Stymulator informujący o rzeczywistym, pozostałym czasie pracy stymulatora.	1
2	Elektrody domózgowe, odstęp między kontaktami: mniejszy 0,5 mm, większy 1,5 mm, długość elektrody 42 cm	1
3	Łącznik do elektrod kierunkowych, 8 styków na końcu dystalnym i proksymalnym, dostępny o długości : 40 cm, 60 cm i 95 cm	1
4	Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym, średnica 14 mm.	1
5	Tunelizator	1
6	Pilot dla pacjenta umożliwiający pacjentom z neurostymulatorem sprawdzenie terapii i stanu naładowania baterii neurostymulatora, przełączenie do trybu MRI, zapisywanie zdarzeń oraz zmianę ustawień lub grupy programowania zgodnie z parametrami ustalonymi przez lekarza .	1
Łączna wartość

UWAGA
Wykonawca zobowiązuje się użyczyć na czas trwania zabiegu ramę stereotaktyczną , programator lekarza do terapii DBS, przeprowadzenie mikrorekordingu
oraz makrostymulacji wraz z wsparciem specjalisty Neurologa.

Data …......................... …............................................................
        Podpis osoby uprawnionej
Załącznik nr 2
Wypełniony należy złożyć do oferty „poza ustawą”

FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie nr 2 - Kompletny zestaw wszczepialny programowalnej pompy do stałego dooponowego wlewu baklofenu

Lp.	Opis	Ilość/ szt./	Cena jed. netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT %	Nr kat.
1	Programowalna pompa o pojemności, co najmniej 20 ml lub 40 ml (możliwość zamówienia różnych pojemności, możliwość ustawiania wielkości dawki i szybkości przepływu, stabilność leku w pompie 180 dni)	1 szt.
2	Cewnik dooponowy z możliwością dostosowywania długości	1 szt
3	Tunelizator	1 szt.
4	Niezbędne akcesoria do napełnienia pompy – zestaw	1 szt.
Łączna wartość

Data …......................... …............................................................
        Podpis osoby uprawnionej
Załącznik nr 2
Wypełniony należy złożyć do oferty „poza ustawą”

FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie nr 3 - Stymulator nerwu błędnego

Lp.	Opis	Ilość/ szt./	Cena jed. netto	Wartość netto	Wartość brutto	VAT %	Nr kat.
1	Generator typu Sentiva - model 1000 z automatyczną detekcją napadów i monitorowaniem pracy serca, wymiary 45 mm x 32 mm x 6.9 mm, masa generatora 16 gram.	1 szt.
2	Elektroda do stymulacji nerwu błędnego typu PerenniaFLEX Model 304 - długość 43 cm - większa elastyczność	1 szt
3	Tunelizator - typu model 402	1 szt.
4	Zestaw magnesów dla pacjenta typu model 220 - 2 sztuki w komplecie	1 kpl.
Łączna wartość

Data …......................... …............................................................
        Podpis osoby uprawnionej