III. 2.230/  438 ZP/  138 / 2014 					         Stalowa Wola  12.05.2014 r

…………………………….

……………………………..

dot.: przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i

dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów

jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D ,

CRT-P  z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni

Urządzeń Wszczepialnych Serca przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala

Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie jednego roku od daty podpisania umowy

-przetarg głoszony w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem: 2014/S  078 - 135353  z dnia

19.04. 2014r

Zestaw  pytań nr 1

Pytanie nr 1 do zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z podwójnym sensorem nie posiadającego funkcji R (rate responsive) w trybie DDT? Stymulator posiada pozostałe wymagane tryby stymulacji: DDDR, DDIR i DOOR.

Odp. Tak .

Zestaw  pytań nr 2

Dotyczy : pakietu nr 7

Pytanie do parametru nr 16 :

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zaprogramowania  strefy FVT w strefie VF                  i VT ?

Odp. Nie

Pytanie do parametru nr 20 :

Czy Zamawiający dopuści  urządzenie z możliwością dostarczenia terapii ATP  przed ładowaniem

kondensatorów w strefie VF ?

Odp. Nie

Pytanie do parametru nr 26 :

Czy Zamawiający dopuści  urządzenie z możliwością diagnozowania i zasygnalizowania  uszkodzenia  elektrody defibrylującej na podstawie pomiaru impedancji .

Odp. Nie

Zestaw  pytań nr  3

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1.2, 5

1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru  na podstawie Formularza cenowego za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.

Odp.  Nie. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 5% wartości umowy brutto

Odp. Nie. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

2. Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę projektu Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT."

Odp. Nie. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Zestaw  pytań nr  4

1.Czy Zamawiający w Zadaniu 10 dopuści stymulator resynchronizujacy bez dwóch niezależnych sensorów, z możliwością  zmiany wektora stymulacji LV – 14 wektorów?

Odp. Nie

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część siwz. Proszę o uwzględnienie ich w treści składanych ofert przetargowych.

Z poważaniem