III.2.230/ 1456 ZP/13/26/ 14					     Stalowa Wola dnia 22.01.2014 r.

......................................

…..................................

…..................................

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do endoskopii dla potrzeb Bloku Operacyjnego  Chirurgii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień pod numerem: 7665-2014 z dnia14.01.2014 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw endoskopowy o poniższych parametrach:

| Procesor wizyjny HD ze źródłem światła |
| --- |
|  | Wyjście sygnału w rozdzielczości HD min 1280x1024. |  |
|  | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek |  |
| 3. | Min.wyjścia typu: 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego 2 wyjścia sterujące do sterowania przesyłem zdjęć i filmów z rękojeści endoskopu 2x HDSDI Czytnik kart pamięci do rejestracji obrazu |  |
| 4. | Wyostrzenie obrazu w min 30 stopniach |  |
| 5. | Dowolna programowalność funkcji procesora na min. 3 przyciski endoskopu |  |
| 6. | Pompa insuflacyjna z trzystopniową regulacją pracy |  |
| 7. | Lampa ksenonowa– Moc 300W z zabezpieczeniem przed przerwą w pracy oświetleniem halogenowym |  |
| 8. | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła dla oferowanego endoskopu |  |
| 9. | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna |  |
| 10. | Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła |  |
| 11. | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopu z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego |  |
| 13. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 3 klawisze rękojeści endoskopu |  |
| 14. | Możliwość podłączenia programowalnego przycisku nożnego |  |
| System rejestracji wideo |
| 1. | Rejestracja obrazów i sekwencji wideo w formie cyfrowej, w jakości HD |  |
| 2. | Połączenie z procesorem wizyjnym bezpośrednio za pomocą interfejsu cyfrowego - bez konwersji na postać analogową |  |
| 3. | System służący do opisów badań endoskopowych |  |
| 4. | Przestrzeń na zapis min. 2 TB |  |
| Monitor medyczny |
| 1. | Min 19 cali |  |
| 2. | Kąt widzenia min 170 stopni, kontrast min 450:1 |  |
| 3. | Wbudowany w obudowę monitora transformator napięcia |  |
| 4. | Kompatybilność z oferowanym procesorem |  |
| IV. Wózek medyczny do zestawu endoskopowego |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą kół |  |
| 2. | Wieszak na endoskop |  |
| 3. | Możliwość ustawienia zestawu do wideoendoskopii |  |
| 4. | Centralna listwa zasilająca z 4 wtykami |  |
| V. Pompa płucząca |
| 1. | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez kanał Water Jet oraz poprzez kanał roboczy |  |
| 2. | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą potencjometru |  |
| 3 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego |  |
| 4 | Zbiornik płynu – min. 1 litr (autoklawowalny lub jednorazowy) |  |
| 5 | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania) |  |
| 6 | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym |  |
| VI. Wideoduodenoskop |
| 1. | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej cyfrowej rozdzielczości HD min 1280x1024 |  |
| 2. | Średnica kanału roboczego min 4,2mm |  |
| 3. | Średnica tuby wziernika – max 11,6 mm |  |
| 4. | Kąt widzenia min 100 stopni |  |
| 5. | Głębia ostrego widzenia min 4-60mm |  |
| 6. | Kompatybilność z funkcją cyfrowego wycięcia pasma światła czerwonego uruchamianą z przycisku rękojeści endoskopu |  |
| 9. | Minimum 3 dowolnie programowalne przyciski rękojeści endoskopu |  |
| 10. | Możliwość mycia i dezynfekcji aparatu w środkach chemicznych różnych producentów (min 5) |  |

Odp. Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy warunków umowy- załącznik 1 Zestawienie Parametrów i warunków wymaganych, Pozostałe wymogi, punkt 2 oraz załącznika nr 7 – projekt umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisów umowy;

„ Urządzenie zastępcze na czas przedłużającej się naprawy gwarancyjnej – w ciągu max. 3 dni roboczych”.

Odp. Wyrażamy zgodę na proponowane doprecyzowanie zapisów.

Pytanie nr 3

Dotyczy warunków umowy- załącznik 1 Zestawienie Parametrów i warunków wymaganych, Pozostałe wymogi, punkt 8 oraz załącznika nr 7 – projekt umowy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego terminu z 48 godzin do 3 dni roboczych?

Odp. Tak

Pytanie nr 4

Dotyczy warunków umowy- załącznik 1 Zestawienie Parametrów i warunków wymaganych, Pozostałe wymogi, punkt 9 oraz załącznika nr 7 – projekt umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„ Czas naprawy uszkodzonego sprzętu – 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ i projektu umowy.

Pytanie  nr 5

Dotyczy warunków umowy- załącznik 1 Zestawienie Parametrów i warunków wymaganych, Pozostałe wymogi, punkt 11 oraz załącznika nr 7 – projekt umowy § 8 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w ramach wymaganej gwarancji Wykonawca zaoferował 
gwarancję z opcją nieodpłatnego ubezpieczenia obejmującego okres 36 miesięcy?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania wymogów, o których mowa w pkt 11.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy- załącznik 7; § 8 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu i nadanie mu proponowanej treści:

”W przypadku trzykrotnej awarii tego samego istotnego elementu/ podzespołu danego urządzenia, nie wynikającej z winy zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi jego wymiana na element fabrycznie nowy z min. 6 miesięcznym okresem gwarancji”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w § 8 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy- załącznik 7; § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujęcie dodatkowego ustępu o poniższym brzmieniu:

„W przypadku zwłoki w płatności dwóch kolejnych rat cała należność staje się z góry wymagalna”

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy warunków umowy- załącznik 7; § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujęcie dodatkowego ustępu o poniższym brzmieniu:

„Do momentu uiszczenia całej należności sprzęt pozostaje własnością Wykonawcy”

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 9

Dotyczy warunków umowy- załącznik 7; § 9 ust. 2, 3 oraz 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanych kar z 10% do 5% oraz z 5% do 1%.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy warunków umowy- załącznik 7; § 12

Prosimy o wskazanie terminu po upływie, którego Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności na osobę trzecią.

Odp. O terminie tym decyduje Wykonawca.

Pytanie nr 11 - załącznik nr 1

Prosimy o rezygnację z wymogu wskazania nr strony, na której zamieszczono informację o spełnieniu wymagań. Dokumenty informacyjne producenta są na tyle czytelne, że parametry jasno wynikają z ich treści.

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ.

Pytanie nr  12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odp. Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego ani nie toczy się

względem placówki postępowanie upadłościowe.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu o słowa:

„Dopuszcza się jednak przekazanie praw z umowy na konto banku finansującego”.

Odp. Nie jest wiadome dla Zamawiającego, który zapis projektu ma być doprecyzowany.

Pytanie nr 14

Czy zamawiający zgodzi się na zastosowanie proponowanego przez Varimed oprogramowania do cyfrowej archiwizacji danych na zainstalowanym komputerze PC, podłączonym do wieży endoskopowej z możliwością rejestracji zdjęć i klipów video z badań endoskopowych w rozdzielczości HD analogicznej co w zestawie endoskopowym?

Odp. Tak

Pytanie 15

Czy kwestia udostępniania obrazów i video do systemów zewnętrznych wiąże się z koniecznością integracji oraz eksportu obrazów do systemów informatycznych takich jak Pacs czy Ris posiadanych w placówce? Jeśli tak to prosimy o nazwę sytemu i producenta. Prosimy o podanie czy Zamawiający pokryje koszt potencjalnie drogiej integracji lub czy oferent powinien wliczyć ten koszt do oferty, znacznie podnosząc wartość oferty?

Odp.

Wymagamy by zarejestrowane obrazy i filmy były dostępne w sieci szpitalnej LAN. Udostępnianie (z rejestratora) może być zrealizowane: za pomocą zasobów SMB o ile zapisane obrazy można przeglądać za pomocą standardowych aplikacji systemu Windows, lub za pomocą dedykowanej do tego celu aplikacji. Przeglądanie obrazów i sekwencji video ma być dostępne w takiej jakości w jakiej zostały zarejestrowane. Przeglądanie musi być dostępne na samym rejestratorze oraz dowolnym stanowisku w sieci LAN. Nie wymagamy integracji z PACS i RIS ponieważ te systemy nie zostały jeszcze wdrożone.

Pytanie nr 16

Dotyczy formularza oferty, punkt 3 oraz załącznika nr 1, punkt VII (pozostałe wymogi) podpunkt 8 oraz wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze?

Odp. Tak

Pytanie nr 17

Dotyczy formularza oferty, punkt 3 oraz załącznika nr 1, punkt VII (pozostałe wymogi) podpunkt 2 oraz wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostarczenia sprzętu zastępczego do 5 dni roboczych?

Odp. Tak

Pytanie nr 18

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części ustępu 5 na następujący: „W przypadku 3-krotnej awarii gwarancyjnej przedmiotu umowy (…)”?

Odp. Tak

Pytanie nr 19

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 9, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie do 0,3% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, gdyż kara umowna w wysokości 5% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odp. Podtrzymujemy odnośne zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 20

Dotyczy zestawienia parametrów (załącznik nr 1): Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania najnowocześniejszego zestawu do videoduodenoskopii HD renomowanej firmy w miejsce opisanego zestawu o następujących parametrach technicznych (sprzęt spełnia warunki gwarancji i serwisu z pkt VII.):

| I. Procesor video HD ze źródłem świtała |
| --- |
|  | Wyjście sygnału w rozdzielczości HD min 1920x1280. |
|  | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek |
|  | Wyjścia typu: HD-SDI, SD-SDI, RGB, Y/C |
|  | Możliwość obrazowania w wąskim paśmie światła z filtracją długości pasma światła |
|  | Dowolna programowalność funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów |
|  | Pompa insuflacyjna z regulacją pracy |
|  | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna |
| II. Cyfrowy system rejestracji |
|  | rejestracja zdjęć i materiału video w jakości HD |
|  | rejestracja na pamięci wewnętrznej, przenośnym dysku USB lub dysku sieciowym |
|  | 2,5 calowy monitor podglądowy |
|  | Uszczelnione przyciski obsługi |
|  | Cyfrowe połączenie z procesorem video |
|  | Format zapisu video H.264/MPEG-4 (1080p/i, 720p, NTSC, PAL) |
|  | format zapisu zdjęć JPG, BMP, TIFF, DICOM |
|  | Połączenie sieciowe RJ45 10/100/1000 Ethernet |
| III. Monitor medyczny HD |
|  | Min 21 cale |
|  | Obrazowanie w systemie HD |
|  | Współczynnik kontrastu 1000:1 |
|  | Kompatybilność z oferowanym procesorem |
| IV. Wózek medyczny do zestawu endoskopowego |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół |
|  | Wieszak na endoskop |
|  | Możliwość ustawienia zestawu do videoendoskopii |
|  | Listwa zasilająca z min 4 wtykami |
| V. Pompa płucząca |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy |
|  | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego |
|  | Zbiornik płynu – min. 1 litr (autoklawowalny lub jednorazowy) |
|  | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania) |
|  | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym |
| VI. Videoduodenoskop |
|  | Chip CCD z obrazowaniem w systemie wysokiej rozdzielczości ( High Resolution) |
|  | Średnica kanału roboczego 4,2 mm |
|  | Średnica tuby wziernikowej 13,7 mm |
|  | Kąt widzenia 100 stopni |
|  | Głębia ostrego widzenia 5-60 mm |
|  | Tryb obserwacji z wycięciem pasma czerwonego tzw NBI |
|  | 4 programowalne przyciski |

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Pytanie nr 21

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilności oferowanego duodenoskopu z myjniami automatycznymi typ ETD znajdującymi się w Pracowni Endoskopii za pomocą posiadanych przyłączy lub adapterów zgodnych z certyfikacją myjni?

Odp. Nie

Pytanie nr 22

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający będzie oczekiwał kompatybilności z posiadanymi endoskopami giętkimi firmy Olympus?

Odp. Nie

Pytanie nr 23

Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odp. Nie

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 29.01.2014 r., godzina i miejsce złożenia i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem