III.2.230/1457ZP/12/278/12 r.		Stalowa Wola dnia. 05.12.2012 r

…................................

….................................

….................................

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę analogowego mammografu dla potrzeb Działu

Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ogłoszonego

w BZP pod numerem: 479984 - 2012 z dnia 29.11.2012 r.

Pytanie nr 1

W pkt. 1.5 Zamawiający wymaga: „Cyfrowe wyświetlanie wartości nastawionych parametrów ekspozycji kV i mA”. Czy zamawiający wyjaśni i zmieni wymóg na: „Cyfrowe wyświetlanie wartości nastawionych parametrów ekspozycji kV i mAs”. Wartości mA nie są miarodajną i wymierną informacją o wielkości dawki czy rodzaju ekspozycji. Taką informację daje wartość kV i mAs

Odp. Zgodnie z SIWZ, Zamawiajacy żąda jak w SIWZ gdyż, technik wykonujący zdjęcie musi widzieć jakie parametry zostały nastawione.

Pytanie nr 2

W pkt. 1.8 Zamawiający wymaga: „Maksymalny prąd ekspozycji dla 25 kV: dużego ogniska ? 100 mA , małego ogniska ? 30mA”. Czy zamawiający wyjaśni i zmieni wymóg na: „„Maksymalny prąd ekspozycji dla 25 kV: dużego ogniska ? 100 mA , małego ogniska ? 30mA”. Korzystne dla jakości obrazu jest zwiększenie a nie zmniejszeni prądu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

W pkt. 2.14 Zamawiający wymaga: „Automatyczna kolimacja wiązki - kolimator z automatyką regulacji zależnej od formatu kasety i zastosowanej płytki uciskowej (mały format, duży format, płytki do powiększeń itd.)”. Czy zamawiający wyjaśni i zmieni wymóg na: „Automatyczna kolimacja wiązki - kolimator z automatyką regulacji zależnej od formatu”. Dopasowanie kolimacji do wielkości płytki jest to funkcjonalność typowa dla aparatu Lorad.

Odp. Zgodnie z SIWZ, Zamawiający ma informacje iż, przynajmniej trzech światowych producentów mammografów posiada takie rozwiązanie, gdyż wymaga mammografu wysokiej klasy.

Pytanie nr 4

W pkt. 3.4 Zamawiający wymaga: „Zakres regulacji wysokości górnej powierzchni szuflady Bucky od podłogi ? 70 -140 cm”. Czy zamawiający wyjaśni i zmieni wymóg na: „Zakres regulacji wysokości górnej powierzchni szuflady bucky od podłogi ? 74 -140 cm”. Minimalna wysokość 74 cm jest dopasowana do obrazowania pacjentów na wózku inwalidzkim i nie ma uzasadnienia medycznego ani funkcjonalnego dla minimalnej wysokości stolika poniżej 80 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5

W pkt. 3.5 Zamawiający wymaga: „Zakres obrotu ramienia C ? 185°/ -145°”. Czy zamawiający wyjaśni i zmieni wymóg na: „Zakres obrotu ramienia C ? 180°/ -145°”. Jest to minimalna różnica i nie wpływa na funkcjonalność aparatu oraz nie ogranicza funkcji diagnostycznych

Odp. Zgodnie z SIWZ. Zakres obrotu ramienia jest bardzo istotny w momencie, kiedy będzie wykorzystany do wykonania m.in. biopsji.

Pytanie nr 6

W pkt. 3.9 Zamawiający wymaga: „Cyfrowe wyświetlanie wartości krotności powiększenia”. Czy zamawiający wyjaśni i zmieni wymóg na: „Informacja o wartości krotności powiększenia”. W naszym aparacie krotność powiększenia jest widoczna na przystawce do powiększeń.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 7

W pkt. 4.2 Zamawiający wymaga: „Liczba pozycji położenia detektorów pomiarowych AEC w osi centralnej stolika ? 6”. Czy zamawiający wyjaśni i zmieni wymóg na: „Liczba pozycji położenia detektorów pomiarowych AEC w osi centralnej stolika ? 6”. W naszym aparacie dostępne są 3 położenia detektorów, ale w każdej grupie duża ich liczba i automatyczne wyłączanie tych nie uczestniczących w optymalizacji warunków ekspozycji sprawia, że to rozwiązanie się sprawdza i idealnie dostosowuje parametry ekspozycji do danej piersi.

Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga aparatu wysokiej klasy co w tym pytaniu przedkłada się na wartość diagnostyczną.

Pytanie nr 8

W pkt. 5.1 Zamawiający wymaga: „Zakres regulacji siły nacisku ? 0 - 300 N”. Czy zamawiający wyjaśni i zmieni wymóg na: „Zakres regulacji siły nacisku ? 0 - 200 N”. Ponieważ zgodnie z 8.9 „Urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie Testów Specjalistycznych Część Mammograficzna – Załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego ( Dz. U. Nr 51 poz. 265) oraz wymagania NFZ, MZ, i WOK w zakresie wykonania badań skryningowych.„ Wymagania te, wymuszają maksymalną siłę ucisku nie większa niż 20 kg (tj ok. 200 N)

Odp.Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9

W pkt. 7.3 Zamawiający wymaga: „Aparat z oddzielną konsolą technika, do wprowadzania danych pacjenta i kontroli parametrów ekspozycji”. Czy zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Parametry na konsoli aparatu są widoczne z miejsca ekspozycji.

Odp.Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

W pkt. 7.3 Zamawiający wymaga: „Konsola mammografu wyposażona w ekran i klawiaturę służącą do wyświetlania informacji o statusie urządzenia i danych demograficznych pacjenta” i w pkt. 7.4 „Konsola mammografu wyposażona w ekran i klawiaturę służącą do wyświetlania informacji o statusie urządzenia i danych demograficznych pacjenta.”. Czy zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Zamawiający w pkt. 6.7 dopuszcza ID kamerę jako oddzielne urządzenie a te wymogi się nawzajem wykluczają.

Odp.Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

W pkt. 9 Zamawiający wymaga: „DICOM 3,0: send/print/, worklist, w urządzeniu z wymaganymi licencjami”. Czy zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Zamawiający wymaga aparatu analogowego i wymóg ten wydaje się nie możliwy do spełnienia. Czy w związku z zamiarem Zamawiającego zakupu systemu ucyfrowienia pośredniego, Zamawiający w zamian będzie wymagał „Możliwość eksportu warunków ekspozycji do stacji technika czołowych producentów ucyfrowienia CR tj. Agfa, Carstream, FujiFilm, Konica Minolta”?

Odp. Skreśla się pkt 9 Rozdz. II Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiajacy wymaga zapewnienia integracji sprzętowej mammografu (przez wbudowany interfejs) z konsolami technika (skanera CR) różnych producentów ( np. Agfa, Carstream, FujiFilm, Konica Minolta) zapewniającej komunikację i automatyczne uzupełnianie odpowiednich tagów DICOM odebranymi wartościami parametrów ekspozycji, min: kVp, mAs, mGy, siły nacisku, grubości narządu.

W składanej ofercie Wykonawca musi zaoferować dostawę licencji interfejsu oraz kabel do połączenia ze stacją technika CR.

Dostawa kabla i licencji interfejsu zostanie odroczona do momentu rozstrzygnięcia przetargu na dostawę w/w stacji.

Pytanie nr 12 dot. pkt.1.7

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat gdzie nastaw mAs mieści się w zakresie

3.2 – 650mAs?.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. pkt.1.11

Czy zamawiający dopuści aparat z generatorem niezintegrowanym z kolumną aparatu

a zintegrowany z konsolą operatora o kompaktowych wymiarach?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 dot.pkt.2.3

Czy zamawiający dopuści aparat z anodą o kącie 15 stopni dla dużego ogniska i 15 stopni dla małego ogniska?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr.15 dot. pkt. 3.4

Czy zamawiający dopuści aparat gdzie zakres regulacji górnej powierzchni szuflady od podłogi wynosi 74,5cm -144,5cm co daje nam SID?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. pkt. 3.6

Czy zamawiający dopuści aparat bez opcji ruchu ramienia izocentrycznego ,który nie wpływa na możliwości tego typu aparatu?

Odp.Zgodnie z SIWZ - jest to bardzo istotny parametr pozwalający wykonać badanie z bardzo dużą dokładnością.

Pytanie nr 17 dot. pkt. 4.2

Czy zamawiający dopuści aparat posiadający maksymalnie 3 pozycje detektorów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18. dotyczy pkt.5.1

Czy zamawiający dopuści aparat o zakresie nacisku 0-200N?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 dotyczy pkt.6.8

Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o biopsje stereotaktyczną, co pozwoli na zaoferowanie aparatu o wiele korzystniejszego cenowo?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy pkt. 9

Czy zamawiający może sprecyzować jakiego urządzenia tycza się wymagane licencje? Wymagany aparat jest aparatem analogowym ,który nie ma możliwości podłączenia do systemu cyfrowego bez detektora cyfrowego lub systemu CR i wyłączenie te urządzenia mogą być wyposażane w wymagane licencje.

Odp. Wide odpowiedź na pytanie nr 11

Pytanie nr 21dot. pkt. 3.4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu mammograf z zakresem regulacji wysokości górnej powierzchni szuflady bucky od podłogi: 75-140 cm?

Pragniemy zaznaczyć, że różnica w wysokości minimalnej wynosi tylko 5cm i nie ma większego znaczenia diagnostycznego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22 dot. pkt. 3.5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu mammograf z zakres obrotu ramienia C ± 180°?

Pragniemy zaznaczyć, że różnica w zakresie obrotu ramienia C jest minimalna i nie ma większego znaczenie diagnostycznego.

Odp. Zgodnie z SIWZ, róznica w obrocie ramienia ma bardzo duże znaczenie diagnostyczne.

Pytanie nr 23 dot. pkt. 4.2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu mammograf z 3 pozycjami położenia detektorów pomiarowych AEC w osi centralnej stolika?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24 dot. pkt. 5.1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu mammograf z zakresem regulacji siły ucisku 40-200 N?

Odp. Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga aparatu wysokiej klasy.

Pytanie nr 25 dot. pkt 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu mammograf  bez systemu DICOM 3,0: send/print/, workilst w urządzeniu z wymaganymi licencjami lub wyjaśni do czego system DICOM w mammografie analogowym ma służyć.

Odp. Zgodnie z SIWZ, system DICOM w mammografie ma umożliwić integrację z systemami CR, itp.

Pytanie nr 26

Zwracamy się z prośbą o określenie terminu realizacji zamówienia do 3 tygodni od daty podpisania umowy. Termin składania ofert w w/w postępowaniu upływa 06.12.12 r. Biorąc pod uwagę ten termin, następnie termin wyboru oferty, podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż w połowie grudnia, a więc Wykonawca miałby realnie zaledwie 2 tygodnie od daty podpisania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia, co w przypadku mammografu może okazać się niewystarczającym terminem, gdyż producent mammografu deklaruje termin dostawy, do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia.

W związku z tym, że mammograf analogowy, produkowany jest przez producenta zagranicznego, zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie, realizacja dostawy (złożenia zamówienia u producenta) możliwa jest nie wcześniej, niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przetargowej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Z kolei, w przypadku ewentualnego przesunięcia terminu składania ofert, tym samym przesunięciu ulega termin ogłoszenia wyniku postępowania, a co za tym idzie termin podpisania umowy, a w konsekwencji znacznie skraca się termin dostawy, bo z 2 tygodni, może się okazać, że Wykonawcy miałby na dostawę mammografu 7 dni lub krócej.

W związku z tym, że termin dostawy przedmiotu zamówienia do 27 grudnia 2012 r. może okazać się niewystarczający, a za zwłokę w dostawie, Wykonawcy grożą kary umowne, zwracamy się z prośbą 
o wyrażenie zgody na termin realizacji do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

W związku z tym, że obsługa pogwarancyjna świadczona jest odpłatnie i realizowana jest na podstawie wcześniej zawartej przez Strony umowy na serwis pogwarancyjny, zwracamy się z prośbą o uściślenie podpunktu 2. Formularza oferty oraz ust. 9. § 6 projektu Umowy, poprzez dodanie przed słowem:” obsługi”, brzmienia: „odpłatnej”

Odp.Tak, wyrażamy zgode na proponowany dopis.

Pytanie nr 28

W nawiązaniu do powyższego pytania, również dla uściślenia zapisu ust. 10. § 6 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o dodanie przed słowem: „pełny” brzemienia: „odpłatny”.

Odp.Tak, wyrażamy zgodę na proponowany dopis.

Pytanie nr 29

W związku z tym, że serwis pracuje w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w czasie reakcji serwisu, tj. podpunkt 2. Formularza oferty oraz ust. 4. § 6 projektu Umowy, dni roboczych liczonych od poniedziałku do piątku 
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), a nie jak podano ust. 4. § 6 projektu Umowy, z wyłączeniem niedziel i świąt.

Odp. Tak, wyrazamy zgodę na proponowanż zmianę zapisu.

Pytanie nr 30

W nawiązaniu do ust. 4. § 6 projektu Umowy i podpunktu 2. „Formularz oferty”, gdzie Zamawiający wymaga reakcji serwisu w ciągu max 48 godzin i w związku z tym sprzeczny jest zapis podpunktu 2. „Formularz oferty”, oraz ust. 4. § 6 projektu Umowy: „- dostępność serwisu 24 godziny/dobę”, zwracamy się z prośbą o modyfikację tego zapisu w podpunkcie 2 „Formularz oferty”, oraz ust. 4. § 6 projektu Umowy na następujący zapis: „możliwość zgłoszeń 24 godziny/dobę – faxem bądź e-mailem”

Odp. Modyfikuje się zapis , zgodnie z propozycją zawartą w pytaniu.

Pytanie nr 31

W nawiązaniu ust. 8 § 6 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu udostępnienia sprzętu zastępczego, w przypadku przedłużającej się awarii ponad 7 dni. W przypadku mammografu – urządzenia rentgenodiagnostycznego, montowanego na stałe do podłoża, jest niemożliwe. Wyjaśniamy, iż dostarczenie aparatu mammograficznego na czas przedłużającej się naprawy, zaledwie ponad 7 dni, w przypadku tak specjalistycznego aparatu jakim jest mammograf, jest niezasadne w krótkim czasie, ze względu na szereg czynności związanych z tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony mammograf, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego aparatu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Uruchomienie aparatu zastępczego jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie 
i eksploatowanie tego aparatu, co wiążę się z długim okresem oczekiwania, który wynosi od kilku do nawet kilkunastu dni, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

Dlatego też, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu udostępnienia sprzętu zastępczego, w przypadku przedłużającej się awarii ponad 7.

W zamian proponujemy wprowadzenie w ust. 8 § 6 projektu Umowy, następującego zapisu:

„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych, od daty przystąpienia do naprawy, w przypadku naprawy bez wymiany części zamiennych.

Natomiast Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych, od daty przystąpienia do naprawy, w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych z zagranicy części zamiennych.”

Odp. Tak, wyrażamy zgode na proponowana zmianę zapisu.

Pytanie nr 32

W związku z tym, iż ust. 1.1. oraz ust. 4 § 6 projektu Umowy, odnoszą się do tej samej sytuacji – konsekwencji, jakie poniesie Wykonawca, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i obciążenia z tego tytułu karą, zwracamy się z prośbą o rezygnację 
z jednego z zapisów, gdyż ze względu na rozbieżność co do wysokości kar, nie wiadomo jaką Zamawiający w takiej sytuacji będzie chciał obciążyć Wykonawcę, karą w wysokości 5%, czy 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp.Chodzi zapewne o par 7 umowy.

Ust. 1.1 dotyczy sytuacji odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Ust. 4 dotyczy sytuacji odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.

Pytanie nr 33

Mając na względzie tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, zwracamy się z prośbą o umieszczenie zapisu obciążającego karą umowną również Zamawiającego, w wysokości określonej jak dla Wykonawcy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Siwz. Proszę o ich uwzględnienie w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem